**(nazwa i adres Wykonawcy)**

**Rozdział 3****:** dostawa **dygestorium stołowego chemoodpornego z obniżonym sufitem** (liczba szt.: 1 szt.) do Laboratorium Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok

Producent (marka)

model

rok produkcji**: nie wcześniej niż 2023 rok**, sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów** | **Wymagane parametry techniczne** | **Parametry techniczne ofertowe** |
|  | Dygestorium stołowe chemoodporne z obniżonym sufitem (wymiary podyktowane organizacją stanowiska pracy) | - szerokość: od 2100 do 2200 mm  - głębokość: od 910 do 930 mm  - wysokość: od 2400 do 2500 mm | Należy podać |
|  | Ściany wewnętrzne dygestorium | obłożone ceramiką wielkogabarytową odporną na opary kwasu siarkowego |  |
|  | Ściany zewnętrzne dygestorium | wykonane z laminatu |  |
|  | Blat roboczy dygestorium | - wykonany z ceramiki wielkogabarytowej odpornej na opary kwasu siarkowego  - z podniesionym obrzeżem z czterech stron  - przednia krawędź wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę |  |
|  | W blacie roboczym dygestorium 2 zlewiki odpływowe podłączone do kanalizacji, ceramiczne, odporne na opary kwasu siarkowego | - długość: co najmniej ~~300 mm~~ 295 mm  - szerokość: co najmniej 70 mm  - głębokość: co najmniej 90 mm | Należy podać |
|  | Odprowadzenie ścieków | instalacja PP 50 mm, o długości nieprzekraczającej 2m |  |
|  | Okno | - wykonane w ramie, z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym opadaniem okna  - system zabezpieczenia okna przed zbyt wysokim podniesieniem  - szyba w oknie ze szkła hartowanego |  |
|  | Wylewka zimnej wody | - w tylnej ścianie dygestorium – 4 szt.  - wykonana z materiału chemoodpornego lub powlekana materiałem chemoodpornym |  |
|  | Oświetlenie komory roboczej | - wykonane w IP66  - włącznik na zewnątrz dygestorium  - możliwość sterowania oświetleniem dygestorium |  |
|  | Listwa przyłączeniowa | - na zewnątrz  - zawór zdalnego sterowania zimnej wody – 4 szt.  - zasilanie: gniazdo elektryczne IP54 230V, (50…60Hz), 16A – 6 szt. ~~(po 3 szt. po bokach listwy)~~ |  |
|  | Kontrola przepływu powietrza przez komorę roboczą | Co najmniej:  - na zgodność z normą EN 14175  - sygnalizacja alarmowa w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zdalnej  - wskazanie bieżącego przepływu powietrza  - kontrola i sygnalizacja stanów awaryjnych  ~~- rozpoznanie i sygnalizacja stanu zaniku napięcia zasilania~~  - funkcja ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania  - możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych  - możliwość sterowania pracą wentylatora | Należy podać |
|  | Kanał wentylacyjny | - zabezpieczony materiałem chemoodpornym  - średnica króćca z możliwością dopasowania do instalacji wentylacyjnej o średnicy 200 mm |  |
|  | Gniazda i wyłączniki elektryczne | hermetyczne |  |
|  | Szafka pod dygestorium 1 | - zamykana podwójnymi drzwiami  - szerokość: nie więcej niż 1400 mm  - wentylowana  - laminowana  - wyłożona materiałem chemoodpornym |  |
|  | Szafka pod dygestorium 2 | - z 3 szufladami równej wysokości  - szerokość: nie więcej niż 700 mm  - laminowana  - wyłożona materiałem chemoodpornym |  |
|  | Instrukcja obsługi | w języku polskim |  |
|  | Montaż, w tym podłączenia do instalacji wentylacyjnej mechanicznej, start i uruchomienie w Laboratorium miejscu użytkowania | wymagane |  |
|  | Szkolenie pracowników Laboratorium z obsługi i konserwacji dygestorium | wymagane |  |
|  | **Gwarancja** | **co najmniej 24 miesiące** | Należy podać |
|  | Wykonawca oznaczy miejsce dostawy sprzętu i dostarczony sprzęt w ramach realizacji reform, inwestycji i przedsięwzięć, zgodnie ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.  Strategia promocji i informacji KPO oraz pliki ze znakiem KPO i znakiem NextGenerationEU w polskiej i angielskiej wersji językowej dostępne  są do pobrania na stronie internetowej: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo> | miejsce dostawy sprzętu zostanie oznakowane tablicą o wymiarach 80x40 cm;  dostarczony sprzęt zostanie oznakowany naklejką w wersji podstawowej. |  |

**Przyjmujemy do wiadomości, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie 4 (parametry techniczne oferowane) lub udzielenie odpowiedzi negatywnej „NIE” spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści przedmiotowych środków dowodowych stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowany sprzęt spełnia wymagania określone w ww. tabeli.**

(kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby/osób upoważnionej /ych do reprezentowania Wykonawcy)