PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA (PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY)

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz w kolumnie nr 7 podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem "TAK" lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. - AUTOKLAW/APARAT KOCHA |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WIPiE cz. gosp. 1 -Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego(0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Autoklaw z funkcją Kocha | 1. | Mikroprocesorowe sterowanie procesem sterylizacji, Automatyczny system poboru wody do wytwornicy pary, Możliwość zaprogramowania godziny rozpoczęcia cyklu, 12 do 30 standardowych programów sterylizacji, Możliwość zaprogramowania dodatkowych programów użytkownika, Wyświetlacz LCD pokazujący kolejne etapy cyklu sterylizacji i wskazujący aktualne parametry takie jak ciśnienie wewnątrz urządzenia, temperaturę, czas trwania cyklu i numer wybranego programu, Możliwość ustawienia menu urządzenia w języku polskim, Test do sprawdzania sprawności autoklawu – 1 opakowanie, Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy w trakcie trwania cyklu, Pokrywa otwierana horyzontalnie zapewniająca ergonomię pracy oraz minimalizująca ryzyko oparzenia operatora urządzenia parą, Automatyczny pobór wody do urządzenia, Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa zakończonego procesu, Średnica komory sterylizacyjnej 40 cm (± 5%), Głębokość komory 60 cm (± 5%), Temperatura sterylizacji nie mniejsza niż 115°C, a nie większa niż 148°C, Autoklaw pionowy, parowy ZAOFEROWANY AUTOKLAW (WYMAGA/NIE WYMAGA REJESTRACJI W URZĘDZIE DOZORU TECHNICZNEGO | AD 18): □ WYMAGA □ NIE WYMAGA rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (właściwe zaznaczyć). |  |
| 1.2. | WIPiE Cz. gosp.-1 – Lab. bezpieczeństwa mikrobiologicznego (0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Aparat Kocha | 1. | Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji i pasteryzacji substancji w parze bieżącej o temperaturze 100°C przy ciśnieniu atmosferycznym. Objętość komory użytkowej 63 l ( ± 5%) Ilość wody w kotle 15l (+/- 1l), Wbudowany wskaźnik poziomu wody oraz termometr, Grzałki umieszczone w dolnej części kotła, Czas dojścia do temperatury wrzenia 35 minut (± 5%) przy pełnym kotle. |  |  |

| ZADANIE NR 2. - DEZINTEGRATOR ULTRADŹWIĘKOWY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WIPiE cz. niegosp. -1- lab. Fizycznych modyfikacji (0.44) | Dezintegrator ultradźwiękowy | 1. | Urządzenie do rozkładania ultradźwiękowego różnych substancji i unieszkodliwiania mikroorganizmów, Ustawianie amplitudy lub mocy, Funkcja odliczania wstecznego od 0,1 s do 99 dni, Możliwość ciągłej pracy 24/7, Moc 200W ( ± 5 %), Zasilanie 230V, Wbudowany kolorowy ekran dotykowy umożliwiający ustawienie parametrów pracy, Stopień ochrony IP51 oraz IP65 Automatyczne zachowywanie danych za pomocą wbudowanego czytnika kart bez konieczności podłączenia do komputera; zapis amplitudy, mocy, czasu i temperatury, Kontrola zakresu temperatury: nadźwiękowianie przerwane po przekroczeniu górnej lub dolnej ustawionej temperatury medium, Praca i kontrola w lokalnej sieci komputerowej LAN do przedstawiania i zdalnego sterowania za pomocą przeglądarki lub smartfona bez konieczności instalowania programu w PC, Podświetlanie próbek za pomocą LED, Zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |  |

| ZADANIE NR 3. - SZAFY CHŁODNICZE, LODÓWKO-ZAMRAŻARKI, ZAMRAŻARKI |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | WTŻ cz. gosp. 6- pracownia sensoryczna (0.67, 0.68,0.69) | Szafa chłodnicza dwudrzwiowa | 1. | Pojemność użytkowa: minimum 700 L, Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 140 cm, wysokość 225 cm, głębokość 85 cm, Zakres temperatury: -2/+5°C, Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością, Chłodzenie statyczne lub dynamiczne wspomagane wewnętrznym wentylatorem, Filtr przeciwpyłkowy, Komora w standardzie GN 2/1, Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek, Nóżki lub kółka ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji, Cyfrowy wyświetlacz, Elektroniczny termostat, Klasa klimatyczna: minimum klasy 4 (warunki pracy: temperatura otoczenia do 30°C, wilgotność względna 55%) |  |  |
| 3.2. | WTŻ cz. gosp. 7- lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63 B) | Szafa chłodnicza do +10 | 2. | Konstrukcja – stojąca, szafowa, o wymiarach podstawy nie przekraczającej 66 cm x 66 cm Drzwi: pojedyncze , przeszkolone lub pełne, z zamkiem, z możliwością regulacji kierunku otwierania, Pojemność: całkowita brutto co najmniej 360 l, netto co najmniej 330 l, Odszranianie automatyczne, Zakres temperatury nie gorszy niż: od +3°C do +10°C, Widoczny na zewnątrz wskaźnik temperatury , Oświetlenie wewnętrzne -sufitowe LED, Dźwiękowy i optyczny alarm: temperatury (powyżej i poniżej zadanego progu), informacja o awarii zasilania (przy jego przywróceniu), Interfejs RS 485, Półki: minimum 5 rusztów, a nie więcej niż 7 rusztów, z możliwością regulacji wysokości w komorze, ruszty powlekane tworzywem sztucznym (nierdzewiejące), Ilość prowadnic: co najmniej 3-krotność liczby rusztów, Obciążenie półki/rusztu: 40 kg ( ± 5 kg) Ekologiczny czynnik chłodzący, Materiał wykonania: obudowy - stal, wnętrza – z materiału odpornego na mycie środkami do dezynfekcji ( tworzywo sztuczne lub aluminium lub stal nierdzewna kwasoodporna) Zasilanie 230V, 50 Hz |  |  |
| 3.3. | WTŻ cz. niegosp. 15- lab. Nutrigenomiki - pracow. Histologiczna (0.52 i 0.50 – komunikacja) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna nie gorsza niż C, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (±5%), liczba półek: 5 (szklane) pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l ,a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. Sterowanie: elektroniczne Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.4. | WTŻ cz. niegosp. 16- lab.nutrigenomiki- PRACOW. KOMOREK PIERWOTNYCH (0.48) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna nie gorsza niż C, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi, Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane), pojemnik na warzywa,, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania- automatyczny, Sterowanie: elektroniczne, Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.5. | WTŻ cz. niegosp. 17- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. NUTRIGENOMIKI (0.46) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna nie gorsza niż C, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane) pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania - automatyczny. Sterowanie: elektroniczne Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.6. | WTŻ niegosp. 18- lab. Nutrigenomiki- PRACOW. PROTEOMIKI (0.47) | Lodówko-zamrażarka | 1. | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 203 x 60 x 66 cm (±10% dla każdego wymiaru), Klasa energetyczna nie gorsza niż C, Liczba drzwi: 2 (oddzielne dla chłodziarki i oddzielne dla zamrażarki), Możliwość obustronnego montażu drzwi , Liczba termostatów: 2, Chłodziarka: pojemność użytkowa /netto: 290 l (± 5 %), liczba półek: 5 (szklane), pojemnik na warzywa, pojemnik na butelki, no Frost, odszranianie: automatyczne, Zamrażarka: liczba pojemników: 3 pojemność użytkowa zamrażarki :nie mniejsza niż 87 l, a nie większa niż 95 l, sposób odszraniania/ rozmrażania automatyczny. Sterowanie: elektroniczne, Chłodziarko zamrażarka wolnostojąca, Ekologiczny czynnik chłodzący |  |  |
| 3.7 | WTŻ cz. gosp. 6 – pracownia sensoryczna (0.67, 0.68, 0.69) | Zamrażarka szufladowa | 1. | Minimalna pojemność użytkowa 195 l, Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 60 cm, wysokość 160 cm, głębokość 80 cm Liczba szuflad co najmniej 6, Zdolność zamrażania co najmniej 14 kg/24h, Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania nie krótszy niż: 14 h, Poziom hałasu max 40 dB, Regulowany termostat, Roczne zużycie prądu nie większe niż: 261 kWh |  |  |
| 3.8. | WTŻ cz.niegosp.11- bioreaktory (0.42) | Zamrażarka | 1. | Wymiary (wys/szer/gł): 215 × 79 × 98 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), Wymiary wewnętrzne (SxGxW): 62.3 x 80 x 155 cm ( ± 10 % dla każdego wymiaru), Rodzaj drzwi: pełne , samo domykające się , z obustronnym montażem, zamykane na klucz, Pojemność całkowita: 856 l ( ± 5 %), Pojemność użytkowa: 629 l ( ± 5 %), Automatyczne odszranianie, Rodzaj materiału wewnątrz: stal chromoniklowa, Liczba półek minimum 4 szt., Liczba prowadnic minimum 4 szt., Powierzchnia użytkowa półek (SxG): 62.3 x 80 cm (± 10 % dla każdego wymiaru), Maksymalne obciążenie półki: nie mniejsze niż 60 kg , Zakres temperatur w środku nie gorszy niż: -10 do -35 ° C, Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy , Napięcie/ zasilanie: 230 V/50 Hz, Zużycie energii w ciągu 24h nie większe niż: 5,500 kWh Sterowanie: Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem tekstowym, Obieg powietrza wymuszony, Alarm optyczny i dźwiękowy: braku zasilania bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz., przekroczenia temperatury, otwartych drzwi, Interfejs/ złącze: RS 485/ beznapięciowe (bezpotencjałowe), Samonastawne rolki z hamulcem z przodu + rolki z tyłu Klasa klimatyczna co najmniej T (urządzenie przystosowane do pracy w temperaturze otoczenia z zakresu: od +18 do +43°C), Czynnik chłodniczy ekologiczny, Konstrukcja – pionowa stojąca szafkowa pionowa |  |  |

| ZADANIE NR 4. - DEJONIZATORY, DEMINARALIZATORY, DESTYLATORY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Dejonizator wody | 1. | Zasilanie: woda wodociągowa, Pojemność złoża : 25 L ( ± 5%), Pojemność robocza: 750g CaCO3 (± 5%) lub substancja równoważna, Przewodność nie gorsza niż : 0,1 - 1 μS/cm, Woda oczyszczona w urządzeniu spełniająca wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości lub norma równoważna, Filtracja na filtrach sedymentacyjnych: demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, Zasilanie jednofazowe 230 V, 50 Hz, Możliwość podłączenia do sieci za pomocą złącza ½ lub ¾” |  |  |
| 4.2. | WIPiE cz.gosp.2- lab. Technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96,0.98) | Dejonizator wody | 1. | Zasilanie: woda wodociągowa, Pojemność złoża: nie niemniejsza niż 25 L i nie większa niż 30 L, Pojemność robocza: 750g CaCO3 (±10%) lub substancja równoważna, Zastosowanie: woda podstawowa do celów ogólnolaboratoryjnych, do analiz instrumentalnych, do przygotowywania pożywek, roztworów buforowych, odczynników, stanowiąca zasilanie dla innych urządzeń laboratoryjnych( zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, łaźni wodnych, demineralizatorów doczyszczających.), Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach sedymentacyjnych: demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym (dwujonit – silny kationit i anionit) w celu usunięcia jonów, Przewodnictwo otrzymywanej wody (w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej) nie gorsze niż: 0,1 - 1 µS/cm., Punkt poboru wody – druga klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 lub normy równoważnej, zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu minimum 2 m, Możliwość samodzielnego serwisowania ,łatwa wymiana modułów wymiennych, Możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, komory klimatycznej, itp. Zasilanie: 230V/50Hz. Możliwość samodzielnego montażu urządzenia poprzez podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej za pomocą szybkozłączy lub nakrętek , Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących, Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: wyświetlacz LCD lub AMPLED minimum 2x16 znaków, konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego, alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego, podgląd terminów serwisowych, Wbudowane złącze RS 232 lub inne do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu. Manometr ciśnienia wody zasilającej. Parametry wody zasilającej nie gorsze niż: Przewodność < 1200 µS/cm Ciśnienie > 0,35 MPa Temperatura: 5-40 0C Twardość < 250 mg CaCO3/dm3, Żelazo < 0,2 mg/dm3 Przyłącze zimnej wody wodociągowej ½” lub ¾” , |  |  |
| 4.3. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B) | Demineralizator | 1. | System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, W pełni automatyczny i bezobsługowy, wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, na bieżąco monitorujący wszystkie etapy oczyszczania wody. Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej, Wydajność: minimum 10 L/h (± 5%) |  |  |
| 4.4. | WIPiE cz.gosp.1- lab. Bezpieczeństwa mikrobiologicznego ( 0.58A, 0.58B, 0.58C,0.59, 0.60A, 0.60B | Destylator | 1. | Programowalny czas włączania/wyłączania, Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego Zapisywanie historii pracy destylatora, Podgląd temperatury destylatu, Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, Możliwość pracy w trybie ciągłym, Kolorowy wyświetlacz, Zasilanie 400V, Wydajność destylatu: 10 l (+/- 10 %) |  |  |
| 4.5. | WIPiE cz.niegosp.1- lab. Fizycznych modyfikacji (0.44) | Destylator | 1. | Programowalny czas włączania/wyłączania, Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego Zapisywanie historii pracy destylatora, Podgląd temperatury destylatu, Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, Możliwość pracy w trybie ciągłym, Kolorowy wyświetlacz, Zasilanie 400 V, Wydajność destylatu: 10 dm3/h (+/- 10 %) |  |  |
| 4.6. | WIPiE cz.niegosp. 2-lab. Przechowalnicze (0.27, 0.28,0.29) | Destylator | 1. | Programowalny czas włączania/wyłączania, Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego, Zapisywanie historii pracy destylatora, Monitorowanie temperatury destylatu, automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, Możliwość pracy w trybie ciągłym, Kolorowy wyświetlacz, Zasilanie 400V, Wydajność destylatu: 10 dm3/h (+/- 10 %) |  |  |
| 4.7. | WIPiE cz.niegosp.3- lab. Ekstruzji i tłoczenia (0.110) | Destylator | 1. | Programowalny czas włączania/wyłączania, Monitorowanie pracy i ewentualnych błędów za pomocą komunikatów na ekranie wyświetlacza lub sygnału świetlnego Zapisywanie historii pracy destylatora, Monitorowanie temperatury destylatu, automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, System monitorowania czystości kotła z informacją o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, Możliwość pracy w trybie ciągłym, Kolorowy wyświetlacz, Zasilanie 400V, Wydajność destylatu: 10 dm3/h (±10%) |  |  |
| 4.8. | WTŻ cz.gosp.19- pracownia HPLC MS-MS wraz z pomieszczeniem przygotowawczym (0.54, 0.57) | Demineralizator | 1. | System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, Zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, W pełni automatyczny i bezobsługowy, Wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, monitorujący na bieżąco wszystkie etapy oczyszczania wody, Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub norm równoważnych, Wydajność: 10 L/h (± 20 %) Wymiary 230x470x570 (± 20 % dla każdego wymiaru), Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza. Możliwość́ instalacji sterylizatora UV, Kolorowy wyświetlacz graficzny z możliwością ustawiania parametrów na panelu dotykowy lub równoważny sposób ustawiania parametrów pracy, Zegar wyświetlający datę̨ oraz godzinę̨, Alarm informujący o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego , Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę̨ wody demi o zasięgu minimum 2 m., Ciśnienie robocze > 0,35 MPa, Przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4”, Zasilanie 230 V/50 Hz |  |  |
| 4.9. | WTŻ cz.gosp.20- pomieszczenie modułowe (0.13, 0.14, 0.15, 0.16) | Demineralizator | 1. | W pełni automatyczny i bezobsługowy System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, Kaskadowy system oczyszczania wody: filtry osadowe, złoże adsorpcyjne – filtr z węgla aktywnego, złoże zmiękczające, moduł membranowy odwróconej osmozy, Wydajność systemu nie mniejsza niż 10 L/h, Sprawność oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych nie węższa niż: od 96% do 99%, Spełniający normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub norm równoważnych , Zasilanie elektryczne jedno fazowe, 230V, 50 Hz, Zabezpieczenie pompy dla niskiego ciśnienia wody wodociągowej lub jej braku oraz dla wysokiego ciśnienia w zbiorniku, Układ sterowania mikroprocesorowego i monitorowania poszczególnych etapów oczyszczania wody, Panel sterowania z wyświetlaczem umożliwiającym zaprogramowanie całego układu oraz odczytanie komunikatów, Możliwość zainstalowania lampy bakteriobójczej UV, Wymiary urządzenia: szerokość 230mm, głębokość 470mm, wysokość 570mm (±10 % dla każdego wymiaru) |  |  |
| 4.10. | WTŻ cz.niegosp.17- Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Demineralizator | 1. | System uzdatniania wody zasilany wodą wodociągową, Zatrzymujący 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, W pełni automatyczny i bezobsługowy, Wyposażony w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy, monitorujący wszystkie etapy oczyszczania wody, Otrzymana woda spełniająca wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód trzeciego stopnia czystości lub normy równoważnej, Wydajność: 10 L/h (± 20 %) Wymiary 230x470x570 mm (± 20 % dla każdego wymiaru), Stopnie oczyszczania wody: filtracja na filtrach osadowych, filtracja na filtrach węglowych, odwrócona osmoza. Możliwość́ instalacji sterylizatora UV, Kolorowy wyświetlacz graficzny w formie panelu dotykowego, Zegar wyświetlający datę̨ oraz godzinę̨, Alarm informujący o konieczności wymiany filtra mechanicznego i węglowego , Punkt poboru wody zaopatrzony w wylewkę̨ wody demi o zasięgu minimum 2 m., Ciśnienie robocze > 0,35 MPa, Przyłącze zimnej wody wodociągowej 1⁄2” lub 3⁄4” Zasilanie 230 V, 50 hz |  |  |
| 4.11. | WTŻ cz. gosp. 7 – Lab. mikrobiologiczne ( 0.63A, 0.63B) | Redestylator elektryczny | 1. | Redestylator (destylator dwustopniowy) do pracy ciągłej, Pobór wody z sieci wodociągowej, Wyposażony w zabezpieczenia: przed przegrzaniem, czujnik ciśnienia wyłączający rezystory grzejne przy spadku ciśnienia wody zasilającej poniżej dopuszczalnego, pływakowy czujnik poziomu wody, wyłączający rezystory grzejne w razie obniżenia się poziomu wody w kotle, Wydajność: 5 l/h, (±10%) Jakość wody „redestylatu” właściwa dla 3. stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696 lub normy równoważnej, Zużycie wody do 150 dm3/h. Zasilanie trójfazowe 400 V |  |  |
| 4.12. | WTŻ cz. niegosp. 17 - Laboratorium Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Destylator | 1. | Programowalny czas włączania/wyłączania, Wyświetlanie informacja o ewentualnych problemach w trakcie pracy za pomocą sygnału świetlnego oraz komunikatu na wyświetlaczu, Historia pracy urządzenia, Monitorowanie temperatury destylatu, Automatyczne wstrzymanie pracy w przypadku spadku ciśnienia wody zasilającej, Automatyczne wznawianie pracy po ustaniu przyczyny awarii, Informacja o potrzebie czyszczenia kotła w zależności od parametrów wody, Kolorowy wyświetlacz, Zasilanie 400V, Wydajność: 18 l/h (±10%) |  |  |

| ZADANIE NR 5. - HOMOGENIZATORY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | WTŻ cz. gosp. 7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Stomacher | 1. | Do analiz mikrobiologicznych, o budowie łopatkowej dedykowany do rozdrabniania materiału stałego bezpośrednio w specjalnych workach, gwarantujący zachowanie sterylności próby badanej, Moc silnika nie mniejsza niż: 180 W, a nie większa niż 300W, Regulowany czas homogenizacji w zakresie nie gorszym niż; od 1 sek. do 59 minut Możliwość pracy ciągłej, Szybkość homogenizacji: regulacja prędkości w zakresie nie gorszym niż: 4-10 uderzeń/sek, Zasilanie 230 V / 50Hz, Pojemność homogenizowanej próby w zakresie co najmniej od 50 do 400 ml, Głośność nie większa niż 55 dB, Szeroko otwierane drzwiczki pełne lub z oknem, Łatwa do utrzymania czystości powierzchnia komory wewnętrznej stomachera , możliwość dezynfekcji standardowymi środkami powierzchniowymi na bazie alkoholu, Powierzchnia komory wewnętrznej oraz obudowa zewnętrzna, metalowe lub z innego materiału gwarantującego odporność na kwasy, zasady i enzymy obecne w produktach żywnościowych, na oddziaływanie typowych rozpuszczalników stosowanych w ekstrakcji żywności (np. metanol, etanol, rozcieńczony kwas octowy/solny/ siarkowy, octan etylu, heksan) oraz na środki stosowane do dezynfekcji powierzchni, W zestawie: stojak na woreczki i tacka ociekowa |  |  |
| 5.2. | WTŻ cz. gosp. 7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Homogenizator | 1. | Homogenizator ręczny z możliwością zamontowania na statywie, Wysokoobrotowy z napędem o małej mocy do małych objętości, tj. moc homogenizatora nie mniejsza niż 120 W, a nie większa niż 250 W, Możliwość homogenizowania objętości w zakresie nie gorszym niż od 2 ml do 1500 ml (w zależności od zamontowanych końcówek), Elektronicznie stabilizowana prędkość, Prędkość obrotowa w zakresie: od 10 000 do 35 000 obr/min (± 10 % dla dolnego i górnego zakresu) , regulowana ręcznie pokrętłem lub nastawiana przełącznikiem, Końcówka lub zestaw końcówek homogenizujących (rozdrabniających) ze stali nierdzewnej, przeznaczonych do homogenizacji tkanek (materiał roślinny/zwierzęcy) w cieczach o typowej lepkości (roztwory wodne), o średnicy noży do 17 mm, umożliwiających homogenizację roztworów o objętości w zakresie nie mniejszym niż od 20 ml do 1500 ml, Zasilanie 230 V/ 50 Hz, Sterowanie elektroniczne, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, W zestawie, dedykowany do homogenizatora statyw (pręt + podstawa) z zaciskiem krzyżowym do zamontowania homogenizatora na pręcie statywu |  |  |

| ZADANIE NR 6. - KOMORY LAMINARNE I DO PRACY KONTROLOWANEJ |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WTŻ cz. niegosp.- 15- Lab. Nutrigenomiki -Pracownia histologiczna (0.52 oraz 0.50 (Komunikacja) | Komora laminarna Biohazard | 1. | Klasa II bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz ze stelażem na kółkach przystosowanym do pracy w pozycji siedzącej oraz niezbędnymi akcesoriami, Blat roboczy o szerokości nie mniejszej niż: 1,2 m , a nie większy niż 1.3 m (szerokość wnętrza komory), łatwy do demontażu, Pionowy przepływ powietrza, Filtry o skuteczności nie gorszym niż: 99,999% dla cząstek 0,1 – 0,3 mikrona, Wskaźnik przepływu powietrza, Licznik czasu pracy filtra, Sterylizacja lampą UV, Zegar lampy UV i możliwość regulacji czasu pracy lampy UV, Gniazdo elektryczne w obszarze roboczym, Szyba frontowa przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, Komora z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian, Wnętrze komory pracy z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia, Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów, Panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %, wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w % Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nieużywania komory oraz oszczędności energii Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej |  |  |
| 6.2. | WTŻ cz. niegosp.- 16- Lab. Nutrigenomiki - PRACOWNIA KOMÓREK PIERWOTNYCH (0.48) | Komora laminarna Biohazard | 1. | Klasa II bezpieczeństwa mikrobiologicznego wraz ze stelażem na kółkach przystosowanym do pracy w pozycji siedzącej oraz niezbędnymi akcesoriami, Blat roboczy o szerokości nie mniejszej niż: 1,2 m , a nie większy niż 1.3 m (szerokość wnętrza komory), łatwy do demontażu, Pionowy przepływ powietrza, Filtry o skuteczności nie gorszym niż: 99,999% dla cząstek 0,1 – 0,3 mikrona, Wskaźnik przepływu powietrza, Licznik czasu pracy filtra, Sterylizacja lampą UV, Zegar lampy UV i możliwość regulacji czasu pracy lampy UV, Gniazdo elektryczne w obszarze roboczym, Szyba frontowa przesuwana ręcznie góra-dół (nieuchylana) mechanicznie na zasadzie przeciwwagi, Komora z oknami w ścianach bocznych wykonanymi ze szkła hartowanego oraz z 4 wyprowadzeniami do podłączenia mediów w części metalowej ścian, Wnętrze komory pracy z powłoką hamującą wzrost bakterii oraz niepowodujące refleksów świetlnych od wbudowanego oświetlenia, Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zapchania filtrów, Panel sterowania z wyświetlaczem LCD lub LED: prędkości przepływów powietrza wlotowego i laminarnego, trybu pracy, poziomu szyby frontowej, temperatury, łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV, wskaźnik zużycia filtrów wskazujący ich stan w %, wskaźnik użycia lampy UV wskazujący jej stan w % Funkcja stand-by – zmniejszona wydajność wentylatora – dla ochrony personelu oraz produktu podczas nieużywania komory oraz oszczędności energii Komora wyposażona w jeden energooszczędny silnik typu EC (elektronicznie komutowany) zapewniający stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej |  |  |
| 6.3. | WTŻ cz. niegosp.- 17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Komora do pracy z DNA/RNA | 2. | Komora do PCR: Materiał ścian: tylna ściana stal nierdzewna lub stal zabezpieczona powloką odporną na chemikalia i promieniowanie UV lub szkło, boczne i front – szkło hartowane, Pokrywa frontowa dzielona, odchylana na zawiasach, pracująca w 3 trybach: 1 – zamknięta do cyklu UV, 2 - uchylona na wysokość roboczą gwarantującą ochronę próbki podczas pracy wentylatora, 3 - w pełni otwarta dla rutynowych celów konserwacyjnych, Wewnętrza szerokość blatu nie mniejsza niż 60 cm, Zewnętrzna szerokość komory nie większa niż 75 cm, Powierzchnia robocza: stal nierdzewna, blat niedzielony, pełny, Sterylizacja lampą UV, Regulacja czasu pracy lampy UV, Oświetlenie obszaru roboczego lampą fluorescencyjną, Gniazda elektryczne lub wypusty na kable zasilające urządzenia pomocnicze pracujące w komorze, Laminarny nawiew, Wyposażona w filtr wstępny oraz wysokosprawny filtr powietrza o skuteczności 99,99% dla cząstek 0,3 µm zapewniający co najmniej 4 klasę czystości wg ISO 14644:1 lub normy równoważnej, Funkcja bezpieczeństwa: zabezpieczenie przed włączeniem lampy UV przy otwartej pokrywie frontowej, Możliwość ustawienia na stole laboratoryjnym, Waga nie większa niż 80 kg, Poziom głośności nie większy niż 63 dBA, |  |  |

| ZADANIE NR 7. - LAMPY BAKTERIOBÓJCZE |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7.1. | WTŻ cz.gosp. -7- Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Lampa bakteriobójcza | 2. | Lampa bakteriobójcza bezpośredniego działania pracująca podczas nieobecności personelu i pacjentów, Lampa mocowana na statywie jezdnym /na kółkach/, Emitująca promieniowanie UV-C w zakresie bakteriobójczym, długości fali: 253,7 (± 4 nm), Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m nie gorsze niż 3,6 W/m2, Z licznikiem czasu pracy promiennika, Możliwość ustawienia kąta naświetlenia - 270°, Wysokość / długość wysięgnika 1850 mm (± 150 mm), Trwałość promiennika minimum 8000 h, 2 promienniki o mocy minimum 30 W, lub jeden promiennik o mocy gwarantującej dezynfekcję powierzchni co najmniej 20 m2, Zasięg działania lampy (powierzchnia dezynfekowana) co najmniej 20 m2, Rodzaj pracy: ciągła, Wymiary kopuły: szerokość 1 m(±10 %) |  |  |
| 7.2. | WTŻ cz. niegosp.- 17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA KOMÓREK PIERWOTNYCH (0.48) | Lampa UV | 1. | Lampa na statywie jezdnym (na kółkach), Dezynfekowana powierzchnia/ zasięg lampy: 12-15 m2, Natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m nie gorsze niż: 2,3 W / m2, Element emitujący promieniowanie UV-C: nie gorszy niż: 1x30W |  |  |

| ZADANIE NR 8. - LAMPY OWADOBÓJCZE |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8.1. | WTŻ cz.gosp. -3- Przetwórstwo mięsa (0.100, 0.101 0.102, 0.103, 0.104, 0.105) | Lampa owadobójcza | 1. | Lampa owadobójcza lepowa lub porażeniowa, Podwieszana, O zasięgu nie mniejszym niż 80 m2 a nie większym niż 400 m2, Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. |  |  |
| 8.2. | WTŻ cz.niegosp. -8- Przetwórstwo mleka (0.107) | Lampa owadobójcza | 1. | Lampa owadobójcza lepowa, Podwieszana, O zasięgu w zakresie nie mniejszym niż 100 – 120 m2, Lampa do stosowania wewnątrz pomieszczeń w przemyśle spożywczym, 10 zapasowych wkładów lepowych |  |  |

| ZADANIE NR 9. – MIKROSKOP OPTYCZNY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 9.1. | WTŻ cz. gosp.-7 – Lab. Mikrobiologiczne (0.63A, 0.63B) | Mikroskop optyczny | 1. | Mikroskop laboratoryjny świetlny, Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, Oświetlenie wbudowane, LED lub halogenowe (odpowiednik minimum 20W) z regulacją natężenia, Dwuokularowy, okulary WF10x do 16x z regulacją dioptryjną, Regulacja rozstawu okularów w zakresie 45-75 mm, Rewolwer z 4 gniazdami obiektywowymi, 4 obiektywy achromatyczne: suche 4x (lub 5x), 10x (lub 20x), 40x (lub 60x) oraz immersyjny 100x, Regulowany stolik z uchwytem na 1 standardowe szkiełko mikroskopowe, Kondensor Abbego (NA 1,25) z przesłoną irysową, Płynna regulacja ostrości (śruba makro- i mikrometryczna), Z wbudowaną kamerą USB (złącze USB 2.0 Plug&Play) co najmniej 1,3 Mpix (1280x1024). Z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i danych mikroskopowych współpracującym z systemem operacyjnym Windows (Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows, posiadaną przez Zamawiającego) umożliwiającym: zapisywanie sekwencji video oraz obrazów statycznych, pomiar odległości, pomiar pola powierzchni wielokątów, pomiar promienia okręgu, wstawianie podziałki do obrazu oglądanego na ekranie, możliwość wydruku z podziałką lub bez, licencja oprogramowania na jedno stanowisko komputerowe Z możliwością podłączenia aparatu lustrzanki lub kamery, Pokrowiec przeciwkurczowy. |  |  |

| ZADANIE NR 10. - WIRÓWKI LABORATORYJNE |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 10.1. | WTŻ cz.gosp.-13- lab. Analityczne (0.64) | Ultrawirówka | 1. | Wirówka wyposażona w układ programowania obrotów i temperatury oraz wyświetlacz LCD lub LED, Programowanie temperatury w zakresie co najmniej: -5oC do 30oC, Możliwość zastosowania różnych wirników na różne pojemności naczyń, co najmniej na probówki wirownicze o pojemnościach 1,5/2,0 ml, 5 ml, 12 ml, 15 ml, 50 ml, Regulowana prędkość obrotowa nie mniejsza niż 18 000 obr/min, Przyspieszenie (RCF) nie mniejsze niż: 30 000 , Czas wirowania: ustawiany w zakresie nie mniejszym niż: 10s -1,5 h, oraz tryb pracy ciągłej, Sterowanie: za pomocą ekranu dotykowego lub klawiszy, z możliwość ustawienia czasu wirowania, prędkości wirowania i/lub przyspieszenia odśrodkowego, Możliwość zapamiętania co najmniej 90 programów wirowania, Możliwość zaprogramowania co najmniej 9 charakterystyk rozpędzania/hamowania, Wyświetlacz LCD lub LED z możliwością odczytu zadanej i bieżącej wartości, prędkości, przyspieszenia i czasu, Identyfikacja wirnika, Automatyczne otwieranie pokrywy, Bezpieczeństwo: sygnalizacja niewyważenia, blokada pokrywy podczas wirowania, blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy, 1 wirniki kątowy areozoszczelny, z pokrywą, na probówki do 2 ml, nie mniej niż 24 gniazd o prędkości obrotowej RPM minimum 18 000 |  |  |
| 10.2. | WTŻ cz.niegosp.-17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Wirówka | 1. | Wirówka laboratoryjna bez chłodzenia z wymiennymi rotorami, umożliwiająca wirowanie probówek 15ml/ 50 ml i probówek 1,5/2 ml, Siła wirowania RCF nie mniejsza niż 20913 x g (14000 rpm), Możliwość regulacji prędkości RPM w zakresie nie mniejszym niż 200-14000: ze skokiem 10 RPM, w zakresie 200 ‐ 5,000 RPM ze skokiem 100 RPM w zakresie 5,000 ‐ 14,000 RPM 1 rotor z wychylnymi koszami pozwalający na wirowanie z maksymalną prędkością 5000 RPM (4 500xg) oraz adaptery pozwalające na wirowanie probówek o poj. 15 ml (16szt jednocześnie) i 50ml (4szt jednocześnie) |  |  |
| 10.3. | WTŻ cz.niegosp.-17- Lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA NUTRIGENOMIKI (0.46) | Wirówka | 1. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, z możliwością wymiany rotorów, Umożliwiającą wirowanie probówek 15ml/ 50 ml i probówek 1,5/2 ml Siła wirowania RCF co najmniej do 20 913 x g (14 000 rpm) Możliwość regulacji prędkości RPM w zakresie co najmniej 200-14000: ze skokiem 10 RPM w zakresie 200 ‐ 5 000 RPM ze skokiem 100 RPM w zakresie 5 000 ‐ 14 000 RPM, Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory, 1 rotor stałokątowy z aerozoszczelną pokrywą, pozwalający na wirowanie jednocześnie 48 probówek 1,5/2,0ml z max prędkością 13 000rpm(19 083xg), 1 rotor do płytek 96 , obsługujący co najmniej 2 × 5 MTP,2 × 4 płytki do hodowli komórkowych,2 × 2 DWP,2 × 1 zestaw płytek z filtrem. Maksymalna wysokość wkładanych naczyń: 89 mm, Możliwość instalacji 12 rotorów |  |  |

| ZADANIE NR 11. - PIECE MUFLOWE |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 11.1. | WIPiE cz.gosp. – 2- Lab. technologii przetwarzania odpadów (0.92, 0.96, 0.98) | Piec muflowy | 1. | Możliwość oznaczania zawartości popiołu, części lotnych i strat prażenia w paliwach i odpadach, Spełniający wymagania normy PN-ISO 1171:2002 i PN-EN 14775:2010 lub normy równoważne, Parametry temperatury: maksymalna temperatura pracy: 1100°C (±50°C), ogrzewanie próbki w atmosferze powietrza z do temperatury nie mniejszej niż 815°C (+/- 10°C) w warunkach 5-10 krotnej wymiany atmosfery komory na minutę, ilość powietrza regulowana przez rotametr, Objętość komory: 7 litrów (± 20 %) Wymiary komory: 180x125x300 mm (± 20 % dla każdego wymiaru) Zasilanie sieciowe 230 V, 50 Hz, Moc znamionowa: 3000 W (± 10 %), Materiał obudowy i drzwi pojedyncze ze stali nierdzewnej lub stali malowanej proszkowo, Wyposażenie pieca: pompa powietrza, rotametr tablicowy z zaworem do pomiaru i wyregulowania właściwego przepływu powietrza przez komorę o parametrach nie gorszych niż: 85 l/min; 0 bar – powietrze, Zasilanie powietrzem z dowolnego źródła (otoczenie, butle), Programator elektroniczny z mikroprocesorem PID, wyposażony w wyświetlacz, Programowanie pracy (wygrzewania próbek), możliwość opóźnienia startu, Możliwość zaprogramowania do co najmniej 10 etapów w każdym programie pracy |  |  |
| 11.2. | WIPiE cz.gosp. – 4- Lab. suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Piec muflowy | 1. | Laboratoryjny piec muflowy, Maksymalna temperatura pracy nie mniejsza niż 1150 ºC, Minimalna pojemność komory 7 dm³, Minimalne wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gł.) 180 x 125 x 300mm Minimalne wymiary gabarytowe pieca (szer. x wys. x gł.) 450 x 595 x 660 mm Rozłożenie elementów grzejnych: ściany boczne, trzon, strop, Mufla wykonana z twardej ceramiki, Termopara nie gorsza niż typu K. Dokładność nastawy temperatury, nie gorsza niż co 1ºC, Programator temperatury typ PID: umożliwiający zaprogramowanie krzywej wygrzewania złożonej z 10 etapów (jeden etap składający się temperatury zadanej, czasu dojścia oraz czasu przetrzymania) programator temperatury w podstawie pieca Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, fakturowanej, Kominek wylotowy gazów procesowych zabudowany w tylnej ścianie pieca, Drzwi pieca otwierane na prawą stronę lub z możliwością dwustronnego montażu, Napięcie zasilania 230 V 50 Hz, Moc znamionowa nie gorsza niż 2,6 kW, Masa pieca nie większa niż: 47 kg, |  |  |
| 11.3. | WTŻ cz.gosp.-13- lab. Analityczne (0.64) | Piec muflowy | 1. | Temperatura nie mniejsza niż: 1100 OC, Objętość komory 2,5 l (+/- 20%), Wymiary komory: 145 x 90 x 205 mm (+/- 10% dla każdego wymiaru) Sterownik mocy z regulatorem temperatury z zaprogramowaniem czasu opóźnionego startu, czasu pracy w określonej temperaturze, Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż: +/- 5 oC, Materiał wykonania obudowy: stal co najmniej malowana proszkowo farbą odporną na temperaturę lub równoważny materiał wykazujący odporność na wysoką temperaturę panującą w piecu, Drzwi ryglowane z odłącznikiem mocy, ryglowane jednopunktowo lub wielopunktowo, Moc: 1,5 – 3 kW, Napięcie 230V/50 Hz Wyświetlacz z dwoma wyświetlaczami zadanej i aktualnej temperatury co najmniej 4 znakowy, Półka zabezpieczająca sterownik i włącznik przed zawartością pieca |  |  |

| ZADANIE NR 12. – SPEKTROFOTOMETR Z PRZYSTAWKĄ ODBICIOWĄ |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 12.1. | WIPiE cz.gosp. – 4- Lab. suszarnicze i odzyskiwanie substancji prozdrowotnych (0.111) | Spektrofotometr z przystawką odbiciową ze zintegrowaną sferą całkującą | 1. | Układ fotometryczny: optyka dwuwiązkowa, Uchwyty na kuwety referencyjną i pomiarową o drodze optyczne co najmniej 10 mm, Zakres pracy: co najmniej od 190 do 900 nm z możliwością rozszerzenia do co najmniej do 1400 nm, Szerokość spektralna szczeliny: zmienna w zakresie co najmniej 0,1 do 5 nm, Monochromator: w układzie Czerny-Turner z korekcją aberracji lub układ równoważny, Siatka holograficzna posiadająca co najmniej 1200 linii/mm, Dokładność długości fali nie gorsza niż: ± 0.1 nm Poziom światła rozproszonego nie większy niż 0,005% (przy 220 nm, NaI) oraz nie większy niż 0,005% (przy 340 nm NaNO2), Powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0,05 nm, Zakresy pomiarowe co najmniej: absorbancja od -5 do 5 Abs, transmitancja od 0,0 do 100000%, D Dokładność fotometryczna nie gorsza niż ± 0,003 Abs (przy 1,0 Abs), Powtarzalność fotometryczna nie gorsza niż ± 0,001 Abs (przy 1,0 Abs), Stabilność linii bazowej: nie większa niż ± 0,0002 Abs/h (700 nm, po godzinie od włączenia źródła światła), Poziom szumów: nie większy niż 0,00003 Abs (500 nm), Detektor: fotopowielacz, Źródło światła: dwie lampy (deuterowa i wolframowa halogenowa) automatycznie przełączane, z wbudowaną funkcją automatycznego ustawiania właściwej pozycji lampy, Możliwość zmiany długości fali przełączenia oraz wyłączenia jednej z lamp w zakresie co najmniej od 290 do 370 nm (z krokiem co 0.1 nm), W zestawie oprogramowanie do analizy barw w co najmniej następujących skalach: XYZ, Lab (Hunter), L*a*b, L*u*v, Munsell, dostosowane do urządzenia. Licencja bezterminowa, niewyłączna. Oprogramowanie dostarczone wraz z urządzeniem. W zestawie sfera całująca o parametrach nie gorszych niż: średnica wewnętrzna: 60 mm, zakres falowy co najmniej 220-850 nm, poziom szumów: 0.3% RMS przy 500 nm, możliwość pomiary z wyłączeniem składowej zwierciadlanej, wielkość próbki: 70 x 70 x 20 mm (kąt 0°); 70 x 70 x 12 mm (kąt 8°), standard bieli minimum 500g BaSO4 umożliwiający kalibrację i sprawdzenie sfery, 2 uchwyty na próbki proszkowe, 2 uchwyty na kuwety o długości drogi optycznej co najmniej 10 mm, Oprogramowanie zewnętrzne: kompatybilne z systemem operacyjnym posiadającym przez zamawiającego (pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows , posiadaną przez Zamawiającego) sterujące przyrządem: posiadające następujące tryby pracy: tryb spektralny (zbieranie widma), tryb fotometryczny (obliczenia ilościowe), tryb kinetyczny (przebieg w czasie ), pozwalające na obróbkę danych oraz tworzenie raportów, dające możliwość przekształcenia widm w tym obliczenia: pochodnych, wygładzania, konwersji Abs na %T i odwrotnie, przekształcenie wykładniczych, konwersji Kubelki-Munka, umożliwiające obliczenia ilościowe na widmach (piki, wartości maksymalne i powierzchnia itp. w określonych przedziałach długości fali), obliczenia z współczynnikiem K, tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych (dopasowywanie funkcji 1, 2 i 3 rzędu), dające możliwość przetwarzania danych fotometrycznych przy użyciu funkcji definiowanych przez użytkownika (+, -, x, ÷, Log i Exp i inne funkcje, włącznie ze współczynnikami) oraz obróbkę danych kinetycznych. Laptop do obsługi spektrofotometru o minimalnych parametrach: Procesor: z technologią wielordzeniową, w architekturze 64 bitowej, o bazowej częstotliwości procesora co najmniej 2.4 GHz pozwalający osiągnąć wynik w rankingu Passmark na poziomie co najmniej 17200 punktów (dane z dnia 07.04.2022 r.) https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) , pamięć RAM 8GB SODIMM DDR4 , dysk twardy 256GB , rodzaj dysku SSD, typ ekranu matowy, przekątna ekranu co najmniej 15,6" , rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (HD) , karta graficzna UHD , dźwięk zintegrowany, łączność Wi-Fi 802.11 , Ethernet 10/100/1000 Mbit/s Bluetooth, głośniki, mikrofon, kamera, rodzaje wejść/wyjść: USB 3.1 , USB 2.0, czytnik kart pamięci, RJ-45 , HDMI DC-in (wejście zasilania), wbudowany napęd DVD (może być dołączany zewnętrzny), mysz optyczna, system operacyjny*, gwarancja 36 miesięcy |  |  |
| *- wymagania do systemu operacyjnego Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) Naklejka na komputer zawierająca nazwę oprogramowania oraz klucz produktu, bez możliwości usunięcia. Nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub internetu oraz z możliwością zainstalowania niższych wersji systemu wspieranych przez producenta. System operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu. darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim. wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IPv4 i IPv6. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi). Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. Wbudowany system pomocy w języku polskim. Certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji. Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. Wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard. Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji. System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach. Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową. Rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe. Udostępnianie modemu. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. Możliwość przywracania plików systemowych. System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |

| ZADANIE NR 13. - ANALIZATOR CZĄSTEK STAŁYCH |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 13.1. | WIPiE Cz. niegospod, - 3 - Laboratorium ekstruzji i tłoczenia (0.110) | Analizator cząstek stałych | 1. | Urządzenie do analizy wielkości cząstek w zakresie pomiarowym od 0,01 do 3500 μm, Całkowicie zautomatyzowana analiza cząstek na podstawie dyfrakcji światła, Detektor szeroko-kątowy zwiększający spektrum pomiaru oraz jego szybkość, Rejestracja wartości pH i temperatury, Automatyczna adjustacja wiązki lasera, Pomiar na mokro wielkości cząstek stałych, zawiesin i emulsji, Maksymalny czas pomiaru 10 s (± 2 s), Oprogramowanie sterujące do kontroli, rejestracji i oceny wyników pomiarów, możliwość przedstawienia wyniku jako wykres, krzywa lub w formie tabeli z wartościami, Kompaktowa budowa urządzenia i waga do 30 kg umożliwiająca instalację urządzenia na blacie laboratoryjnym, Analizator spełniający standard ISO 13320 lub równoważny Jednostka sterująca (zestaw komputerowy: komputer, system operacyjny, monitor) o konfiguracji dostosowanej do wymogów analizatora, umożliwiającej jego prawidłowe działanie. Wykonawca w kol. 6 (obok) wskaże konfigurację oferowanej jednostki sterującej: - Komputera (typ/model procesora, wielkość pamięci RAM, rodzaj i wielkość dysku, HDD/SSD oraz typ/model/wersja systemu operacyjnego; - Monitora (typ/model/wersja). |  |  |

| ZADANIE NR 14. - ZESTAW DO WESTERNBLOT |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 14.1. | WTŻ cz. niegosp.-18-lab. Nutrigenomiki -PRACOWNIA PROTEOMIKI(0.47) | Zestaw do WesternBlot | 1. | Zasilacz: wymiary nie większe niż (L x W x H) 25 x 28,5 x 8 cm, waga nie mniejsza niż 2 kg a nie większa niż 4 kg , zasilanie: 100-240 V, zakres wyjściowy, 250 V, 3.0 A, 300 W, programowany zakres wyjściowy nie gorszy : 5-250 V (co 1 V), 0,001-3,0 A (co 0,01A), 1-300 W (co 1 W), możliwość ustawienia stałego napięcia lub natężenia prądu, timer w zakresie nie gorszym niż: 1 min - 99 godzin 59 minut, możliwość pauzy i wznowienia pracy. Zestaw do Western-Blot: wymiary (L x W x H) 12 x 16 x 18 cm ( +/- 1 cm dla każdego wymiaru), waga >1 kg, maksymalny rozmiar żelu (W x L) 10 x 7,5 cm elektroforeza do 4 żeli na raz, transfer do 2 żeli na raz. |  |  |

| ZADANIE NR 15. – SUSZARKA KONWEKCYJNA |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, zaleca się, aby Wykonawca nie określał oferowanych parametrów słowem „TAK” lub innym ogólnym stwierdzeniem) | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 15.1. | WTŻ cz.gosp.-20-pomieszczenie modułowe (0.13, 0.14, 0,15, 0.16) | Suszarka konwekcyjna | 1. | Powierzchnia suszenia nie mniejsza niż 10 m2, Wymuszony obieg powietrza suszącego, Regulowana temperatura suszenia nie niższa niż: 80oC, Tace surowcowe: Liczba tac surowcowych nie mniejsza niż: 24, Wymiary tac surowcowych nie mniejsze niż: 68x68cm, tace stali nierdzewnej austenitycznej chromowo – niklowej, dopuszczonej do kontaktu żywnością lub ze stali nierdzewnej austenitycznej chromowo - niklowej z dodatkiem molibdenu, o podwyższonej odporności na korozję, dopuszczonej do kontaktu żywnością, Panel operatorski umożliwiający zadanie parametrów suszenia, Elektroniczny, automatyczny układ pomiaru i sterowania temperaturą, Wymiary suszarki nie większe niż: wys. 150 cm, szer. 80 cm, gł. 100 cm, Wyposażona w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie, Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, umożliwiająca utrzymanie higieny i odporna na działanie kwasów organicznych, Masa pustej suszarki nie większa niż: 100kg, Moc nie mniejsza niż 5,5k W, Zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz, |  |  |

- Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 §1 Kodeksu karnego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane we wskazanych wyżej oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Prawdziwość powyższych informacji stwierdzam podpisem.