###### PARAMETRY techniczne sprzętu medycznego – pakiet nr 2

RTG z ramieniem C – 1 szt.

| Lp. | PARAMETR | OFEROWANA WARTOŚĆ (Proszę wypełnić pkt. od 1 do 5) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent/ Firma |  |
| 2. | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Urządzenie typ/ model |  |
| 4. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji (min. 2024 r.) |  |

| Lp. | Wymagane/ oceniane parametry techniczne | Wartości wymagane TAK / NIE | # Podać # TAK/ NIE # lub opis # (w zależności # od wymagań # w kol. 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, ORAZ FUNKCJI URZĄDZENIA |  |  |  |
| I. Warunki ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie wraz z wyposażeniem fabrycznie nowe nieużytkowane, nie powystawowe, nie rekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania na dzień składania oferty | TAK, podać |  |
|  | Certyfikat WE /CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności na urządzenie i wyposażenie medyczne. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Urządzenia medyczne zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | TAK |  |
|  | Certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Termin dostawy: 49 dni od dnia podpisania umowy | podać, termin dostawy 1-14 dni – 10 pkt termin dostawy 15-30 dni – 5 pkt termin dostawy – 31-49 dni – 0 pkt |  |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (jeżeli dotyczy) na okres min. 24 miesięcy obejmująca bezpłatne przeglądy w okresie gwarancyjnym | podać, gwarancja – 24 miesiące – 0 pkt gwarancja – 36 miesiące – 10 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wersji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | Tak |  |
|  | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzgodnienia z Zamawiającym. | Tak |  |
|  | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | Tak |  |
|  | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych | Tak |  |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta lub dostawy na ternie Polski | Tak |  |
|  | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | Tak |  |
|  | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie całego okresu eksploatacji (jeżeli dotyczy) | Tak |  |
|  | Masa urządzenia | podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) (mm) | podać |  |
| Parametry ogólne aparatu RTG z ramieniem C |  |  |  |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C. ≥ 70 cm | podać ≥ 73 cm - 10 pkt < 73 cm - 0 pkt |  |
|  | Odległość SID stała bez możliwości zmiany. Warunek konieczny ≥ 110 cm | podać ≥ 115 cm - 10 pkt < 115 cm - 0 pkt |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C. Minimum 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C. Minimum 43 cm | Tak, podać |  |
|  | Ruch pionowy zmotoryzowany | Tak, podać |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia wokół osi poprzecznej. min ±95° | Tak, podać |  |
|  | Ruch orbitalny zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi wzdłużnej. Większe bądź równe ±220° | Tak, podać |  |
|  | Ruch wokół osi wzdłużnej zmotoryzowany | Tak |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | Tak, podać |  |
|  | Prześwit ramienia C (odległość między detektorem obrazu a lampą RTG) – większy bądź równy 80cm | podać ≥ 90 cm - 10 pkt < 90 cm - 0 pkt |  |
|  | Hamulce wszystkich ruchów, hamulce elektromagnetyczne min. ruchu wzdłużnego, orbitalnego (CRAN/CAUD) i obrotu (RAO/LAO) | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania pozycji ramienia „C” do zabiegu min. 2 pozycje | Tak, podać |  |
|  | Monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1200x800 - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora zamontowany na wózku z ramieniem C, z możliwością obracania monitora. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak, podać |  |
|  | Monitor dotykowy - interface użytkownika, do sterowania funkcjami obrazu oraz generatora montowany na bocznej szynie stołu. Podgląd obrazu z funkcją dotykowego sterowania obrotem oraz kontrastem i jasnością obrazu. Podgląd kolimatorów bez użycia promieniowania, repozycja kolimatorów oraz wyświetlanie kątów ramienia C. | Tak |  |
|  | Możliwość pochylania monitora dotykowego zamontowanego na wózku z ramieniem C -pochylenie przód/tył | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ruchów motorowych ramienia C z zachowaniem izocentrum | Tak |  |
|  | Ruch orbitalny izocentryczny wynikający bezpośrednio z geometrii i konstrukcji ramienia. | Tak |  |
|  | Zestaw lokalizatora laserowego składający się z celownika laserowego na detektorze, lampie rtg i poziomego celownika laserowego do wyznaczania izocentrum | podać w kolorze zielonym – 10 pkt w kolorze czerwonym – 0 pkt |  |
| Lampa rentgenowska, kolimator |  |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą 2 ogniskowa | Tak |  |
|  | Wielkość ogniska małego - ≤ 0.3 | Tak, podać |  |
|  | Wielkość ogniska dużego -≤ 0.6 | Tak, podać |  |
|  | Całkowita filtracja wewnętrzna -≥ 4,3 mm Al | podać ≥ 6,5 mm Al - 10 pkt < 6,5 mm Al - 0 pkt |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją, blendy działające niezależnie od siebie z możliwością domykania w różnym stopniu każdej z nich z osobna | Tak, podać |  |
|  | Szybkość rotacji anody -≥ 2800 obr/min | podać ≥ 9000 obr/min - 10 pkt < 9000 obr/min - 0 pkt |  |
|  | Pojemność cieplna anody - ≥ 360 kHU | Tak, podać |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka -≥ 5 MHU | Tak, podać |  |
| Generator |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, impulsowy, wbudowany w urządzenie (monoblok) zapewniający łatwy transport aparatu pomiędzy salami | Tak |  |
|  | Maksymalna częstotliwość pracy inwertera w generatorze – ≥ 50 kHz | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości impulsów generatora. min. 1- 25 pulsów/s | podać, maksymalna częstotliwość impulsów generatora: ≥ 30 p/s - 10 pkt < 30 p/s - 0 pkt |  |
|  | Moc generatora RTG (dla 100kV) i maksymalnego prądu. ≥ 25 kW | Tak, podać |  |
|  | Zakres wysokiego napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii. ≥ 40 – 120 kV | podać ≥ 125 kV - 10 pkt < 125 kV - 0 pkt |  |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej - ≥ 240 mA | Tak, podać |  |
|  | Maksymalny prąd dla trybu radiografii cyfrowej - ≥ 240 mA | Tak, podać |  |
|  | Szerokość impulsu w trybie fluoroskopii - ≤ 5 – 14 ms | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowany, zaawansowany aktywny układ chłodzenia wraz z systemem zarządzania ciepłem, zapewniający bardzo długie czasy fluoroskopii bez zagrożenia zatrzymania aparatu z powodu przegrzania | Tak |  |
| Płaski detektor cyfrowy (Flat Detector – FD) |  |  |  |
|  | Wymiary fizyczne detektora cyfrowego (≥ 30 cm x 30 cm) | Tak, podać |  |
|  | Minimum trzy aktywne pola obrazowania | Tak |  |
|  | Wielkość piksela (≤ 160 µm) | Tak, podać |  |
|  | Skala szarości detektora (≥ 16 bit) | Tak, podać |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa (≥ 80 lini/cm) | Tak, podać |  |
|  | Matryca detektora - ≥ 1900x1900 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Detektor w technologii CMOS | Tak, podać |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu, pamięć |  |  |  |
|  | Ilość obrazów w pamięci dla pełnej matrycy -≥ 200 000 | podać ≥ 300 000 - 10 pkt < 300 000 - 0 pkt |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie mozaiki obrazów -≥ 16 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Obraz lustrzany góra/dół i prawo/lewo dla obrazu zapisanego (w postprocessingu oraz dla LIH) | Tak |  |
|  | Cyfrowy płynny obrót obrazu w pamięci aparatu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu bez konieczności użycia promieniowania | Tak |  |
|  | Funkcja generowania raportu dawki sumarycznej pacjenta z danej procedury lub dawki z podziałem na tryby pracy, powiększenia | Tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe (odległości i kąty) | Tak |  |
|  | Funkcjonalność wskaźnika celu wyświetlająca nakładkę z trajektorią, która pomaga chirurgom optymalnie pozycjonować druty Kirschnera lub inne przyrządy | podać TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Rekonstrukcja obrazów 3D |  |  |  |
|  | Oprogramowanie sterujące ramieniem pozwalające na uzyskanie wizualizacji 3D | TAK |  |
|  | Zakres skanowania podczas akwizycji do obrazowania 3D (zakres ruchu orbitalnego z napędem motorowym) - ≥ 1850 | podać ≥ 1950 - 20 pkt < 1950 – 0 pkt |  |
|  | Funkcjonalność VRT, umożliwiająca technikę renderowania obrazów w wizualizacji 3D | Tak |  |
|  | Możliwość analizy zdjęć w trzech osiach (strzałkowa, czołowa, poprzeczna) | Tak |  |
|  | Objętość rekonstrukcji 3D min. 160 mm x 160 mm x 160 mm | Tak |  |
|  | Funkcje pomiarowe w przestrzeni 3D | Tak |  |
|  | Algorytm redukujący artefakty metalowe w obrazie 3D | Tak |  |
|  | Opcja automatycznego wykrywania i lokalizowania śrub w przestrzeni 3D przygotowując optymalny widok śrub na podstawie zbioru danych 3D | podać TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |  |
| Wózek z monitorami |  |  |  |
|  | Ilość monitorów LCD TFT min. 2 | Tak |  |
|  | Przekątna monitorów min 19” | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość monitorów min. 1280 x 1024 | Tak, podać |  |
|  | Luminancja monitorów -≥ 1000 cd/m2 | Tak, podać |  |
|  | Kontrast monitorów ≥ 1000:1 | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia pionowy i poziomy – min 170˚ | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obracania monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka min. o 220 st. w celu uzyskania najlepszej widoczności do pozycji operatora. | Tak |  |
|  | Możliwość elektrycznej zmiany wysokości monitorów | Tak |  |
|  | Wyjścia DVI do podłączenia zewnętrznych monitorów | Tak |  |
| System rejestracji obrazów |  |  |  |
|  | DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB 3.0 z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze PC | Tak |  |
|  | Nagrywanie obrazów w formacie min. TIFF, AVI oraz DICOM 3.0 poprzez port USB. | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG wraz z funkcjonalnością generowania raportu dawki oraz wysyłanie raportu w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Funkcje sieciowe w standardzie DICOM 3.0 co najmniej w zakresie: Storage, Storage Commitment (StC), MPPS, Worklist, Query/Retrieve oraz nagrywanie obrazów DICOM na mediach zewnętrznych (np. USB lub CD) wraz z przeglądarką | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie danych poprzez możliwość szyfrowania dysku twardego, ochrona komputera przed możliwością zainstalowania niechcianego oprogramowania (np.: Whitelisting) | podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlanie informacji na monitorze głównym o temperaturze lampy rtg oraz kołpaka. | podać TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Videoprinter czarnobiały o formacie wydruku min. 210 mm | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy przycisk nożny do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji, zapisu zdjęć oraz zmiany trybów pracy przyciskowy. Możliwość programowania funkcji przycisków nożnych | Tak |  |
|  | Zasilanie przycisku nożnego – bateryjne, bez konieczności ładowania, umożliwiające pracę przez min. 365 dni. Wymiana baterii bez konieczności wzywania serwisu. Brak konieczności parowania przycisku nożnego po włączeniu aparatu. | Tak |  |
|  | UPS wbudowany w wózek z monitorami, zabezpieczający dane obrazowe podczas zaniku zasilania | Tak |  |
| Zasilanie aparatu |  |  |  |
|  | Zasilanie jednofazowe - 230V/ 50 Hz | Tak, podać |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | Tak, podać |  |

Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Nie dotyczy parametrów ocenianych gdzie Wykonawca może wpisać „NIE” nie otrzymując tym samym punktów, w przypadku pozostawienia pustego pola lub podanie zakresu/parametrów innego niż wymagane Zamawiający przyzna 0 pkt.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zgodnie z zapisami w rozdziale XIX SWZ termin dostawy, gwarancja stanowią kryteria oceny ofert!!! Brak podania gwarancji lub terminu dostawy w tabeli powyżej będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).