**al. Powstańców Wielkopolskich 72**

**70-111 Szczecin**

Szczecin, dnia 14.02.2024 r.

**znak sprawy: ZP/220/11/24**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:**Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie ultrasonografu.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy punktu 1.7 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta wyposażonego w ekran dotykowy o wielkości 13,3 cala spełniającego pozostałe parametry.

**Odp. Tak, zamawiający dopuści.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy punktu 2.2 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji głębokości obrazowania 1 – 35 cm.

**Odp. Nie, zamawiający wymaga minimum 40 centymetrów głębokości penetracji.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy punkt 2.15 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z możliwością sterowania wiązki dopplera +/- 20°.

**Odp. Nie, zamawiający wymaga minimum 30 stopni ugięcia wiązki.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy punktu 7.1 parametry techniczne. Czy zamawiający posiada licencję do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS, czy wszystkie koszty z podłączeniem aparatu są po stronie dostawcy.

**Odp. Zamawiający posiada licencje do podłączenia aparatu do systemu.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

 Dyrektor USK nr 2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi: Eliza Koladyńska - Nowacka

Tel. 91 466-10-86