## Część nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Nazwa wykonawcy……………………… | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Płyta do stabilizacji międzykręgowej z dostępu przedniego | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
1a | Płyta 1-3 poziomy | sztuk | 6
1b | Płyta 4-5 poziomów | sztuk | 6
1c | Wkręty kostne | sztuk | 24
Razem
| Wymagania graniczne poz. 1 | PODAĆ TAK / NIE | OPISAĆ
Płyta niskoprofilowa o grubości 2,5 mm i szerokości 17,5 mm. Długość płyt w zakresie 16-110 mm ze skokiem co 2, 3 mm w zależności od długości płyty. Płytki wstępnie dogięte, o półprzeziernym wzorze, umożliwiającym kontrolę RTG miejsca zrostu.
Jednostopniowa blokada śruby na zasadzie przesłony uniemożliwiającej wykręcenie się śruby. W zestawie implantów znajdują się wkręty samogwintujące o cylindrycznym rdzeniu i łagodnym zakończeniu oraz odmienne wkręty samonawiercające o ostrym zakończeniu nie wymagające nawiercania kości korowej. Śruby o długościach w przedziale między 12 a 18 mm ze skokiem co 2 mm oraz dwóch średnicach: 4 mm i 4,5 mm. Śruby do osadzania pod stałym kątem z maksymalnym odchyleniem 2° oraz oddzielne do wkręcania pod kątem 15° względem płyty.
W zestawie dostępny uniwersalny śrubokręt służący zarówno do wkręcania śrub jak i ich finalnego zablokowania przed przemieszczaniem się. Mocowanie implantów do śrubokręta sześciokątne.
W zestawie instrumentarium znajduje się giętarka umożliwiająca doginanie płytek na poszczególnych poziomach.
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h (instrumentarium).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Częśc nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 2 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
PROTEZY TRZONU
1 | Proteza trzonu kręgowego – odcinek piersiowo-lędźwiowy oraz proteza trzonu kręgowego -odcinek szyjny-sterylna – do wyboru Zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  | po 1szt. Z każdego rozmiaru
| Wymagania graniczne do poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implant tytanowy nie wymagający wstępnego montażu
Wysokość implantu 23-73 mm
dwie średnice (proteza trzonu:piersiowa i lędźwiowa)
Różne kąty nachylenia płytek granicznych (min. 3 kąty)
Możliwość zastąpienia jednego lub dwóch sąsiednich trzonów kręgowych
Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu ,,in situ''(samoblokujący mechanizm zapadkowy)
Samoczynna blokada implantu nie wymagająca stosowania dodatkowych elementów blokujących
Płytki graniczne implanty o ząbkowanej powierzchni
W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych
Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi
Możliwość powtarzalnej /kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
W instrumentarium dodatkowy dystraktor mało inwazyjny do implantu.
| Wymagania graniczne: Proteza trzonu kręgowego-odcinek szyjny. | TAK/ NIE, podać | OPISAĆ
Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu ,sterylny
Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT,MRI
W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni między trzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji.
Wysokość implantu 17-70mmm
Możliwość zastąpienia jednego,dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych.
Możliwość rozszerzenia konstrukcji implantu ,,in situ''.
Blokada implantu wykonana z PEEK
Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji .
Możliwość powtarzalnej /kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym
Implanty posiadające trwałe oznaczenia.
| Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji. |  |  |  |  | ……………………………….
| Wymagania Zamawiającego : |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
1 Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

## Część nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Śruby fenestrowane, umożliwiające podanie cementu do trzonu kręgosłupa | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
1a | Śruba | sztuk | 120 |  |  |  |  | 2 komplety
1b | podajnik cementu | sztuk | 120 |  |  |  |  | 5 sztuk
1c | adaptery | sztuk | 120 |  |  |  |  | 20 sztuk
1d | cement | sztuk | 65 |  |  |  |  | 5 sztuk
1e | mikser | sztuk | 65 |  |  |  |  | 5 sztuk
1f | pistolet do podawania cementu | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 sztuk
1g | komplet kartidży do cementu | sztuk | 65 |  |  |  |  | 5 sztuk
Razem
| Wymagania graniczne | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby tulipanowe kompatybilne z prętem 5,5mm i 6,0mm.
Możliwość zastosowania w technice przezskórnej i otwartej
Śruby kaniulowane, wieloosiowe, z 6 otworami w dystalnej części trzpienia
Kielichy śrub wieloosiowych wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego
podwójna linia gwintu przy kielichu śruby i pojedyncza linia gwintu w części dystalnej śruby
ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku systemu
gniazdo śruby barwione na różne kolory w zależności od średnicy śruby
średnice śrub od 4,5mm do 10,5mm, długości śrub od 30mm do 80m stopniowane co 5mm
system umożliwiający ręczne podanie cementu do wielu śrub jednocześnie lub za pomocą specjalnego pistoletu
śruby wyposażone w odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu
KOMPLET: 6 śrub, 6 podajników cementu, 6 adapterów, 1 cement, 1 mikser, 1 pistolet do podawania cementu, 1 komplet kartidży do cementu
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium).
2. Nieodpłatne użyczenie kompletnego napędu.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
…………….……………………
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO STABILIZACJI TRANSPEDICULARNEJ Z DOSTĘPU TYLNEGO W TECHNICE MAST
1 | Stabilizacja transpedicularna z dostępu tylnego w technice mast | xxxx | xxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
1a | Śruba wieloosiowa kaniulowana, sterylna | sztuk | 250 |  |  |  |  | 1 komplet
1b | Śruba wieloosiowa samowiercąca, sterylna | sztuk | 100
1c | Śruba fenestrowana, sterylna | sztuk | 100
1d | Bloker sterylny | sztuk | 30
1e | Bloker sterylny w opakowaniu 2szt. | op. | 40
1f | Bloker sterylny w opakowaniu 4szt. | op. | 50
1g | Pręt wstępnie dogięty | sztuk | 80
1h | Adapter do podawania cementu, sterylny, 2szt. | op. | 50
1i | Podajnik cementu, sterylny 2szt. | op. | 50
1j | Drut prowadzący | sztuk | 300
Razem
| Wymagania graniczne do poz. od 1 do 1j | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby tulipanowe, wieloosiowe, kompatybilne z prętem 5.5mm i 6.0mm, samogwintujące, kaniulowane, wykonane ze stopu chromu kobaltu oraz tytanu
Podwójna linia gwintu przy głowie śruby oraz pojedyncza w części dystalnej,
Walcowy kształt trzpienia śruby
Śruby posiadają wydłużone kielichy ( 16,5mm )do których mocowane są przedłużone elementy stanowiące tuleję roboczą
Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku systemu
System mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,
Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)
Śruby umożliwiające redukcję położenia pręta względem gniazda śruby, tzw „śruby z długimi ramionami”, okno redukcyjne o wysokości 13,8mm, ramiona śrub odłamywane
Śruby bezkirshnerowe zakończone są ostrym kolcem zastępującym przebijak korowy, podwójnie gwintowane na całej długości, śruby kaniulowane z gwintem podwójnym w części korowej i pojedyńczym w części gąbczastej.
Implantacja prętów przy ekstenderze śruby, nie wymagająca dodatkowego dostępu z tzn. „jednego cięcia”,
Ekstender po założeniu na śrubę jest tej samej szerokości co kielich śruby
Średnica śrub od 4,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm
Długość śrub od 35 mm do 55 mm ze skokiem co 5 mm
Pręty ostre o długości od 30 do 90 mm, ze skokiem co 5mm, wstępnie dogięte,
Pręty ostre o długości od 90 do 160 mm, ze skokiem co 10mm, wstępnie dogięte,
Materiał wykonania prętów: stop kobaltu i chromu, lub tytanu i aluminium
W zestawie narządzie, które przy zaopatrywaniu kilku kręgów zapewni automatyczne ustalenie trajektorii pręta w stosunku do położenia śrub,
W zestawie narzędzia umożliwiające doginanie, przebijak do nasad z osłoną tkanek, reduktor i miarka do pręta.
W zestawie nasadki, niewymagające skręcania, będące zabezpieczeniem przed rozjeściem się ramion ekstenderów, jednocześnie pełniące funkcję prowadnicy dla instrumentów,
W zestawie narządzie weryfikujące położenie pręta względem tulipana śruby oraz narzędzie umożliwiające manewr kontrujacy oparty na ekstenderze.
W zestawie system dystrakcyjny, umożliwiający stopniową kompresje/dekompresje za posrednictem klucza jak i bez, montowany bezposrednio na ekstenderze
System umożliwiający kontrolowaną redukcję wysokości pręta względem śruby na wielu poziomach jednocześnie
Wymagana kompatybilność z nawigacją StealthStation
…………….……………………
| Wymagania Zamawiającego: |  |  |  |  | podpis osoby upoważnionej
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy bezprzewodowego napędu do wprowadzenia drutów kierunkowych do kości
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

## Część nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa Handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE
1 | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa typu ACIF – bez wypełnienia. | komplet | 35 |  |  |  |  | 2 komplety
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał: tytan komórkowy, biointegracyjny.
Klatki przerastające kością w około 80%. wielkość por tytanu komórkowego równa 650µm i module Younga.
Klatki o wysokości 4-10mm, ze skokiem co 1mm, zbliżone kształtem do podstawy trzonu w dwóch wielkościach 12x16mm i 14 x18mm. Klatki lordotyczne z kątem 4° lub 8°.
Możliwa pełna diagnostyka CR/MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu. Komplet 1 klatka
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 6
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE
1 | System oparty na śrubach i prętach: śruba poliaksjalna, śruba monoaksjalna – średnica od 4,5 do 8,5mm, długościach od 25 do 155mm. Pręty wstępnie wygięte, pręty proste, o śr. 5,5mm i dł. od 25 do 500mm. Haki pedicularne, haki laminarne, haki ukośne,łączniki boczne, łączniki domino, łączniki krzyżowe. Śruba ma progresywny skok, większy w pierwszej części w celu szybkiego wprowadzenia i mniejszy w celu lepszego zakotwiczenia w kości. Wszystkie śruby są kaniulowane i fenestrowane. Implanty dostarczane są w sterylnych opakowaniach. | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx |  |  |  | 1 komplet
1a | Śruba wielokątowa kaniulowana i fenestrowana | sztuk | 40
1b | Śruba wielokątowa kaniulowana i fenestrowana | sztuk | 40
1c | Nakrętka | sztuk | 80
1d | Pręty proste | sztuk | 20
1e | Pręty zakrzywione | sztuk | 20
Razem
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Częśc nr 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 7 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE SZYJNE Z TYTANU KOMÓRKOWEGO O KSZTAŁCIE ANATOMICZNYM
1 | Materiał: tytan, anatomiczny kształt implantu, wykonanego z tytanu komórkowego, co nadaje porowatość jego powierzchnią, o wewnętrznej przestrzeni wzmocnionej kratownicą, zapewniającą swobodny przerost wszczepu kością własną pacjenta. Cztery różne rozmiary podstaw klatek 14 x 12mm, 16 x 12 mm, 14 x 14 mm oraz 16 x 14 mm i 5 różnych wysokości od 4 do 8 mm, w celu zaopatrzenia indywidualnego każdego pacjenta. Każdy wszczep jest dostarczany w sposób sterylny. Obecność systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci tytanowych ząbków na dolnej i górnej powierzchni implantu, skierowane tak, aby ułatwiać aplikację oraz uniemożliwiać wycofanie implantu po wszczepieniu. Przymiary klatek połączone na stałe z aplikatorem, zawiera ogranicznik głębokości implantowania. W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar z pinami o różnej długości | sztuk | 100 |  |  |  |  | 20 szt.
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł ) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
STABILIZACJA POTYLICZNO-KRĘGOSŁUPOWA
1 | Stabilizacja potyliczno- kręgosłupowa z dostępu tylnego (system łączący łuskę kości potylicznej z kręgosłupem w przypadkach niestabilności szczytowo-potylicznej). Komplet: 2 płytki potyliczne, 4 haki lub śruby poliaxialne, blokery 6 szt., 2 pręty, 4 śruby potyliczne, 1 łącznik poprzeczny. | komplet | 3 |  |  |  |  | 2 komplety
2. | Płyta potyliczna MIDLINE | sztuk | 3 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem:
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Mocowanie płytki do potylicy za pomocą wkrętów
Mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych
Śruby 3,5mm od 10 do 24mm ze skokiem co 2mm.
Śruby 4,0mm. od 10 do 42mm. ze skokiem co 2mm.
Haki krótkie, długie oraz z offsetem 45 st. odchylenia
Śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczą nakrętką
Pręty łączące anatomicznie dostosowane do pogranicza potyliczno-szyjnego blokowane u nasady płytki potylicznej pojedynczą nakrętką
Jeden rodzaj nakrętki do blokowania prętów tak na śrubach pedicularnych jak i na płytkach potylicznych
Pręty 3,5mm o długościach 80, 120 i 240mm.
Szybki montaż poprzeczki poprzez zatrzaskiwanie jej łączników na prętach
W zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą
Materiał: tytan
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednego zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 9
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł ) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKA SZYJNA
1 | Materiał :PEEK Anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego, ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru, obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji, trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm, wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm. Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia . Mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór. | xxxxxxxxx | [5 empty] | 2 sztuki z każdego rozmiaru
1a | Klatka | sztuk | 25
1b | Wypełnienie | sztuk | 25
STABILIZACJA SZYJNA TYPU,,STAND ALONE’’
2 | Klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK, śruby wykonane z tytanu, klatki dostępne w trzech rozmiarach podstawy (15mm x 12mm, 17mm x 14mm i 20mm x 14mm), 4 wysokościach (od 5mm do 8mm co 1mm) i kącie nachylenia 6 stopni, śruby samowiercące, ze specjalnym podwójnym gwintem (różny do części korowej i gąbczastej kości), dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm), rozbieżny kierunek wprowadzania śrub (od środka na zewnątrz). Klatka międzytrzonowa wyposażona w element blokujący śruby, zabezpieczający przed ich wysunięciem. KOMPLET: 1 klatka, 1 opakowanie śrub (dwie sztuki w opakowaniu) | xxxxxxxxx | [5 empty] | 2 komplety z każdego rozmiaru
2a | Klatka | sztuk | 15
2b | Śruby (komplet) | komplet | 15
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium)
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji. | [5 empty] | ……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 10
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
PROTEZA JĄDRA MIAŻDZYSTEGO
1 | Elastyczna, żelowa proteza jądra miażdżystego – roztwór produktów pochodnych celulozy z alkoholem etylowym i znacznikiem radiologicznym (Wolfram). Skład zestawu: 1 ampułka 2,2ml żelu, 2 strzykawki typu LuerLock 1ml, 1 igła 19G5 o wysokim przepływie, 2 igły typu LuerLock 18g. Zestaw sterylny. | zestaw | 30
Zamawiający wymaga, aby cząsteczki wolframu zawarte w roztworze elastycznej protezy jądra miażdżystego były w skali mikro.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 11
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE
1 | Implanty lędźwiowe międzytrzonowe PLIF/TLIF, prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej, przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo-obły z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzania bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki ; powierzchnia klatek ząbkowana niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem,dostępne wysokość klatek 8mm,10mm,12mm,14mm,16mm, dostępne długości 22mm,26mm,32mm, 36mm, możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF.Implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości. Implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia. Zestaw kompatybilny z systemem do nawigacji śródoperacyjnej. (materiał PEEK). | sztuk | 200 |  |  |  |  | po 2 sztuki z każdego rozmiaru
2 | Implanty lędźwiowe międzytrzonowe PLIF/TLIF, prostokątny przekrój implantu w płaszczyźnie osiowej, przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo-obły z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzania bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki ; powierzchnia klatek ząbkowana niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem,dostępne wysokość klatek 8mm,10mm,12mm,14mm,16mm, dostępne długości 22mm,26mm,32mm, 36mm, możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF.Implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości. Implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia. Zestaw kompatybilny z systemem do nawigacji śródoperacyjnej. (materiał Tytan). | sztuk | 80 |  |  |  |  | po 2 sztuki z każdego rozmiaru
Razem
Wymagania Zamawiającego :
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania umowy, umożliwiające implantację w technice otwartej PLIF i TLIF oraz w technice przezskórnej.
2.Implanty dostarczane w sterylnych opakowaniach .
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
4.Nieodpłatne użyczenie kompletnego napędu na czas trwania umowy.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 12
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Klatka międzytrzonowa typu PLIF/TLIF | komplet | 25 |  |  |  |  | Po 1 komplecie z każdego rozmiaru
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implant wykonany z tytanu w technologii nanoLock
Możliwość implantacji w technice małoinwazyjnej lub otwartej
Zwężany przód implantu ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji
Szorstka powierzchnia styczna implantu będąca kombinacją mikro-, makro- i nanotechnologii, odpowiadająca budowie osteoklastów, wspomagająca przerost tkanki kostnej oraz zapobiegająca migracji po wprowadzeniu klatki
Obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej umożliwiający pełny kontakt z blaszkami trzonów
Implant dostarczany w formie sterylnej
Implant dostępny w wysokościach 8mm, 10mm, 12mm, 14mm
Implant dostępny w długościach 24mm, 28mm, 34mm, 38mm
Szerokość implantu 10 mm
Komplet: 1 implant międzytrzonowy
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania umowy.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 13
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | System do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu tylnego (PLIF): zestaw – 2 klatki | zestaw | 150 |  |  |  |  | 2 zestawy każdego rozmiaru
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Co najmniej dwie długości wszczepów (20 i 25mm), co najmniej 6 wysokości
Wysokość od 9 do 14 mm rosnąco co 1mm oraz trzy różne stopnie skosu (0,4,8º)
Dostępność w dwóch grupach materiałowych PEEK oraz tytanowe.
Powierzchnia styku z trzonami ostro ząbkowana.
Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny.
Obecność znaczników dla oceny radiologicznej położenia klatki po zaimplantowaniu.
Klatki muszą być dostępne także w wersji fabrycznie sterylnej.
Wymagania Zamawiającego :
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium). W zestawie instrumentów retraktory i frezy oraz specjalnie wyprofilowany stolik i narzędzia do ubijania przeszczepów.
2.Nieodpłatne użyczenie kompletnego napędu na czas trwania umowy.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
Część nr 14
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAWY DO KOREKCJI SKOLIOZ
1 | Cementowy implant do korekcji piersiowego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o zwiększonej lepkości i gęstości ,czasie pracy cementem powyżej 8 min. i podwyższonym kontraście (siarczan baru) do trzonów kręgów zmienionych
1a | 7 cm3 | sztuk | 200 |  |  |  |  | 4 sztuki
1b | 11 cm3 | sztuk | 190 |  |  |  |  | 6 sztuk
2 | Igły do cementowego implantu, wielkość igieł do wyboru zamawiającego. | sztuk | 550 |  |  |  |  | 15 sztuk
Razem
| Wymagania graniczne – pozycja od 1 do 2 | TAK/NIE podać | opisać
Cement PMMA.
Czas zastygania cementu – 8 min.
Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu – konsystencja plasteliny.
Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast -siarczan baru).
Zestaw sterylny jednorazowy.
Zestaw do podawania cementu wyposażony w młotek,uchwyt do trzymania igły
Podajnik pozwalający na kontrolę oraz cement
Ilości podawanego cementu 0,3 cc przy jednym pełnym cyklu .
| Podawanie cementu za pomocą pompy wodnej. |  |  |  |  | ……………………………….
| Możliwość podawania cementu przez igłę o średnicy 13G. |  |  |  |  | podpis osoby uprawnionej
Wymagania Zamawiającego:
1.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.

## Część nr 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 15 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO PRZEZNASADOWEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWO LĘDŹWIOWYM
1. | Zestaw do przeznasadowej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym | xxx | xx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxxx
1a | Śruba wieloosiowa/sztywna | sztuk | 1200 |  |  |  |  | 2 zestawy
1b | Bloker | sztuk | 1200
1c | Śruba redukcyjna | sztuk | 50
1d | Bloker redukcyjny | sztuk | 50
1e | Śruba z ruchomym siodłem | sztuk | 20
1f | Śruba z podwójnym kielichem | sztuk | 50
1g | Śruba biodrowa | sztuk | 200
1h | Łącznik | sztuk | 20
1i | Bloker łącznika | sztuk | 20
1j | Łącznik offset | sztuk | 20
1k | Łącznik ruchomy | sztuk | 20
1l | Pręty wstępnie dogięte | sztuk | 150
1ł | Pręt prosty 5,5mm | sztuk | 180
1m | Pręt prosty 6,0mm | sztuk | 110
1n | Poprzeczka | sztuk | 30
1o | Otwarty zacisk kręgosłupowy do mocowania optycznej ramki referencyjnej, śrubokręt | komplet | 4
2 | Pręt prosty 5,5/6,0mm wzmocniony | sztuk | 20
3 | Śruba fenestrowana do podawania cementu, sterylna | sztuk | 30
4 | Śruba kaniulowana,sterylna | sztuk | 60
5 | Śruba kaniulowana biodrowa, sterylna | sztuk | 20
6 | Śruba kaniulowana redukcyjna, sterylna | sztuk | 10
7 | Śruba multiaxialna, sterylna | sztuk | 100
8 | Śruba multiaxialna, biodrowa sterylna | sztuk | 30
9 | Śruba sztywna, sterylna | sztuk | 50
10 | Śruba dwukielichowa, sterylna | sztuk | 20
11 | Pręty długie 5,5mm, dł. 500mm,sterylne | sztuk | 15
12 | Pręty długie 5,5mm, dł. 500mm,kobaltowo-chromowe, wzmocnione,sterylne | sztuk | 15
13 | Pręty długie 6,0mm, dł. 500mm,kobaltowo-chromowe,sterylne | sztuk | 40
14 | Bloker 5,5/6,0mm, sterylny | sztuk | 20
15 | Bloker 5,5/6,0mm, sterylny, 4szt. W op. | op. | 20
16 | Bloker redukcyjny 5,5/6,0mm,sterylny | sztuk | 10
Razem
| Wymagania graniczne | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby tulipanowe kompatybilne z prętem 5.5mm i 6.0mm
Dostępne śruby sztywne, śruby wieloosiowe, śruby sztywne z ruchomym siodłem pręta, śruby redukcyjne, śruby biodrowe z zamkniętym kielichem, śruby o podwójnym kielichu
Kielichy śrub wieloosiowych wykonane ze stopu kobaltowo chromowego
Podwójna linia gwintu przy kielichu śruby i pojedyncza linia gwintu w części dystalnej śruby
Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku systemu
Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywalna nakrętka)
Gniazdo śruby barwione na różne kolory w zależności od średnicy śruby
Średnice śrub wieloosiowych od 4,5mm do 9,5mm stopniowane co 1mm
Średnice śrub sztywnych, redukcyjnych, sztywnych z ruchomym siodłem od 4,5mm do 7,5mm stopniowane co 1mm
Średnice śrub z podwójnym kielichem od 5,5mm do 8,5mm
Długości śrub w zależności od rodzaju śruby od 20mm do 60mm stopniowane co 5mm i od 70mm do 100mm stopniowane co 10mm
Dostępny ruchomy łącznik typu domino
Pręty wstępnie dogięte o średnicy 5.5mm i długościach od 30mm do 120mm stopniowane co 10mm
Pręty proste dostępne w długości 500mm
Pręty proste dostępne w średnicach 5,5mm i 6,0mm
Implanty wyposażone w odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu
KOMPLET: 10 śrub wieloosiowych lub sztywnych, 10 blokerów, 2 śruby redukcyjne, 2 blokery redukcyjne, 2 śruby z ruchomym siodłem,2 śruby z podwójnym kielichem, 2 śruby biodrowe, 2 łączniki, 4 blokery łącznika, 1 łącznik offset, 1 łącznik ruchomy, 2 pręty wstępnie dogięte, 1 pręt prosty 5.5mm, 1 pręt prosty 6.0mm, 1 poprzeczka
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie 2 zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Nieodpłatne użyczenie napędu – 2 kpl. Umieszczony w kontenerze sterylizacyjnym
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 16
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI TYTANOWE DO STABILIZACJI PRZESTRZENI MIĘDZYTRZONOWEJ
1 | Klatka międzytrzonowa | sztuk | 50 |  |  |  |  | 5 sztuk
| Wymagania graniczne | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implanty wykonane z tytanu.
Stop tytanu o porowatości 55-56%, Całkowity zakres wielkości porów 100-700μm
Implanty umożliwiające poszerzenie i utrzymanie poszerzonej przestrzeni międzytrzonowej i otworów międzykręgowych do momentu uzyskania zrostu kostnego,
Co najmniej dwie długości wszczepów , wysokość co najmniej 5 mm ze skokiem co 1 mm oraz minimum dwa stopnie lordozy 0° i 6°,
Implant posiadający w swojej strukturze trzy rodzaje porów Mikro, Mezo i Makropory. Moduł sprężystości implantu chroniący przed zapadaniem się implantu wynosi 6.2 GPa. Chropowatość na powierzchni tytanu warunkująca prawidłową kolonizację komórek kostnych wynosząca 8 μm. Co najmniej 5 wysokości implantu.
Duża przestrzeń na przeszczep kostny bądź substytut kostny,
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).W zestawie narzędzia takie jak podajnik oraz przymiary.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 17
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKA MIĘDZYTRZONOWA
1 | Klatka międzytrzonowa z dostępu przedniego ALIF/OLIF. | sztuk | 30 |  |  |  |  | Po 1 komplecie z każdego rozmiaru
2 | Klatka międzytrzonowa z dostępu bocznego | sztuk | 50 |  |  |  |  | Po 1 komplecie każdego rozmiaru
Razem
| Wymagania graniczne do poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał:stop tytanu
Na powierzchni klatki zęby o wysokości 0,75mm, zapobiegające jej migracji po implantacji
Klatka dostępna w trzech rozmiarach podstawy
Klatki dostępne w czterech różnych wysokościach 6mm,8mm,10mm,12mm
Klatki w wersji lordotycznej o pięciu różnych kątach 8,12,16,20,24 stopnie
Możliwość połączenia implantu z podajnikiem pod różnymi kątami (-25,0,25 stopni dla klatki ALIF, 30 stopni dla klatki OLIF
Komplet: 1 klatka międzytrzonowa ALIF/OLIF tytanowa
| Wymagania graniczne do poz. 2 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implant pakowany sterylnie, dostępny w wersji PEEK i PEEK napylany tytanem
Obły kształt przedniej części implantu ułatwiający wprowadzanie w przestrzeń
Powierzchnia płytek granicznych z kątowo ustawionymi zębami zabezpieczającymi implant przed wysunięciem
Wypukły kształt implantu zapewniający lepsze dopasowanie do anatomii
Implant posiada tantalowe markery ułatwiające ocenę położenia w obrazie RTG
Implanty dostępne w trzech wersjach kątowych 0, 6 i 12 stopni
Implant dostępny w pięciu wysokościach 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
Implant dostępny w 4 długościach 40mm, 45mm, 50mm, 55mm
Implant dostępny w 2 szerokościach 18mm i 22mm
System kompatybilny z systemem do nawigacji śródoperacyjnej
KOMPLET: 1 implant
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 18
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
SYSTEM DO PRZEZSKÓRNEJ STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA LĘDŻWIOWEGO
1 | System do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa lędżwiowego – Materiał - tytan(stop). Komplet – 6 śrub, 6 nakrętek, 2 pręty. | xxxx | xx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx
1a | Śruby | sztuk | 40 |  |  |  |  | 2 komplety
1b | Nakrętki | sztuk | 80
1c | Pręty | sztuk | 20
2 | Klatki międzytrzonowe lędżwiowe | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxx
2a | Klatki międzytrzonowe lędżwiowe PLIF (poliwęglan). Komplet – 2 klatki | komplet | 20 |  |  |  |  | 1 komplet
2b | Klatki międzytrzonowe lędżwiowe PLIF (tytan komórkowy) . Komplet – 2 klatki | komplet | 20 |  |  |  |  | 1 komplet
3 | Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego. Materiał: tytan komórkowy, biointegracyjny. Klatka przerastająca kością w ok. 80%. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650µm i module Younga. Klatki typu ,,banan’’ o wysokości 7-15mm, ze skokiem co 2mm. Klatki w wymiarach: 10x28 mm, 10x32mm, 12x32mm. Klatki równoległe 0º oraz z kątem 8° i 12º. Możliwa pełna diagnostyka CR /MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu. | komplet | 15 |  |  |  |  | 2 komplety
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 – 1c | TAK/ NIE podać | opisać
Śruby transpedicularne tulipanowe, samogwintujące ,nie samonacinające , o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości
wymagane śruby poliaksjalne , na trzonach śrub poliaksjalnych wymagany gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) – dzięki czemu implantowanie śrub przebiega znacząco szybciej śr. śrub 5,6,7mm, zakres dł. od 35-55mm ze skokiem co 5mm, prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej ,
mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora
pręty proste ,lordotyczne, kyfotyczne wstępnie dogięte o dł. 35-150mm ze skokiem co 5mm; od 35-90mm lordotyczne; co 10mm od 40-120mm kyfotyczne i proste; oraz 150,200,300,480mm proste.
W zestawie klucz dynamometryczny ,zapewniający stałą fiksację pręta
Zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku .
Komplementarne instrumentarium pozwalające na stabilizację jedno poziomową przez cztery nacięcia skóry (bez dodatkowego nacięcia na wprowadzenie pręta).
System pozwalający wykonywać zabiegi wielopoziomowe. Materiał - tytan(stop). Zestaw – 6 śrub, 6 nakrętek, 2 pręty.
| Wymagania graniczne dla poz. nr 2a | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał: PEEK wzmocniony włóknami węglowymi, nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT.
Klatki w dwóch opcjach: równoległe (0°)oraz z kątem nachylenia 5°. Wysokość klatek od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm,długościach 12mm,27mm,31mm,35mm
Klatki zaopatrzone w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne.
| Wymagania graniczne dla poz. nr 2b | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał: tytan komórkowy, biointegracyjny
Klatka przerastająca kością w około 80%. Wielkość por tytanu komórkowego równa 650µm, i module Younga.
Klatki podłużne o wysokości 7-15mm, ze skokiem co 2mm. Klatki w wymiarach : 9x22mm, 9 i 11x26mm oraz 9 i 11 x30mm. Klatki równoległe oraz z kątem 4°,12°, 18°.
Możliwa pełna diagnostyka CR/MRI, bez artefaktów i zakłóceń obrazu.
Wymagania zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
| 2.Nieodpłatne użyczenie napędu do wykonania laminoktomii na czas trwania umowy (instrumentarium ). | [5 empty] | ……………………………….
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej

## Część nr 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Rozszerzalna proteza trzonu odcinka szyjnego kręgosłupa Implant wykonany z tytanu. Posiada porowatą strukturę wraz z szorstkimi powierzchniami o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w płytki graniczne. Dwie podstawy implantu 13x16 i 14x18mm posiadający płynny zakres regulacji wysokości w zakresie 18-74mm oraz płynną regulację lordozy od 0 do 20 stopni. | xxxxxxx | xxxx
1a | Proteza trzonu | sztuk | 3
1b | Śruba | sztuk | 3
2 | Implant typu XLIF tytanowy z wypełnieniem Tytanowe konstrukcja implantu o porowatości 70%. Posiada szorstkie powierzchnie o chropowatości 3-5μm, aby umożliwić łatwy przyczep komórek i wrastanie kości w implant. Powierzchnia implantu ząbkowana, wierzchołek implantu zwężony dla ułatwienia wprowadzania w zapadnięte przestrzenie dyskowe. Dostępne 4 długości podstawy implantu 45, 50, 55, 60 mm, w zależności od długości implantu występuje do pięciu wysokości od 8–16 mm i lordozie 8, 12 i 15 stopni. Implant wypełniający z udowodniona skutecznością w badaniach klinicznych przeprowadzonych na ludziach. Porowatość na poziomie powyżej 85%. Porowatości wzajemnie łączą się ze sobą, umożliwiając trójwymiarową regenerację kości. Obecność mikro, meso i makro porów Wchłanialność co najmniej trzykrotności własnej wagi i co najmniej 100% objętości płynu. Substytut powinien zachowywać co najmniej 80% porowatości nawet po 50% zmniejszeniu objętości | xxxxxxx | xxxx
2a | Klatka | sztuk | 10
2b | Wypełnienie | sztuk | 10
3 | Proteza trzonu piersiowego i lędźwiowego umożliwiająca dystrakcję in situ Tytanowa proteza trzonu musi umożliwiać płynną, niskoskokową dystrakcje operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep. Konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie krzywizny kręgosłupa Implant zapewnia regulację wysokości na odcinku 20,5 mm – 90,5 mm w celu zaopatrzeniu do 3 segmentów kręgosłupa. Implanty w dwóch średnicach 18 i 22 mm. W zestawie szeroka gama ząbkowanych zakończeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0, 3, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 23, 30); na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski - celowniki, w celu precyzyjnego ustawieniu ich krzywizn względem siebie; możliwość wypełnienia implantu przeszczepami kostnymi lub substytutem kostnym; odwracalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu. W zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe powiększenie wysokości protezy o 15.Komplet: proteza i 2 zakończenia. | xxxxxxx | xxxx
3a | Proteza | sztuk | 2
3b | Zakończenie/przedłużka | sztuk | 4
Razem
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ) w czasie do 72 godzin od zamówienia.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 20 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZACISKI NACZYNIOWE DO ZABIEGÓW W MRI
1 | Zaciski plastikowe do tamowania krwawienia z otwartych płatów skóry. Mogą być stosowane podczas rezonansu. Pakowane sterylnie, 20 pojedynczych pakietów z magazynkami po 10 zacisków każdy. | karton | 60
2 | Aplikator w formie rękojeści do magazynków z zaciskami. Automatyczny do zacisków tamujących krwawienie. | sztuk | 10
3 | Szczypce do zdejmowania zacisków | sztuk | 4
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy aplikatora w formie rękojeści do zakładania zacisków z poz. 1 oraz szczypce z poz.3 do zdejmowania zacisków umieszczone w kasecie sterylizacyjnej – 2 kpl.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 21
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
IMPLANTY DO STABLIZACJI PIERSIOWO – LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
1 | Śruba transpedikularne/hak wraz z elementem blokującym | sztuk | 180 |  |  |  |  | 2 komplety
2 | Śruba kanałowana, fenestrowane wraz z elementem blokującym, | sztuk | 60
3 | Jednorazowy adapter do podania cementu kostnego | sztuk | 60
4 | 1 klatka międzytrzonowa TLIF | sztuk | 75
5. | Pręt Ti | sztuk | 65
6. | Łącznik poprzeczny | sztuk | 10
7. | Pręt kobaltowo-chromowy stosowany do leczenia kifoz, śr. 5,5mm i dł. od 300 do 500mm | sztuk | 20
Razem
| Wymagania graniczne | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
W zestawie śruby transpedikularne “tulipanowe” monoaksjalne oraz poliaksjalne o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, długościach od 20 do 60 mm oraz średnicach od 4 do 8 mm (ze stopniowaniem co 0,5mm).
W zestawie śruby transpedikularne “tulipanowe” wyciągowe, śruby do stabilizacji kości krzyżowej o długościach: 50 oraz 55 mm, a także śruba biodrowo – krzyżowa o długości 55, 60, 70 mm.
W zestawie łącznik do śrub krzyżowych, wyposażony w dwa blokery oraz łącznik do śrub krzyżowo – biodrowych z pojedynczym blokerem, umożliwiające umocowanie śruby pod odpowiednim kątem, zapewniającym stabilność biomechaniczną.
W zestawie śruby kanałowane, fenestrowane „tulipanowe” z możliwością osadzenia pręta w osi śruby z samogwintującym jej początkiem o podwójnym gwincie, odpowiednim do kości gąbczastej i korowej, o splocie poczwórnym, długościach od min. 35 do 55 mm oraz średnicach od min. 5 do 8 mm (ze stopniowaniem max. co 1 mm).
W zestawie śruby kanałowane, fenestrowane fabrycznie zmontowane na długich tulejach („long arms”) nie wymagające wcześniejszego montażu na śrubie gwarantujące pewnie zintegrowane połączenie bez możliwość śródoperacyjnego, przypadkowego wypięcia.
Zestaw wyposażony w jednorazowe, metalowe reduktory średnicy do podania cementu kostnego umożliwiające wygodne jego wprowadzenie.
Reduktor cementu kostnego gwintowany, o uniwersalnej końcówce typu „luer lock” wystający po wkręceniu w światło śruby ponad jej tuleję;
Możliwość zastosowania pełnego zestawu haków monoaksialnych (laminarnych, pedikularnych w min.3 wersjach rozmiarowych oraz poprzecznych, wydłużonych,odgiętych i odsadzonych), niskoprofilowanych. Możliwość zastosowania haków laminarnych i pedikularnych poliaksialnych oraz haków z długim gwintem.
Wszystkie implanty (haki, śruby tulipanowe monoaksialne i poliaksialne i wyciągowe) blokowane jednym elementem blokującym pręt na stałe oraz z możliwością swobodnego przesuwu pręta względem śruby.
Mocowanie pręta od góry w osi śruby lub haka.
Pręty gładkie proste dostępne w różnej długości od 40mm do 500mm (średnice 5,5mm i 6,0mm) oraz pręty wstępnie dogięte do fizjologicznej krzywizny kręgosłupa w długościach od 40mm do 200mm z ryską (średnice 5,5mm).
Zestaw powinien zawierać pręt wykonany z kobaltu i chromu stosowany do leczenia kifoz o średnicy 5,5mm i długościach: 300 oraz 500mm.
Możliwość fiksacji pręta pod różnym kątem w stosunku do śruby lub haka.
W zestawie łączniki poprzeczne, łączniki równoległe tzw. domino, łącznik typu offset z możliwością mocowania haka lub śruby oraz staplery.
Implanty powinny posiadać trwałe oznaczenia.
Instrumentarium zawiera instrument pozwalający na przyciągnięcie pręta do śruby, narzędzia umożliwiające przeprowadzenie korekcji wzajemnego położenia kręgów (zmiana kąta lordozy/kifozy, dystrakcja, kompresja, korekcja globalna, korekcja segmentarna) oraz narzędzia umożliwiające doginanie pręta poza raną operacyjną i doginanie pręta „in situ”.
Instrumentarium wraz z implantami powinno znajdować się w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.
Materiał: stop tytanu.
W zestawie Klatki TLIF do międzytrzonowej spondylodezy w kształcie banana, wykonana w technologii drukowania przestrzennego 3D z tytanu komórkowego TA6V ELI o właściwościach hydrofilnych niewymagający wypełnienia substytutem kostnym.
Klatki dostarczane jako sterylne, w wysokościach od 7mm do 14mm, szerokości 32 mm i głębokości 14,1 mm
Komplet: 2 śruby transpedikularne/haki wraz z elementem blokującym, 2 śruby kanałowane/fenestrowane wraz z elementem blokującym, 2 jednorazowe adaptery do podania cementu kostnego, 1 klatka międzytrzonowa TLIF, 2 pręty,1 łącznik poprzeczny
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
| 2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | [5 empty] | ……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 22
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
IMPLANTY DO STABILIZACJI ODCINKA SZYJNEGO
1 | Uniwersalne płyty do stabilizacji odcinka szyjnego zestaw:płytka szyjna (tytan),wkręty kostne | xx | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx
1a | Płyta 1-3 poziomowa | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
1b | Płyta 4 poziomowa | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
1c | Śruba | sztuk | 100 |  |  |  |  | 8 sztuk
2 | Płyty do stabilizacji odcinka szyjnego: płytka szyjna (tytan), wkręty kostne | sztuk | xxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx
2a | Płyta 1-2 poziomowa | sztuk | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
2b | Płyta 3-poziomowa | sztuk | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
2c | Płyta 4-5-poziomowa | sztuk | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
2d | Śruba | sztuk | 250 |  |  |  |  | 24 sztuki
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 do 1c | TAK/ NIE podać | opisać
Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych .Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm,długość płytek stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowne co 4mm.
Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką.
Śruby dynamiczne,samonawiercające, jedno i wieloosiowe
Długość śrub 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5mm (typy śrub kodowane kolorami).
Opcjonalnie dostepne śruby samogwintujące dwukorowe, stopniowane co 1mm, w długościach 18-26mm.Możliwośc jedno i wielokątowego ustawienia śrub (28stopni).
Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej.
Płytki niskoprofilowe - wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie może przekraczać 2,5mm +/- 0,1mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm.
Samoczynna blokada śruby w płytce wbudowane pierścienie w otwory płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki).
Mechanizm blokowania (pierścienie sferyczne) śruby w płytce z możliwością powtórzenia
Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie.
Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne).
Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczanie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno i wieloosiowych).
W instrumentarium narzędzie do doginania płytek(wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku.
W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw z narzędziami do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.
| Wymagania graniczne dla poz. 2 do 2d | TAK/ NIE podać | opisać
Płyty tytanowe, posiadające od dwóch do sześciu par otworów na śruby. Dostępne w rozmiarach: 12-80mm, długośc płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm, pięciosegmentowe co 5mm.
Szerokie otwory centralne w płytce, poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką.
Płyty wstępnie wygięte lordotycznie, jednak jeżeli zaistnieje taka konieczność można je doginać.
Śruby jedno i wieloosiowe, samogwintujące,samowiercące. Śruby o dł. 12 do 18mm, stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5mm.
Śruby jednoosiowe mogą być wprowadzane do kąta 5° w płaszczyźnie czołowej utrzymując tym samym strzałkowe położenie śruby. Śruby wieloosiowe zapewniają kąt do 20°. Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej.
Płyty niskoprofilowe, wysokość płyty wraz z zablokowanymi śrubami nie przekracza 2,5mm.Szerokość płytek nie przekraczająca 16,0mm, wymiar talji płytki 14mm.
Mechanizm blokujący śruby w płytce, pozwala na dotykowe jak i słuchowe sprawdzenie czy śruba jest odpowiednio zablokowana w płytce, zabezpieczając ją przed niekontrolowanym wysunięciem po zakończonym zabiegu. Śruba blokowana jest w płytce przez przekręcenie systemu blokującego za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia.
Opcjonalnie dostępne piny fikasacyjne, umożliwiające wstępne przymocowanie płytki.
Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach, specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów. Celownik do śrub jedno- i wieloosiowych. W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku).Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
| 2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | [5 empty] | ……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 23
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO STABILIZACJI ODCINKA PIERSIOWO-LEDŹWIOWEGO
1 | Zestaw do stabilizacji odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa z dostępu tylnego. Komplet : 6 śrub, 6 nakrętek, 1 poprzeczka , 1 pręt (do docięcia). | xxx | xxx | xxxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
1a | śruba | sztuk | 300 |  |  |  |  | 2 komplety
1b | nakrętka | sztuk | 300
1c | poprzeczka | sztuk | 10
1d | Pręt Ti | sztuk | 70
1e | Pręt Co-Cr | sztuk | 10
2 | System do przezskórnej stabilizacji i rekonstrukcji złamanych trzonów kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędżwiowym. | zestaw | 25 |  |  |  |  | 2 systemy
3 | System do przezskórnej stabilizacji kręgosłupa lędźwiowego. | xxx | xxx | xxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxx
3a | Śruby | sztuk | 120 |  |  |  |  | 2 systemy
3b | Śruby osteoporotyczne | sztuk | 120
3c | Nakrętki | sztuk | 240
3d | Pręty | sztuk | 40
3e | Kaniula do podawania cementu | sztuk | 100
3f | Druty Kirschnera | sztuk | 100
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał: tytan(stop)
Klucz dynamometryczny, zapewniający stałą siłę fiksacji pręta.
Zestaw wyposażony w pistoletowe narzędzie wyciągowe , mocowane na zatrzask na tulipanie implantu, pozwalające sprawnie dostosować pozycję śruby do pręta , bez użycia śrub wyciągowych.
Zestaw współpracuje z nawigacją Brainlab. Nawigowalne narzędzia zawierające szydło, gwintowniki oraz śrubokręty dostarczane są osobno w specjalnych kontenerach przeznaczonych do sterylizacji.
| Wymagania graniczne dla poz. 1a | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał: tytan(stop)
Do wyboru śruby monoaksjalne i poliaksjalne nie wymagające gwintowania.
Śruby transpedicularne tulipanowe samogwintujące , nie samonacinające, o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości.
Na trzonach śrub poliaksjalnych gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) dzięki czemu implantowanie śrub przebiega znacząco szybciej.
Minimum 4 średnice śrub :od 4,35 – 7,5 mm, zakres długości od 30-55 mm ze skokiem co 5mm.
Wysokość głowy śruby powyżej pręta max. 3,99 mm.
| Wymagania graniczne dla poz. 1b i c | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora.
Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej pręt do śruby. Wykluczone systemy mocujące o skośnym przekroju gwintu na nakrętce i wewnątrz tulipana.
Stabilizator poprzeczny trzyelementowy:pręt poprzeczny , 2 haczyki z nakrętkami mocowany od góry z punktu widzenia operatora.
| Wymagania graniczne dla poz. 1d | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Pręty tytanowe lordotyczne lub proste z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30mm do 600mm, również z heksagonalną końcówką umożliwiającą derotację pręta w przypadku korekcji deformacji.
Dostępne również pręty przejściowe 4,5/5,5 umożliwiające połączenie z systemem dla małych pacjentów oraz 3,5/5,5 do połączenia stabilizacji z odcinkiem szyjnym kręgosłupa. Offset w postaci prętów Z oraz konektorów ułatwiających zabiegi rewizyjne wymagające połączeń różnych średnic i prętów również dostępny.
| Wymagania graniczne dla poz. 1e | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Pręty o długości minimalnej 400 mm,materiał CoCr, do docinania w miarę potrzeb operacyjnych (wymogiem jest dołączenie do instrumentarium gilotynowej ciętarki do pręta).
Pręty kobaltowo-chromowe proste z heksagonalną końcówką umożliwiającą derotację pręta w przypadku korekcji deformacji.
| Wymagania graniczne dla poz. 2 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne , kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia.
Cement kostny o podwyższonej lepkości i biokompatybilności, dostarczany w specjalnym jednorazowym mieszalniku, gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu.
Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu i trwający do ok. 25-30 min. w temp. Pokojowej.
Komplet igieł zawierający druty Kirschnera, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytwarzania przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu).
Zestaw zawiera: 2 manometry sprężynowe, 1kpl. Igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2 cewniki wysokocisnieniowe ze stentem na balonie 13 x 15mm, 15 x 17mm; 20 x 17mm, 1 cement kostny z mieszalnikiem.
| Wymagania graniczne dla poz. 3 – 3F | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby transpedicularne tulipanowe, samogwintujące ,nie samonacinające , o konikalnym trzonie i gwincie na całej długości.
Wymagane śruby poliaksjalne kaniulowane, osteoporotyczne , na trzonach śrub poliaksjalnych wymagany gwint poprowadzony podwójnie (obustronnie) – dzięki czemu implantowanie śrub przebiega znacząco szybciej
Na trzonie śruby perforowanej 9 otworów do injekcji cementu w trzon kręgu – po 3 otwory co 120º, śr. śrub 5,6,7mm, zakres dł. od 35-55mm ze skokiem co 5mm
Zestaw wyposażony w kaniule o średnicy 1,7mm do wprowadzania cementu do śruby,
Prostokątny przekrój pióra gwintu nakrętki mocującej , mocowanie pręta bezpośrednio do śruby za pomocą jednego elementu od góry z punktu widzenia operatora
Pręty proste ,lordotyczne, kyfotyczne wstępnie dogięte o dł. 35-150mm ze skokiem co 5mm; od 35-90mm lordotyczne; co 10mm od 40-120mm kyfotyczne i proste; oraz 150,200,300,480mm proste.
Zestaw wyposażony w narzędzie pozwalające na przezskórną korekcję kręgozmyku . W zestawie klucz dynamometryczny ,zapewniający stałą fiksację pręta
Komplementarne instrumentarium pozwalające na stabilizację jedno poziomową przez cztery nacięcia skóry (bez dodatkowego nacięcia na wprowadzenie pręta). System pozwalający wykonywać zabiegi wielopoziomowe. Materiał - tytan(stop).
Zestaw – 6 śrub kaniulowanych/perforowanych, 6 nakrętek, 6 kaniul do podawania cementu, 2 pręty, druty Kirschnera.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
| 1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ). | [5 empty] | ……………………………….
| 2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. | [5 empty] | podpis osoby uprawnionej
3.Nieodpłatne użyczenie kompletnego napędu. Umieszczony w kontenerze sterylizacyjnym na czas trwania umowy

## Część nr 24
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 24
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI LĘDŹWIOWE i SUBSTYTUTY
1 | Klatka międzytrzonowa typu TLIF | sztuk | 30 |  |  |  |  | Po 1 klatce z każdego rozmiaru
2 | Substytut kostne i materiały biologiczne | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxx | xxxxx
2a | pasek 10cm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2b | paski 2x 10cm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2c | pasek 36cm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2d | Granulki 5cc | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2e | Granulki 10cc | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
2f | Granulki 15cc | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
2g | Granulki 30cc | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
2h | Żel antyzrostowy | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implant wykonany z tytanu
Szorstka powierzchnia styczna implantu wspomagająca przerost kostny oraz zapobiegająca migracji po wprowadzeniu klatki
Kratowa struktura implantu o kształcie plastra miodu redukująca naprężenia pod obciążeniem w porównaniu do struktury otwartej
Implant posiadający wbudowany przegub, umożliwiający płynne przejście między etapem wprowadzania a ostatecznym umiejscowieniem klatki w przestrzeni
Podajnik implantu umożliwiający jednoręczną kontrolę i blokadę klatki w dowolnej pozycji
Implant dostarczany w formie sterylnej
Klatka o zakrzywionym kształcie, posiadająca stożkowe zakończenie ułatwiające implantację
Implant dostępny w wersji lordotycznej 5°, 10° i 20°
Implant dostępny w długościach 25mm, 30mm, 35mm
Implant dostępny w wysokościach 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
Szerokość implantu 12mm
KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy
| Wymagania graniczne dla poz. 2 – 2h | TAK/ NIE podać | opisać
Skład: 15% hydroksyapatyt, 85% trójfosforan wapnia, dostępny w postaci pasków i jako granulat, przekrój poprzeczny pasków 20x6mm, paski dostępne w 3 różnych opakowaniach (10cm, 2x10cm, 36cm), powierzchnia granulki w 80% porowata, średnia wielkość porów granulki 500 mikronów, granulki dostępne w 4 różnych opakowaniach (5cc, 10cc, 15cc, 30cc), żel utrudniający adhezję blizny okołooponowej do worka oponowego (strzykawka 3ml).
Komplet: 1 pasek 10cm, 1 opakowanie 20cm, 1 pasek 36cm, 1 granulki 5cc, 1 granulki 10cc, 1 granulki 15cc, 1 granulki 30cc, 1 żel antyzrostowy.
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 25
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI DO STABILIZACJI MIĘDZYTRZONOWEJ
1 | Klatki międzytrzonowe do stabilizacji odcinka szyjnego. Stabilizacja międzytrzonowa (ACIF).( zestaw podstawowy 1 klatka na poziom i 2 śruby) | zestaw | 2
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego wykonane z PEEK, przezierne, połączone z tytanowym przodem umożliwiającym przekręcenie implantu dwoma śrubami do trzonów na poziomach C2-C7.
Klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty
Obecność znaczników radiologicznych
Klatka dostępna w jednej wielkości, o wysokości 5mm-12mm.
Otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny.
Jedna średnica śrub 3,7mm, długość 14mm i 16mm (samowiercące) oraz 16mm (samogwintujące). Blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą śrubokręta.
Instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia.
Wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu.
W zestawie: celownik i instrumenty pozwalające na wkręcanie śrub blokujących pod pożądanymi kątami, także szydło kątowe. W zestawie instrumenty pozwalające na precyzyjne, wygodne upakowanie biomateriału (przeszczepów kostnych) w klatce. W zestawie specjalny dystraktor/prowadnik implantu do przestrzeni międzytrzonowej.
Narzędzia i implanty posiadające trwałe oznaczenia. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji.
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu (instrumentarium ) w czasie do 72 godzin od zamówienia
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa wykonawcy………………………
CZĘŚĆ NR 26
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutt(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW STABILIZACJI KRĘGOSŁUPA DO KOREKCJI SKOLIOZ
1 | Zestaw składający się z: 10 śruby/ haki , 14 blokerów, 2 pręty , 1 poprzeczka, 1 łącznik, 2 śruby biodrowe, 2 śruby uniplenarne | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx
1a | Śruba | sztuk | 800 |  |  |  |  | 1 zestaw
1b | Bloker | sztuk | 800
1c | Pręty CoCr | sztuk | 60
1d | Poprzeczka | sztuk | 10
1e | Łącznik | sztuk | 20
1f | Śruba do talerza kości biodrowej | sztuk | 50
1g | Śruba uniplenarna | sztuk | 50
2 | Jednorazowe sterylne moduły rozdrabniające do młynka do kości | sztuk | 180 |  |  |  |  | 5 sztuk
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
W zestawie śruby monoaksjalne, uniplenarne i poliaksjalne
Śruby przeznasadowe o samotnącym i cylindrycznym profilu gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu- korówkowy szerszy i samotnący-ostry na stożku, tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe. Śruby wieloosiowe dostępne również z podwójnie prowadzonym gwintem.
Długość śrub w zależności od średnicy w zakresie 20-100mm ze skokiem co 5 mm.
Średnica śrub w zależności od rodzaju w zakresie 4,0 -10,5mm co 0,5mm, w większych średnicach co 1,0mm.
Możliwość zastosowania pręta 5,5 i/lub 6,0mm.
Pręty kobaltowo-chromowe o długości 480mm i średnicy 6mm z heksagonalnym zakończeniem
Pręty proste 600mm o średnicy 5.5 oraz 6.0 mm.
Łączniki poprzeczne monolityczne i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów przebiegających względem siebie pod dowolnym kątem, którego zastosowanie zmniejsza traumatyzację kolumny tylnej kręgosłupa, zakres od 17mm do 99mm
Dostępne haki laminarne, pedikularne i na wyrostki poprzeczne. Dostępne Łączniki offsetowe oraz śruby z zamkniętym kielichem dedykowane do talerza kości biodrowej
| Wymagania graniczne dla poz. 2 | TAK /NIE, podać | OPISAĆ
moduły muszą pasować do młynka dostarczanego nieodpłatnie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
w skład pojedynczego modułu rozdrabniającego wchodzi: dysk tnący, tłok i szuflada zbierająca o pojemności min. 60+/- 5% cm3
dostępne 3 rodzaje modułów rozdrabniających tworzących cząstki kostne o rozmiarach: drobnoziarnisty (3,2+/- 5%mm, średnioziarnisty 5.0+/- 5%mm, gruboziarnisty 8.0+/- 5%mm
jednorazowe sterylne moduły rozdrabniające dostarczane w podwójnie sztywnym sterylnym opakowaniu
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednego zestawu narzędzi wraz z napędem bezprzewodowym do wkręcania śrub oraz napędem do laminektomii z konsolą sterującą , 1 komplet na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2. Nieodpłatne użyczenie na czas trwania umowy dwóch młynków do kości wraz z akcesoriami niezbędnymi do jego użytku oraz konsoli sterującej
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 27 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary. | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Numer katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
STABILIZACJA STAWU KRZYŻOWO- BIODROWEGO
1. | Zestaw do stabilizacji stawu krzyżowo- biodrowego (SI-Joint) tworzący przy pomocy śrub triadę podparcia do leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowo- krzyżowego. Konstrukcja śrub dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie kontrolowanej dystrakcji i kompresji stawu. Procedura operacyjna oparta o druty Kirschnera. Implanty o siatkowej konstrukcji sprzyjającej przerostom kostnym. Śruba podczas jej implantacji transportująca kość własną pacjenta do przestrzeni stawowej, a także wokół i do implantu. W zestawie dostępność dodatkowych śrub jednoelementowych o mniejszych średnicach do ustabilizowania i zablokowania stawu. Wszystkie implanty dostępne w rozmiarach anatomicznych dopasowanych do stawu krzyżowo-biodrowego. Śruba dwuczęściowa o średnicy części krzyżowej D10mm w zakresie długości od 35-55mm ze skokiem co 5mm i części biodrowej D13mm o długości 20mm. Śruby blokująca jednoelementowa o średnicy D9mm w zakresie długości 30-55mm ze skokiem co 5mm. Zarówno implantacja, jak również dystrakcja i kompresja możliwa pojedynczym narzędziem wprowadzającym. Komplet stanowią: 3 implanty do stawu biodrowo-krzyżowego, 3 druty Kirschnera jednorazowe, 1 trokar jednorazowy | komplet | 6 |  |  |  |  | 1 komplet
2. | Implant- śruba pojedyncza | szt. | 10 |  |  |  |  | 3 sztuki
Razem:
L.P. | Wymagania graniczne do poz. 1 i 2 | TAK / NIE podać | OPISAĆ
1 | Wyrób jednorazowy
2 | Sterylny
3 | Wykonana ze stopu tytanu
4 | Konstrukcja śrub dwuczęściowa umożliwiająca przeprowadzenie kontrolowanej dystrakcji i kompresji stawu
5 | Implanty o siatkowej konstrukcji sprzyjającej przerostom kostnym
6 | Wszystkie implanty dostępne w rozmiarach anatomicznych dopasowanych do stawu krzyżowo- biodrowego. Śruba dwuczęściowa o średnicy części krzyżowej D10mm w zakresie długości od 35-55mm ze skokiem co 5mm i części biodrowej D13mm o długości 20mm. Śruby blokująca jednoelementowa o średnicy D9mm w zakresie długości 30-55mm ze skokiem co 5mm.
7 | Implantacja, dystrakcja i kompresja możliwa pojedynczym narzędziem wprowadzającym
Wymagania Zamawiającego:
1 | Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy
2. | Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny oraz pochodzić od jednego producenta.
............................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 28 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł ) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa Łączniki wykonane z tytanu, kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm, dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta, w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów,wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm). KOMPLET: 1 Łącznik, 2 blokery. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 4 komplety
1a | Łącznik | sztuk | 50
1b | Blokery | sztuk | 50
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium)
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
| 3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji. | [5 empty] | ……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 29 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
| Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
STABILIZACJA DŁUGOODCINKOWA DO LECZENIA SKOLIOZ
1 | Stabilizacja transpedicularna długoodcinkowa do leczenia skolioz – materiał tytan. Zestaw składa się z : 16 śrub transpedikularnych/haków, 2 łączniki poprzeczne, 2 pręty | xxx | xxx | xxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx
1a | śruba transpedicularna | sztuk | 100 |  |  |  |  | 1 zestaw
1b | pręt kręgosłupowy | sztuk | 50
1c | łącznik poprzeczny | sztuk | 5
Razem
| Wymagania graniczne poz. 1 – 1c | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Materiał :tytan
Śruby transpedikularne mono i poliaksjalne, cylindryczne z gwintem na całej długości i stożkowym rdzeniem.
Możliwość zastosowania śrub kaniulowanych.
W zestawie dostępne śruby z pojedynczą i podwójną helisą.
Średnice śrub 5.0mm, 6.0mm, 7.0mm
Długości 30-65mm ze stopniowaniem co 5mm;
Śruby poliaksjalne o wysokości profilu głowy śruby max. 15,5mm
Wysokość kielicha śruby wystająca ponad pręt poniżej 5mm;
System mocowania oparty ma być na jednoelementowym blokerze.
System mocowania w oparciu o klucz dynamometryczny
Pręty osadzane w śrubie wyłącznie od góry (patrząc z punktu widzenia operatora);
Pręty o średnicy 6.0mm w zakresie długości od 40-600mm, posiadające zakończenia sześciokątne umożliwiające derotację śródoperacyjną;
Łącznik poprzeczny mocowany na prętach, w zakresie długości 35 do 80 mm, ze skokiem co 5mm.
Zestaw umożliwiający przeprowadzenie derotacji śródoperacyjnej trzonów w oparciu o system tulejowo-zapinkowy.
W zestawie co najmniej 8 tulei (4 zewnętrzne oraz 4 szczytowe).
Tuleje szczytowe spinane tzw. trawersą, posiadające złącze umożliwiające określenie siły derotacji oraz jej wartości granicznej.
Instrumentarium i implanty umiejscowione na tacach i w kontenerach umożliwiających ich przechowywanie i sterylizację.
Taca na implanty wyposażona w specjalną miarkę umożliwiającą szybkie określenie średnicy i długości śrub.
Instrumentarium wyposażone w specjalne tuleje umożliwiające wykonanie derotacji śródoperacyjnej
Wymagania Zamawiającego do pozycji 1:
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 30 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO STABILIZACJI W TECHNICE PRZEZSKÓRNEJ
1 | Zestaw do stabilizacji w technice przezskórnej | xxxxx | xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx
1a | Śruby | sztuk | 100 |  |  |  |  | 3 komplety
1b | Pręty | sztuk | 100
1c | Blokery | sztuk | 100
1d | Drut prowadzący | sztuk | 100
1g | Igły dostępowe (op. 2 szt.) | op. | 70
1h | Igły dostępowe nawigowalna (op. 1szt.) | op. | 50
Razem
| Wymagania graniczne poz. od 1a do 1h | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby tulipanowe kompatybilne z prętem 5.5mm i 6.0mm
Śruby kaniulowane, wieloosiowe
Kielichy śrub wieloosiowych wykonane ze stopu kobaltowo chromowego
Podwójna linia gwintu przy kielichu śruby i pojedyncza linia gwintu w części dystalnej śruby
Ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku systemu
Mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywalna nakrętka)
Gniazdo śruby barwione na różne kolory w zależności od średnicy śruby
Średnice śrub od 4,5mm do 10,5mm
Długości śrub od 30mm do 55m stopniowane co 5mm i od 60mm do 110mm stopniowane co 10mm
Pręty gładkie, proste w długościach od 70mm do 260mm stopniowane co 10mm
Pręty posiadające konstrukcję ułatwiającą ich wprowadzanie
Instrumentarium umożliwiające przezskórną technikę wprowadzania śrub
Ekstendery do wprowadzania śrub wyposażone w 101mm okno do wprowadzania pręta
System umożliwiający redukcję pręta względem kielichów śrub na wielu segmentach jednocześnie
Implanty wyposażone w odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu
KOMPLET: 8 śrub, 8 blokerów, 2 pręty, 8 drutów prowadzących, igła dostępowa op. 2szt., 1 igła dostępowa nawigowalna op.-1szt.
Wymagania Zamawiającego :
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Zamawiający wymaga dostarczenia uzupełniających narzędzi na czas trwania umowy w postaci:1. Ramka referencyjna systemu nawigacji Medtronic.2. Śrubokręt mocujący do ramki.
4.System musi współpracować w pełni z neuronawigacją Medtronic + Oarm.
5.Nieodpłatne dostarczenie kompletnego napędu na czas trwania umowy.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 31 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena brutto jedn.(zł) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
SYSTEMY DO LECZENIA ZŁAMAŃ KOMPRESYJNYCH KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM
1 | Zestaw preparacyjny 4,2mm 5mm i 5,8mm | zestaw | 100 |  |  |  |  | 2 zestawy
2 | Implant 4,2mm, 5mm i 5,8mm | sztuk | 200
3 | Podajnik cementu sterylny 4,2 mm 5 mm | sztuk | 240
4 | Zestaw do mieszania i podania cementu | sztuk | 100
5 | Igła przeznasadowa | sztuk | 200
6 | Cement HV | sztuk | 80
ZESTAW DO CEMENTOPLASTYKI TRZONÓW KRĘGOWYCH Z AUTOMATYCZNYM MIESZADŁEM SKŁADNIKÓW CEMENTU
7 | igła z trokarem | sztuk | 250 |  |  |  |  | 5 szt.
8 | igła biopsyjna | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 szt.
9 | mieszalnik | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 szt.
10 | cement | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 szt.
11 | Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w złamaniach patologicznych. | zestaw | 20 |  |  |  |  | 5 zestawów
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
Zestaw małoinwazyjny, w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 2 igły do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o pojemności min. 1cc.Zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;
| Wymagania graniczne dla poz. 2 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
Jednorazowy tytanowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4,2; 5 i 5,8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany sterylnie.
| Wymagania graniczne dla poz. 3 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
Strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym
| Wymagania graniczne dla poz. 4 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie
| Wymagania graniczne dla poz. 6 | TAK /NIE podać | OPISAĆ
Cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,
Kompozycja cementu:PMMA i kontrast siarczan baru,
Czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temp. 23ºC – min. 14 min.,
Cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu,
Cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast siarczan baru),
Zestaw sterylny jednorazowy,
Wymagania Zamawiającego
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ). Jeżeli jest wymagane.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
| Wymagania graniczne dla poz. 7 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Trokar do nakłucia trzonu.
Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku(min. 3) różnych średnic igieł , 2 długościach oraz różnych kształtów ostrzy:– centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne) .
| Wymagania graniczne dla poz. 9 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie , pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania.
Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów.
W zestawie powinien znajdować się ok.40cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.
| Wymagania graniczne dla poz. 10 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Cement o podwyższonej lepkości , zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru , zawierający hydrochinon opóżniający wiązanie do 17min. Po wymieszaniu składników- min. 20g polimeru.
| Wymagania graniczne dla poz. 11 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wybory kilku(min.3) różnych średnic igieł,2 długościach oraz różnych kształtów ostrzy:– centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne). Igły biopsyjne dostępne w 3 średnicach.
Sterylne urządzenie mieszająco-podające zasilane elektrycznie , pozwalające na automatyczne i powtarzalne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania, o pojemności14cc.
Podajnik o pojemności umożliwiającej podanie cementu do kilku trzonów.
W zestawie powinien znajdować się ok.40cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania Rtg.
Cement o podwyższonej lepkości i gęstości natychmiast po rozmieszaniu konsystencja plasteliny, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru , zawierający hydrochinon opóżniajacy wiązanie do 17min. po wymieszaniu składników.
W skład kompletu wchodzi: Urządzenie mieszająco-podające z cementem kostnym 20g-1szt., igła kostna 1szt., igła biopsyjna 1szt.
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ). Jeżeli jest wymagane.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 32 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutt(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
IMPLANTY KRĘGOSŁUPOWE
1 | System tytanowy do stabilizacji transpedicularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo -lędźwiowo-krzyżowym składający się z: 4 śruby transpedicularne , 4 blokery, 2 pręty podłużne, 1 poprzeczka. | xxx | xxx | xxx | xxxx | xxxx | xxxxx | xxxxx
1a | Śruba | sztuk | 400 |  |  |  |  | 2 zestawy
1b | Bloker | sztuk | 400
1c | Pręty tytanowe | sztuk | 80
1d | Poprzeczka | sztuk | 20
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby przeznasadowe , samotnące o cylindrycznym profilu gwintu
Gwint przygłowowej części śruby poszerzony w celu mocniejszego zakotwiczenia w korowówce
Gwint przystożkowy śruby ostry -tnący.
Śruby tulipanowe jednoosiowe i wieloosiowe (z ruchomą główką), monolityczne i kaniulowane
Średnica śrub w zakresie 4,0 – 8,5 mm, skok co 0,5mm oraz 6,5 i 7,5 mm.
Blokowanie śrub jednoelementowym, uniwersalnym blokerem mocującym pręt od góry śruby.
Mocowanie pręta do śruby od góry uniwersalnym , jednoelementowym blokerem.
Pręty tytanowe o długościach od 30 do 150mm z hexagonalnym zakończeniem ze skokiem co 10mm,
Pręty o długości 480mm i 600mm i średnicy 6mm.
Pręty tytanowe o długości od 40 do 480mm ze skokiem co 10mm.
Muszą być poprzycinane fabrycznie na długość ze skokiem co 10mm gotowe do różnych opcji zabiegów.
Pręty wygięte fabrycznie o dwóch różnych głębokościach wygięcia w tym samym systemie
Pręty do odtworzenia anatomicznych krzywizn kręgosłupa
Pręt poprzeczny z możliwością dowolnego jego modelowania i wielokątowego ustawienia do prętów podłużnych,
Pręt poprzeczny bez konieczności dodatkowego uszkadzania elementów kostnych i więzadłowych kręgosłupa
Możliwość zastosowania systemu do stabilizacji od przodu (dostępność podkładek,staplerów).
Możliwość oparcia stabilizacji na kości biodrowej przy użyciu odpowiednich łączników i śrub
Wkręty o śr. 6,5 i 7,5 mm i długościach do 100mm.
Klucz dynamometryczny warunkującego precyzyjne dobranie siły
Łączniki poprzeczne jednoelementowe i wieloosiowe z możliwością bezproblemowego połączenia prętów
Łączniki w rozm. od 17mm do 99mm.
adapter do umieszczania śrub transpedicularnych z systemem Remb i konsolą zasilająca Core firmy Stryker.
Zestaw: 4 śruby transpedicularne , 4 blokery, 2 pręty podłużne, 1 poprzeczka.
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi wraz z napędami, 2 komplety na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 33 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
PROTEZY TRZONU
1 | Implant do dystrakcji międzywyrostkowej po dokonaniu wcześniejszej dekompresji. | sztuk | 100 |  |  |  |  | 2 szt. z każdego rozmiaru
| Wymagania graniczne do poz. 1 | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Implant tytanowy
Rozmiary od 8mm do 16mm (stopniowane co 2mm)- do wyboru
Sprężysty w kształcie litery M , umożliwiające tłumienie dużych przeciążeń osiowych .
Możliwość implantacji na wielu poziomach ,dzięki specjalnemu ułożeniu skrzydeł blokujących .
Skrzydła blokujące odchylone na zewnątrz niewymagające rozchylenia podczas implantacji .
Implanty kodowane kolorami
Implanty pakowane sterylnie.
Narzędzia w kasecie przeznaczonej do ich przechowywania i sterylizacji
W zestawie implanty próbne , uchwyt do implantu oraz kleszcze zaciskające skrzydła blokujące.
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 34 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producnet/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1 | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe,sterylne typu PLIF do stabilizacji wysokości przestrzeni międzytrzonowej. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Klatki międzytrzonowe lędźwiowe,sterylne typu PLIF z mozliwością odtwarzania kąta lordozy po ich zaimplantowaniu | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Zestaw do stabilizacji przeznasadowej , przeskórnej z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych. Śruby tulipanowe wieloosiowe o srednicy 5-8mm,długości 35-55mm ze skokiem co 5mm; śruby o koncówce samonawiercającej i samogwintującej oraz średnicach oznaczonych kolorami; tzw. podwójny gwint śruby, umożliwiający szybsze wkręcenie implantu w nasadę trzonu; niski profil głowy śruby; śruby w początkowej swojej długości stożkowe, w dalszej przygłowowej części cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu. Każda śruba musi być przystosowana do podawania przez nią cementu.W zestawie cztery rodzaje śrub wspólpracujacych z pojedyńczym kompletem narzędzi:1-monoosiowe z możliwością obracania głowy 360st., 2-wieloosiowe, 3-z ruchomością jedynie w osi kręgosłupa ułatwiające korekcję skrzywień bocznych kręgosłupa oraz 4-śruby z ruchomością jedynie boczną ułatwiające kompresję i dystrakcję międzytrzonową. W zestawie śruby zintegrowane z tulejami przezskórnymi jak i z przyłączanymi tulejami resterylizowanlnymi. Pręty podłuzne o średnicy 5,5mm,do 120mm fabrycznie wygięte lordotycznie, dostepne pręty o dł. do 300mm.Element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego osadzony fabrycznie w tulei przezskórnej. Trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, parametrem wielkości oraz znakiem przynalezności do firmy. Wszystkie implanty dostarczane w formie sterylnej. Kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedyńczym pojemniku sterylizacyjnym. | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxxxx |  |  |  | 2 zestawy
3a | Śruby tulipanowe wieloosiowe | sztuk | 600
3b | Pręty podłużne | sztuk | 200
3c | Druty K-wire | sztuk | 200
4 | Zestaw do stabilizacji transpedicularnej z mozliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych.Śruby tulipanowe wieloosiowe o średnicy 4,5 mm, 5,5mm, 6,5 mm,7,5 mm i długości 20-55 mm ze skokiem co 5 mm, śruby o gwincie samonacinajacym i średnicach oznaczonych kolorami; tzw. podwójny gwint śruby, umożliwiający szybsze wkręcenie implantu w nasadę trzonu; niski profil głowy śruby, wysokość głowy śruby wraz z prętem oraz blokadą nie może przekracza 14,5 mm i 13 mm średnicy; każda śruba do cementu zaopatrzona musi być w uniwersalną złączkę z zakończeniem typu luer do przyłączania zestawu do podawania cementu śruby w początkowej swojej długości stożkowe w celu ułatwienia ich naprowadzenia, w dalszej, przygłowowej części cylindryczne mające za zadanie pewne zakotwiczenie w nasadzie trzonu. Zestaw zawiera pięć różnych rodzajów śrub współpracujących z pojedynczym kompletem narzędzi: zwykłe jedno- i wieloosiowe, redukcyjne, śruby do podawania cementu oraz śruby kaniulowane z możliwością wprowadzania ich po drucie Kirschnera. Pręty podłużne o średnicy 5,5 mm, osadzane w osi śruby, z heksagonalnymi zakończeniami po obu stronach, poprzycinane na długość co 10 mm do co najmniej 290 mm, dostępne pręty o długości 600 mm; jeden uniwersalny, wewnętrzny element blokujący dokręcany przy pomocy klucza dynamometrycznego ze słyszalnym kliknięciem sygnalizującym użycie optymalnej siły poprzeczki wieloosiowe z szybkim i łatwym montażem na pręcie od góry, z możliwością jej wstępnego montażu tuż przed wszczepieniem poprzez mechanizm zatrzaskowy możliwość zastosowania tego samego, pojedynczego zestawu narzędzi do każdego rodzaju śrub, między innymi przy kręgozmykach, niestabilnościach, nowotworach oraz złamaniach u pacjentów, także z osteoporozą dzięki zastosowaniu śrub cementowanych trwałe oznakowanie każdego implantu numerem serii, katalogowym, parametrem wielkości oraz znakiem przynależności do firmy kompaktowy zestaw narzędzi mieszczący się w pojedynczym pojemniku sterylizacyjnym śruby przeznaczone do wertebroplastyki nie mogą być koniulowane na wylot, lecz posiadać wyprowadzaniem cementu na boki w celu zabezpieczenia osadzenia ich w trzonie | zestaw | 3 |  |  |  |  | 1 zestaw
5 | Kaniula dostosowana do podawania cementu do przezskórnego zestawu śrub firmy Z-medical. | sztuk | 40 |  |  |  |  | 4 sztuki
6 | Zestaw mieszająco- podawczy wraz z cementem kostnym przeznaczony do aplikacji przezśrubowej | sztuk | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Klatki sterylne typu PLIF do stabilizacji wysokości przestrzeni międzytrzonowej.
Klinowy kształt części czołowej implantu
Co najmniej trzy różne kąty skosu płaszczyzn górnej i dolnej.
Materiał PEEk
znaczniki RTG
Dwie długości 23 i 26mm
Siedem różnych wysokości od min. 7 mm dla każdego stopnia skosu.
Elementy nieprzeziernych dla promieni RTG w celu pooperacyjnej oceny jego położenia.
Frezy łopatkowe z oznacznikiem wysokości implantu;
tarniki do usuwania resztek elementów chrzęstnych z blaszek granicznych trzonów z oznacznikiem wysokości
Ostre łyżki proste i kątowe.
Narzędzia dające możliwość wykonania procedury
| Wymagania graniczne dla poz. 2 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Klatki sterylne typu PLIF z możliwością odtwarzania kąta lordozy po ich zaimplantowaniu
Materiał PEEK + znaczniki RTG.
Kształt klatki zapewniajacy precyzyjne wprowadzenie implantu w przestrzeń międzytrzonową;różne rozmiary podstaw i wysokości dla każdego z dwóch kątów skosu klatek 0º i 6º
Obecność tytanowych markerów RTG w celu pooperacyjnej oceny położenia klatki.
Powierzchnia implantu ostro ząbkowana.
Mechanizm pozwalający na odtworzenie lordozy kręgosłupa i podniesienie wysokości przestrzeni międzytrzonowej po zaimplantowaniu klatki w przestrzeń międzytrzonową
Brak konieczności przeprowadzania nadmiernej dystrakcji międzytrzonowej dzięki klinowatemu, zamkniętęmu kształtowi klatki.
Frezy z oznacznikiem wysokości implantu;
O łyżki proste i kątowe.
tarniki do usuwania resztek elementów chrzęstnych z blaszek granicznych trzonów z oznacznikiem wysokości
Narzędzia dające możliwość wykonania procedury
| Wymagania graniczne dla poz. 6 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Wyrób medyczny jednorazowy
Pakowany indywidualnie
Sterylny, jednorazowy, zamknięty system próżniowo mieszająco- podawczy
cement o podwyższonej - średniej lepkości z nieprzepuszczalnej żywicy akrylowej (na bazie PMMA) oraz komponentu płynnego
w zestawie rurka giętka ze złączkami luer-lock do podłączenia zestawu z kaniulą do podawania cementu
cement kostny wybarwiany siarczanem baru w celu wizualizacji w promieniach Rtg
żywica akrylowa zawierająca 9,2 g sterylnej cieczy i 20g sterylnego proszku
łącznik/rurka giętki ze złączem typu luer-lock kompatybilny z kaniulami do przezśrubowego podawania cementu Z - Medical
Wymagania Zamawiającego dla poz. 1 i 2
1. Nieodpłatne użyczenie trzech zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
Wymagania Zamawiającego do pozycji 3 i 4 :
1.Nieodpłatne użyczenie dwóch zestawów narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
| 2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem. |  |  |  |  | ……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| Część nr 35 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł ) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
JEDNORAZOWY STERYLNY SYSTEM DO STABILIZACJI OTWARTEJ LUB PRZEZSKÓRNEJ KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO LUB LĘDŹWIOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ APLIKACJI CEMENTU KOSTNEGO DO ŚRUB
1 | Sterylny zestaw śrub (1 zestaw śrub zawiera: 2 śruby na podajnikach, 2 nakrętki na podajnikach, 2 blokery wieloosiowości) Materiał: stop tytanu. | sztuk | 160 |  |  |  |  | Po 2 zestawy śrub do wyboru zamawiającego
2 | Zestaw narzędzi sterylny, jednorazowy | sztuk | 40 |  |  |  |  | 3 szt.
3 | Zestaw prętów (1 zestaw zawiera: 2 pręty w jednej długości i krzywiźnie) | sztuk | 40 |  |  |  |  | po 2szt. Z każdego rozmiaru
4 | Igła przeznasadowa | sztuk | 40 |  |  |  |  | 3 sztuki
5 | Osłona sterylna do AR | sztuk | 40 |  |  |  |  | 3 sztuki
6 | Jednorazowa gwintowana kaniula do aplikacji cementu do śruby | sztuk | 10 |  |  |  |  | 3 sztuki
7 | Śrubokręt do śrub pakowany osobno | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
8 | Sterylna rączka T śrubokręta do śrub | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
9 | Rewizyjna nakrętka na podajniku, pakowana osobno, sterylna | sztuk | 10 |  |  |  |  | 4 sztuki
Razem

## Część nr 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 36 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO STABILIZACJI ZŁAMAŃ ZĘBA OBROTNIKA
1 | Zestaw do stabilizacji zęba obrotnika : | xxxxx | xxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx
1a | Śruba | sztuk | 20 |  |  |  |  | 1 zestaw
1b | Drut prowadzący | sztuk | 25
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Śruby kaniulowane z gwintem na całej długości trzpienia lub tylko na części jego długości,o średnicy maks. 4,0mm, długości od 30 do 50 ze skokiem maks. 2 mm;
Druty prowadzące (nagwintowane oraz gładkie)- do wyboru
Narzędzie do gwintowania otworu;
Narzędzia dające możliwość wykonania procedury z użyciem systemu do nawigacji.
Wymagania Zamawiającego
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Zestaw przystosowany do nawigacji przy pomocy ramienia Oarm.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 37 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO STABILIZACJI POTYLICZNO-SZYJNEJ
1 | Zestaw do stabilizacji potyliczno-szyjnej. | xxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
1a | Pręt | sztuk | 40 |  |  |  |  | 1 zestaw
1b | Śruba/Hak | sztuk | 150
1c | Bloker | sztuk | 150
1d | Płyta potyliczna | sztuk | 10
1e | Łącznik | sztuk | 30
1f | Śruba potyliczna | sztuk | 40
Razem
| Wymagania graniczne | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Śruby tulipanowe, wieloosiowe samogwintujące o min. 3 średnicach zakresu 3,5mm-4,5mm, dł. od 10mm – 52mm stopniowane nie więcej niż co 5mm z zakresem ruchomości powyżej 45 stopni,
Śruby wieloosiowe z gwintem tylko na części ich długości,
Śruby korowe o śr. 4,0mm i 4,5mm, dł. od 6mm – 12mm- do wyboru, stopniowane nie więcej niż co 2mm, możliwość kątowego ustawienia śruby względem pręta.
Śruby i haki o tulipanowym kształcie
Montaż pręta od haków i śrub jednym elementem blokującym
Implanty otwarte od góry i blokowane wyłącznie od góry
Pręty dopasowane do anatomii pogranicza potyliczno-szyjnego z możliwością zmiany kąta wygięcia
Pręty o gr. nie większej niż 3,4mm z możliwością łączenia z prętami używanymi w odcinku piersiowo-lędźwiowym,
W zestawie dostępne otwarte łączniki boczne odsadzone
W zestawie płyta potyliczna w 3 rozmiarach,
Zestaw kompatybilny z systemem do nawigacji śródoperacyjnej,
Możliwość połączenia dwóch prętów o różnych średnicach bez użycia dodatkowych elementów.
Komplet: 4 śruby/haki, 4 śruby potyliczne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 płyta potyliczna, 1 łącznik poprzeczny.
Wymagania Zamawiającego do pozycji 1:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Zestaw przystosowany do nawigacji przy pomocy ramienia Oarm.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 38 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
DYNAMICZNA PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO
1 | Dynamiczna proteza dysku szyjnego | sztuk | 5 |  |  |  |  | Po 1 sztuce z rozmiaru
| Wymagania graniczne dla poz. 1 | TAK/NIE podać | OPISAĆ
Proteza składająca się z dwóch płytek granicznych stykających się rdzeniem ślizgowym
Górna powierzchnia protezy wypukła w płaszczyźnie strzałkowej
Proteza wstępnie zmontowana na podajniku
Proteza wykonana z ceramiki cyrkonowej i materiału PEEK
Dostępne trzy rozmiary protezy 15mm x 13mm, 17mm x 14mm, 20mm x 15mm
Dostępne cztery wysokości protezy 4,3mm, 5mm, 6mm, 7mm
Komplet: 1 implant
Wymagania Zamawiającego do pozycji 1:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 39 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
PROTEZA TRZONU ODCINKA SZYJNEGO
1 | Proteza trzonu odcinka szyjnego - wykonany z materiału PEEK. Proteza o wymiarach: szerokość 14mm,głębokość 13mm, wysokość od 16 do 50mm, ze skokiem co 2mm, 50-60mm ze skokiem co 5mm. Proteza pusta w środku, z możliwością wypełnienia kością autogenną lub substytutem sztucznym. Profil protezy dopasowany do fizjologicznej lordozy odcinka szyjnego kręgosłupa. | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
STABILIZACJA MIĘDZYTRZONOWA W ODCINKU LĘDŹWIOWYM KRĘGOSŁUPA
2 | Konstrukcja implantu umożliwiająca wszczepienie w odcinku lędźwiowym (techniką PLIF). Wszczep o specjalnej kratowej, trabekularnej strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego w zakresie do 65-70% wypełniającego przestrzeń implantu. Powierzchnia górna i dolna implantu wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice (,,płozy'' ), umożliwiające sytuowanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej i zabezpieczające przed wysunięciem się implantu. Czoło implantu o kształcie pocisku ułatwiające wprowadzenie implantu. Powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe , umożliwiające bezpieczne umieszczenie implantu między trzonami. Narzędzie implantacyjne umożliwiające kontrolowane wprowadzanie implantu. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 8 do 14mm, co 1mm oraz w trzech rozmiarach długości 22,25,28mm. Dodatkowo implanty z możliwością pokrycia materiałem przyspieszającym zrost kostny. Komplet: 1 czop. | komplet | 80 |  |  |  |  | 1 komplet
3. | Lędźwiowy czop międzytrzonowy o kształcie „banana” dostosowany do implantacji z dostępu tylnego transforaminalnego na poziomie L1-S1 kręgosłupa. Implant występujący w dwóch odmianach: płaskiej i lordotycznej dla najkorzystniejszego dopasowania do przestrzeni międzytrzonowej i ułożenia na blaszkach granicznych trzonów.Czopy płaskie dostępne w wysokościach od 7 do 13 mm ze skokiem co 1mm, długości implantu: 25, 30, 35mm. Dostępne czopy z kątem nachylenia powierzchni nośnych dla wersji lordotycznej: 5, 10, 15 stopni. • 5° dostępne w wysokościach od 8 do 16 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 25, 30 i 35 mm. • 10° dostępne w wysokościach od 9 do 13 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 35mm. • 15° dostępne w wysokościach od 11 do 15 mm ze skokiem co 1mm dla długości: 30 i 35mm. Powierzchnie nośne implantu zaopatrzone w specjalnie ukształtowane płozy, przeznaczone do samopozycjonowania czopa podczas implantacji. Czoło w kształcie pocisku i powierzchnie boczne gładkie/ślizgowe, umożliwiające kontrolowane przemieszczenie i obrót implantu do kąta 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania.Płozy przeciwcofne na powierzchniach nośnych implantu, zabezpieczające przed migracją i wycofaniem oraz zwiększające powierzchnię kontaktu implant-blaszka. Implant drukowany, dostosowany do przyspieszonego rozwoju (przerostu/obrostu) tkanki kostnej: obszary kratownicowe 3D stanowiące miejsce pod kość oraz porowate struktury wspierające adhezję i proliferację komórek. Bez konieczności stosowania dodatkowych substytutów kostnych i pokryć specjalnych, np. hydroksyapatytowych. Skład kompletu: 1 czop typu TLIF | sztuk | 5 |  |  |  |  | xxxxxxxxx
Razem
Wymagania Zamawiającego :
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
Wymagania Zamawiającego do poz. 3 :
3. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h od zamówienia (instrumentarium ).
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 40 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
SYSTEM DO LECZENIA DEFORMACJI KRĘGOSŁUPA
1 | Śruba | sztuk | 160
2 | Śruba biodrowa | sztuk | 20
3 | Hak | sztuk | 20
4 | Pręt 500mm | sztuk | 20
5 | pręt CoCr 500mm | sztuk | 10
6 | Pręt w kształcie szyny | sztuk | 10
7 | Łącznik poprzeczny | sztuk | 10
8 | Śruba blokująca łącznik | sztuk | 10
9 | Łącznik offsetowy | sztuk | 10
Razem
| Wymagania graniczne: | TAK / NIE podać | OPISAĆ
Nisko profilowy,, bezblokerowy system oparty na samogwintujących śrubach transpedicularnych o podwójnie prowadzonym gwincie, umożliwiającym szybsze wprowadzania śruby, skok gwintu 2.5mm.
Wysokość kielicha razem z prętem 12.2mm. Dostępne śruby wieloosiowe oraz jednoosiowe-uniplanarne. Śruby o średnicach 4.0 do 7,5 i długościach w zależności od średnicy 25-55mm, dostępne śruby wieloosiowe 8.5 i 9.5mm w długościach do 110mm. Dostępne haki nasadowe, laminarne i na wyrostki poprzeczne w różnych wysokościach i kształtach ostrzy. Wszystkie śruby i haki posiadają wbudowany system blokujący nie wymagający dodatkowej nakrętki blokującej.
Pręty o średnicy 5.5 dostępne w trzech różnych składach materiałowych zapewniających przynajmniej 4 różne poziomy sztywność konstrukcji. Możliwość zastosowania podwójnego pręta o kształcie szyny zwiększającego sztywność konstrukcji. W zestawie narzędzia umożliwiające 27 milimetrowe płynne przesuniecie pręta w kierunku śruby oraz symultaniczną translację i redukcję.
Dostępne łączniki poprzeczne i offsetowe. W zestawie klucz umożliwiający częściowe lub finalne zablokowanie pręta na śrubie.
Dostępne na zamówienie fabrycznie wygięte pręty dostosowane do anatomicznych potrzeb pacjenta
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania zabiegu do 72h.
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 41 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
KLATKI MIĘDZYTRZONOWE
1 | Klatki międzytrzonowe (nie wypełnione) do leczenia dyskopatii szyjnej. Stabilizacja międzytrzonowa (ACIF). | sztuk | 150 |  |  |  |  | 2 sztuki z każdego rozmiaru
2 | Biomateriał w postaci 100% bioaktywnego szkła w formie pasty – 1cc, znacznie przyspieszający i stabilizujący zrost kostny. | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 sztuk
3 | Biomateriał w postaci 100% bioaktywnego szkła w formie pasty – 2cc, znacznie przyspieszający i stabilizujący zrost kostny. | sztuk | 100 |  |  |  |  | 5 sztuk
Razem
| Wymagania graniczne: | TAK / NIE podać | OPISAĆ
Klatki wykonane z PEEK ,bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT,MRI.
Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni międzytrzonowej.
Klatki odtwarzające lordozę szyjną.
W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych.
Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu,bez dodatkowych elementów kotwiczących co umożliwia łatwiejsze wprowadzenie w przestrzeń międzytrzonową.
Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm).
W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki.
W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych.
W zestawie dystraktory typu Caspar(z regulacją ustawienia kątowego i regulacją kąta lordozy)ułatwiające wykonanie gniazda pod implant i osadzenie klatki w przestrzeni międzytrzonowej(mocowanie szpilami do sąsiednich trzonów
Wymagania Zamawiającego:
1.Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 42 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
ZESTAW DO PRZEZSKÓRNEGO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW KOSTNYCH
1 | Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych . | xxxx | xxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx
1a | Zestaw o pojemności 5-6 ml | zestaw | 10 |  |  |  |  | 1 zestaw
1b | Zestaw o pojemności 8ml/10ml | zestaw | 45 |  |  |  |  | 1 zestaw
1c | Zestaw o pojemności 18-20 ml | zestaw | 20 |  |  |  |  | 1 zestaw
1d | Igły do podawania cementu, rozmiary do wyboru zamawiającego | sztuk | 20 |  |  |  |  | 3 sztuki
2 | Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych (z gentamycyną). | xxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxx
2a | Zestaw o pojemności 5-6 ml | zestaw | 5 |  |  |  |  | 1 zestaw
2b | Zestaw o pojemności 10-12ml | zestaw | 5 |  |  |  |  | 1 zestaw
2c | Igły do podawania cementu, rozmiary do wyboru zamawiającego | sztuk | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
| Wymagania graniczne dla poz. od 1 do 1d | TAK / NIE podać | OPISAĆ
Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych składający się z bioprzebudowalnego niskotemperaturowego cementu oraz zestawu mieszalników i podajników.
Materiał radiowizyjny (na bazie joheksolu), nietoksyczny i bezzapachowy, w pełni resorbowalny i przebudowywalny w kość ,posiadający właściwości osteokonduktywne.
Wymagany czas tężenia 6-7 minut. Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40 stopni.
Zestaw złożony z zestawu mieszalników , służących do przygotowania produktu oraz intuicyjnych podajników. Możliwość zastosowania dystrybutora cementu do 8 strzykawek jednocześnie. W zestawie igły o różnej długości i średnicach(do wyboru).
W zestawie igły o różnej długości i średnicach(do wyboru).
| Wymagania graniczne dla poz. od 2 do 2c | TAK / NIE podać | OPISAĆ
Zestaw do przezskórnego lub śródoperacyjnego uzupełniania ubytków kostnych (z gentamycyną) składający się z bioprzebudowalnego niskotemperaturowego cementu oraz zestawu mieszalników i podajników.
Materiał nietoksyczny i bezzapachowy
Materiał resorbowalny i przebudowywalny w kość , posiadający właściwości osteokonduktywne.
Wymagany czas tężenia do 15 minut.
Maksymalna temperatura podczas formowania nie większa niż 40 stopni.
Możliwość zastosowania dystrybutora cementu do 8 strzykawek jednocześnie.
W zestawie igły o różnej długości i średnicach(do wyboru).
Wymagania Zamawiającego :
1.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 43 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
IMPLANTY DO STABILIZACJI ODCINKA SZYJNEGO
1 | Stabilizacja kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego przy użyciu prętów oczkowych. Komplet: 2 pręty oczkowe, 4 śruby potyliczne, 4 śruby szyjne kaniulowane, 4 nakrętki. | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | 2 komplety
1a | Pręt oczkowy śr. 3,5mm | sztuk | 16
1b | Śruba potyliczna | sztuk | 32
1c | Śruba szyjna kaniulowana | sztuk | 32
1d | Nakrętka blokująca śrubę / hak | sztuk | 32
2 | Stabilizacja kręgosłupa szyjnego z dostępu tylnego przy użyciu płytki potylicznej. Komplet: 1 płytka potyliczna, 4 śruby potyliczne, 2 nakrętki blokujące pręt w płytce, 6 śrub szyjnych, 2 haki, 8 nakrętek, 2 pręty, 1 poprzeczka | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx
2a | Płyta potyliczna | sztuk | 1 |  |  |  |  | 1 komplet
2b | Śruba potyliczna | sztuk | 4
2c | Nakrętka blokująca Axon | sztuk | 2
2d | Śruba szyjna/ hak | sztuk | 8
2e | Nakrętka blokująca śrubę / hak | sztuk | 8
2f | Pręt prosty Ø3,5 mm, dł. 240 mm | sztuk | 2
2g | Poprzeczka | sztuk | 1
3 | Pręty przejściowe/pręty kątowe | sztuk | 2
Razem
| Wymagania graniczne | TAK/ NIE podać | OPISAĆ
Śruby szyjne wieloosiowe ,tytanowe, wszystkie śruby sterylne. Śruby do masywów bocznych o 92° zakresie stożkowej ruchomości.
Śruby samogwintujące, tulipanowe, w średnicy 3.5mm i 4.0mm w dł 8-50mm.
Śruby samogwintujące, tulipanowe, o podwójnym gwincie i kaniulowane w średnicy 3.5mm i 4.0mm w dł 20-50mm a także szaftowe (również kaniulowane) w średnicy 3.5mm i 4.0mm w dł. 18 – 40mm.
Śruby o podwójnym gwincie w średnicy 4.5/5.0/5.5mm w dł 20-50mm.
Wszystkie śruby posiadają rant na górnej części kielicha, umożliwiający przymocowanie narzędzi ściągających pręt w dół , pozwalające na pracę z prętem o średnicy 3.5 mm oraz 4.0mm.
Śruby o gwincie korowym w długości od 18-40mm, sterylne.
Opcjonalnie dostępne haki laminarne prawe, lewe, krótkie i długie.
Mocowanie pręta jednym elementem blokującym. Nakrętka (sterylna) blokująca pręt w śrubach szyjnych. Dostępna nakrętka zwykła, wysoka, oraz kontrnakrętka do poprzeczki.
Nakrętka daje możliwość blokowania pręta ze stałą powtarzalną siłą docisku dzięki śrubokrętowi dynamometrycznemu.
Możliwość założenia poprzeczki wstępnie zmontowanej lub z pojedynczych elementów( wszystkie opcje sterylne).
Pręty proste w długości 60/120/240/420mm o śr. 3.5 i 4.0 mm, materiał tytan i CoCr (wszystkie sterylne). Pręty przejściowe od średnicy 3.5 do 6.35mm w dł 420 i 600mm zarówno w wersji tytanowej jak CoCr, sterylne. Dostępne pręty lordotyczne w dł 25-95 mm ,110 i 120mm o średnicy 3.5 oraz 4.0 mm tytanowe, sterylne.
Poprzeczki wstępnie zmontowane w długości 20-64mm, oraz do osobnego zmontowania w długości 20-70mm z osobną nakrętka, kontrnakrętką i kielichem śruby – wszystkie elementy poprzeczki sterylne.
Konektory poprzeczne 3.5-4.0 mm na 3.5-4.0 mm, oraz 3.5-4.0 mm na 5.5-6.35 mm jak i boczne przedłużki w wersji 3.5 mm oraz 4.0mm, krótkie, długie (wszystkie opcje sterylne).
W instrumentarium narzędzia do wyginania i cięcia prętów. Klucz dynamometryczny do śrub szyjnych. Celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby szyjne w zakresie 8-50 mm. Miarka do ustalania długości śrub. W zestawie pręt próbny.
Wymagania Zamawiającego :
1. Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy (instrumentarium ).
2.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3.Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą dwa egzemplarze materiałów, w których zawarte będą informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji oferowanych narzędzi, a także wzorcowe fotografie każdej palety użyczonych narzędzi wraz z określeniem nazwy poszczególnych narzędzi, wskazaniem ilości, rozmiaru i nr ref. pojedynczego narzędzia oraz formularz dekontaminacji.
……………………………….
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 44 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
WIERTŁA I ELEMENTY 1 X UŻ. DO WIERTARKI MIDAS REX LEGEND LUB MIDAS REX MR 8 Z KOŃCÓWKAMI ROBOCZYMI TYPU KĄTNICA, PROSTNICA I KRANIOTOM BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Wiertła zwykłe (różne rodzaje i rozmiary śr. od 1mm-8mm) - sterylne (do wyboru zamawiającego) | sztuk | 1000
2 | Wiertła diamentowe (różne rodzaje i rozmiary śr.od 1mm- 8mm) - sterylne | sztuk | 300
3 | Wiertło tnące (typu Tupfer) do kątnic,sterylne ( do wyboru zamawiającego) | sztuk | 20
4 | Wiertła do kraniotomu (zwykłe i spiralne) dla dorosłych i dzieci - - sterylne (do wyboru zamawiającego) | sztuk | 500
5 | Wiertła typu żołądź do kątnic, sterylne (do wyboru zamawiajacego) | sztuk | 50
6 | Zestaw ostrzy do silnika Spine Shaver (w zestawie ostrze proste, oraz zagięte pod kątem 25 st, i zestaw irygacyjny) - sterylne (do wyboru zamawiającego) | sztuk | 20
7 | Szczotki do czyszczenia kątnic - niesterylne | sztuk | 20
8 | Zestaw do irygacji, pakowany po 1 szt - sterylny | sztuk | 10
9 | Zestaw do irygacji, pakowany po 5 szt - sterylny | op. | 10
RAZEM
Wymagania Zamawiającego :
1.Nieodpłatne użyczenie 8 zestawów napędu wiertarskiego typu MR8
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 45 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
ELEMENTY ZUŻYWALNE DO SYSTEMU POLESTAR N30, O-ARM,ORAZ NAWIGACJI SI7 i S7 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJACEGO
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilośc | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Markery pasywne (pakowane po 1 szt.)-sterylne | op. | 500
2 | Markery pasywne (pakowane po 4 szt.)-sterylne | op. | 1500
3 | Zewnętrzny prowadnik do biopsji jednorazowego użytku-sterylny | sztuk | 4
4 | Igła biopsyjna jednorazowego użytku - sterylna | sztuk | 4
5 | Instrument do weryfikacji pedicle's | sztuk | 10
6 | Jednorazowa igła do przebijania trzonów kręgów | sztuk | 50
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 46 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Dreny jednorazowe do odgryzacza kostnego pneumatycznego typu Keirison, produkt sterylny gotowy do użytku. Opakowanie-10 szt. | op. | 3
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 47 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
AKCESORIA STERYLNE DO ASPIRATORA SONASTAR
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nawa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Końcówka ssąca współpracujaca z aspiratorem Sonastar we wszystkich dostępnych długościach i średnicach. | sztuk | 60
2 | Dren współpracujący z aspiratorem Sonastar we wszystkich dostępnych długościach. | sztuk | 30
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 48 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
AKCESORIA DO NOŻA MISONIX
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilośc | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Końcówka tnąca współpracująca z nożem Misonix, o długości od 10 do 25mm, do wyboru zamawiającego. | sztuk | 120
2 | Dren współpracujący z nożem Misonix | sztuk | 120
3 | Końcówki czarne | sztuk | 3
4 | BoneScalpel, klucz do rękojeści | sztuk | 1
5 | BoneScalpel, klucz typu T | sztuk | 1
6 | BoneScalpel, osłona narzędzia | sztuk | 3
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 49 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Sterylne foliowe obłożenia do ramienia O-Arm (tuba) | sztuk | 600
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 50 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Markery do neuronawigacji STRYKER typ QUICK GUIDE Model -Navigation System II będącej własnością zamawiającego (op. 100 szt) | op. | 10
2 | Baterie sterylne alkaiczne, do neuronawigacji | sztuk | 50
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 51 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
AKCESORIA ZUŻYWALNE DO ASPIRATORA CUSA CLARITY BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ ZAMAWIAJĄCEGO
1 | Dreny sterylne do aspiratora ultradźwiękowego Cusa Clarity będącego własnością zamawiającego 23 kHZ | sztuk | 80
2 | Dreny sterylne do aspiratora ultradźwiękowego Cusa Clarity będącego własnością zamawiającego 36 kHZ | sztuk | 200
3 | Jednorazowe dreny do głowicy ultradźwiękowej, kompatybilne z głowicami 36kHz i 23 kHz. | sztuk | 200
4 | Sterylne klucze do zmiany końcówek uchwytu 36kHz lub 23 kHz -do wyboru | sztuk | 200
5 | Końcówka wielorazowa robocza do głowicy 36kHz, zagięta, dł. 12-13cm, średnica wewnętrzna 1,6mm, pięciokrotnego użytku lub końcówka wielorazowa robocza do uchwytu 23kHz, prosta, dł. 7-8cm, średnica wewnętrzna 2mm, pięciokrotnego użytku – do wyboru zamawiającego. | sztuk | 40
6 | Końcówka jednorazowa robocza do głowicy 36 kHz zakrzywiona, przedłużona dł. 19-20cm i średnicy wewnętrznej 1,6mm. | sztuk | 2
7 | Końcówka jednorazowa robocza do głowicy 36 kHz ,zagięta z ząbkami, do usuwania guzów twardych i włóknistych, o dł.12-13mm i średnicy wew.1,6mm. | sztuk | 2
8 | Końcówka do tkanek twardych 23kHz do głowicy 23kHz, dł. 7-8cm, średnicy wew.2mm. | sztuk | 2
Razem
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 52 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilośc | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
1 | Perforator jednorazowy sterylny do kraniotomii końcówka HUDSON dostępny w rozmiarach: 14 mm/11mm, 11mm/7-8mm, 9 mm/ 6 mm - do wyboru zamawiającego. Wysprzęgla się po przecięciu kości. | sztuk | 900
........................................
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 53 |  |  |  |  | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog. | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
1. | Produkt do embolizacji typu Flow Diverter, powierzchnia w technologii BlueXide rozmiary: średnica 2.5-8.0 mm długość 10-50 mm przeznaczony do naczyń o średnicy od 1.5 do 8.0 mm, długość użytkowa produktu od 15 do 82 mm, kompatybilne z mikroprowadnikiem 0.02"7 a wersji mini z 0.017" ID – dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
2 | Nitinolowy stent samorozprężalny, laserowo cięty zamkniętokomórkowy o atraumatycznej końcówce do naczyń mózgowych: rozmiary: średnica 3.0-8.0 mm długość 15-60 mm dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5 do 7.0 mm zaopatrzony w trzy dystalne oraz trzy proksymalne markery platynowo-irydowe oraz marker centralny na prowadniku, trzy markery ułatwiające pozycjonowanie stentu – dystalny, centralny oraz proksymalny,dedykowane mikrocewniki w rozmiarach 0.0165" – 0.027” ID, stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia - dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
3 | Nitynolowy stent pleciony, dobrze widoczny na całej długości, zgodny z mikrocewnikiem 0.0165"-0.017” oraz 0.039 wykończenie w technologii BlueXide, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.5-4.0 mm oraz 5,5-10,0mm repozycjonowalny aż do 95% długości stentu, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne i 1 marker środkowy, rozmiary: średnica 2.5-4.0/10mm mm długość 10-25/60 mm- dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny, imitującą ostatni etap hemostazy. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
4 | Nitynolowy elastyczny stent samorozprężalny do leczenia zwężeń wewnątrzczaszkowych dostarczane przez cewnik balonowy dostępny w rozmiarach: średnica 3.0-5.0 mm długość 15-30 mm dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5 mm posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu. | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
5 | Balon na cewniku przeznaczony do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne rozmiary: średnica 1.5-4.0 mm długość 8.0 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
6 | Cewnik do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych o podwójnej hydrofilnej powłoce konstrukcja wielopolimerowa składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, światło cewnika o rozmiarze 0.065" ID umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 0.021" oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 0.017" lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039" rozmiary 0.039", 0.052", 0.065", długości całkowita od 130 do 150 cm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
7 | Mikrocewnik przeznaczony do naczyń mózgowych oraz obwodowych w celach terapeutycznych lub diagnostycznych. dostępny w rozmiarach - 0.017", 0.021", 0.027" długość użytkowa mikrocewnika - 155-167 cm, przeznaczony do stentów, trombektomów oraz spirali, podwójna powłoka hydrofilna umożliwia lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość produktu, końcówka, której łatwo można nadać kształt umożliwia bardzo dobrą nawigację dystalną, posiada markery na końcu, wielopolimerowa konstrukcja zawiera 5 różnych stref: strefa bardzo elastyczna (0-10 mm), delikatna strefa dystalna (10-50 mm), średnio delikatna strefa środkowa (50-200 mm), strefa wspierająca (200-300 mm), bardzo stabilna strefa końcowa (300-prox.). | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
8 | Stent do leczenia stenoz w tętnicy szyjnej, pleciony o gęstej strukturze, samorozprężalny nitynolowy z wewnętrznym rdzeniem platynowym poprawiającym widoczność stentu w skopii. Stent w całości pokrty powłoką HEAL o działaniu przeciwzakrzepowym hamującum fazę zapalną. Doskonała elastyczność stentu i wysokie pokrycie płytki miażdżycowej, dobra nawigacja w krętych naczyniach.Stent dobrze przylegający do ściany naczynia o dobrej sile radialnej, repozycjonowalny do 96% konfiguracje stentu dostępne w wersji cylndrycznej i taperowanej system OTW dostarczalny przez cewnik 0,052" średnice stentu: cylindryczny 6.0, 8,0,10.0 mm, taperowany 6.0/8.0, 8.0/10.0 mm dlugość stentu:29, 30, 35, 36, 40, 41, 43, 50, 60 mm średnica zakresu leczenia: 4.0 - 10,0 mm | sztuk | 10 |  |  |  |  | 5 szt.
9 | Produkt służący do przeprowadzenia procedury mechanicznej trombektomii o wysokiej widoczności rozmiary: średnica 2.5-6.0 mm długość 16-50 mm, rekomendowany do naczyń o średnicy 1.0 mm do 5.5 mm, kompatybilny z mikrocewnikiemcewnikiem 0.0165" i 0.021" ID zaopatrzony w trzy platynowe markery dystalne i dwa platynowe markery proksymalne oraz DFT dwa platynowe mikrofilamenty biegnące spiralnie przez całą długość urządzenia budowa hybrydowa – otwarto oraz zamkniętokomórkowa jednocześnie budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. | sztuk | 5 |  |  |  |  | 2szt.
Razem
…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej

## Część nr 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 54 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO UZUPEŁNIANIA LEKU DO POMP MORFINOWO-BAKLOFENOWYCH
1 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet strzykawek i drenów do uzupełniania leków oraz dwie igły typu Surecan | szt. | 100
2 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet drenów, strzykawki opróżniającej o pojemności 10ml i strzykawki do podawania leku o pojemności 20ml | szt. | 5
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Nazwa wykonawcy………………………
| CZĘŚĆ NR 55 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu EAN/GTIN uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
DRENY DO DRENAŻU KRWIAKÓW MÓZGOWYCH
1 | Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm LUB BEZ SZEROKOŚCI 4 MM, 7mm i 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15cm, długość 75 CM LUB 80cm lub 85cm, w opakowaniu 1 sztuka | szt. | 150 |  |  |  |  | po 10 sztuk z każdego rozmiaru
2 | Łącznik dren - worek | szt. | 50 |  |  |  |  | 10 sztuk
3 | Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | szt. | 50 |  |  |  |  | 10 sztuk
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej