Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 11/2022/Z

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

1. przeprowadzania przeglądów technicznych koncentratorów tlenu typu: m.in. Invacare Perfect02 , Nuvo Lite Nidek Medical 10L , Philips EverFlo , stanowiących własność Zleceniodawcy, zwanych dalej Koncentratorami tlenu
2. przeprowadzania serwisu Koncentratorów tlenu,
3. dokonywania napraw koncentratorów tlenu - zgodnie z pkt. 8 d i e oraz pkt.12.
2. Usługi będą wykonywane:
1. zgodnie z zaleceniami producenta, właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 974 póź. zm.) oraz wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia
2. przez odpowiednio przeszkolonych pracowników lub podwykonawców Zleceniobiorcy, przy użyciu posiadającej aktualne świadectwo wzorcowania aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi oraz materiałów Zleceniobiorcy – wyjątek stanowi odbiór koncentratora tlenu od pacjenta oraz zwrot koncentratora tlenu do pacjenta, który będzie dokonywany przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie, na koszt Zleceniobiorcy.
3. wyłącznie w odniesieniu do koncentratorów tlenu używanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim
4. przeglądy techniczne będą wykonywane w odniesieniu do każdego Koncentratora tlenu z częstotliwością co 6 miesięcy, w terminach i miejscach na terenie województwa śląskiego wcześniej uzgodnionych przez Zleceniobiorcę z pacjentami korzystającymi z Koncentratorów tlenu.
3. W przypadku zmiany pacjenta korzystającego z Koncentratora tlenu, Zleceniobiorca wykona dodatkowy przegląd techniczny na podstawie odrębnego zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę oraz w terminie i miejscu na terenie województwa śląskiego uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
4. Przeglądy techniczne obejmują:
1. Dojazd na miejsce wykonania przeglądu
2. Przegląd wykonany zgodnie z zaleceniami producenta
3. Wymianę kompletu filtrów (gąbczasty, wlotowy, zespolony)
4. Pomiar stężenia tlenu przy przepływie 2 l/min
5. Sporządzenie stosownego protokołu przeglądu wg wymagań NFZ
6. Wpis w paszporcie – Karcie technicznej Koncentratora tlenu prowadzonej przez Zleceniodawcę
7. Wpis do kart Serwisowej Koncentratora tlenu .
5. Zleceniobiorca sporządzać będzie zbiorczą listę wykonanych przeglądów technicznych i co 6 miesięcy przesyłać ją osobie o której mowa w § 7 ust. 1 lit. a) Umowy.
6. Serwis Koncentratorów tlenu będzie dotyczyć wyłącznie Koncentratorów tlenu używanych na terenie województwa śląskiego i będzie wykonywany każdorazowo na podstawie zgłoszeń usterek dokonywanych przez Zleceniodawcę lub pacjenta korzystającego z Koncentratora tlenu, telefonicznie na numer telefonu lub mailem na adres podany w umowie.
7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do podjęcia reakcji w terminie 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia usterki, o którym mowa w ust. 1 lit. c
8. Serwis obejmuje:
1. Odbiór koncentratora tlenu od pacjenta
2. Dostarczanie pacjentowi zastępczego koncentratora tlenu na okres nie dłuższy niż 14 dni
3. Ekspertyzę techniczną uszkodzonego koncentratora tlenu
4. Wycenę kosztów naprawy
5. Poinformowanie Zleceniodawcy o przyczynach usterki oraz kosztach jej usunięcia, w tym o wynagrodzeniu Zleceniobiorcy z tytułu wykonania naprawy
6. Zwrot koncentratora tlenu do pacjenta
7. Wpis do karty serwisowej koncentratora tlenu w domu pacjenta.
9. W przypadku, w którym w terminie 7 dni od otrzymania od Zleceniobiorcy informacji, o której mowa w ust. 8 lit. e) Zleceniodawca zleci Zleceniobiorcy naprawę koncentratora tlenu za wynagrodzeniem określonym w tej informacji, Zleceniobiorca nie dokona odbioru od pacjenta zastępczego koncentratora tlenu do momentu dokonania naprawy. W przypadku braku zlecenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, koncentrator tlenu zostanie odesłany do pacjenta bez dokonania naprawy.
10. Odbiór koncentratora tlenu od pacjenta oraz zwrot koncentratora tlenu do pacjenta będzie dokonywany przez Zleceniobiorcę za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi kurierskie na koszt Zleceniobiorcy.
11. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Zespołu Domowego Leczenia Tlenem o zabraniu koncentratora od pacjenta w przypadku konieczności naprawy. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej bądź drogą elektroniczną na adres izbaprzyjec@wscp.wodzislaw.pl
12. W przypadku, gdy Zleceniodawca uzyska lepszą wycenę naprawy usterki opisanej w pkt. 8 d i e może zlecić naprawę w konkurencyjnej firmie, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.
13. Okres obowiązywania umowy : 01.01.2023-31.12.2023 r.