Węgrów, dnia 16.06.2020 r.

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

 Do wiadomości wszystkich Wykonawców

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych do biochemii
z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego, Znak sprawy: ZP/AB/7/20 (BZP z dnia 09.06.2020 r. ogłoszenie nr 548727-N-2020)**

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie informuje, że wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy:

**Dotyczy zapisów SIWZ**

**III 6.1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyki substancji niebezpiecznej zostały załączone na CD?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na płycie CD

**III 6.2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby instrukcje zostały załączone na CD?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** instrukcje na płycie CD

**Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy**

Czy nie zaszła pomyłka w opisie w tabeli czy nie powinno być „Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego o parametrach i wyposażeniu zgodnym z Załącznikiem nr 3 do SIWZ w okresie 36 miesięcy”?

Odpowiedź:

Zamawiający ***informuje***, że zaszła omyłka pisarska, w związku z tym poprawia opis tabeli na: ***„Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego o parametrach i wyposażeniu zgodnym
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ w okresie 36 miesięcy”***.

**Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy**

Czy liczba badań ujęta w formularzu cenowym uwzględnia testy na kalibracje i kontrole?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, że liczba badań ujęta w formularzu cenowym uwzględnia testy na kalibracje
i kontrole

Prosimy o podanie informacji jaką liczbę badań Zamawiający będzie wykonywał w PMR oraz czy kontrola i ewentualna kalibracja dla tych badań powinna się odbywać tylko w dniu wykonania badania. ***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, że ***łączna liczba badań białka w moczu i PMR*** wynosi zgodnie z formularzem cenowym ***3 000 oznaczeń***. Kontrola i kalibracja dla tych badań będzie się odbywała w dniu wykonania badania.

Czy nie nastąpiła pomyłka w formularzu cenowym w pozycjach 29 i 30, w kolumnie „Jednostka miary”? Dla wszystkich innych pozycji jednostką miary jest oznaczenie, dla wymienionych dwóch pozycji – opakowanie.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, że nastąpiła ***omyłka pisarska***. Prawidłowa jednostka miary dla powyższych pozycji to oznaczenie.

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynnika CRP LATEX (0,4-320MG/L)

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na zaoferowanie odczynnika CRP LATEX (0,4-320MG/L)

**Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych analizatora biochemicznego oraz warunki podlegające ocenie**

**Poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści analizator używany, rok produkcji 2015, w pełni sprawny technicznie, gwarantujący realizację rutynowych badań?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***nie wyraża zgody*** na zaoferowanie analizatora używanego, rok produkcji 2015

**Poz. 11**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony parametr „Dostawianie i usuwanie odczynników i próbek pacjentów jak również wykonywanie badań cito bez przerywania ciągłości pracy aparatu” jeżeli dostawianie odczynników w oferowanym analizatorze jest możliwe bez wstrzymywania jego pracy po wprowadzeniu aparatu w dodatkowy tryb „wstrzymanie odczynnika”, podczas którego w czasie maks. 5 minut operator uzyskuje dostęp do karuzeli odczynnikowej i możliwość ładowania/rozładowania odczynników w czasie pracy analizatora.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***potwierdza***, że uzna za spełniony powyższy parametr jeżeli dostawianie odczynników
w oferowanym analizatorze jest możliwe bez wstrzymywania jego pracy po wprowadzeniu aparatu
w dodatkowy tryb „wstrzymanie odczynnika”, podczas którego w czasie maks. 5 minut operator uzyskuje dostęp do karuzeli odczynnikowej i możliwość ładowania/rozładowania odczynników
w czasie pracy analizatora

**Poz. 8,15**

Prosimy o potwierdzenie, że wydajności minimum 800 testów fotometrycznych i minimum 400 testów ISE/godzinę oznaczają, że opisana w ulotkach marketingowych maksymalna wydajność oferowanego analizatora powinna być nie mniejsza niż 800 testów fotometrycznych i 400 ISE testów/godzinę.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***potwierdza***, że opisana w ulotkach marketingowych maksymalna wydajność oferowanego analizatora powinna być nie mniejsza niż 800 testów fotometrycznych i 400 ISE testów/godzinę.

**Poz. 25**

Czy Zamawiający dopuści istnienie w programie kontrolnym prowadzonym przez COBJWDL grupy pracującej na zaoferowanej grupie metodycznej i odczynnikach większej niż 20 użytkowników (ocena dotyczy parametrów raportowanych do NFZ; wapń całkowity, magnez, żelazo, białko całkowite, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, bilirubina całkowita, cholesterol, HDL –cholesterol, trójglicerydy, AST, ALT, ALP, Amylaza, GGTP) oraz dla oznaczeń chlorków – 4 użytkowników, sodu i potasu – 6 użytkowników, glukozy met. Heksokinazową – 15 użytkowników ?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza*** istnienie w programie kontrolnym prowadzonym przez COBJWDL grupy pracującej na zaoferowanej grupie metodycznej i odczynnikach większej niż 20 użytkowników

**Poz. 28**

Czy Zamawiający dopuści analizator wyposażony w dodatkowo chłodzoną do temperatury lodówki karuzelę na kalibratory, kontrole i próbki CITO z przypisanymi pozycjami na karuzeli, traktując tym samym jako spełnienie oczekiwań Zamawiającego?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***informuje***, iż powyższy parametr jest punktowany. Niespełnienie powyższego warunku nie skutkuje odrzuceniem oferty a jedynie zmniejszeniem ilości punktów w kryterium „ocena parametrów technicznych i użytkowych”.

**Poz. 31**

Czy Zamawiający dopuści analizator i odczynniki stanowiące spójny system analityczny, w którym odczynniki są produkowane przez dystrybutora producenta aparatu na polskim rynku medycznym? Odczynniki posiadają aplikacje producenta odczynników umożliwiające użycie ich na oferowanym analizatorze.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wymaga*** godnie ze SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, jeśli serwis producenta analizatora zobowiązuje się do wykonywania wszelkich procedur instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych elektrody referencyjnej, nie ma konieczności oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i jakichkolwiek płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody. Płyny i kolejne elektrody są dostarczane, wymieniane i uzupełniane przez serwis producenta w razie potrzeby.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***potwierdza***, że nie ma potrzeby oferowania w postępowaniu przetargowym dodatkowej elektrody referencyjnej i płynów niezbędnych do konserwacji tej elektrody.

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie zapisów
w instrukcjach obsługi analizatorów.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża zgodę*** na zaoferowanie liczby lamp fotometru do oferowanego analizatora biochemicznego na podstawie wiedzy i doświadczenia oferenta.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku niektórych odczynników biochemicznych zaproponować możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań
i zaoferować ich ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze? Odczynniki we wtórnych opakowaniach umieszone będą w przypisanych im miejscach w karuzeli odczynnikowej. Takie rozwiązanie umożliwi bardziej ekonomiczne wykorzystanie odczynników w okresie ich gwarantowanej stabilności na pokładzie analizatora i pozwoli na ekonomiczną kalkulację oferty odczynnikowej i zaoferowanie ilości odczynników zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem oferenta o stabilności użytego do porcjowania pierwotnego opakowania odczynnika.

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***dopuszcza***, w przypadku niektórych odczynników, możliwość ich porcjowania do oferowanych przez wykonawcę mniejszych opakowań i zaoferowanie ilości zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu przechowywanego w analizatorze.

**Dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Projekt umowy**

**§3 ust. 1.2**

Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie dzierżawionego analizatora – czy nie powinien być analizator biochemiczny?

***Odpowiedź:***

Zamawiający ***informuje***, że nastąpiła ***omyłka pisarska***, powyższy opis dotyczy analizatora biochemicznego.

**§13**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu 1a: „Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: Zmiany producenta lub w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych i użytkowych, w takiej samej cenie”?

***Odpowiedź***:

Zamawiający ***wyraża*** zgodę na dodanie powyższego zapisu do projektu umowy, w związku z tym §13 otrzymuje brzmienie:

**§ 13**

1. *Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: numeru katalogowego produktu będącego przedmiotem umowy, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez Wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, zaistnieje konieczność wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury, w związku z postępem technologicznym.*
2. *Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące zmiany producenta lub
w przypadku zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o czym Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkty o takich samych (lub lepszych) parametrach technicznych
i użytkowych, w takiej samej cenie*
3. *Zmiany zapisów umowy określone w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu, będą dokonywane w formie pisemnej (aneksu do umowy).*

***W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający modyfikuje:***

1. ***Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy***
2. ***Załącznik nr 2 – Formularz cenowy***
3. ***Załącznik nr 3 – Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych analizatora biochemicznego***

***Podpisał;***

***Dyrektor SPZOZ w Węgrowie***

***Lek. med. Artur Skóra***