WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE ORAZ ICH WARTOŚCI

Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego aparatu USG

parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami

Wykonawca: …………………………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………

Model: ………………………………………………………………………

Rok produkcji: ………………………………………………………………………….

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakup, dostawa i montaż przenośnego aparatu USG dla WSPL SPZOZ w Stargardzie o parametrach zgodnych z załącznikiem Nr 2- Opisem Przedmiotu Zamówienia | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Miejscowość …………………………, dnia ………… 2024 r.

|  |  | …………………………………………………… |
| --- | --- | --- |
|  |  | Pieczątka i podpis osoby/ób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy |

Aparat musi spełniać wszystkie niżej wymienione wymagania

Uwaga:

- Wszystkie parametry i wartości podane w poniższej tabeli muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

- Wszystkie parametry i funkcje oraz ich wartości wymagane przez Zamawiającego (podane w poniższej tabeli) muszą znajdować potwierdzenie w opisie technicznym oferowanego produktu (ulotce informacyjnej, broszurze, folderze, katalogu, itp.) w języku polskim złożonym wraz z ofertą.

- Wartości zdefiniowane w poniższej tabeli wyrażeniem TAK należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

WYMAGANE PARAMETRY I FUNKCJE ORAZ ICH WARTOŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Parametry techniczne | Jednostka/ wartość wymagana (warunek graniczny) | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. | TAK |  |
| Aparat fabrycznie nowy. | TAK Rok produkcji: 2024 |  |
| Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis dostarczonego sprzętu. | TAK Min. 5 lat |  |
| Panel sterowania z fizyczną klawiaturą qwerty i możliwością programowania klawiszy funkcyjnych. | TAK |  |
| Tradycyjne (nie cyfrowe na ekranie dotykowym) suwaki TGC do regulacji wzmocnienia w zależności od głębokości obrazowania. | TAK |  |
| Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. | TAK, min. przekątna: 21,5” rozdzielczość min. 1920 x 1080 |  |
| Dotykowy panel do obsługi ultrasonografu typu pojemnościowego, z regulacją OSD. | TAK Przekątna min. 10” |  |
| Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu. | TAK |  |
| System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK min. 12 bit ADC |  |
| Zakres częstotliwości pracy systemu. Podać. | TAK min. 1-20 MHz |  |
| Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania. Podać. | TAK Max. 60 sekund |  |
| System operacyjny ultrasonografu nie starszy niż Windows 10. | TAK |  |
| Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode. Podać. | TAK, min. 250 dB |  |
| Ilość niezależnych równorzędnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Podać. | TAK min. 4 |  |
| Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
| Pamięć trwała aparatu (dyski twarde). | TAK Min 1 TB |  |
| Pamięć Cine aparatu. | TAK Min. 28000 klatek |  |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę). | TAK Min. 1600 Hz |  |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę). | TAK Min. 250 Hz |  |
| Odświeżanie obrazów w trybie 4D – frame rate. | TAK Min. 30 Hz |  |
| Zakres prędkości Color Doppler (CD). | TAK min. +/- 3,75 m/sek |  |
| Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD). | TAK min. +/- 15 m/sek |  |
| Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW). | TAK min. +/- 50 m/sek |  |
| Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD). Podać. | TAK min. 10 kHz |  |
| Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD). Podać. | TAK min. 20 kHz |  |
| Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW). Podać. | TAK min. 60 kHz |  |
| Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD). Podać. | TAK min. 0,2 - 25 mm |  |
| Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD). Podać. | TAK min. +/- 89 stopni |  |
| Maksymalna głębokość obrazowania aparatu. | TAK min. 40 cm |  |
| Tryby pracy aparatu: 2D (B-mode), M-mode, Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), TRIPLEX, DUPLEX. Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. Podać. | TAK min. 5 częstotliwości bazowych dla tryby B-Mode min. 3 częstotliwości bazowe dla trybów CD/PD |  |
| Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. | TAK min. 5 stopni ustawień |  |
| Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | TAK |  |
| Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu. | TAK min. 5 stopni ustawień |  |
| Obrazowanie harmoniczne w technice inwersji fazy i w technice filtrowanej (z możliwością wyboru) dostępne na wszystkich głowicach. | TAK |  |
| Możliwość podziału ekranu na 2 oraz 4 obrazy w trybie obrazowania za pomocą fizycznego klawisza. | TAK |  |
| Maksymalna ilość ognisk pracujących jednocześnie głowicy. Podać. | TAK min. 8 |  |
| Zoom dla obrazów na żywo, obrazów zamrożonych i obrazów z pamięci CINE. Podać. | TAK min. 10 krotny |  |
| Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): położniczych, ginekologicznych, urologicznych, jamy brzusznej, ortopedycznych, tarczycy, naczyniowe. | TAK |  |
| Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
| Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
| Zintegrowany system archiwizacji pacjentów i obrazów wraz z nagrywarką płyt DVD/CD-R/RW i oraz portami USB na przedniej ścianie aparatu. Opisać. | TAK |  |
| Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, WMV, AVI. | TAK |  |
| Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  |
| Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| Porty USB w standardzie 3.0. | TAK Min. 2 |  |
| Głowica conveks do badań jamy brzusznej | TAK min. Ilość elementów: 128 min. Zakres częstotliwości: 1 – 6 MHz kąt patrzenia głowicy min. 60 stopni |  |
| Głowica liniowa do badań naczyniowych, układu mięśniowo-szkieletowego | TAK min. Ilość elementów: 192 min. Zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz szerokość czoła głowicy max. 45mm |  |
| Możliwość rozbudowy o głowicę liniową o szerokim czole | TAK min. zakres częstotliwości od 3 do 12 MHz min. liczba elementów 192 min. szerokość czoła głowicy: 60 mm |  |
| Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokich rozdzielczości | TAK min. zakres częstotliwości od 8 do 17 MHz min. liczba elementów 192 max. szerokość czoła głowic: 45 mm |  |
| Możliwość rozbudowy o głowice liniową typu hockey | TAK min. Ilość elementów: 128 zakres częstotliwości min 8- 17 MHz max. szerokość pola obrazowego głowicy: 30 mm |  |
| Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Podać typ. | TAK Cyfrowy printer |  |
| Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK min. 30 min podtrzymania czasu pracy |  |
| Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego Dopplera CW. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o Pakiet pomiarów kardiologicznych. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego kompleksu intima-media. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do elastografii fali podłużnej, dostępnej na głowicach liniowych i dopochwowych. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
| W trybie elastografii możliwość wykonywania pomiarów – elasto Strain. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar NT. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o głowicę do „ślepego Dopplera”. Stan na dzień składania ofert. | TAK |  |
| Zasilanie. | TAK 220 - 240V 50 – 60Hz |  |
| Pobór energii. | TAK max. 450 VA |  |
| Gwarancja minimum 24 miesięcy. | TAK |  |
| Autoryzacja producenta na dystrybucję oraz serwis. | TAK |  |
| Oznaczenie sprzętu znakiem CE. | TAK |  |
| Montaż sprzętu. | TAK |  |

# Text boxes

(Pieczęć Wykonawcy)