ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 30.09.2021r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.15.21

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.15.21

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 284 ust.2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup i instalacja rentgenowskiego aparatu kostno-płucnego wraz z przystosowaniem pomieszczeń do rosnących wymagań epidemiologicznych i ochrony radiologicznej nr 2” – sprawa nr SZP.251.15.21. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

- Pytanie nr 1

- dot.  formularz parametrów technicznych, cyfrowy aparat RTG,

- E. Stół pacjenta,

- pkt. 10. Ekwiwalent aluminium blatu stołu przy 100kV ≤0,8mm Al.

- Prosimy o dopuszczenie blatu o wartości 1,4 mm Al.

- Do oceny uzyskiwanych obrazów najczęściej używa się następujących parametrów:

- • wielkość matrycy: wielkość obszaru obrazowania podczas ekspozycji,

- • rozmiar piksela oraz powiązana z nim rozdzielczość przestrzenna,

- • funkcja przenoszenia modulacji MTF

- • kwantowa wydajność detekcji DQE.

- Pochłanialność blatu stołu na poziomie 1,4 mm Al.

- - spełnia międzynarodowe standardy

- jest REKOMPENSOWANA dzięki detektorom, które posiadają bardzo wysoki poziom DQE (76%) i MTF (86%) (jedne z najwyższych wartości na rynku)

- protokoły APR – zoptymalizowane przez producenta automatyczne protokoły badań. Dawka jest dobierana na podstawie budowy ciała pacjenta (w przypadku dzieci występuje podział wagowy, który precyzyjnie dobiera dawkę do masy ciała)

- Algorytmy przetwarzania obrazu – dzięki zastosowaniu mniejszych dawek i odpowiednim algorytmom można uzyskać bardzo dobrej jakości obrazy (normalnie, aby uzyskać wspomniany efekt potrzebne byłoby zastosowanie o wiele wyższej dawki)

Najważniejsza jest dawka na rejestratorze potrzebna do uzyskania optymalnego obrazu rentgenowskiego. Wystarczająco mała dawka na detektorze rekompensuje większą wartość pochłanialności stołu, kratki przeciwrozproszeniowej i komór AEC.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 2

- dot.  formularz parametrów technicznych, cyfrowy aparat RTG,

- F. Ruchomy zmotoryzowany statyw do zdjęć płucnych,

pkt. 6. Dedykowana kieszeń do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej w momencie gdy nie jest używana do ekspozycji.

Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego polegającego na dostarczeniu oddzielnego akcesorium do przechowywania kratek rekomendowanego przez producenta aparatu.

- ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego w postaci oddzielnego akcesorium służącego do przechowywania kratki/kratek przeciwrozproszeniowej.

- Pytanie nr 3

- dot.  formularz parametrów technicznych, cyfrowy aparat RTG,

- G. Bezprzewodowy, przenośny detektor cyfrowy w STOLE - 1 szt.,

- pkt. 15. Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody ≥IPX4

- oraz H. Bezprzewodowy, przenośny detektor cyfrowy w statywie płucnym - 1 szt.,

- pkt. 14. Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody ≥IPX4

- Czy Zamawiający dopuści detektor o wartości IP54, który ochrania zarówno przed wodą jak i kurzem?

- Skala IPX opisuje ochronę tylko przed wodą, natomiast IPX uwzględnia ochronę przed wodą i kurzem.

- ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ parametry opisane w punktach I.G. oraz I.H. dotyczące poziomu ochrony bezprzewodowego detektora przez wnikaniem wody dopuszczają rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający informuje, że stopień ochrony IP (International Protection Rating) to parametr, który zgodnie z normą PN-EN 60529:2003 charakteryzuje obudowę urządzenia, informując o tym jaką ochronę zapewnia obudowa przez dostępem użytkownik do części niebezpiecznych oraz wnikaniem pyłu i wody. W związku z tym, że w pracowni rentgenowskiej detektory nie są narażone na pył, a jedynie na kurz, Zamawiający postanowił nie oceniać parametru określającego odporność obudowy na penetrację ciał stałych. Zamawiający ocenia stopień zabezpieczenia przed wnikaniem wody.

- Pytanie nr 4

- dot.  formularz parametrów technicznych, cyfrowy aparat RTG,

- I. Konsola sterowania aparatem rtg z oprogramowaniem do obróbki zdjęć - 1szt.,

27. Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG umożliwia przyszłą rozbudowę o aplikację wspomagająca detekcję zmian w płucach wywołanych COVID-19. Oprogramowanie oparte na algorytmie sztucznej inteligencji,  automatycznie analizujące obrazy pod kątem obecności ośmiu nieprawidłowych zmian radiologicznych dostępne na dzień składania oferty. Min.  niedodmę, zwapnienie, kardiomegalię, zagęszczenie tkanki płucnej, zwłóknienie, poszerzenie śródpiersia, guzki i płyn w jamie opłucnej. Aplikacja umożliwiająca wykrywanie gruźlicy i pomaga w wykrywaniu zapalenia płuc oraz obszarów matowej szyby, które wskazują na COVID-19

Prosimy o dopuszczenie oraz punktowanie oprogramowania, które umożliwia wykrywanie następujących patologii: guzki w płucach, konsolidacje, odma płucna, wysięk opłucnowy, zmętnienie śródmiąższowe.

- ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej opisane przez Pytającego oprogramowanie, jednak Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował opisanej funkcjonalności.

PYTANIA DOTYCZĄCE UCYFROWIENIA

- Pytanie nr 5

- dot.  formularz parametrów technicznych, zestaw ucyfrowienia bezpośredniego do analogowego, mobilnego aparatu RTG,

- C. Bezprzewodowy, przenośny detektor cyfrowy (DR) 35x43cm - 1szt., pkt. 15. Konstrukcja obudowy detektora zapewnia ochronę przed wnikaniem wody. ≥IPX4

Prosimy o dopuszczenie detektora o wartości na poziomie IP54. Jest to wystarczająca ochrona w codziennym użytkowaniu.

- ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ parametry opisane w punktach II.B.15 dotyczące poziomu ochrony bezprzewodowego detektora przez wnikaniem wody dopuszczają rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Pytanie nr 6

dot.  formularz parametrów technicznych, zestaw ucyfrowienia bezpośredniego do analogowego, mobilnego aparatu RTG,

- C. Konsola sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego z oprogramowaniem do obróbki zdjęć - 1szt.

Pkt. 4. Konsola sterowania zestawem ucyfrowienia bezpośredniego obsługująca detektory w ilości minimum 3 sztuki z możliwością późniejszej rozbudowy o kolejne detektory.

Prosimy o dopuszczenie konsoli, która w przypadku ucyfrowienia umożliwi na podpięcie maksymalnie 2 detektorów. Rozwiązanie to nie sprawi, że urządzenie będzie mniej funkcjonalne. Zamawiający wymaga dostarczenia tylko jednego detektora do ucyfrowienia.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

PYTANIA OGÓLNE

- Pytanie nr 7

- dot. SWZ, Rozdział VII Warunki udziału w postępowaniu, ust. 2 pkt 4

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 dostawy aparatu RTG wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczenia, każdy o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto”. Prosimy o dopuszczenie wykonania dwóch dostaw aparatu RTG wraz z pracami adaptacyjnymi pomieszczenia, każdej o wartości min. 1 000 000,00 zł brutto. W naszej opinii wystarczające dla nabycia doświadczenia w omawianym zakresie jest należyte zrealizowanie już dwóch takich zamówień.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 8

- dot. SWZ.  Rozdział VI pkt 2 SWZ

- „Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od terminu zawarcia umowy.”

Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie dostarczonego aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni RTG potwierdzone zezwoleniem wydanym przez właściwy organ Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nie warunkuje podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń oraz umożliwia wystawienie faktury. Pragniemy podkreślić, że pomimo podejmowania wzmożonych starań w celu dotrzymania zadeklarowanych terminów dostaw, wykonania usług, z powodu epidemii wirusa Covid-19 i związanych z nią działań służb sanitarnych mogą wystąpić opóźnienia w zaopiniowaniu projektu osłon stałych oraz odbioru pracowni przez Sanepid.

- ODPOWIEDŹ:

Uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej oraz zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego jest jednym z warunków podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie czynności po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego.

Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażającej zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych jest po stronie Zamawiającego.

UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Zestaw pytań nr 2:

- Pytanie nr 1

- Stół pacjenta pkt. 10

- Wymagany ekwiwalent aluminium blatu stołu ma poziomie ≤0,8mm Al., czy zamawiający dopuści stół z ekwiwalentem Al. równym 0,9mm? Różnica tylko 0,1mm.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

- Pytanie nr 2

- Statyw do zdjęć płucnych pkt. 4

- Technik rtg ustawia najczęściej pacjenta przy statywie płucnym i lampa podąża z zmianą wysokości statywu. Zatem czy Zamawiający dopuści nadążności, ale tylko lampy za detektorem?

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 3

- Statyw do zdjęć płucnych pkt. 6

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kieszeń do przechowywania kratki zamontowaną np.: na ścianie za statywem lub w dowolnie innym wskazanym miejscu?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Pytanie nr 4

- Detektor w statywie płucnym pkt. 4

- Rozmiar aktywny detektora określony na poziomie ≥ 42x42cm. Czy zamawiający dopuści detektor renomowanej światowej firmy Canon o rozmiarze aktywnym równym 41,5x42x6cm?

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

Zestaw pytań nr 3:

Pytanie nr 1

Dotyczy Oprogramowanie, z bezterminową licencją do archiwizacji, monitorowania i raportowania poziomu dawek z urządzeń radiologicznych Zamawiającego zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013r, Prawem Atomowym z 2019r. oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Prosimy o informację w jakim zakresie oprogramowanie ma być zgodne przytoczonymi aktami prawnymi? Prosimy o wskazanie konkretnych paragrafów.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że oprogramowanie do monitorowania dawki ma być zgodne w pełnym zakresie z przedstawionymi aktami prawnym, w szczególności:

- Dyrektywa Rady 2013/59/EURATOM – Rozdział VII Narażenie Medyczne; Artykuł 64 Szacowanie dawek dla ludności.

- Ustawa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000r. (t. jedn. Dz. U. z 2021r. poz 623) art. 33v

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej Załącznik nr 2 (Dz. U. 2017r. poz. 884)

Pytanie nr 2

Dotyczy  Czy Wykonawca ma dostarczyć w ramach postępowania dedykowany serwer? Czy Zamawiający udostępni sprzęt serwerowy do instalacji oprogramowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga dostarczenia serwera w minimalnej konfiguracji zapewniającej stabilną, bezpieczną i wydajną pracę oferowanego oprogramowania.

Pytanie nr 3

Dotyczy odczyt wieku, płci pacjenta

Prosimy o informację skąd system ma odczytywać wiek i płeć pacjenta?

ODPOWIEDŹ:

Odczyt wieku i płci pacjenta odbywa się zgodnie z rozwiązaniem technicznym zaproponowanego oprogramowania. Zamawiający sugeruje, aby w/w dane pobierane były z danych obrazu DICOM.

Pytanie nr 4

Dotyczy przesyłanie badań do systemu monitorowania dawki w oparciu o ustawienie autoroutingu badań z systemu PACS. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez powyższe wymaganie. System monitorowania badań nie przechowuje badań, więc wysyłanie ich z systemu PACS jest zbędne.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wymaga, aby oprogramowanie do monitorowania dawki przechowywało obrazy DICOM, dublując system PACS. Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie do monitorowania dawki w sposób automatyczny pobierało potrzebne dane i przeprowadzało ich analizę.

Pytanie nr 5

Dotyczy

Procesor min. 4-rdzeniowy 8-wątkowy, min 3.60GHz, z wbudowanym kontrolerem pamięci DDR4z kontrolą parzystości ECC. Czy Zamawiający dopuści kontroler oraz pamięci bez ECC?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

Pytanie nr 6

Dotyczy W pełni konfigurowalny zintegrowany pasek narzędzi szybkiego dostępu. Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy

- standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją 
dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami.

Prosimy o rezygnację z wymagania interpolacji dwuliniowej/dwusześciennej jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta oprogramowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

Zestaw pytań nr 4:

- Pytanie nr 1

A Warunki Podstawowe pkt 3

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla aparatów RTG których wszystkie podstawowe elementy aparatu takie jak stół, statyw do zdjęć płucnych, zawieszenie sufitowe lampy RTG, generator, detektor, wyprodukowane przez jednego producenta. Prosimy o zmianę punktacji:

Tak - 10pkt., Nie - 0pkt.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie będzie wymagał, ani dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 2

D LAMPA RTG, Kolimator pkt 5

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla aparatów RTG których prędkość wirowania anody jest większa od wymaganej. Prosimy o zmianę punktacji:

≥10000obr/min.- 10pkt., <10000 obr/min.-  - 0pkt.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 3

D LAMPA RTG, Kolimator pkt 14

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla aparatów RTG których Oświetlenie pola zdjęciowego w technice LED jest większa od wymaganej. Prosimy o zmianę punktacji:

≥200lux- 10pkt., <200lux - 0pkt.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 4

E Stół Pacjenta Pkt.2

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla aparatów RTG których Automatyczne podążanie detektora w Bucky za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu jest większa od wymaganej. Prosimy o zmianę punktacji:

≥80cm- 10pkt., <80cm - 0pkt.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający będzie dodatkowo punktował wyżej opisaną funkcjonalność. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 5

E Stół Pacjenta Pkt.3

Prosimy Zamawiającego o zmianę punktacji dotyczącej maksymalnego obciążenia stołu. Stoły bariatryczne to stoły z udźwigiem ponad 300kg. Prosimy o zmianę punktacji:

≥380kg - 10pkt. ≥240kg - <380kg 0 pkt.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający będzie dodatkowo punktował wyżej opisaną funkcjonalność. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 6

E Stół Pacjenta Pkt.11

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty dla aparatów RTG których Przesuw poprzeczny blatu stołu jest większa od wymaganej. Prosimy o zmianę punktacji:

>24cm- 10pkt., ≤24cm - 0pkt.

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 7

G BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY W STOLE - 1 szt. Pkt.10

Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości obrazowania. Im większa rozdzielczość, tym lepiej widać detale na obrazie.  W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszym odwzorowaniem szczegółów proponujemy wprowadzenie punktacji:

| 9 | Rozdzielczość obrazowa detektora | ≥3,3lp/mm | Tak, podać |  | ≥ 3,3 lp/mm – 0 pkt. ≥ 5,0 lp/mm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 8

H BEZPRZEWODOWY, PRZENOŚNY DETEKTOR CYFROWY W STATYWIE PŁUCNYM - 1 szt. Pkt.9

Zwracamy uwagę Zamawiającego na kluczowe znaczenie rozdzielczości obrazowania. Im większa rozdzielczość, tym lepiej widać detale na obrazie.  W celu pozyskania aparatu RTG, który umożliwia wykonywanie zdjęć z możliwie najlepszym odwzorowaniem szczegółów proponujemy wprowadzenie punktacji:

| 9 | Rozdzielczość obrazowa detektora | ≥3,3lp/mm | Tak, podać |  | ≥ 3,3 lp/mm – 0 pkt. ≥ 5,0 lp/mm – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:

Nie, Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował wyżej opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 9

I.KONSOLA STEROWANIA APARATEM RTG Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt. Pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG, którego  stacja technika nie posiada monitora dotykowego, obsługiwana jest tylko za pomocą klawiatury i myszki, oprogramowanie jest w języku angielskim, obsługa aparatu odbywa się z wykorzystaniem ikon na konsoli technika natomiast wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i myszki? Pragniemy zaznaczyć, że obsługa aparatów z wykorzystaniem ikon jest typowym rozwiązaniem w urządzeniach RTG.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

Pytanie nr 10

I.KONSOLA STEROWANIA APARATEM RTG Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt. Pkt.27a

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z wirusem COVID -19 wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w zakresie możliwości klinicznych aparatu przy COVID -19

| 36 | Na dzień składania ofert możliwość rozbudowy aparatu o opcję automatycznego wykrywania odmy płucnej. Algorytm zaznacza zmiany i przeznaczony jest do wykrywania i oznaczania technikom tych obrazów, które niosą w sobie potencjalne ryzyko związane z ich jakością i jednoczesnego oznaczania radiologom tych obrazów, które mogą potencjalnie zawierać istotne informacje. Oprogramowanie oparte na algorytmie sztucznej inteligencji i dostępne na dzień składania ofert. | Tak/Nie |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej opisane przez Pytającego oprogramowanie, jednak Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 11

I.KONSOLA STEROWANIA APARATEM RTG Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt. Pkt.27b

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z wirusem COVID -19 oraz dynamicznymi zmianami aplikacyjnymi w systemach RTG wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w zakresie możliwości klinicznych aparatu:

| 37 | Możliwość przyszłej rozbudowy o aplikację umożliwiającą separację tkanki miękkiej od kości (np. w badaniach klatki piersiowej) poprzez ekspozycję dwuenergetyczną (ekspozycję nisko- i wysokoenergrtyczną) Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej , nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | Tak/Nie |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej opisane przez Pytającego oprogramowanie, jednak Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 12

I.KONSOLA STEROWANIA APARATEM RTG Z OPROGRAMOWANIEM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ - 1szt. Pkt.27a

W związku z sytuacją epidemiologiczną na świecie związaną z wirusem COVID -19 wnosimy o wprowadzenie dodatkowej punktacji w zakresie możliwości klinicznych aparatu przy COVID -19

| 36 | Na dzień składania ofert możliwość rozbudowy aparatu o kamerę live umieszczoną w kolimatorze aparatu RTG umożliwiająca podgląd pacjenta i jego pozycjonowanie na żywo | Tak/Nie |  |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty zawierającej opisaną przez Pytającego funkcjonalność, jednak Zamawiający nie będzie dodatkowo punktował opisanej funkcjonalności.

Pytanie nr 13

I ZESTAW UCYFROWIENIA BEZPOŚREDNIEGO DO ANALOGOWEGO, MOBILNEGO APARATU RTG

A WARUNKI PODSTAWOWE pkt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie detektora z oprogramowaniem ( detektor i oprogramowanie jednego producenta)posiadającego wszelkie niezbędne certyfikaty CE i deklaracje zgodności? Komputer i monitor do stacji technika dobierany jest wg norm i rozporządzeń krajowych. Producenci detektorów nie stosują sprzedaży bezpośredniej a tym samym certyfikacji detektorów wraz z komputerami.

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ parametr opisany w punkcie II.A.4 dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

Pytanie nr 14

IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.

A KOMPUTER LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ pkt.8

Czy Zamawiający dopuści komputer stacji diagnostycznej posiadający 2 złącza USB 3,0 wewnątrz na płycie głównej ?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

Pytanie nr 15

IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.

B MONITORY DIAGNOSTYCZNE STACJI LEKARSKIEJ pkt.4

Analizując wymagania SIWZ dla monitorów diagnostycznych zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem stwierdzamy, że monitory o takich parametrach technicznych nie istnieją. W związku z powyższym czy Zamawiający dokona zmian i dopuści monitory diagnostyczne z 4 trybami pracy (standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów Dicom i innych wyświetlanych jednocześnie) nie posiadający obsługi połączenia szeregowego DaisyChain?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1A do SWZ.

Pytanie nr 16

IV LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA - 1szt.

D DODATKOWE WYMAGANIA DO STACJI LEKARSKIEJ pkt.1

Czy Zamawiający dopuści monitor 22,5” tego samego producenta co monitory diagnostyczne o rozdzielczości 1920x1200 i wielkości piksela 0,254 x 0,248?

Obecny wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1A do SWZ.

V WYMAGANIA DODATKOWE pkt 3

Pytanie nr 17

Prosimy o informację czy zamawiający posiada sprawną wentylację ? Jeśli tak prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne pomiary wentylacji.

ODPOWIEDŹ:

Wentylacja sprawna. Nie posiada aktualnych pomiarów tylko pierwotną z okresu rozruchu. Pomiary w załączeniu.

Pytanie nr 18

Prosimy o podanie ilości metrów które zamawiający przewiduje do wymiany podłogi na podłogę typu np. Tarket.

ODPOWIEDŹ:

Należy wymienić istniejącą wykładzinę podłogową na nową , zgodnie z PFU pkt.3.4

Pytanie nr 19

Prosimy o informację czy zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi radiologicznych? Jeśli tak to prosimy o podanie ile sztuk oraz czy będą to drzwi otwierane czy przesuwne.

ODPOWIEDŹ:

PFU nie przewiduje wymiany drzwi radiologicznych.

Pytanie nr 20

Czy zamawiający będzie wymagał wymiany okna radiologicznego?

ODPOWIEDŹ:

PFU nie przewiduje wymiany okna radiologicznego.

Pytanie nr 21

Prosimy o informację jaki mocy kabel zasilający jest doprowadzony do pomieszczenia RTG .

ODPOWIEDŹ:

Do tablicy RTG kabel 5x35 mm2.

Pytanie nr 22

Co zamawiający ma na myśli w zakresie dostarczenia dokumentacji powykonawczej. Czy zamawiający będzie wymagał np. atestów, pomiarów i certyfikatów czy też pełnych projektów branżowych.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający będzie wymagał atestów, pomiarów i certyfikatów a także projektów branżowych.

Pytanie nr 23

Zamawiający wymaga dostarczenia pomiarów skuteczności osłon stałych. Pragniemy zauważyć że pomiary takie są zwyczajowo wykonywane przez lokalny Sanepid a ten ze względu na panującą pandemię czasami odstępuje od wykonania pomiarów. Czy w takim przypadku zamawiający odbierze pracownię bez wykonania pomiarów ale z prawomocną decyzja sanepidu o dopuszczeniu pracowni do użytkowania?

ODPOWIEDŹ:

Prawomocna decyzja Sanepidu o dopuszczeniu pracowni do użytkowania, będzie stanowiła podstawę do odbioru.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający przedłuży czas realizacji o czas niezbędny na odbiory administracyjne ?

ODPOWIEDŹ:

Uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej oraz zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego jest jednym z warunków podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie czynności po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego.

Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażającej zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych jest po stronie Zamawiającego.

UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 25

Czy zamawiający posiada w pracowni zamontowane czujki przeciwpożarowe ?

ODPOWIEDŹ:

Tak, posiada.

Pytanie nr 26

Jeśli zamawiający nie posiada zamontowanych w pomieszczeniach RTG czujek przeciwpożarowych czy zamawiający zezwoli na wpięcie instalacji do istniejącej pętli PPOŻ?

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 27

Czy zamawiający w przypadku PPOŻ ma na myśli prace dotyczące tylko pomieszczeń RTG?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający ma na myśli pomieszczenia RTG (sala badań, sterownia).

Pytanie nr 28

Czy zamawiający będzie wymagał zbudowania przebieralni dla pacjenta ? Jeśli tak to prosimy o informację z jakiego materiału ?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga zbudowania przebieralni dla pacjenta w sali badań z konstrukcji lekkiej – systemowej, z płyty meblowej.

Pytanie nr 29

Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy sieci Lan ? Jeśli tak to prosimy o informację czy zamawiający posiada wolne miejsca na wpięcie dodatkowych końcówek sieci ?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga rozbudowy sieci LAN. Zamawiający posiada wolne miejsca na wpięcie dodatkowych końcówek.

Pytanie nr 30

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji w zakresie ilości planowanych akwizycji w tygodniu,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający planuje wykonywać około 650 ekspozycji w tygodniu.

Pytanie nr 31

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że po stronie Zamawiającego będzie uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni RTG w WSSE. W innym przypadku prosimy o potwierdzenie, że czas od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia nie będzie liczony w ramach przewidzianego terminu na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na formalny czas wydania decyzji administracyjnych.

ODPOWIEDŹ:

Uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej oraz zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego jest jednym z warunków podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.

Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie czynności po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego.

Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażającej zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych jest po stronie Zamawiającego.

UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 32

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zakres prac nie obejmuje wymiany drzwi/okna ochronnego RTG jeśli istniejąca stolarka będzie spełniała wymogi ochrony radiologicznej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33

w związku z koniecznością wykonania instalacji LAN prosimy Zamawiającego o informację ile będzie wymagać wykonania sztuk gniazd instalacji komputerowej w pracowni RTG?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga rozbudowy sieci LAN o 4 gniazda instalacji komputerowej.

Pytanie nr 34

Prosimy Zamawiającego o informację czy w ramach wykonania nowej instalacji komputerowej wymagane będzie dostawa urządzeń aktywnych? Jeśli tak to prosimy o wyspecyfikowanie,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje dostawy urządzeń aktywnych.

Pytanie nr 35

Prosimy Zamawiającego o informację w jakiej odległości od pracowni RTG znajduje się lokalny punkt dystrybucyjny do którego wymagane będzie doprowadzenie nowej instalacji komputerowej.

ODPOWIEDŹ:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagać wymiany instalacji p.poż. w obszarze pracowni RTG a jedynie przeniesienie, dostosowanie istniejących czujek do nowego zawieszenia aparatu RTG,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 37

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie zapewnienia mocy w rozdzielni elektrycznej dla aparatu rtg, ok 100kVA,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38

Prosimy Zamawiającego o informację czy będzie wymagał wymiany zabezpieczeń w rozdzielni elektrycznej dla podłączanego zasilania aparatu rtg,

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 39

Prosimy Zmawiającego o informację czy wentylacja w pomieszczeniach pracowni RTG jest sprawna i spełnia wymogi obowiązujących przepisów?

ODPOWIEDŹ:

Wentylacja sprawna. Nie posiada aktualnych pomiarów tylko pierwotną z okresu rozruchu. Pomiary w załączeniu. Zainstalowano centralę wentylacyjną z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą firmy Ekozefir typ RP-1200 SPE.

Pytanie nr 40

Zamawiający opisuje w PFU: "należy dokonać regulacji wydatków powietrza na przepustnicach regulacyjnych w celu zbilansowania powietrza dla sterowni". W przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni zwiększoną ilość powietrza na układzie wentylacji.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie zapewni zwiększonej ilości powietrza na układzie wentylacji.

Jeśli po pomiarach układu wentylacji okaże się, że wentylacja nie jest sprawna lub nie zapewnia odpowiedniej ilości powietrza prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiana centrali wentylacyjnej będzie wykonana przez Zamawiającego we własnym zakresie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie potwierdza. Jest to zadanie Wykonawcy.

Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac. W innym przypadku prosimy o informację w jakiej odległości od pracowni RTG znajduje się instalacja gazów medycznych, do której będzie możliwość wpięcia nowej instalacji oraz jakiego typu gazy med. Zmawiający przewiduje w pracowni?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, instalacja gazów medycznych nie wchodzi w zakres prac.

Pytanie nr 42

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie możliwości instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza możliwość instalacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji na elewacji budynku od strony południowo-wschodniej.

Zestaw pytań nr 5:

- Pytanie nr 1

- MONITORY DIAGNOSTYCZNE STACJI LEKARSKIEJ Punkt 3, 5, 11

- Analizując wymagania SIWZ dla monitorów diagnostycznych zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem stwierdzamy, że monitory o takich parametrach technicznych nie istnieją. W związku z powyższym czy Zamawiający dokona zmian i dopuści monitory diagnostyczne kolorowe, których pola obrazowania są dostosowane do prezentacji monochromatycznej i zapewniają uzyskanie na nich krzywej kalibracji nie odbiegającej o więcej niż 10% od krzywej DICOM, zgodnie z wymaganiami załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 wraz z późniejszymi zmianami, jednocześnie sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 będzie możliwa dla 3 trybów pracy. Zamawiający wymaga również przycisków zmieniających tryb pracy dla różnego rodzaju badań np. MG (mammografia), na monitorach o rozdzielczości 1600x1200 mammografii diagnozować nie można, w związku z tym prosimy o zmianę na „ Przycisk w prosty sposób zmieniający tryby pracy monitora dla różnego rodzaju badań np.  CT, CR

- Takie zmiany umożliwią złożenie oferty spełniającej wszystkie wymagania.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający informuje, że pytanie nie odnosi się do parametrów technicznych zapisanych w Załączniku nr 1a do SWZ przedmiotowego postępowania.

- Pytanie nr 2

- KOMPUTER LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Punkt IV pp. 10

- Czy zdaniem Zamawiającego stacja graficzna z wnęką 5,25 Slimm, w której zamontowany będzie napęd optyczny DVDRW oraz wolną wnęką 5,25 będzie spełniała zapis

- Z punktu IV podpunkt 10 tj.  „Zatoki zewnętrzne: 2x 5,25”  ?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający uzna parametr za spełniony.

- Pytanie nr 3

- OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Punkt 18

- „Możliwość definiowania, zarządzania oraz edytowania ROI (obszary zainteresowania). Automatyczne oraz manualne narzędzia takie jak: odręczne, wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, próg”. Proszę o definicje zastosowań pojęć „magiczna różdżka, margines, próg”- są to pojęcia stosowane przez konkretnego producenta i aby moc je spełnić zamawiający powinien opisać funkcjonalność.

- Czy Zamawiający dopuszcza definiowanie i edytowanie ROI, bez zarządzania ROI, bez użycia narzędzi typu wielokąt, magiczna różdżka, pędzel, margines, bolus, wąż, ale przy użyciu takich narzędzi jak : elipsa, dowolny kształt, prostokąt, z możliwością wyświetlenia histogramu dla danego obszaru zainteresowania w sposób wybrany przez użytkownika lub automatyczny - po każdym wyznaczeniu ROI?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

- Pytanie nr 4

- OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Punkt 25

- „Obrazy wyświetlane w oryginalnej jakości bez względu na modalność, funkcjonalności: standardowe radiologiczne takie jak: powiększenie (1:1, lupa), z interpolacją dwuliniowa/dwusześcienna, zmiana poziomu okna, przesuwanie, wyrównanie, filtry, przełączanie między oknami, - presety DICOM oraz zdefiniowane przez użytkownika: ustawienia okien (obsługa presetów: linear, sigmoid, exponential I VOI LUT), opcja automatycznego tłumienia w tle,  - MPR (Multi Planar Reconstruction), - CPR (Curved Planar Reformatting),  - Łączenie multimodalnych obrazów w oparciu o zadany parametr (automatyczny MIR, manualny wybór badań, punkty orientacyjne) nowe sposoby wyświetlania różnych modalności między innymi dzięki: maska, waga, scalanie, próg, kontur (mask, weight, merge, threshold, contour) - wyświetlanie w trybie 3D, rekonstrukcja 3D, bez ograniczeń w obrocie obiektu, w czasie rzeczywistym, z możliwością powiększenia, z przejrzystością i triangulacją obrazu, wyświetlanie VOI osiowe oraz strzałkowe, - możliwość wyświetlania obrazów na standardowych monitorach lub na monitorach medycznych, .- możliwość odtwarzania obrazów wieloklatkowych (do 50 klatek na sekundę) klatka po klatce. (modalność ES –endoskopia-starsze), - możliwość zintegrowania oraz wywoływania Windows Media Player do wyświetlenia formatu DICOM MPEG2 (ES – endoskopia), - filtrowanie wielopoziomowe, .- Wyświetlanie ECG, DICOM ECG/HD , - MIP (Maximum Intensity Projection), - DSA (Digital Subtraction Angiography), - DRR (Digitally Reconstructed Radiograph), - Możliwość tworzenia linii cięcia pomiędzy seriami, Projekcja slab na MPR’ach oraz warstwach obrazu”

- Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada obsługi presetów: linear, sigmoid, exponential?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuści rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ.

- Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada CPR  ale posiada 3DMPR - cięcie po krzywej i wyświetlanie rozciągnięcia obrazu 2D wzdłuż lini cięcia?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Czy zamawiający dopuści opcje podobną do opisanej? Filmy odtwarzamy w PACS z jakością DICOM, można je zapisać jako MPEG4 lub AVI na dysku i odtworzyć w programie, jaki lubi uzytkownik nie ograniczając się tylko do Windows Media Player.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Czy zamawiający dopuści rozwiązanie które nie posiada DRR (Digitally Reconstructed Radiograph)? Opcja ta jest rzadko używana w praktyce natomiast znacząco wpływa na koszt rozwiązania?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Pytanie nr 5

- OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Punkt 38.

- „Możliwość stosowania bezpiecznych podpisów elektronicznych do podpisywania wybranych zdjęć / całych badań / raportów medycznych.” Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które posiada możliwość podpisywania całych badań?  Zwracam uwagę na fakt, iż w praktyce lekarz nie opisuję jednego zdjęcia, a całe badanie, ponieważ jest to bez wartościowa czynność pod kontem diagnostycznym. Proszę o wyjaśnienie o jakie raporty medyczne chodzi zamawiającemu? Według powszechnej praktyki, oraz obiegu informacji, raporty medyczne podpisuję się w systemach klasy HIS.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający informuje, że pytanie nie odnosi się do parametrów technicznych zapisanych w Załączniku nr 1a do SWZ przedmiotowego postępowania.

- Pytanie nr 6

- OPROGRAMOWANIE LEKARSKIEJ STACJI DIAGNOSTYCZNEJ Punkt 44

- „Oprogramowanie zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie IIb – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.” Czy zamawiający dopuści rozwiązanie zarejestrowane w klasie IIa?  Wymóg ten, w sposób jednoznaczny, ogranicza konkurencje, ponieważ na rynku Polskim tylko jedna firma może spełnić ten wymóg ( Alteris S.A ).

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający informuje, że pytanie nie odnosi się do parametrów technicznych zapisanych w Załączniku nr 1a do SWZ przedmiotowego postępowania. Zamawiający informuje, że zgodnie z Załącznikiem nr 1a do SWZ oprogramowanie musi być zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I.

- Pytanie  nr 7

- Czy dla zapewnienia zasad dobrej konkurencji zamawiający będzie wymagał zaprezentowania próbek systemów zaproponowanych przez oferentów?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający będzie wymagał zaprezentowania próbek systemów zaproponowanych przez oferentów tylko na wezwanie.

- Pytanie nr 8

- Czy zamawiający będzie wymagał  rozwiązania pozwalającego na szybki dostęp do wybranych obrazów i analiz w celu sprawnego przeprowadzenia kominków - konsultacji lekarskich nad danym pacjentem. System umożliwia stworzenia współdzielonego folderu, w którym zapisywana będzie praca nad danym przypadkiem z możliwością szybkiego przejścia tylko przez te serie/obrazy które z punktu konsultacji są najistotniejsze. (edytowane)

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie nr 9

- Czy zamawiający będzie wymagał systemu który  obsługuję funkcję znaczników badań? Pozwoli ona wyszukać wszystkie badania z danym znacznikiem co zaoszczędzi czas oraz usprawni pracę diagnosty.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Pytanie nr 10

- Czy Zamawiający uzna za ważną ofertę, w której zaoferowane stacje robocze będą wyposażone w 6-rdzeniowy, 12-wątkowy procesor, ale o nieco niższej częstotliwości na rdzeń niż wymagana w SIWZ ?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez Pytającego.

- Pytanie nr 11

- DODATKOWE WYMAGANIA DO STACJI LEKARSKIEJ

- „komputer i UPS – 60 miesiący” Czy zamawiający może określić kto ma być gwarantem w przypadku UPS’u, producent czy dostawca? Jeżeli gwarancja ma być od producenta to takie rozwiązania są wysoce specjalistyczne a ich koszt trzy kronie przewyższy koszt całej stacji.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający określa, że gwarantem ma być dostawca UPS’u, a nie producent.

- Zestaw pytań nr 6:

- Pytanie nr 1

- Zamawiający w sekcji B w pkt. 4 wymaga i dodatkowo punktuje:

- Prosimy o odstąpienie punktowania wymaganego zakresu. Maksymalny punktowany zakres ≥800 mAs nie ma zastosowania w radiologii ogólnej. W rozporządzaniu dot. wzorcowych procedur zostały podane maksymalne referencyjne wartości ekspozycji dla poszczególnych procedur medycznych w tym maksymalnych stosowanych wartości mAs. W żadnym przypadku nie zostanie zastosowana wartość 800 mAs. Prosimy o przyjęcie standardowego rozwiązania stosowanego w procedurach radiologicznych i generatorach w zakresie ≤0,5-≥600 mAs.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający rezygnuje z opisanego parametru. Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 1A do SWZ.

- Pytanie nr 2

- Zamawiający w sekcji C w pkt. 8 wymaga i dodatkowo punktuje

- Prosimy o rozważenie zwiększenia obligatoryjnego min. zakresu obrotu lampy wokół osi pionowej do wartości ≥+/- 180°. Proponowany zakres w aparatach typ zwieszenie sufitowe ma podstawowe znaczenie przy wykonywaniu badań w tzw. wolnych ekspozycjach. Wymagany zakres ≥+/- 135° będzie stanowił ograniczenia do wykonywaniach wszystkich procedur medycznych na opisanym aparacie typ. zawieszenie sufitowe

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 3

- Zamawiający w sekcji I w pkt. 27 dodatkowo punktuje:

- Prosimy o wykreślenie w/w zapisu. Zapis jest niezgodny z art. 16 i 99 ustawy PZP i może stanowić podstawę skierowania wniosku do KIO. Opis promujący możliwość rozbudowy w przyszłości o aplikacje wspomagające detekcję zmian w obszarze płuc wywołanych COVID-19 w tym zakresie jest domniemaniem, a nie jednoznacznym OPZ. Nie można opisywać i dodatkowo punktować funkcjonalności, których nie można zweryfikować w dniu składania ofert. Opisana funkcjonalność stanowi tzw. „sztuczną inteligencję” oferent nie może potwierdzić, że w przyszłości producent utrzyma aplikacje zgodnie z OPZ i nie ulegnie ona zmianom, modyfikacjom. Przyznanie punktów w dniu badania oferty może skutkować podpisaniem umowy obarczonej wadą. Nadto wskazać należy, że wskazanie „przyszłą rozbudowę” jest nieokreślone w czasie, producenci stale rozwijają swoje rozwiązania, w tym w największym stopniu i najszybciej oprogramowania celem dostosowania swoich rozwiązań do rosnących potrzeb rynku, swoich klientów. W związku z powyższym nawet jeśli producent aktualnie nie posiada takiej funkcjonalności, nie jest wykluczone, ze prowadzone są przez niego prace w tym kierunku, nadto, że w przyszłości (nawet w perspektywie roku) nie zostanie taka funkcjonalność wprowadzona. Biorąc powyższe pod uwagę wnosimy jak na wstępie o wykreślenie powyższego zapisu LUB pozostawienie tego wymogu jako opcjonalnego, jednak bez dodatkowej punktacji.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający po analizie opisanej funkcjonalności zmienia zapisy w Załączniku nr 1a do SWZ. Zapis przyjmuje następującą postać: „Oprogramowanie konsoli sterowania aparatem RTG wyposażone w aplikację wspomagająca detekcję zmian w płucach wywołanych COVID-19. Oprogramowanie oparte na algorytmie sztucznej inteligencji,  automatycznie analizujące obrazy pod kątem obecności ośmiu nieprawidłowych zmian radiologicznych dostępne na dzień składania oferty. Min.  niedodmę, zwapnienie, kardiomegalię, zagęszczenie tkanki płucnej, zwłóknienie, poszerzenie śródpiersia, guzki i płyn w jamie opłucnej. Aplikacja umożliwiająca wykrywanie gruźlicy i pomaga w wykrywaniu zapalenia płuc oraz obszarów matowej szyby, które wskazują na COVID-19”. Punktacja tak 20 pkt, nie – 0 pkt.

- Pytanie nr 4

- Z uwagi na zakres i złożoność przedmiotu zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni.

- ODPOWIEDŹ:

- UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Pytanie nr 5

- Zwracamy uwagę na fakt, iż czas oczekiwania na wydanie prawomocnej decyzji Sanepidu o dopuszczeniu pracowni do użytkowania pozostaje poza wpływem Wykonawcy, jest od niego całkowicie niezależny. Biorąc dodatkowo pod uwagę fakt, iż oczekiwanie może trwać nawet ponad miesiąc nie jest realnym terminowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia zakończonego odbiorem przez Zamawiającego  tj. zrealizowanie przedmiotu umowy od podpisania umowy do odbioru, którego podstawę miałaby stanowić prawomocna decyzja Sanepidu o dopuszczeniu pracowni do użytkowania. W związku z powyższym wnosimy o wyłączenie z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia konieczności uzyskania przez Wykonawcę zgody inspektora Sanitarnego, a w przypadku utrzymania wymogu wnosimy o wyłączenie z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia czasu oczekiwania na prawomocną decyzję Sanepidu, z zastrzeżeniem, że wykonawca w terminie realizacji przedmiotu zamówienia złoży stosowny wniosek, a rozliczenie płatności nastąpi po wydaniu prawomocnej decyzji.

- ODPOWIEDŹ:

- Uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej oraz zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej i zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego jest jednym z warunków podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.  Ponadto, Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie czynności po stronie Wykonawcy jest uzyskanie:

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu dokumentacji pod względem spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie ochrony radiologicznej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.

- Decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o zezwoleniu na uruchomienie i stosowanie w pracowni rentgenowskiej aparatu rentgenowskiego.

- Zamawiający informuje, że uzyskanie decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wyrażającej zgodę na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych jest po stronie Zamawiającego.

- UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Pytanie nr 6

- Czy z uwagi na to, że w folderach, instrukcjach, katalogach, ulotkach/broszurach, folderach, czy innych ogólnodostępnych materiałach informacyjnych zawarta jest tylko część parametrów i funkcjonalności przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuści złożenie broszury oferowanego wyrobu i oświadczenie producenta o spełnianiu przez oferowany przedmiot zamówienia oferowanych parametrów / funkcjonalności spełniających wymogi Zamawiającego? Jednocześnie z zastrzeżeniem, że uznawane będą wyłącznie oświadczenia producenta lub innych podmiotów posiadających upoważnienie producenta do potwierdzania parametrów (w takim przypadku załącznikiem do oświadczenia winno być w/w pełnomocnictwo producenta).

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 104 ust. 5 Pzp w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 11 a Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy próbek, opisów lub fotografii dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

- Pytanie nr 7

- Czy Zamawiający przedłuży czas realizacji o czas niezbędny na odbiory administracyjne?

- ODPOWIEDŹ:

- UWAGA!! Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 90 dni od dnia podpisania umowy.

- Pytanie nr 8

- W związku z treścią Załącznika nr 8, który wprawdzie dopuszcza przeprowadzanie prac adaptacyjnych na warunkach adaptacji nie wymagającej pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, lecz w wielu miejscach wymaga spełnienia warunków związanych z placem budowy (mimo, że ta adaptacja takim nie będzie) wnosimy o dopuszczenie wykonania adaptacji na warunkach nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia prac budowlanych, wskazania kierownika budowy, prowadzenia księgi budowlanej, czy opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ" i w konsekwencji o rezygnację Zamawiającego z części wymagań określonych w Załączniku związanych z warunkami przyjętych dla robót budowlanych tj:

- - wyłączenia obowiązku dostarczenia dokumentacji budowlanej, dokumentacji powykonawczej (pkt 8)

- - wyłączenia wymagań pkt 8.1-8.10 w zakresie jak dla placu budowy

- ODPOWIEDŹ:

- Podstawą wykonania prac budowlanych jest Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy informuje, że przedmiot zamówienia należy traktować jako adaptację pomieszczeń, bez zgłoszenia prac budowlanych, wskazania kierownika budowy, prowadzenia księgi budowlanej, czy opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia BIOZ. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wstępnych uzgodnień (wykonać Projekt Osłon Stałych dla w/w zadania) i końcowych uzgodnień z WSSE w Bydgoszczy. Wykonania np.: pomiarów instalacji elektrycznych i wentylacyjnych na adaptowany lub zamontowany osprzęt i urządzenia, w tym dostarczenia niezbędnej dokumentacji powykonawczej związanej z zakresem wykonanych prac. Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z pozostałych zapisów pkt. 8 i 8.1-8.10 PFU.

- Pytanie nr 9

- Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje, że wspomniał o dniach roboczych tylko i wyłącznie w zapisach dotyczących czasu reakcji serwisu i czasu usunięci awarii.

- Pytanie nr 10

- Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia wnosimy o wykreślenie poniższego punktu. Nie jest realnym montaż aparatu rtg z zawieszeniem sufitowym jako urządzenia zastępczego, nadto do użytkowania wymagana jest zgodna służb sanitarnych.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i dookreśla, że chodzi o elementy aparatu, które nie wpływają na jakość wiązki promieniowania i nie wymagają testów eksploatacyjnych, specjalistycznych i odbiorczych.

- Pytanie nr 11

- Zamawiający określa czasy reakcji / napraw serwisowych w godzinach w dni robocze za wyjątkiem czasu reakcji rozumianego jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej – prosimy o wyjaśnienie, że czas ten również liczony jest w dni robocze.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający wyjaśnia, że czas ten liczony jest w dni kalendarzowe.

- Pytanie nr 12

- W przypadku kar umownych wnosimy o ich naliczanie w okresie gwarancji od wartości zakresu którego dotyczy tj. w przypadku opóźnień / naruszeń dotyczących aparatu rtg od wartości systemu, nie zaś od wartości całej umowy, która swoim zakresem obejmuje między innymi prace adaptacyjne o dużej wartości. Wniosek o takie zmiarkowanie kar umownych jest w naszej ocenie zasadny przede wszystkim z uwagi na fakt, iż przykładowo opóźnienie w czasie naprawy aparatu rtg pozostaje bez związku ze zrealizowanymi na etapie dostawy pracami adaptacyjnymi, których koszt to nawet kilkaset tysięcy.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 13

- Zamawiający, prosi o dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat po upływie okresu gwarancji, a dla sprzętu komputerowego min 3 lata po upływie okresu gwarancji. W dobie szybkiego rozwoju technologii informatycznych i elektronicznych następuje częsta zmiana w technologiach wytwarzanych komponentów komputerowych i półprzewodnikowych (np. panele DR). Żądanie dostępności części do komputerów starszych niż 3 lata nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Koszty wynikające z konieczności nabycia i magazynowania przez wiele lat komponentów komputerowych są wyższe niż koszt wymiany sprzętu komputerowego na nowy, wykonany w nowszej już technologii (czyli szybszej). Prosimy o skrócenie okresu dostępności części dla sprzętu komputerowego do 2 lat. Prosimy też o skrócenie okresu dostępności pozostałych części zamiennych  do 5 lat od daty końca gwarancji.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ, jednakże Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania części zamiennych wykonanych w nowszej technologii.

- Pytanie nr 14

- Prosimy o ograniczenie szkoleń z zasad eksploatacji do dwóch. Jedno w trakcie instalacji oraz drugie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- ODPOWIEDŹ:

- Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

- Pytanie nr 15

- Z uwagi na konieczność uzgodnień z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie wymogów określonych w pkt. 1 paragraf 4 umowy, wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie udzielać odpowiedzi w terminie maksymalnie 2 dni roboczych. Określenie takiego terminu jest istotne również w kontekście paragrafu nr 9 - w innym przypadku tj. braku wskazanego terminu, nieskuteczne będzie ocenianie, kwalifikowanie opóźnień, czy możliwość oceny realności terminu realizacji nałożonego wykonawcy.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający potwierdza, że będzie udzielał odpowiedzi, jak najszybciej, nie dłużej niż w ciągu 2 dni.

- Pytanie nr 16

- Wnosimy, aby każdy rozpoczęty dzień oczekiwania na odpowiedź Zamawiającego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w związku z koniecznością uzgodnień z Wykonawcą, w tym między innymi w zakresie pkt. 1 paragraf 4 umowy, nie był liczony na poczet terminu realizacji umowy przez wykonawcę.

- ODPOWIEDŹ:

- Zamawiający odmawia.

W wyniku udzielonych odpowiedzi Zamawiający zmienia formularz cenowy i umowę stanowiące załączniki do SWZ.

Załącznik:

      - Załącznik nr 1A do SWZ - Formularz cenowy po zmianie

      - Załącznik nr 7 do SWZ Wzór umowy

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert;

08.10.2021r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 08.10.2021r. godz 11:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)