# Szp/FZ –41A/      /2021						                   Wrocław, dnia 03.08.2021 r.

# INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa kasetkowych szybkich testów na COVID-19 AG RAPID”

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie  testu immunochromatograficznego o parametrach zgodnych z załączoną metodyką, cechującego się bardzo wysoką czułością i swoistością (odpowiednio 96.52% i 99.68%) spełniającego tym samym wytyczne WHO, i posiadającego status EUL WHO. Proponowany test spełnia również wymagania zgodne ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2, odnośnie tych parametrów.

Oferowany test nie został poddany badaniom pod kątem braku reakcji krzyżowej z HKU1 wymaganym przez Zamawiającego w specyfikacji, natomiast udowodniono w badaniach brak reakcji krzyżowej z innymi koronawirusami takimi jak 229E, OC43 i NL63.

Test posiada wewnętrzną kontrolę poprawności wykonania badania. Dodatkowo procedura ekstrakcji materiału po wymazie, nie przewiduje pozostawienia wymazówki w probówce z buforem ekstrakcyjnym. Oferowany zestaw diagnostyczny wyposażony jest w:

a) płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć,

b) próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności jego dozowania),

c) zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem,

d) sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli,

e) instrukcję stosowania

Jednocześnie Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej.

Uzasadnienie: Zamawiający umożliwi w ten sposób złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postepowaniu.

Zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia w obecnym kształcie naruszają  zapisy ustawy Pzp:

-  naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasady równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję,

- naruszenia art. 29 ust. 1, 2, i 3 ustawy poprzez określenie  opisu przedmiotu zamówienia w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz

wymuszaniu zakupu  u określonego przedsiębiorcy

- naruszeniu art. 3 ust. 1 i art. 15 ust. 1 pkt. 3 i 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez   opisanie przedmiotu zamówienia w sposób , który utrudnia uczciwą konkurencję a jednocześnie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na zróżnicowanym traktowaniu klienta oraz wymuszaniu  na klientach wyboru określonego kontrahenta oraz wymuszaniu zakupu  u określonego przedsiębiorcy

- naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na oferowaną metodę, czułość i swoistość testów,

- Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ i wymaga braku reaktywności krzyżowej ze znanymi ludzkimi gatunkami koronawirusów tj.: Coronavirus-229E, -OC43, -NL63, -HKU1 (Coronaviridae) oraz MERS,

- w przesłanym opisie brak jest informacji na temat brytyjskiego wariantu wirusa SARS-CoV-2 VOC 202012/01, znanego również jako linia B1.1.7 – zgodnie z SWZ Zamawiający wymaga potwierdzenia braku wspomnianej mutacji na wyniki oferowanych testów,

- „procedura ekstrakcji materiału po wymazie, nie przewiduje pozostawienia wymazówki w probówce z buforem ekstrakcyjnym” - brak konieczności wyjmowania wymazówki z probówki ekstrakcyjnej zmniejsza ryzyko kontaminacji – Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie,

- W przesłanym opisie brak jest informacji na temat inaktywującego wirusy działania buforu ekstrakcyjnego – Zamawiający wymaga takiego działania buforu zgodnie z SWZ.

a) „płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć”  - Zamawiający wyraża zgodę na taką formę opakowania testów

b) „próbówki ekstrakcyjne z odpipetowanym buforem ekstrakcyjnym (brak konieczności jego dozowania” - Zamawiający wyraża zgodę na taką formę dostarczenia buforu ekstrakcyjnego, pod warunkiem, że jest od porcjowany w ilości pozwalającej na przeprowadzenie badania bez konieczności przeprowadzania krótkiego wirowania ani podejmowania innych dodatkowych czynności w celu zebrania kropel buforu ze ścianek naczynek ekstrakcyjnych,

c) „zatyczki dozujące w opakowaniu będącym „statywem” na probówki z buforem” – Zamawiający wyraża zgodę na taką formę pakowania zatyczek,

d) „sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli” – zgodnie z zapisem SWZ wymazówki muszą umożliwiać umieszczenie w probówce, przez co Zamawiający rozumie wymazówki z funkcją łatwego łamania, bez konieczności odcinania nożyczkami,

- „Jednocześnie Oferent zobowiązuje się zabezpieczyć dla każdego opakowania testów antygenowych jeden zestaw kontroli składający się z kontroli negatywnej i pozytywnej” – gotowa do użycia kontrola dodatnia i ujemna w postaci wymazówek jest wymagana zgodnie z SWZ

# Pytanie nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania probówki reakcyjnej, której konstrukcja umożliwia pozostawienie w niej wymazówki. W zestawie zawarty jest statyw, który umożliwia pozostawienie probówki w pozycji pionowej bez jej zakręcania. Celem wykonywania testów jest szybka diagnostyka pacjentów pod kątem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w związku z czym wymóg aby probówka reakcyjna została odstawiona wraz z z wymazówki i szczelnie zamknięta nie ma uzasadnienia w tym przypadku.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ. Wymóg probówki reakcyjnej, w której można pozostawić

wymazówkę, szczelnie ją zamknąć i szybko w bezpieczny sposób wyrzucić, bez ryzyka kontaminacji jest istotny dla szybkiej diagnostyki. Celem badania jest szybka, rzetelna i bezpieczna diagnostyka dlatego zmniejszanie ryzyka kontaminacji na każdym etapie badania jest zapewnione przez Zamawiającego m.in. tym wymogiem.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymagania buforu inaktywującego wirusa w 10 minut. Procedura wykonania testu trwa ok. 2 minut. Oczekiwanie dodatkowych 10 minut, aby wirus został inaktywowany niepotrzebnie wydłuża procedurę testu, a dodatkowo nie zabezpiecza wykonującego przed skażeniem wirusem przed upływem 10 minut.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Oczekiwanie 10 minut nie wpływa w znaczący sposób na czas procedury uzyskiwania wyniku, determinowany również czasem czynności administracyjnych. Bezpieczeństwo pacjentów i personelu jest dla Zamawiającego kluczowe.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu łatwo łamiącej się wymazówki, która stwarza zagrożenie pozostawienia części wymazówki w trakcie pobierania wymazu w nosogardle/nosie pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Konieczność odcinania fragmentu wymazówki nożyczkami zwiększa ryzyko kontaminacji. Zamawiający postawił szereg wymagań jakościowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i personelowi szpitala.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wynik testu, przez niezależną organizacje oraz wyrazi zgodę na udokumentowane potwierdzenie przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na udokumentowane potwierdzenie przez producenta braku wpływu mutacji SARS-CoV-2 VOC 202012/01 (B.1.1.7) na wynik testu

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie próbówek zatykanych od góry? Takie rozwiązanie nie naraża personelu medycznego na kontakt z materiałem badanym wykonującego badania w laboratorium oraz podczas transportu materiału do placówki badawczej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie probówek zatykanych od góry

Pytanie nr 7

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia   z dnia 01.12.2020 r. zmieniające zarządzanie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków  rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że testy spełniające poniższe wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (minimalne wartości: czułość 90%; swoistość 97% zgodne z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) są refundowane. Czy zgodnie z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania statusu EUL WHO testów antygenowych. Poniżej fragment załącznik nr 1 Rozporządzenia  nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który potwierdza refundację na podstawie  kodu produktu rozliczeniowego.

Wnosimy o odstąpienie od wymagania cytat: ‘’…. SARS-CoV-2 i posiadać status EUL WHO’’ oraz zastąpienie go wymaganiem:

…. SARS-CoV-2 i być zgodny ze stanowiskiem Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce.

Wymaganie, aby test posiadał status EUL WHO jest niezgodny z:

a) Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679),

b) Wskazaniami Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie jako jednostki nadzorującej obrót towarami na ternie RP w imieniu Ministra Zdrowia,

c) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

d) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro (Dz. U. 2011 nr 16, poz. 75),

e) art. 7, art. 30 art. 29 Ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 ze zm.),

f) Dyrektywą 98/79/WE z dnia 27 października 1998 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro,

g) Wytycznymi krajowymi dotyczącymi testów wykrywającymi antygen SARS-CoV-2,

h) W diagnostyce COVID-19 w Polsce, które są nadrzędne do zaleceń WHO,

i) Z ustawą a dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z póź. zm.).

Dyrektywa 98/79/WE oraz ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 wprost wskazuje, że w obrocie gospodarczym mogą znajdować się wyroby posiadające znak CE, a nie rekomendowane przez jednostkę nie posiadającej możliwości i uprawnień do zwalniania wyrobów do obrotu gospodarczego na terenie UE. Ponieważ WHO jest organizacją działającą w ramach ONZ i zajmuje się ochroną zdrowia jej rekomendacje

mogą być wiążące dla obszaru gospodarczego poza UE. Jednak kraje UE mają odrębne przepisy i do obrotu można wprowadzać wyroby zgodne z Dyrektywą 98/78/WE tj. oznakowane CE, spełniające wymagania norm w tym jakościowych. Polska może wprowadzić dodatkowe wymagania dla wymaganej jakości i takie wprowadziła w odpowiednich wytycznych, które wymagają, aby testy były wyższej czułości diagnostycznej niż

rekomendowane przez WHO. Obowiązującym dokumentem są rekomendacje

Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03-11-2020(1) .

Zatem wymaganie spełnienia wymagań WHO jest niezgodne z przepisami krajowymi oraz UE, dlatego wnosimy jak na wstępie.

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza testy nie posiadające statusu EUL WHO

# Pytanie nr 8

# Czy Zamawiający dopuści niemiecki test nadal covid-19 ag firmy nal von minden gmbh wraz kontrolą dodatnią i ujemną dołączoną do każdego opakowania testów (szczegółowa ulotka w załączeniu) z powodzeniem dostarczany do szpitali w Polsce (w tym w woj. dolnośląskim) będący częścią narodowego programu testowania w Niemczech, znajdujący się na liście testów Komisji ds. bezpieczeństwa UE, a także na liście testów wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia, która jest zamieszczona w Krajowym Rejestrze Medycznym zgłoszeń Covid-19, wykrywający mutacje koronawirusa pochodzące z Wielkiej Brytanii, RPA, Brazylii i Indii (Delta), z buforem podzielonym na ampułki z odmierzoną już dawką roztworu eliminując w ten sposób błąd przy dodaniu zbyt dużej lub zbyt małej objętości buforu podczas badania i znacząco ułatwiając rozdysponowywanie testów np. na SOR, do karetek lub oddziałów szpitalnych, posiadającym jako jedyny na rynku możliwość pobrania wymazu nie tylko z gardła i nosogardła, ale także z przedniej części nosa?.

# Karty produktu u Zamawiającego

# Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe,  podtrzymuje zapisy SWZ

# Pytanie nr 9

# Czy Zamawiający dopuści testy o terminie przydatności minimum 9 miesięcy od momentu dostawy testów do Zamawiającego (termin ważności od produkcji – 12 miesięcy)?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

# Pytanie nr 10

# Czy pod pojęciem „...wymazówki do poboru z nosogardzieli, umożliwiające umieszczenie wymazówki w probówce...” Zamawiający miał na myśli zaoferowanie wymazówek z możliwością łamania, bez konieczności cięcia nożyczkami?

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje opis przedmiotu zamówienia. Konieczność odcinania fragmentu wymazówki nożyczkami zwiększa ryzyko kontaminacji. Zamawiający postawił szereg wymagań jakościowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i personelowi szpitala.

# Pytanie nr 11

# Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu dla którego została przeprowadzona zewnętrzna ocena parametrów klinicznych dla osób bezobjawowych, znajdująca potwierdzone w metodyce wykonania testu?

# Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza test dla którego została przeprowadzona zewnętrzna ocena parametrów klinicznych dla osób bezobjawowych.

# Pytanie nr 12

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby na potwierdzenie wymogu „Bufor inaktywujący wirusa w ciągu do 10 minut” przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie producenta wraz z tłumaczeniem na język polski?

# Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe

# Pytanie nr 13

# Czy w związku z wymogiem „...posiadać status WHO EUL” Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą metodykę zgodną z aktualnym raportem WHO w języku polskim i angielskim?

# Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza testy nie posiadające statusu EUL WHO, dopuszcza przedłożenie w/w metodykę zgodną z raportem WHO w języku polskim i angielskim.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.