Załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Części nr 1

Analizator do hodowli drobnoustrojów w płynach ustrojowych - parametry i funkcje wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

Producent………….……..….
Typ…………………………..
Model…………………..…… 
Rok produkcji (nie starszy niż 2010 r.) ……………….

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA

| Lp. | Parametry i funkcje wymagane, konieczne do spełnienia | PARAMETRY OFEROWANE (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat nie starszy niż rok produkcji 2010, opatrzony tabliczką znamionową z typem aparatu, numerem seryjnym. Zamawiający wymaga aby datę produkcji z numerem seryjnym potwierdzić oryginalnym dokumentem wystawionym przez producenta. |  |
| 2. | Aparat wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS oraz stolik do aparatu. |  |
| 3. | Aparat stanowi system zamknięty, w pełni automatyczny . |  |
| 4. | Komora inkubacyjna analizatora na minimum 120 miejsc. |  |
| 5. | Aparat wyposażony w czytniki kodów kreskowych z łączem USB - rejestracja badań za pomocą kodów kreskowych. Zamawiający dopuszcza czytnik kodów kreskowych wbudowany w aparat |  |
| 6. | Wprowadzanie nowych badań w trakcie pracy aparatu. |  |
| 7. | Automatyczna informacja o liczbie wolnych miejsc w aparacie. |  |
| 8. | Automatyczna kalibracja i kontrola pracy aparatu. |  |
| 9. | Praca aparatu w trybie ciągłym bez konieczności stałej obecności operatora. |  |
| 10. | Dysk aparatu, lub inny rodzaj nieulotnej pamięci (np. pamięć typu flash), z informacjami dotyczącymi pacjenta, stanowi własność szpitala po zakończeniu umowy. W przypadku gdy konstrukcja aparatu nie pozwala na wymontowanie dysku lub pamięci nieulotnej innego rodzaju, po zakończeniu dzierżawy przedstawiciel Wykonawcy (np. autoryzowany serwis) dokona komisyjnie, w obecności upoważnionego pracownika Zamawiającego usunięcia danych o pacjentach w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie (np. przez kilkukrotne nadpisanie danych). |  |
| 11. | ##### Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia oferowanego analizatora do istniejącej sieci laboratoryjnej wraz z konfigurowaniem np. interfejsu do importu/exportu danych. Wszelkie koszty związane z podłączeniem do laboratoryjnego systemu informatycznego stanowią koszt Wykonawcy. Powyższe prace należy wykonać we współpracy z właścicielem systemu laboratoryjnego Infomedica. ##### Zamawiający zapewnia podłączenie do sieci szpitalnej. Zamawiający posiada własny sprzęt komputerowy z systemem Infomedica |  |
| 12. | ##### Instrukcja obsługi w języku polskim + instrukcja w wersji elektronicznej. |  |

# WARUNKI SERWISU I SZKOLEŃ

| Lp. | #### Warunki bezwzględnie wymagane | Warunki oferowane przez Wykonawcę (opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- |
|  | #### Serwis: |  |
| 1. | Pełna gwarancja na oferowany do dzierżawy aparat obejmująca utrzymanie aparatu w 100% sprawności i gotowości do bieżącej pracy. Gwarancja obejmuje koszty wszystkich napraw, przeglądów, kalibracji i walidacji oraz wymianę wszystkich elementów serwisowych w całym okresie dzierżawy. Brak odpłatnej wymiany asortymentu podczas przeglądu. |  |
| 2. | ### Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy |  |
| 3. | ### W okresie dzierżawy wymagane przeglądy okresowe (minimum 1 raz w roku) wraz z kosztami wymienianych części zamiennych, pakietów naprawczych i innych elementów zużywalnych. Cały zakres opieki serwisowej stanowi koszt Wykonawcy w ramach złożonej ceny oferty przetargowej. |  |
| 4. | W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego o porównywalnych parametrach na czas naprawy |  |
| 5. | ### Reakcja serwisu na zgłoszoną awarię w okresie dzierżawy: 24 godziny od zgłoszenia. Proszę podać dane kontaktowe serwisu: numer telefonu, adres i godziny pracy. Informacje te należy również umieścić na oferowanym aparacie. | dane kontaktowe serwisu: |
|  | ##### Szkolenia : |  |
| 6. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu Laboratorium Mikrobiologicznego w zakresie obsługi systemu, pozwalające na samodzielne podjęcie pracy na aparacie oraz szkolenie przypominające po około 30 dniach od instalacji, w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Laboratorium |  |
| 7. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu pielęgniarskiego i lekarskiego Szpitala w zakresie pobierania materiału do badania (krew i płyny ustrojowe) po instalacji analizatora oraz szkolenie przypominające po ok 12 miesiącach użytkowania analizatora |  |
| 8. | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego dla personelu obsługi technicznej Szpitala w zakresie konserwacji sprzętu i podstawowej diagnostyki usterek zgodnie z instrukcją obsługi |  |
| 9. | Szkolenia potwierdzone świadectwem dla osób przeszkolonych wydane przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

UWAGA!

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej ze Specyfikacją Warunków Zamówienia. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru.

UWAGA: zestawienie parametrów MUSI być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu zaznaczyć opcję widoczności podpisu.