###### ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| ## Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy – 1 szt. wraz z akcesoriami |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dane podstawowe: |  |  |  |  |
| 1 | Nazwa i adres producenta (dystrybutora) |  |  |  |
| 2 | Kraj producenta |  |  |  |
| 3 | Nazwa, model, typ urządzenia |  |  |  |
| 4 | Rok wprowadzenia do produkcji |  |  |  |
| 5 | Certyfikat ISO producenta |  |  |  |
| 6 | Znak CE (deklaracja zgodności) |  |  |  |
| # Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych |  |  |  |  |
| Lp. | # Aparat do fakoemulsyfikacji zaćmy |  | Wymóg graniczny | Potwierdzenie lub parametr oferowany |
| 1 | Urządzenie nie starsze niż 2015 rok |  | Tak |  |
| 2 | Głowica z 4-kryształowym elementem piezoelektrycznych |  | Tak |  |
| 3 | Głowica umożliwiająca oprócz pracy z tradycyjnymi ultradźwiękami (o kierunku przód – tył) pracę z ultradźwiękami skrętnymi (oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do osi głowicy), Ruch oscylacyjny niezależny od ruchów wzdłużnych |  | Tak |  |
| 4 | Podciśnienie przy irygacji/aspiracji minimum do 650 mHg |  | Tak |  |
| 5 | Praca z kontrolą liniową mocy w trybie fako ciągłego, pulsacyjnego, burst |  | Tak |  |
| 6 | W trybie burst możliwość jednoczasowej kontroli: mocy ultradźwięków i przerw pomiędzy wiązkami energii ultradźwiękowej |  | Tak |  |
| 7 | Diatermia zintegrowana z aparatem |  | Tak |  |
| 8 | Refluks |  | Tak |  |
| 9 | Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji – programowany z konsoli |  | Tak |  |
| 10 | Zintegrowana taca o regulowane wysokości |  | Tak |  |
| 11 | Podciśnienie przy fakoemulsyfikacji do min, 650 mmHg |  | Tak |  |
| 12 | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych (czytelne komunikaty) |  | Tak |  |
| 13 | Komunikacja głosowa z użytkownikiem w języku polskim |  | Tak |  |
| 14 | Komunikaty na ekranie urządzenia w języku polskim |  | Tak |  |
| 15 | Zasilanie 220-240 v/50 – 60 Hz |  | Tak |  |
| 16 | Klasa ochronności I |  | Tak |  |
| 17 | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii |  | Tak |  |
| 18 | Możliwość pracy noża pneumatycznego z prędkością co najmniej 4000 cięć/min. |  | Tak |  |
| 19 | Pompa perystaltyczna |  | Tak |  |
| 20 | Złącze USB |  | Tak |  |
| 21 | Możliwość współpracy z urządzeniami do zapisu ideo parametrów wykonywanego zabiegu |  | Tak |  |
| 22 | Możliwość współpracy z głowicą do implantacji soczewek(automatyczny system do wszczepiania sztucznej soczewki sterowany z pedału nożnego) |  | Tak |  |
| 23 | Programowanie wartości roboczych la nieorganicznej liczby operatorów |  | Tak |  |
| 24 | Wyposażenie: - Konsola 1 szt. - Przełącznik nożny 1 szt. - Instrukcja obsługi w języku polskim 1 szt. - Pilot zdalnego sterowania 1 szt. - Pokrowiec ochronny 1 szt. - Pamięć usb 1 szt. - Głowica do fakoemulsyfikacji 3 szt. - Irygacja/oscylacja 3 kpl. - Pęseta do diatermii 1 szt. - Przewód do diatermii 1 szt. - Kluczyk do tipów 1 szt. - Wielorazowy zestaw do implantacji soczewek: injector + pęseta 3szt. - Wielorazowy zestaw narzędzi do markowania oka: narzędzie przedoperacyjne (z poziomicą) i narzędzie śródoperacyjne (z tarczą) 2szt. |  | Tak |  |

| Lp. | Artykuł | Producent/Nr katalogowy | ##### Ilość | Cena jedn. NETTO | Wartość NETTO | % VAT | Wartość BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa - o stopniu uwodnienia równym lub poniżej 0,3%, jednoczęściowa, - optyka dwuwypukła sferyczna - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) + 31,0 do +40,0 (co 1,0 D) - obecność filtra UV (przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-400 nm) - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku |  | 836 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna, akrylowa, hydrofobowa - o stopniu uwodnienia równym lub poniżej 0,3%, jednoczęściowa, - optyka dwuwypukła z asferyczną powierzchnią tylną - współczynnik refrakcji równy 1,55 - rozmiar części optycznej: 6 mm - długość całkowita 13 mm - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraż: + 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D) - ujemna aberracja sferyczna (-0,2µm) na tylnej powierzchni soczewki - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku lub jednorazowy iniector |  | 200 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa, korygująca astygmatyzm rogówkowy, jednoczęściowa, zwijalna, hydrofobowa - o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, , - dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki - filtr UV przepuszczający maksymalnie 10% promieniowania w zakresie długości fali 395-407 nm) - filtr światła niebieskiego - ukątowanie części haptycznych: 0 stopni - dioptraże od 6,0 do + 30,0 (co 0,5 D), od 31 do 40 (co 1,0 D) - ekwiwalenty sferyczne: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 cylindry - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku oraz 2 sztuki jednorazowych, sterylnych markerów |  | 60 szt. |  |  |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa trzyczęściowa, zwijalna, hydrofobowa - materiał akrylowy + hapteny PMMA - średnica całkowita 13,0 – 13,5 mm - średnica części optycznej 6,0 mm – 6,5 mm - współczynnik refrakcji powyżej 1,50 - stopień uwodnienia optyki <1,0% - zakres dostępnych mocy soczewki od –5,00 D do + 30,00 D (co 1,0D) - w komplecie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku |  | 4 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Zestaw operacyjny do fakoemulsyfikacji - kaniula 27G – 3 szt. - kaseta tip 30 st - 1 szt. - obłożenie na stolik 140x140cm – 1 szt. - obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko i z workami –1 szt. - nóż do paracentezy 1,2mm – 1 szt. - nóż typu slit 2,4 mm – 1 szt. - plastikowa osłonka na oko – 1 szt. - podłokietniki 71x80cm – 2 szt. - kubek plastikowy 60 ml – 1 szt. - kubek plastikowy 120 ml – 1 szt. - sączki - 2 szt. - fartuch L z ręcznikiem – 1 szt. - fartuch L – 1 szt. - igła 25G – 2 szt. - mikrogąbki – 6 szt. - gaziki 5x5 cm– 10 szt. - plaster 2,5x13cm – 1 szt. - strzykawka 3ml z gwintem – 2 szt. - strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt. - ręcznik papierowy 1 szt. |  | 1100 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Witrektom przedni kompatybilny z oferowanym aparatem do fakoemulsyfikacji |  | 20 szt. |  |  |  |  |
|  | ## Śródoperacyjny płyn irygacyjny kompatybilny z aparatem do fakoemulsyfikacji |  | 1100 szt. |  |  |  |  |
| ### RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |