## Formularz cenowy
Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa pierwotna i rewizyjna, zawiasowa i endoproteza rewizyjna biodra P/16/2023
L.p | Nazwa produktu | Ilość szt. (18 m-cy) | Cena jedn.w PLN netto | Vat % | Wartość netto | Wartość brutto
Kol. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL(PS). Element udowy jednoosiowy o pjedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110°, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość załozenia w pierowotnym komponencie PS metalowych podkładek dystalnych i tylnych. Umożliwia zgięcia kończyny 150 stopni. | 40 |  |  | 0 | 0
2. | Standardowa , cementowana taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach. | 20 |  |  | 0 | 0
3. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL(PS). Element udowy bezcementowy jednoosiowy o pjedynczym promieniu (w osi A/P) w zakresie min. 10-110°, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Umożliwia zgięcia kończyny 150 stopni, | 50 |  |  | 0 | 0
4. | Taca piszczelowa bezcementowa z powłoką z czystego tytanu pozwalającą na biologiczną fiksację / przerost kostny w jej strukturę z min. czterema bolcami mocującymi, przynajmniej w 8 rozmiarach. | 40 |  |  | 0 | 0
5. | Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odporności mechanicznej i oksydacyjnej w 3 wersjach . CR, PS, CS (dla obu wersji) o geometrii łuku rotacyjnego zapewniającej rotację +/- 20 stopni o grubościach : 9mm,11mm, 13mm, 16mm i 19mm. | 90 |  |  | 0 | 0
6. | Komponent piszczelowy typu All-Poly PS, CS w min. 8 rozmiarach i min.4 grubościach | 30 |  |  | 0 | 0
7. | Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min. 3 rozmiary | 2 |  |  | 0 | 0
8. | Cement z tobramycyną min. 40 g | 130 |  |  | 0 | 0
9. | System do próżniowego mieszania cementu | 130 |  |  | 0 | 0
10. | System do płukania z płyną regulacją strumienia pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem+końcówki do płukania | 130 |  |  | 0 | 0
11. | Ostrze jednorazowe do używanego napędu | 150 |  |  | 0 | 0
Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , cementowana , kompatybilna liniowo z pierwotną protezą jednopromieniową * Modularna cementowa endoproteza rewizyjna stawu kolanowego jednoosiowa o pojedynczym promieniu w osi min. AP 10-110° komponent udowy jednoosiowy anatomiczny w minimum 8 rozmiarach. Komponent piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. System dajact możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (5,10,15 mm) oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o przekroju 10-25 mm i minimum dwóch długościach. Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającym przesuniecie osi za pomocą niezależnego mimośrodu (możliwość obrotu 360°) o 2,4,6,8 mm. Wkładka piszczelowa o grubości min. 9 -31 mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia, wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej. Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych .System złożony z elementów:
1 | komponent udowy | 5 |  |  | 0 | 0
2 | komponent piszczelowy uniwersalny | 5 |  |  | 0 | 0
3 | wkładka polietylenowa | 5 |  |  | 0 | 0
4 | bloczek udowy dystalny | 5 |  |  | 0 | 0
5 | bloczek udowy tylny | 5 |  |  | 0 | 0
6 | podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa | 5 |  |  | 0 | 0
7 | podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna | 5 |  |  | 0 | 0
8 | trzpień udowy bezcementowy | 5 |  |  | 0 | 0
9 | trzpień piszczelowy bezcementowy | 5 |  |  | 0 | 0
10 | Trzpień cementowany | 5 |  |  | 0 | 0
11 | offset mimośrodowy do uda 2,4,6,8,mm | 2 |  |  | 0 | 0
12 | offset mimośrodowy do piszczeli 2,4,6,8, | 5 |  |  | 0 | 0
13 | komponenty z czystego tyatnu CPTi do dużych ubytków metaphysialnych piszczelowych symetryczne i asymetryczne i udowych centalne i anatomiczne | 2 |  |  | 0 | 0
14 | ostrze jednorazowe do używanego napędu | 5 |  |  | 0 | 0
15 | Cement z tobramycyną 40 g x 10 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | System do próżniowego mieszania cementu | 5 |  |  | 0 | 0
17 | System do płukania z płyną regulacją strumienia pulsacyjnego z wbudowanym silniczkiem+końcówki do płukania | 5 |  |  | 0 | 0
18 | Ostrze jednorazowe do używanego napędu | 5 |  |  | 0 | 0
Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego*
1 | Trzpień prosty tytanowy w kształcie stożkowym typu Wagner 2 stopnie .Mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej w co najmniej trzech długościach i co najmniej 8 grubościach co 1 mm . W opcji z hydroksyapatytem i bez hydroksyapatytu. | 5 |  |  | 0 | 0
2 | Część proksymalna wykonana ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładzina tytanową i napylona hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach ze zmiennym off-setem, w co najmniej 7 grubościach. Część proksymalna łączona z częścią dystalna za pomocą śruby. | 5 |  |  | 0 | 0
3 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 i 36 mm w minimum 3 długościach szyjki. | 5 |  |  | 0 | 0
4 | Głowa ceramiczna 28,32,36 mm | 5 |  |  | 0 | 0
5 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno panewką bezcementową jak i z implantami cementowymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu , w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach. Implanty augmentów wyposażone w otwory pod druty Kirschnera o śr. 1,6 mm do 2 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Płyty krętarzowe z otworami na linki 1.8 mm, min. 3 długości. Możliwość mocowania linki wewnątrz plyty. | 2 |  |  | 0 | 0
7 | Linki stalowe 1.8 mm z zaciskiem | 10 |  |  | 0 | 0
8 | Zaciski do linek 1.8 mm | 5 |  |  | 0 | 0
System do rewizyjnej alloplastyki stawu kolanowego z mechanizmem zawiasowym. Komponent udowy w min. 4 rozmiarach dla kończyny prawej i lewej. Komponent piszczelowy uniwersalny w min. czterech rozmiarach. Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach , odpowiednich do rozmiaru tacy piszczelowej. Zarówno element udowy jak i piszczelowy mocowane za pomoca trzpieni w min. 2 długościach i min. 10 grubościach . Komponenty udowy i piszczelowy połączone ze sobą za pomocą osi zapewniajacej związanie endprotezy i elementu zapewniającego rotację.*
1 | komponent udowy | 1 |  |  | 0 | 0
2 | komponent piszczelowy | 1 |  |  | 0 | 0
3 | wkładka | 1 |  |  | 0 | 0
4 | bloczek udowy | 2 |  |  | 0 | 0
5 | podkładka piszczelowa | 2 |  |  | 0 | 0
6 | trzpienie | 2 |  |  | 0 | 0
7 | offset | 1 |  |  | 0 | 0
8 | element rotacyjny | 1 |  |  | 0 | 0
9 | zestaw bumper, kołnierz, 2 zatyczki | 1 |  |  | 0 | 0
10 | oś stabilizująca | 1 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Endoproteza rewizyjna * instrumentarium typu Flying Kit ( "lotne")-instrumentarium i implanty udostępnione na czas trwania zabiegu operacyjnego |  |  |  | Obliczenie pakietu:
| Użyczenie instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy. |  |  |  | kol. 2 x kol. 3 = kol. 5
kol. 5 + kol. 4 = kol. 6