## Formularz asortymentowo-cenowy
Sprawa 52/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do zapytania
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO MOD. Z DN.21.11.2024 R.
dotyczy: Dostawy asortymentu wykorzystywanego w procesie sterylizacji
Zadanie Nr 1 - Papier krepowy do sterylizacji
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Papier krepowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60 g/m2 (+/-2g)Zawartość chlorków nie więcej niż: 0,02%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,09%. Wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach nie mniej niż 700 mN. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa na rozerwanie i przekłucie w stanie suchym i mokrym. Surowce użyte do produkcji w 100% naturalne. Rozmiar 120 cm x 120 cm. Kolor- zielony. W opakowaniu nie więcej niż 100-125 arkuszy | arkusz | 2100
2 | Papier krepowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60 g/m2 (+/-2g)Zawartość chlorków nie więcej niż: 0,02%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,09%. Wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach nie mniej niż 700 mN. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa na rozerwanie i przekłucie w stanie suchym i mokrym. Surowce użyte do produkcji w 100% naturalne. Rozmiar 120 cm x 120 cm. Kolor- biały. W opakowaniu nie więcej niż 100-125 arkuszy | arkusz | 2100
3 | Papier krepowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60 g/m2 (+/-2g)Zawartość chlorków nie więcej niż: 0,02%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,09%. Wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach nie mniej niż 700 mN. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa na rozerwanie i przekłucie w stanie suchym i mokrym. Surowce użyte do produkcji w 100% naturalne.Rozmiar 90 cm x 90 cm. Kolor- zielony. W opakowaniu nie więcej niż 200-250 arkuszy | arkusz | 3400
4 | Papier krepowy przeznaczony do sterylizacji parą wodną o gramaturze 60 g/m2 (+/-2g)Zawartość chlorków nie więcej niż: 0,02%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,09%. Wytrzymałość na przedarcie w obu kierunkach nie mniej niż 700 mN. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa na rozerwanie i przekłucie w stanie suchym i mokrym. Surowce użyte do produkcji w 100% naturalne. Rozmiar 90 cm x 90 cm. Kolor- biały. W opakowaniu nie więcej niż 200-250 arkuszy | arkusz | 3400
RAZEM
Zadanie Nr 2 - Rękawy papierowo-foliowe para wodna
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Rękawy papierowo-foliowe 75 mm x 200 m:wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 36
2 | Rękawy papierowo-foliowe 100 mm x 200 m: :wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 36
3 | Rękawy papierowo-foliowe 150 mm x 200 m: :wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 30
4 | Rękawy papierowo-foliowe 200 mm x 200 m: :wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 30
5 | Rękawy papierowo-foliowe 300 mm x 200 m: p:wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 36
6 | Rękawy papierowo-foliowe z mankietem 300 mm x 100 m: :wielkość rękawa mierzona od wenatrz , nie wliczająć krawędzi zgrzewu rękawa. Papier o gramaturze min. 70g, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta, wytrzymałość na przedarcie.Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%. Zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%.Nie zwilżalność wodą powyżej 30s. Folia co najmniej 8-cio warstwowa.Folia przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych, porów i zamgleń.Wskaźniki procesu sterylizacji parowej i EO. .Jednoznacznie określony kierunek otwierania. Zgrzew fabryczny 3 kanałowy. Informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim.Każda rolka rękawa zabezpieczona filią wraz z etykietą produktu zawierającą min.in.informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności itp.Termin ważności minimum 12 miesięcy. | szt | 3
RAZEM
Zadanie Nr 3- Rękawy papierowo-foliowe nadtlenek wodoru
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 160 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 3
2 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 270 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | zt | 3
3 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 320 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | zt | 3
4 | Rękawy polyolefinowo-foliowe 420 mm x 70 m: polyolefin o gramaturze 93g/m2, wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta. Laminat foliowy wukonany z 6 - warstwowego kompozytu poliestru i polipropylenu o grubości 50 µm. Zalecana temperatura zgrzewu 130° C - 150°C, Bezpyłowe otwieranie w obu kierunakch. Na opakowaniu nadrukowane oznaczenie normy ISO 11607- 1 i EN 868-5 oraz wskaźniki chemiczne sterylizacji STEAM typ. 1. Wymagany Certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajacy szczelność mikrobiologiczną przez min. 12 miesięcy wyrobów po sterylizacji, oraz certyfikat producenta potwierdzający kompatybilność ze sterylizacją metodą plazmową i parową | szt | 4
RAZEM
Zadanie Nr 4 - Włóknina do sterylizacji PAROWEJ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Włóknina przeznaczona do sterylizacji parą, zgodna normą ISO 11607 lub równoważną i DIN EN 868-2 lub równoważną.gwarantującymi dużą wytrzymałość mechaniczną i łatwość układania. Doskonała przepuszczalność dla czynnika sterylizującego w trakcie wyjaławiania, bardzo duża wytrzymałość mechaniczna,odporność na alkohole i tłuszcz,doskonała przepuszczalność dla czynnika sterylizującego w trakcie wyjaławiania, udokumentowana 99,9% bariera bakteriologiczna wysterylizowanych pakietów (przy opakowaniu składającym się z dwóch warstw włókniny), o gramaturze 55g/m2, (+/-5g), Rozmiar 120 cm x 120 cm. W opakowaniu 120 arkuszy (+/-20). kolor niebieski/fioletowy. | szt | 250
Zadanie Nr 5 - Włóknina do sterylizacji PLAZMOWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Włóknina przeznaczona do sterylizacji plazmowej, zgodna z normą ISO 11607 lub równoważną i DIN EN 868-2 lub równoważną,5 warstw polipropylenu typu spunbonded i meltblown (Opakowania w arkuszach z polipropylenu (SMS) ,do pakowania ciężkich zestawów bardzo odporne na rozerwanie, wytrzymałe i doskonale poddającei się drapowaniu Doskonała przepuszczalność dla czynnika sterylizującego w trakcie wyjaławiania, bardzo duża wytrzymałość mechaniczna,odporność na alkohole i tłuszcz,doskonała przepuszczalność dla czynnika sterylizującego w trakcie wyjaławiania, udokumentowana 99,9% bariera bakteriologiczna wysterylizowanych pakietów (przy opakowaniu składającym się z dwóch warstw włókniny), o gramaturze 66 g/m2 (+/-4g), , Rozmiar 120 cm x 120 cm. W opakowaniu 120 arkuszy (+/-20). | szt | 500
Zadanie Nr 6 - Testy kontroli i procesu sterylizacji PLAZMOWEJ - testy biologiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Testy chemiczne typu IV do sterylizacji plazmowej, w formie paska typu Tyvec: - oznaczenie klasy i normy ISO na każdym pasku. - liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, perforowane w połowie.Na teście umieszczone informacje w języku polskim. - identyczny kolor przebawienia dla wskaźników chemicznych i biologicznych z koloru różowego na kolor niebieski - zgodność z normą PN EN ISO 11140:2014 Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. | szt | 150
2 | Pakiet kontroli wsadu typu Helix do plazmy, składający się z samoklejacych chemicznych wskaźników paskowych oraz z metalowego uchwytu do testów z rurką o długości 1,5 m, zgodnego normą z ISO 11140 - klasa 2, Opak. 100 szt. + 1 szt. urządzenie Helix | szt. | 100
RAZEM
Do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (koperta A4)- system dokumentacji kontroli sterylizacji parowej/plazmowej umożliwiający archiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. Okienko do wklejenia testu dostosowane do rozmiaru wskaźników . W arkuszu znajdujące się nastepujące dane: data, nr.cyklu, parametry cyklu,wynik testu chemicznego, wynik testu biologicznego,wydruk rejestratora ; podpis osoby nadzorującej, miejsce na naklejke etykiet, wynik testu szczelności, wynik testu, oddział , numer autoklawu, wykonawca , osoba odpowiedzialna za sterylizację Bezpłatny.
Zadanie Nr 7 - Testy kontroli procesu sterylizacji parowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Zestaw stymulacji kontroli wsadu typu PCD zgodny z normą ISO 11140-4 lub równoważną przeznaczony do kontroli przenikania pary wodnej oraz jej wypróżniania. Przyrząd testowy PCD - z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm. - kompatybilny z testami V klasy, testami biologicznymi i testami Bovie Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną. - dwie nakrętki. | szt | 2
2 | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, o poniższych parametrach: - testy zgodne z norma PN EN ISO 11140-4:2014, - na tescie powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności, - testy kompatybilne z przyrządem testowym- tubą PCD (z pozycji 1) - opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt | 675
3 | Wskaźniki testowe Typ 6 do sterylizacji parą o parametrach 134*C / 5,3 min zgodne z normą DIN EN 11140-1 lub równoważną. Rozmiar wskaźników: 100x20 mm. - Pakowane po 250 szt.(+/- 50) - Pozbawione metali ciężkich oraz substancji toksycznych - Test w formie samoklejącego paska - Na wskaźniku nadrukowany kolor referencyjny.Na teście umieszczone informacje w języku polskim. - Kopmatybilny z przyrządem PCD (z pozcyji nr 1) - Możliwość zastosowania w sterylizatorach parowych różnych producentów - Możliwość umieszczania wskaźnika zarówno w rękawach papierowo-foliowych, kontenerach i zestawach w opakowaniach arkuszowych. - do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny w języku polskim dostosowany do rozmiaru wskaźników. | szt | 2250
4 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 lub równoważną. Test w formie paska samoklejacego o wymiarach 100mmx20mm w opakowaniach 250 szt. w opak(+/- 50).Na teście umieszczone informacje w języku polskim. Wskażnik kopmatybilny z przyrządem PCD (z pozcyji nr 1). Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, (kontrastowy kolor przebarwienia) - do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny w języku polskim dostosowany do rozmiaru wskaźników. | szt | 1500
RAZEM
Do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (koperta A4)- system dokumentacji kontroli sterylizacji parowej/plazmowej umożliwiający archiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. Okienko do wklejenia testu dostosowane do rozmiaru wskaźników . W arkuszu znajdujące się nastepujące dane:data, nr.cyklu, parametry cyklu,wynik testu chemicznego, wynik testu biologicznego,wydruk rejestratora ; podpis osoby nadzorującej, miejsce na naklejke etykiet, wynik testu szczelności, wynik testu, oddział , numer autoklawu, wykonawca , osoba odpowiedzialna za sterylizację Bezpłatny.
Zadanie Nr 8 - Testy kontroli procesu sterylizacji PAROWEJ- klasa 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Wieloparametrowe wskazniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji parą wodną w formie paska papierowego na który naniesiono linowo substancje testowa koloru niebieskiego. Pasek dzielony na 4 szt. testów, Zmiana barwy z niebieskiej na czarną,w zakresie temperatur: 121°C - 134°C i czasie 20 min. - 3,5 min. Rozmiar całego wskaznika: 1,7 cm x 20,5 cm, po przedzieleniu na 4 części : 1,7 cm x 5,10 cm. Wskaźnik nie zawiera ołowiu i innych metali ciężkich opak. . 250 szt. x 4 (1000 testów) Na teście umieszczone informacje w języku polskim. | szt | 40000
Do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (koperta A4)- system dokumentacji kontroli sterylizacji parowej/plazmowej umożliwiający archiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. Okienko do wklejenia testu dostosowane do rozmiaru wskaźników . W arkuszu znajdujące się nastepujące dane:data, nr.cyklu, parametry cyklu,wynik testu chemicznego, wynik testu biologicznego,wydruk rejestratora ; podpis osoby nadzorującej, miejsce na naklejke etykiet, wynik testu szczelności, wynik testu, oddział , numer autoklawu, wykonawca , osoba odpowiedzialna za sterylizację Bezpłatny.RAZEM
Zadanie Nr 9 - Testy kontroli procesu sterylizacji GAZOWA- klasa 4 lub klasa 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Wieloparametrowy wskaźnik do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu do stosowania we wszystkich rodzajach sterylizatorów odpowiadający klasie 4 lub klasie 5 wg ISO 11140-1.Wrażliwe na wszystkie parametry krytyczne procesu sterylizacji. • Nie wymagają interpretacji wyniku. • Trwały, niezmienny w czasie wynik. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, x 480- 500 szt. w opak arkusz dokumentacyjny w języku polskim dla wskaźników , bezpłatne | szt | 500
Zadanie Nr 10 - Testy kontroli procesu sterylizacji parowej /plazmowej/gazowej- testy biologiczne SZYBKIEGO ODCZYTU
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Odczyt wyniku negatywnego po 1 godzinie / 24 minutach inkubacji. Zestaw dostosowany do czytnika posiadającwgo przez Zamawijącego . Wskaźnik posiadający wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Wykrywanie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna powinna znajdować się nierwąca naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem model – 490, oraz jego instrukcją obsługi.Opakowanie zawierajace 24 szt (+/- 6) biologicznych zestawów testowych | szt | 120
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie zawierające 50 (+/- 10) sztuk wskaźników. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Zgodność z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490, oraz instrukcją obsługi autoczytnika. | szt | 120
3 | Biologiczny fiolkowy wskaźnik o szybkim odczycie do sterylizacji nadtlenkiem wodoru. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Kształt fiolki w kształcie litry "D" - dopasowany do kształtu komory autoczytnika. Nakrętka wskaźnika w kolorze różowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Opakowanie 30 sztuk ( +/- 10 )wskaźników. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Zgodność z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem – model 490, oraz instrukcją obsługi autoczytnika | szt | 60
4 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, symulujący narzędzie rurowe, zawierający wskaźnik biologiczny . Do każdego pojedynczego zestawu dołączony jeden wskaźnik stosowany jako kontrola pozytywna wskaźników. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 60-120 min. inkubacji. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 4 godzinach inkubacji. Odczyt wskaźnika automatyczny w autoczytniku poprzez wskazanie koloru na wyświetlaczu. Nakrętka wskaźnika w kolorze zielonym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Wskaźnik kompatybilny z posiadanym przez Szpital autoczytnikiem model – 390G, oraz jego instrukcją obsługi. Opakowanie zawierające 25 ( +/- 5 ) biologicznych zestawów testowych | szt | 50
RAZEM
Do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (koperta A4)- system dokumentacji kontroli sterylizacji parowej/plazmowej umożliwiający arhiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. Okienko do wklejenia testu dostosowane do rozmiaru wskaźników . W arkuszu znajdujące się nastepujące dane:data, nr.cyklu, parametry cyklu,wynik testu chemicznego, wynik testu biologicznego,wydruk rejestratora ; podpis osoby nadzorującej, miejsce na naklejke etykiet, wynik testu szczelności, wynik testu, oddział , numer autoklawu, wykonawca , osoba odpowiedzialna za sterylizację Bezpłatny.RAZEM
Zadanie Nr 11 - Testy kontroli procesów mycia maszynowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Test kontroli skuteczności mycia mechanicznego w myjniach- dezyfekatorach: jednorazowy, gotowy do użycia, wskaźnik umieszczony na plastikowym nosniku o wymiarach 70mm x 26mm w formie wyraznego kwadratu (10mm x 10mm), Substancja wskaznikowa koloru ciemnoczerwonego, zawierajaca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, symuluje pozostałosci zaschnietej krwi. Na teście umieszczone informacje w języku polskim. Test należy używać ze specjalnym uchwytem (kompatybilny z uchwytem z pozycji nr 3) , opak. 100 szt. ( +/- 50) | szt | 1800
2 | Testy kontroli dezynfekcji termicznej w myjniach-dezynfektorch różnego typu. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, w zakresie parametrów temperatury i czasu: 90°C 5 min. Na teście umieszczone informacja o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności w języku polskim. Opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniajace wielokrotne otwieranie oraz zamykanie | szt | 2100
3 | Urzadzenie do mocowania testów w myjniach | szt | 2
RAZEM
Do opakowania handlowego powinien być dołączony arkusz dokumentacyjny (A4 koperta)- system dokumentacji kontroli procesów mycia i umożliwiający archiwizację dokumentów. Arkusz w języku polskim. W arkuszu znajdujące się nastepujące dane:Szpital, data, oddział, osoba odpowiedzialna,osoba nadzorująca,nr cyklu, symbol myjni, nr. karty załadunku, wynik testu, osoba wykonująca kontrolę Bezpłatny.
Zadanie Nr 12- Testy do mycia w myjni ultradźwiękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Test rutynowej kontroli mycia w myjkach ultradźwiękowych każdego typu , do sprawdzania skuteczności mycia , gotowy do użycia , natychmiastowy wynik , kontrola procesów zgodnie z ISO 15883 x 50- 100 szt. w opak. | szt | 100
2 | Urządzenie do mocowania testów w myjniach ultradźwiękowch | szt | 1
RAZEM
Zadanie Nr 13- Materiały eksploatacyjne do zgrzewarki
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Marker do opisywania pakietów do sterylizacji parowej: czarny, nie zmieniający koloru po sterylizacji , nie ścierający się z opisanych pakietów. | szt | 18
2 | Kasety z tuszem do drukarki zgrzewarki rotacyjnej - TYP hm 850 DC. | szt | 14
RAZEM
Zadanie Nr 14- Preparat do oczyszczenia i dezynfekcji narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Preparat do wstępnego oczyszczania, dezynfekcji i zabezpieczania przed wyschnięciem zabrudzonych narzędzi chirurgicznych oraz urządzeń medycznych wielokrotnego użytku. Przygotowujacy narzedzia do transportu. Spray w postaci piany, przechodzącej w żel utrzymujący narzędzia nawilżone ponad 48h/72 godz. Technologia przechodzenia piany w zabezpieczający, nie pieniący się żel, narzedzie nie pienią się po włożeniu do myjni Gotowy do uzycia, opakowanie min.750 (+/- 350 ml). | szt | 35
Zadanie Nr 15 -Akcesoria do czyszczenia narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wykonana z bezpiecznegoj, włosie nylonowe,odporne na temp. Do 134 st.C, do mycia w myjni zedynfekatorze. Sred, szczotki w mm 4.0, długość główki szczotki w mm.100; długość całkowita w mm 500. | op | 3
2 | Czyścik do skutecznego usuwania zanieczyszczeń i nalotów z powierzchni instrumentów medycznych wykonanych ze stali. 15cmx10cm . Usuwa naloty i rdze. | szt | 4
3 | Szczotka do czyszczenia rurki tracheostomijnej 15mm zakrzywiona, do mycia rurek traheostomijnych wielorazowego uzytku | szt | 2
4 | Szczotka do czyszczenia narzędzi wykonana z bezpiecznego i osłonietego drutu ze stali nierdzewnej, włosie nylonowe,odporne na temp. Do 134 st.C, do mycia w myjni zedynfekatorze. Sred, szczotki w mm 5.0, długość główki szczotki w mm.100; długość całkowita w mm 300. | op | 1
5 | Szczotka do czyszczenia do różnych zastosowań i typów przyrządów dwustronna / bardzo twarde włosie z tworzywa sztucznego, uchwyt z tworzywa sztucznego.Długość górnej części szczotki 30 / 40(mm), szczotki (mm) Długość (mm) 175 | szt | 4
RAZEM
Zadanie Nr 16 -Akcesoria do STERYLIZACJI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Bezpieczna plomba do ochrony przed manipulacją. Zgrzewy z tworzywa sztucznego wykonane z odpornego na sterylizację polipropylenu, w różnych kolorach, bezpiecznie plombowanie do wszystkich popularnych systemów kontenerów z uchwytami zamykającymi. Ze wskaźnikiem i polem dokumentacyjnym | szt | 250
2 | Bezpieczne uszczelnienie, plomba chroniąca,wykonane z odpornego na sterylizację polipropylenu, dostępne w różnych kolorach, z prętem o długości 21 mm; ,o długości pręta 32 mm. , o dużym kącie otwarcia ułatwia ich instalację na pojemniku i zamykanie poprzez zaczepienie. | szt | 250
RAZEM
Zadanie Nr 17- Materiały eksploatacyjne do systemu komputerowego
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną do komputerowego systemu dokumentacji o wymiarach pojedynczej etykiety 58x35mm, przeznaczone do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Typu sandwich- dwuwarstwowe (dwukrotnie przylepne). Dwudzielna - górna ( pasująca do Taśmy barwiącej woskowej do druku etykiet obiegowych, przeznaczonych do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra). warstwa podzielona w poziomie na dwie równe części, z perforacją pomiędzy etykietami ułatwiającą oderwanie. Dostarczone w rolkach zawierających 1000 szt. etykiet każda. Średnica zewnętrzna rolki nie większa niż 125mm | rolka | 20
2 | TAŚMA WOSKOWA barwiąca do zadruku etykiet obiegowych, przeznaczona do użytku w posiadanych drukarkach Gk420t firmy Zebra. Długość nie mniejsza niż 74m. Dopuszczalna szerokość taśmy nie mniejsza niż 84mm, nie większa niż 110mm. Średnica rolki 0,5 cala. Kolor czarny. | szt | 12
RAZEM
Zadanie Nr 18 - Akcesoria uzupełniające do pakowania pakietów z narzędziami
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowane produkty medyczne przed skażeniem. Torebki samoklejące, przezroczyste, umożliwiajace łatwe i bezpiecznie zamykanie bez potrzeby uźycia zgrzewarki. Rozmiar: 297 x 500 mm ( +/- 30 ) . | szt | 500
2 | Opakowania podezynfekcyjne chroniące zdezynfekowane produkty medyczne przed skażeniem. Torebki samoklejące, przezroczyste, umożliwiajace łatwe i bezpiecznie zamykanie bez potrzeby uźycia zgrzewarki. Rozmiar: 197 x 300 ( +/- 10 ) . | szt | 500
RAZEM
Zadanie Nr 19 - NABOJE do sterylizatora GAZOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Naboje gazowe z 100% tlenkiem etylenu do sterylizatorów gazowych/ nabój 100 gram do sterylizatora gazowego 4 XL | szt | 234
Zadanie Nr 20- NABOJE do sterylizatora PLAZMOWEGO
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Naboje do sterylizatora RENO - S130D: nadtlenek wodoru, 50% roztworu wody, tem. wrzenia osiągana przy 110 ºC, tem, topnienia/ zamarzania - 52ºC, opak. 15 szt. ( +/- 5 ) | szt | 270
Zadanie Nr 21 TAŚMY B - sterylizacja GAZOWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji tlenkiem etylenu o wymiarach 19 mm x 50-55 m. Wzmocniona, pokryta specjalnym wysokiej jakości klejem,w pełni odporna na wysoką temperaturę i obecność pary wodnej, zachowująca swoje właściwości. Zgodna z obowiązującytmi normami. | szt | 2
Zadanie Nr 22 TAŚMY C - sterylizacja PLAZMOWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Taśmy do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji nadtlenkiem wodoru o wymiarach 19 mm x 50-55 m. Wzmocniona, pokryta specjalnym wysokiej jakości klejem,w pełni odporna na wysoką temperaturę i obecność pary wodnej, zachowująca swoje właściwości. Zgodna z obowiązującytmi normami. | szt | 2
Zadanie Nr 23 - Taśmy A sterylizacja PAROWA
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Mocna taśma bez wskaźnika do zamykania pakietów procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50-55 m.Wzmocniona, pokryta specjalnym wysokiej jakości klejem,w pełni odporna na wysoką temperaturę i obecność pary wodnej, zachowująca swoje właściwości. Zgodna z obowiązującytmi normami. | szt | 300
2 | Mocna taśma ze wskaźnikiem do zamykania pakietów procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50-55 m.Wzmocniona, pokryta specjalnym wysokiej jakości klejem,w pełni odporna na wysoką temperaturę i obecność pary wodnej, zachowując swoje właściwości.Zgodna z obowiązującytmi normami. | szt | 100
RAZEM
Zadanie Nr 24 Wymazówki do monitorowania czystości endoskopów/powierzchni szpitalnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Wymazówka do pobierania próbek z narzędzi medycznych, oraz powierzchni kompatybilna z poz.1 Ilość w opakowaniu 100 sztuk ( +/- 50). Możliwość odczytu wyniku do 4 godzin od pobrania wymazu. | szt | 300
Zadanie Nr 25- Konserwacja narzedzi A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Olej do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych po maszynowej dekontaminacji przed sterylizacją ,smaruje zawiasy, ruchome złącza i dostępne łożyska zmniejsza tarcie ruchomych części zabezpiecza przed korozją nie powoduje zaplamień - nie zawierają silikonu specjalne związki powierzchniowo czynne zapewniają penetrację warstwy oleju przez parę wodną podczas sterylizacji nawet w miejscach trudno dostępnych | szt | 50
Zadanie Nr 26- Konserwacja narzedzi B
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Środk dedykowany do mycia oraz konserwacji turbin stomatologicznych. Preparat skutecznie czyści sprzęt stomatologiczny, usuwając zabrudzenia nagromadzone podczas pracy.Wysoką rozpuszczalność zanieczyszczeń.Do konserwacji i czyszczenia powierzchni węży, urządzeń, kabli. Opakowanie 500 ml. | szt | 2
Zadanie Nr 27- Preparaty konserwujące wiertarki C
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Srodek konserwujący w spray, chroniący przed korozją, zmniejszający tarcie zwiększajacy trwałosc narzedzi, smarujacy zawiasy, ruchome złącza ,łożyska, powodujący smarowanie wiertarek typu AESKULAP, do narzedzi stomatologicznych, wierteł, zmniejsza tarcie ruchomych części,nie powoduje zaplamień - nie zawierają silikonu,specjalne związki powierzchniowo czynne zapewniają penetrację warstwy oleju przez parę wodną podczas sterylizacji nawet w miejscach trudno dostępnych jest nietoksyczny i niedrażniący. Spray. Opakowanie 250-300 ml. | szt | 20
Zadanie Nr 28- Preparat konserwujące wiertarki D
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Lubrykant w sprayu do instrumentów obrotowych do smarowania wewnętrznych elementów przeciwkątów, rękojeści i mikrosilników. Zawiera wewnętrzne dysze łączące do przeciwkątów i rękojeści.Przeznaczony do wiertarek Nouvag i Dermatonu. Pojemnośc 500 ml | szt | 18
Zadanie Nr 29- Worki posterylizacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Torebki ochronne zabezpieczajace wysterylizowane pakiety narzędzi medycznych. Wykonane są z przezroczystej folii, co pozwala natychmiast zidentyfikować zawartość opakowania, samoprzylepne zamknięcie, torebka, którą można szczelnie zamknąć bez użycia zgrzewarki i otworzyć bez użycia narzędzi tnących – zachowując sterylność właściwego pakietu. Fabryczne zgrzewy umieszczone na samej krawędzi opakowania, Udokumentowane wydłużenie okresu sterylności całego pakietu. Wielkosc 610 x 760. ( +/- 10 ). | szt | 300
Zadanie Nr 30- Testy szczelności Zgrzewów A
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Testy szczelnosci zgrzew, u do rutynowej kontroli zgrzewarek pokazujący wyrażnie wady i uszkodzenia zgrzewu. Test papierwowy z barwnikiem kontrolnym. | szt | 365
2 | Test kontroli szczelności zgrzewu opakowań do sterylizacji plazmowej.do rutynowej kontroli zgrzewarek pokazujący wyrażnie wady i uszkodzenia zgrzewu. | szt | 100
RAZEM
Zadanie Nr 31- Testy szczelności Zgrzewów B
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Zestaw do wielofunkcyjnej walidacji zgrzewu . Walidacja procesu pakowania przed sterylizacją oraz jako rutynowe badanie po sterylizacji. Test do kontroli wydajności urządzeń zgrzewających i szczelności opakowań sterylizacyjnych papierowo-foliowych. Zestaw , w kórym ma się znajdowac : codzienny test arkuszowy umożliwiający wizualną ocenę jakości wykonanego zgrzewu opakowań papierowo-foliowych, atramentowy test tygodniowy w formie 80 ml ( +/_ 10 mil ) butelki z zabarwionym płynem kontrolującym szczelność kanałów zgrzewu, karta rejestracyjna do archiwizacji. | op | 2
Zadanie Nr 32- Asortyment do dokumentacji procesu i identyfikacji narzędzi
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość zamowienia netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość zamówienia brutto [zł] | Nazwa preparatu/Producent
1 | Etykiety podwójne samoprzylepne ze wskaźnikiem procesów sterylizacji tlenkiem etylenu, zmieniającym barwę pod wpływem sterylizacji gazowej. Oznaczanie pakietów do sterylizacji gazowej . Na rolce 750-1000 etykiet (+/- 250) | op | 2
2 | Etykiety podwójne samoprzylepne ze wskaźnikiem procesów sterylizacji nadtlenkiem wodoru, zmieniającym barwę pod wpływem sterylizacji plazmowej. Oznaczanie pakietów do sterylizacji plazmowej. Na rolce 750-1000 etykiet (+/- 250) | op | 4
RAZEM
Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy użyczy w ilości 2 szt. Bezpłatnie metkownice do samoprzylepnych etykiet, umozliwiające nadruk na etykietach z informacjami kodowanymi ( numerycznie cyfry ) kompatybilne z pozycją 1 i 2. .