## Pak. 12 Cewniki, zgłębniki
| Pakiet nr 12 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 12
| Cewniki, dreny, zgłębniki |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Cewnik Nelaton Ch 6/40cm- Ch 20/40 cm pakowany pojedynczo papier/folia | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Cewnik Foleya silikonowy Ch 3 - Ch 5, pakowany podwójnie folia/papier-folia | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Cewnik Foleya Ch 6 - Ch 8, pakowany podwójnie folia/papier-folia, z prowadnicą | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Cewnik Foleya Ch 10 - Ch 22, pakowany podwójnie folia/papier-folia | szt. | 160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Silikonowy cewnik Foleya dwudrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu oraz zatyczką. Linia kontrastująca w RTG. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 6 - CH 10, dł. 270mm, z prowadnicą CH 12 - CH 24, dł. 400mm. | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Silikonowy cewnik Foleya trójdrożny z plastikową zastawką do napełniania balonu. Linia kontrastująca w RTG. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar pojemność balonu. Pakowany podwójnie: folia z min. podwójną perforacją, folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim. Rozmiary: CH 16 - CH 22 - dł. 400mm. | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Cewnik do odsysania g.d.o. Ch 4- Ch 18 robocza 29cm, 2 otwory odbarczające, zmrożona powierzchnia cewnika zapobiegająca przyklejaniu do rurki intubacyjnej, pakowany pojedynczo papier/folia. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych bez ftalanów wykonany z PCV (zmrożona powierzchnia). Otwór końcowy, dwa otwory boczne naprzeciwległe. Łącznik kodowany kolorystycznie zależnie od rozmiaru z tłoczoną nazwą producenta. Opakowanie folia-papier z min. 1cm listkami do otwierania oraz napisami w j. polskim (informacja o braku ftalanów). Rozmiary CH 6 - CH 10 o długości 40cm i 60cm, oraz CH 12 - CH 24 o długość 60cm. | szt. | 18000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Kanka odbytnicza Ch 16/40cm | szt. | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Kanka odbytnicza Ch 16/20cm | szt. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką Ch 8- Ch18, dł. 800mm* | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką Ch 20- Ch 28, dł. 1000mm | szt. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Zgłębnik żołądkowy z zatyczką Ch 30- Ch 34, dł.1000mm | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Cewnik do karmienia przez nos Ch 6 - Ch 10 x40cm | szt. | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Zgłębnik żołądkowy wykonany ze 100% silikonu medycznego o najwyższej biokompatybilności z zatyczką. Zamknięta końcówka oraz otwory boczne. Linia RTG na całej długości. Cyfrowa podziałka głębokości. Nazwa producenta, rozmiar oraz średnica fabrycznie umieszczone na zgłębniku w celu pełnej identyfikacji produktu. Opakowanie typu folia-papier z listkami ułatwiającymi otwieranie (min. 1cm). Rozmiary: CH 6, dł.400mm, CH8 - CH10, dł.800mm, CH12 - CH20, dł.1200mm. | szt | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Lateksowy dren do jamy otrzewnowej Ch 24 - Ch 34 | szt. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Łącznik schodkowy do łączenia cewników Ø4mm - prosty | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Łącznik schodkowy do łączenia cewników Ø6mm - prosty | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Sonda dwunastnicza, sterylna Ch 8- Ch 16/ 122cm/+3cm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Bezpieczne mocowanie cewników donosowych dla dzieci, cewników tlenowych, sond żołądkowych i dwunastniczych i innych, zapobiegające skutecznie przemieszczaniu się cewników i ograniczające traumatyzację pacjenta. | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Bezpieczne mocowanie cewników donosowych dla noworodków, cewników tlenowych, sond żołądkowych i dwunastniczych i innych, zapobiegające skutecznie przemieszczaniu się cewników i ograniczające traumatyzację pacjenta. | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Wąsy tlenowe dla dorosłych | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Wąsy tlenowe pediatryczne | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Maska z drenem dla dorosłych i pediatryczna | szt. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbek
poz. 7 - 2 szt. (roz. CH6 dł. 40cm i roz. CH12dł. 60cm).

## Pak. 28 Obłożenia,zestawy...
| Pakiet nr 28 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 28
| Obłożenia, zestawy, serwety dla Bloku operacyjnego |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Zestaw serwet uniwersalnych, sterylny o składzie: a) 1 serweta główna samoprzylepna 150 x 240cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego b) 1 serweta dolna 180÷190cm x 170cm samoprzylepna c) 2 serwety boczne 75 x 90cm samoprzylepne d) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm e) 1 taśma przylepna włókninowa 9÷10cm x 50cm f) 2 ręczniki wysokochłonne 30÷40cm x 20÷30 cm g) 3 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm. h) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą) i) 1 pojemnik plastikowy typu nerka 700÷800ml j) 1 serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu. Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O.Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Pediatryczny zestaw serwet uniwersalnych, sterylny o składzie: a) 1 serweta główna samoprzylepna 150 x 210÷240 cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego; b) 1 serweta dolna 180 x 150÷170 cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm; c) 2 serwety boczne 75 x 90cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm; d) 1 taśma przylepna włókninowa 9÷10 x 50cm; e) 2 ręczniki wysokochłonne 30÷40 x 20÷30 cm f) 3 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37÷51cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm. g) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą); h) 1 serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu. Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do zabiegu artroskopii kolana, sterylny o składzie: a) 1 serweta do artroskopii 240 x 320 cm z otworem elastycznym o śr. 6 cm, zintegrowany z workiem przechwytującym płyny posiadający samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o śr. 6 cm, z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona na krawędziach w górnej części serwety w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego; b) 1 fartuch chirurgiczny pełnobarierowy rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37÷51cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm; c) 2 fartuchy chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha na długości do dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia , wzmocnienie laminat (polietylen-polipropylen) o gramaturze min 40g/m2 rozmiar L - Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej pow. 300cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 132 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm; d) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą); e) 1 pojemnik plastikowy typu nerka 700÷800ml; f) 2 taśmy medyczne 9÷10cm x 50 cm; g) 1 pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm; h) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm; i) 1 opaska elastyczna 15cmx4m z 1 zapinką; j) 1 podkład podgipsowy syntetyczny 12cm x 3m; k) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Sterylna osłona na kończynę wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, wytrzymałości na rozerwanie minimum 100Kpa i nieprzemakalności min. 100 cm H2O o wymiarach min. 45cm x min. 80 cm, pakowana wraz z taśmą lepną do mocowania o wymiarach min. 9 x min.50 cm. | szt. | 135 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Serweta sterylna o wymiarach 45cm x 45cm z otworem 8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Serweta sterylna o wymiarach 50cm x 60cm z otworem owalnym 6x8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Serweta sterylna o wymiarach 75cm x 45cm z otworem 5 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Serweta sterylna o wymiarach 90cm x 130cm z otworem 8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Serweta sterylna o wymiarach 90cm x 180cm z taśmą przylepną 60 cm na dłuższym boku, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Sterylna jednorazowa osłona na przewody - foliowa, harmonijkowo złożona, z taśmą do mocowania na końcu i kartonikiem z wycięciem na końcu drugim. Wykonana z folii PE o grubości min. 0,03mm. Rozmiar 15cm x 250cm. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | szt. | 520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Serweta sterylna na stolik Mayo w formie worka o wymiarach 80 x 145cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 z warstwą chłonną o wymiarze 76x85cm i gramaturze min. 24g/m2, łączna gramatura w strefie z warstwą chłonną min. 74g/m2, złożona z dużym wywinięciem co ułatwia nakrycie stolika lub złożona teleskopowo. Na opakowaniu etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Sterylna osłona na ramię "C"RTG, trzyczęściowa składająca się z: przeźroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości min. 0,41mm, ściągnięta gumką o średnicy (33-112cm)x56 cm w ilości dwóch sztuk oraz osłony na ramię ruchome o wymiarach 50 x 250cm wyposażonej w taśmy lepne rozmieszczone w taki sposób aby umożliwić prawidłowe mocowanie i zabezpieczenie pracującego ramienia. Na opakowaniu etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | op. | 160 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Zestaw do wkłucia centralnego jałowy Skład minimalny: a) tupfery z gazy 17N kule 20x20cm - 10 szt. b) pęseta plastikowa – 1 szt. c) serweta foliowana z warstwą chłonną 45÷50x75cm – 1 szt. d) serweta foliowana z warstwą chłonną 45÷50x75cm z otworem 8Ø i przylepcem wokół otworu – 1 szt. e) kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm – 10 szt. f) ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. g) imadło metalowe do szycia – 1 szt. h) strzykawka o pojemności 10ml – 1 szt. i) strzykawka o pojemności 20ml – 1 szt. j) igła do strzykawki 0,8x40mm – 1 szt. k) igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przezroczyste typu twardy blister, etykieta główna naklejona na opakowaniu z min. 2 metkami samoprzylepnymi z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. | op. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Zestaw zabiegowy do znieczuleń miejscowych o składzie: a) 1 serweta 90÷100 x 150 cm z otworem o średnicy 7÷8 cm z przylepcem wokół otworu, b) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą) c) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Zestaw zabiegowy do zakładania szwów, sterylny o składzie: a) kompresy z gazy 17N8W 7,5 x 7,5 cm - 5 szt., b) serweta foliowana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 38g/m2 60 x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt. c) pęseta chirurgiczna metalowa 12,5 cm - 1 szt., d) kleszczyki anatomiczne zagięte typu Pean Mosquito 12,5 cm - 1 szt., e) kleszczyki typu imadło Mayo-Hager 13 cm - 1 szt., f) nożyczki chirurgiczne proste (ostro-ostre) 11 cm - 1 szt., g) skalpel chirurgiczny nr 15, bezpieczny z plastikową rączką i osłonką - 1 szt. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Zestaw opatrunkowy, sterylny o składzie: a) kompresy z włókniny 40g/m2 7,5 x 7,5 cm - 20 szt.; b) serweta foliowa z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43÷45g/m2 60 x 50 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt.; c) serweta foliowo-bibułowa 60÷70 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu 1 szt.; d) kleszczyki plastikowe 14 cm typu kocher (+/ 1 cm) - 1 szt., Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Osłona włókninowa niejałowa pod fartuch na tarczycę 45x40cm z rozcięciem o długości 30cm. Wykonana z delikatnej włókniny kompresowej o gr. 40÷50g/m2. Wielkość opakowania: a'20 szt. | op. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Zestaw do usuwania zszywek chirurgicznych – jałowy Skład: a) kompresy gazowe 17N, 8W 7,5x7,5cm - 4 szt. b) rękawice nitrylowe bezpudrowe M - 2 szt. c) narzędzie typu “bocianek” do usuwania staplerów 11 cm (+/-0,3) - 1 szt. Opakowanie jednostkowe przezroczyste typu twardy blister, służące jako pojemnik, zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu, która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. | op. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład : a) rękawice nitrylowe, bezpudrowe L – 2 szt. b) serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60 – 1 szt. c) serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60 z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt. d) tupfery z gazy 17 N, kula 20 x 20cm - 5 szt. e) kompres gazowy 17-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5 cm - 8 szt. f) penseta anatomiczna, plastikowa, zielona 13 cm - 1 szt. g) kleszczyki typu pean, plastikowe, niebieskie 14 cm - 1 szt. h) strzykawka luer z zawartością sterylnej wody z dodatkiem 10% gliceryny o pojemności 10 ml – 1 szt. i) lubrykant z lidokainą chlorheksydyną w strzykawce 6 ml, luer + IFU – 1 szt. j) pojemnik okrągły plastikowy, pojemność: 125 ml, wysokość: 3 cm, transparentny ze skalą - 1 szt. Opakowanie jednostkowe przezroczyste typu twardy blister, służące jako pojemnik, zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN EN ISO 15223), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. | op. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Taśma mocująca włókninowa, medyczna 9x50cm, jałowa a'1 szt. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | op. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0