Załącznik nr 7.1 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 1 – Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| - 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Diatermia chirurgiczna fabrycznie nowa | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Aparat chirurgiczny w pełni sterowany mikroprocesorem | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich stosowanych parametrów pracy | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnalizacji pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Aktywacja urządzenia za pomocą przycisku umieszczonego na uchwycie | TAK |  |
|  | Sterowanie zmianą ustawionych trybów pracy urządzenia z poziomu panelu przedniego lub przy użyciu przycisków znajdujących się na uchwycie roboczym | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy: cięcie czyste, cięcie z hemostazą, koagulacja bipolarna, koagulacja miękka, koagulacja forsowna | TAK, podać |  |
| 9. | Możliwość współpracy z akcesoriami: elektrody monopolarne, elektrody bipolarne, elektrody neutralne, elektrody artroskopowe, elektrody endoskopowe, elektrody laparoskopowe | TAK, podać |  |
| 10. | Maksymalna moc wyjściowa cięcie czyste: min. 200 W → 250 Ω | TAK, podać |  |
| 11. | Maksymalna moc wyjściowa cięcie z hemostazą min. 120 W → 200 Ω | TAK, podać |  |
| 12. | Maksymalna moc wyjściowa tryb koagulacja forsowna min. 150 W → 150 Ω | TAK, podać |  |
| 13. | Maksymalna moc wyjściowa tryb koagulacja miękka min. 90 W → 100 Ω | TAK, podać |  |
| 14. | Maksymalna moc wyjściowa tryb cięcie bipolarne min. 80 W → 100 Ω | TAK, podać |  |
| 15. | Częstotliwość 600 kHz | TAK |  |
| 16. | Maksymalny pobór mocy 400 VA | TAK, podać |  |
| 17. | Waga maksymalnie 7 kg | TAK, podać |  |
| 18. | Wymiary sterownika 400x150x320 mm±10% | TAK, podać |  |
| 19. | Aparat wyposażony w zestaw elektrod chirurgicznych, elektroda neutralna dzielona jednorazowa, kabel elektrody neutralnej, przewód do podłączenia elektrody neutralnej, jednorazowy, elektroda neutralna stalowa 120x160mm, jednorazowa elektroda neutralna dzielona, przełącznik nożny wodoodporny, przewód zasilający min. 5m | TAK, podać |  |
| 20. | System ewakuacji i filtracji oparów wytwarzanych podczas zabiegów elektrochirurgicznych Napięcie zasilania 230 V Częstotliwość zasilania 50 Hz Pobór mocy max. 800 VA Maksymalne podciśnienie statyczne ssące 250 mbar Filtr typu ULPA z węglem aktywnym Filtr-efektywność 99,999% dla cząstek średnicy 0.3 mikrona | TAK, podać |  |
| 21. | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 22. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
| 23. | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 24. | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
| 25. | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.2 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 2 – Stół zabiegowy – 2 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Stół fabrycznie nowy | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Stół ogólnochirurgiczny, mobilny | TAK |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: - podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania ławeczki nerkowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK, podać |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±50 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość blatu z listwami do mocowania wyposażenia: 580 mm ( ± 30 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Szerokość materaców: 500 mm ( ± 10 mm ) | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości blatu: 700 do 1000 mm ( ± 25 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji oparcia pleców minimum: - 400 do +850 | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji podgłówka minimum: - 500 do +550 | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji przechyłów bocznych : - 250 do +250 | TAK, podać |  |
|  | Przechył Trendelenburga : 300 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: 300 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej : - 900 do 250 ( ± 50 ) | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
|  | Dźwignia pompy na dłuższym boku podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych blatu oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
|  | Przechyły boczne uzyskiwane za pomocą składanej korby usytuowanej z boku blatu, pod segmentem siedzenia | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). | TAK, podać |  |
|  | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Osłona podstawy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Stół przejezdny z kołami antystatycznymi, z systemem centralnego unieruchomienia. Unieruchomienie podstawy poprzez naciśnięcie nożnej dźwigni powodującej wysunięcie czterech stopek unoszących koła jezdne nad podłogę. Stopki zapewniające ręczne kompensowanie nierówności podłogi | TAK |  |
|  | Stół z zaciskiem wyrównania potencjału wraz z przewodem wyrównania potencjału | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 (dłuższy segment od strony głowy pacjenta), z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej (uzyskania ławeczki nerkowej) od strony głowy pacjenta przy pomocy odłączanej korby. Wysokość wierzchołka materaca po wypiętrzeniu min. 150 mm | TAK, podać |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu oraz z możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
|  | Materace bezszwowe, demontowane, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Grubość materaca min. 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Układ teleskopowy kolumny nośnej wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej. Kolumna nośna z osłoną ze stali nierdzewnej bez elementów tworzywowych (miechy, osłony harmonijkowe) w celu zapewnienia łatwej dezynfekcji, a tym samym ograniczenia potencjalnych ognisk bakterii | TAK |  |
|  | Obciążenie robocze stołu zapewniające pełne bezpieczeństwo i funkcjonalność stołu: - z podgłówkiem zamontowanym od strony oparcia pleców min. 200kg - z podgłówkiem zamontowanym od strony płyty lędźwiowej min. 135 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie stołu : - ramka ekranu ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - wieszak kroplówki ze stali nierdzewnej z korpusem mocującym - podpórka ręki z korpusem mocującym | TAK, podać |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.3 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 3 – Aparat USG– 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2022 roku. | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu. | TAK |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. Obrót o kąt: min. 60º (+/- 30 stopni) Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 120 mm | TAK |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania, max. 80 sekund | TAK, podać |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny z interfrejsem użytkownika w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonalności systemu operacyjnego nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. | TAK, podać |  |
|  | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. min. przekątna: 21,5” rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. Czas wybudzenia: max. 10 s | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. Min. 11 000 000 | TAK |  |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu, min. 9 programowalnych klawiszy | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 14 bit ADC | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie, min. 1-25 MHz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode, min. 310 dB | TAK, podać |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę). Min. 2700 Hz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę). Min. 500 Hz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW (obrazów/sekundę). Min. 280 Hz | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Color Doppler (CD), min. 4 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD), min. 7 m/s | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD), min. 18 kHz | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD), min. 30 kHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD), min. +/- 89 stopni | TAK, podać |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD), min. 0,2 - 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu, min. 42 cm. | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY), min. 60000 obrazów w trybie 2D | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Kierunkowy Power Doppler (DPD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), - TRIPLEX, - DUPLEX. - Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu. Min. 3 stopni ustawień | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu, min. 3 stopnie | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie, min. 5 | TAK, podać |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo i obrazów zamrożonych, min. 30 krotny | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - Piersi, - Naczyniowe, - Ortopedyczne, - Tarczycy, - Jąder - Urologicznych - Jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | TAK |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | TAK |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy, min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |
|  | Porty USB w standardzie 3.0, min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa dedykowana do badań układu mięśniowo-szkieletowego, piersi, tarczycy wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal - min. Ilość elementów: 256 - min. zakres częstotliwości: 3 – 19 MHz - min. szerokość czoła głowicy: 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal - min. Ilość elementów: 192 - min. Zakres częstotliwości: 1 – 7 MHz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do diagnostyki ogólnej małych narządów, naczyniowej, układu mięśniowo-szkieletowego, piersi. - min. Ilość elementów:192 - min. zakres częstotliwości: 3 – 15 MHz - szerokość czoła głowicy: max 46 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowana do diagnostyki piersi oraz tarczycy • min. Ilość elementów:256 • min. zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz • szerokość czoła głowicy: min 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokoczęstotliwościowa dedykowana do powierzchownej diagnostyki. - min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 10 – 25 MHz - max. szerokość czoła głowicy: 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 min.: -DICOM Worklist -DICOM Print -DICOM Storage -DICOM MPPS | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu USG do systemu RIS/PACS Mediqus firmy „Gabos Software Sp. z o.o.” w siedzibie zamawiającego. Wszelkie koszty związane z procesem podłączenia aparatu USG do działającego u odbiorcy systemu RIS/PACS ponosi oferent. Obejmuje to koszt niezbędnych licencji na oprogramowanie, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i wdrożeniowych. | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnej kompatybilności z posiadanymi systemami informatycznymi zastosowanymi w WOMP CP-L w Lublinie (RIS i PACS) a oferowanym aparatem USG. Kompatybilność rozumiana jest jako: - Zapewnienie odbioru listy roboczej przez aparat USG z systemu Mediqus (DICOM Worklist) - Zapewnienie przesyłu obrazów do systemu Mediqus (it4kan) PACS (DICOM storage) - Zapewnienie odbioru danych z serwera Mediqus PACS (it4kan) na komputerach systemu (otwierając opis badania pacjenta na komputerze RIS, system umożliwia jednocześnie pobranie z serwera i podgląd obrazów, którym ten opis jest przypisany. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktowa. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała. Cyfrowy printer | TAK |  |
|  | Zasilanie. 200 - 240V 50 – 60Hz | TAK |  |
|  | Pobór energii, max. 700 VA | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.4 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 4 – Stoliki zabiegowe – 4 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2. | Stoliki fabrycznie nowe | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Konstrukcja wykonana z profili stalowych o przekroju Fi 20 mm, malowana lakierem proszkowym | TAK |  |
| 4. | Miska wykonana z stali nierdzewnej | TAK |  |
| 5. | Tacki wykonane z blachy, malowane proszkowo | TAK |  |
| 6. | Cztery koła jezdne o średnicy 50 mm±10% w tym dwa z blokadą | TAK |  |
| 7. | Dwie półki w formie tacki wykonane z blachy malowane proszkowo | TAK |  |
| 8. | Długość 740mm ± 10mm | TAK, podać |  |
| 9. | Szerokość 465mm ± 10mm | TAK, podać |  |
| 10. | Wysokość 850mm ±10mm | TAK, podać |  |
| 11. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą stolika | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.5 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 5 – Waga medyczna ze wzrostomierzem – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2. | Waga fabrycznie nowa | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Waga osobowa z niskim ergonomicznym pomostem i wzrostomierzem mechanicznym wyposażona w podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny, wskazujący wagę pacjenta oraz nóżki regulowane. | TAK |  |
| 4. | Niski i szeroki pomost ułatwiający wchodzenie na niego oraz poprawia stylistykę wagi. | TAK |  |
| 5. | Uchylne ramię wzrostomierza pozwalające na jego opuszczenie do dołu podczas ważenia pacjenta. Magnes umieszczony wewnątrz ruchomej belki przytrzymuje ją w pozycji poziomej podczas pomiaru wzrostu. | TAK |  |
| 6. | Elementy wagi pokryte lakierem proszkowym. Pomost wagi wyłożony jest ryflowaną gumą, która zabezpiecza przed poślizgiem nóg pacjenta | TAK |  |
| 7. | Obciążenie maksymalne minimum 150kg | TAK, podać |  |
| 8. | Obciążenie minimalne 2kg | TAK, podać |  |
| 9. | Dokładność odczytu 10g / 50g | TAK, podać |  |
| 10. | Czas stabilizacji wskazań 1-2s | TAK, podać |  |
| 11. | Masa wagi maksymalnie 7kg | TAK, podać |  |
| 12. | Wymiary pomostu 29x32cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
| 13. | Wymiary gabarytowe wagi 29x45x117cm +/- 5 cm | TAK, podać |  |
| 14. | Zasilanie zasilacz stabilizowany, 12V/100mA | TAK, podać |  |
| 15. | Zakres pomiarowy wzrostomierza minimum 100 - 200cm | TAK, podać |  |
| 16. | Rozdzielczość wzrostomierza 2mm | TAK, podać |  |
| 17. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą wagi | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.6 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 6 – Stół do badania niemowląt – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Oferowany model / producent | Podać |  |
| 2. | Stół fabrycznie nowe | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Stolik osłonięty z trzech stron pianką. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. | TAK |  |
| 4. | Blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną. | TAK |  |
| 5. | Regulacja wysokości stopek umożliwia umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. | TAK |  |
| 6. | Stolik posiadający szafkę znajdującą się pod blatem stolika. | TAK |  |
| 7. | Szafka z dwoma drzwiczkami uchylnymi. | TAK |  |
| 8. | Konstrukcja stalowa w standardzie malowana jest proszkowo w kolorze białym. | TAK |  |
| 9. | Wysokość: od 78 cm do 88 cm | TAK, podać |  |
| 10. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą stolika | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.7do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 7 – Waga medyczna dla niemowląt – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | Oferowany model / producent | Podać |  |
| 2. | Waga fabrycznie nowa | Rok produkcji: 2023 |  |
| 3. | Elektroniczna waga klasy III przeznaczona do ważenia leżących niemowląt i dzieci w pozycji pionowej (po zdjęciu szalki wagi) do wagi 20 kg. | TAK |  |
| 4. | Obciążenie maksymalne: 20 kg | TAK, podać |  |
| 5. | Dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g | TAK |  |
| 6. | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 7. | Zdejmowana szalka | TAK |  |
| 8. | Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) | TAK |  |
| 9. | Wymiary wagi: 560x325x145 mm +/- 20 mm | TAK, podać |  |
| 10. | TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie | TAK |  |
| 11. | Wzrostomierz mechaniczny | TAK |  |
| 12. | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą stolika | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty

Załącznik nr 7.8 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia – Zestawienie parametrów wymaganych

Część 8 – USG z głowicą kardiologiczną – 1 szt.

| Lp. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowany model / producent | Podać |  |
|  | Nowoczesny stacjonarny aparat ultrasonograficzny o wysokiej ergonomii z układem jezdnym umożliwiającym łatwe przemieszczanie oraz zintegrowanym systemem archiwizacji danych wyposażony w dysk SSD. Ilość skrętnych kół z blokadą: 4 | TAK, podać |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. | Rok produkcji: 2023 |  |
|  | Platforma sprzętowa oferowanego ultrasonografu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2022 roku. | TAK, podać |  |
|  | Autoryzacja producenta ultrasonografu dla dostawcy na dystrybucję oraz serwis dostarczonego ultrasonografu. Min. 5 lat | TAK, podać |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. Obrót o kąt: min. 60º (+/- 30 stopni) Regulacja wysokości pulpitu w zakresie min.: 120 mm | TAK, podać |  |
|  | Czas uruchamiania aparatu do stanu gotowości do badania, max. 80 sekund | TAK, podać |  |
|  | Najnowszy stabilny system operacyjny z interfrejsem użytkownika w języku polskim, w pełni obsługujący pracę w domenie i kontrolę użytkowników w technologii ActiveDirectory, zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem i konfigurację systemu w technologii Group Policy. System operacyjny musi mieć publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonalności systemu operacyjnego nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji. | TAK, podać |  |
|  | Monitor IPS LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. Min. przekątna: 21,5” rozdzielczość min. 1920 x 1080 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Tryb StandBy (SLEEP) umożliwiający szybkie uruchomienie (wybudzenie) aparatu. Czas wybudzenia: max. 10 s | TAK, podać |  |
|  | Dotykowy panel LED do obsługi ultrasonografu Przekątna min. 12’’ rozdzielczość min. 1280 x 800 | TAK, podać |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania. Min. 11 000 000 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu, min. 9 programowalnych klawiszy | TAK, podać |  |
|  | Zintegrowany – wbudowany, podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury. | TAK |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej, min. 14 bit ADC | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic możliwych do podłączenie, min. 1-25 MHz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wartość dynamiki w trybie B – mode, min. 310 dB | TAK, podać |  |
|  | Bezpinowe złącza głowic. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych, min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu B (obrazów/sekundę), min. 2700 Hz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu CD (obrazów/sekundę), min. 500 Hz | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” dla trybu PW (obrazów/sekundę), min. 280 Hz | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Color Doppler (CD), min. 4 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Pulsacyjny (PWD), min. 7 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres prędkości Doppler Ciągły (CW), min. 30 m/s | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Kolorowego (CD), min. 18 kHz | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Pulsacyjnego (PWD), min. 30 kHz | TAK, podać |  |
|  | Maks. wartość częstotliwości PRF dla Dopplera Ciągłego (CW), min. 75 kHz | TAK, podać |  |
|  | Zakres regulacji kąta korekcji w trybie Dopplera Spektralnego (PWD), min. +/- 89 stopni | TAK, podać |  |
|  | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej w trybie Dopplera pulsacyjnego (PWD), min. 0,2 - 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania aparatu, min. 42 cm | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (CINE MEMORY), min. 60000 obrazów w trybie 2D | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - M-Mode Anatomiczny, - Color Doppler (CD), - Power Doppler (PD), - Kierunkowy Power Doppler (DPD), - Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), - Ciągły Doppler (CW), - Tkankowy Doppler (TDI), - TRIPLEX, - DUPLEX. - Tryb Fullscreen umożliwiający wyświetlanie obrazu na pełnym ekranie zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu. | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe Spatial Compound/Cross Beam na głowicach: convex, liniowa, endowaginalna, Microconvex działające w trybie 2D oraz trybach dopplerowskich. Ustawienia indeksu, min. 3 stopni ustawień | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie typu MR wygładzające obraz tzw. SonoMR lub jego ekwiwalent o analogicznej funkcjonalności. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji stopnia udziału algorytmu SonoMR. Ustawienia indeksu, min. 3 stopni | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna ilość ognisk głowicy pracujących jednocześnie, podać min. 5 | TAK |  |
|  | Zoom dla obrazów na żywo i obrazów zamrożonych, podać min. 30 krotny | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań (dla każdego pakietu, z możliwością edycji): - Kardiologiczne, - Naczyniowe, - Ortopedyczne, - Tarczycy, - Jąder - Urologicznych, - Jamy brzusznej, - Piersi. | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. | TAK |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. | TAK |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). | TAK |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny umożliwiający zapis badań na nośnikach typu PENDRIVE w trybie Real-Time Recording. | TAK |  |
|  | Wbudowany dysk twardy. Min. 1TB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów oraz sekwencji filmowych na dysk twardy oraz płyty CD, DVD, pamięci PEN w formatach BMP, JPG, TIFF, MPEG, AVI. | TAK |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. | TAK |  |
|  | Porty USB w standardzie 3.0. Min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa do diagnostyki kardiologicznej wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal, - min. Ilość elementów: 60 - min. zakres częstotliwości: 1 – 5 MHz - min. pole widzenia głowicy: 90 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do diagnostyki ogólnej małych narządów, naczyniowej, układu mięśniowo-szkieletowego, piersi, - min. Ilość elementów:192 - min. zakres częstotliwości: 3 – 15 MHz - szerokość czoła głowicy: max 46 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych wykonana w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal, - min. Ilość elementów: 192 - min. Zakres częstotliwości: – 7 MHz | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową dedykowana do diagnostyki piersi oraz tarczycy, - min. Ilość elementów:256 - min. zakres częstotliwości: 3 – 12 MHz - szerokość czoła głowicy: min 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex dedykowana do badań pediatrycznych i neonatologicznych wykonaną w technologii monokryształu tzw. Pure Wave lub Single Crystal, - min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 2 – 11 MHz - min. kąt patrzenia głowicy: 100 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice liniową wysokoczęstotliwościowa dedykowana do powierzchownej diagnostyki, -min. Ilość elementów: 192 - min. zakres częstotliwości: 10 – 25 MHz - max. szerokość czoła głowicy: 35 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali poprzecznej Shear Wave punktowa. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii fali podłużnej z pomiarami Strain Ratio. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalny tryb obrazowania dedykowany do mikroprzepływów tzw. Mikrowaskularyzacja inny niż tryb Color i Power Doppler. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie z użyciem środka kontrastującego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wzmacniające wizualizację igły biopsyjnej. | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 min.: -DICOM Worklist -DICOM Print -DICOM Storage -DICOM MPPS | TAK |  |
|  | Podłączenie aparatu USG do systemu RIS/PACS Mediqus firmy „Gabos Software Sp. z o.o.” w siedzibie zamawiającego. Wszelkie koszty związane z procesem podłączenia aparatu USG do działającego u odbiorcy systemu RIS/PACS ponosi oferent. Obejmuje to koszt niezbędnych licencji na oprogramowanie, koszt ewentualnych prac adaptacyjnych i wdrożeniowych. | TAK |  |
|  | Zapewnienie pełnej kompatybilności z posiadanymi systemami informatycznymi zastosowanymi w WOMP CP-L w Lublinie (RIS i PACS) a oferowanym aparatem USG. Kompatybilność rozumiana jest jako: - Zapewnienie odbioru listy roboczej przez aparat USG z systemu Mediqus (DICOM Worklist) - Zapewnienie przesyłu obrazów do systemu Mediqus (it4kan) PACS (DICOM storage) - Zapewnienie odbioru danych z serwera Mediqus PACS (it4kan) na komputerach systemu (otwierając opis badania pacjenta na komputerze RIS, system umożliwia jednocześnie pobranie z serwera i podgląd obrazów, którym ten opis jest przypisany. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wewnętrzne zintegrowane zasilanie bateryjne. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała, cyfrowy printer | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie 200 - 240V 50 – 60Hz | TAK, podać |  |
|  | Pobór energii, max. 700 VA | TAK, podać |  |
|  | Bezpłatne szkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. ( t. j. Dz. U. 2022 poz. 974) - dostarczyć wraz z dostawą aparatu | TAK |  |
|  | W komplecie Instrukcje Obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie bez dodatkowych opłat niezbędnych napraw oraz przeglądów technicznych zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta, potwierdzane wpisem do paszportu urządzenia. | TAK |  |
|  | Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego sprzętu medycznego do i po naprawie w okresie trwania gwarancji obciążają Wykonawcę | TAK |  |

*wypełnia Wykonawca

Oferta niespełniająca parametrów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty