Realizacja zadania pn. : "Doposażenie Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego we Włocławku w sprzęt medyczny”

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/92/2024

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Spirometr dziecięcy

Typ/Model (podać):……………………………………………………………

Producent (podać):………………………………………………………………………………………..

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji: …………………………..

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| 1 | Sprzęt fabrycznie nowy, niepodemonstracyjny, wyprodukowany nie później niż w 2024 roku | TAK |  |
| 2 | Spirometr stacjonarny z FOT (Forced Oscillation Technique – Techniką Wymuszonej Oscylacji) – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Natężona pojemność życiowa ( Forced Vital Capacity) | TAK |  |
| 4 | Natężona pojemność życiowa post BD | TAK |  |
| 5 | Powolna pojemność życiowa (Slow Vital Capacity) | TAK |  |
| 6 | Powolna pojemność życiowa post BD | TAK |  |
| 7 | Maksymalna wentylacja dowolna (Maximum Voluntary Ventilation) | TAK |  |
| 8 | Prośba natężonej pojemności życiowej. | TAK |  |
| 9 | Możliwość zapisania procedur prowokacji oskrzelowych | TAK |  |
| 10 | Mierzone parametry dla FVC: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEV/VCmax%, FEF20-75%, PEF, FET100%, BEV, EOTV, PEFT, BEV/FVC%. | TAK (podać) |  |
| 11 | Mierzone parametry dla FVC post BD: FVC, FEV1, FEV1/VCmax%, BEV | TAK (podać) |  |
| 12 | Możliwość wyboru parametrów mierzonych i drukowanych w raporcie końcowym. | TAK |  |
| 13 | Oprogramowanie wyposażone w systemy motywacyjne | TAK |  |
| 14 | Program spirometryczny wyposażony w graficzne wskaźniki informujące operatora o spełnieniu kryteriów zakończenia manewru w języku polskim. | TAK |  |
| 15 | Zgodnie ze standaryzacją z 2005 roku - Czas wydechu (>3 lub >6sekund) w zależności od wieku pacjenta - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (< niż 25 ml) | TAK (podać) |  |
| 16 | Zgodnie ze standaryzacją z 2019 roku - Czas wydechu monitorowany do 15 sekund - Ilość wydychanego powietrza w czasie ostatniej sekundy nasilonego wydechu (<25ml) - Ocena przydatności i poprawności wykonania manewrów | TAK (podać) |  |
| 17 | Oprogramowanie określające bieżący status wizyty za pomocą różnych kolorów lub różnych ikon przypisanych dla odpowiednich etapów wizyty. System musi odróżniać m.in. 5 etapów, w tym koniecznie następujące etapy: - Wprowadzono dane pacjenta bez wykonanego pomiaru - Przeprowadzono co najmniej 1 pomiar - Wizyta zakończona i zapisano co najmniej 1 raport - Wizyta zakończona i zapisano co najmniej 1 raport oraz komentarz lekarza lub interpretację wyników | TAK |  |
| 18 | Pomiary spirometryczne z użyciem wielorazowej dwukierunkowej turbiny cyfrowej o następujących parametrach: - Średnica: 28 mm - Zakres objętości : 0,08-300 l/min - Zakres przepływu : 0,08-20 l/s - Rozdzielczość : 12 ml - Dokładność dla przepływu : +/- 2% lub 20 ml/s - Opór < 0,6 cm H20/l/s (przy 14 l/s) - Przestrzeń martwa : * 50 ml (w zestawieniu z adapterem zastawki oddechowej) * 35 ml (w zestawieniu z pierścieniem zamykania) Możliwość opcjonalna pomiarów z użyciem pneumatachu | TAK (podać) |  |
| 19 | Możliwość wykonania badań w pozycji: - Siedzącej - Stojącej - Leżącej Z zaznaczeniem w/w faktu w historii pacjenta – ujętego w polu wyboru oprogramowania. | TAK |  |
| 20 | Aparat wyposażony w stację pogodową. Czujniki stacji mierzące następujące parametry w podanych zakresach: - Temperatura: 0-50° C - Ciśnienie barometryczne: 400-800mmHg - Wilgotność: 0-100% | TAK (podać) |  |
| 21 | Zasilanie 100-240V, 50/60Hz Zużycie zasilania: 60-72VA | TAK (podać) |  |
| 22 | Opcjonalna możliwość rozbudowy o: - Moduł pomiaru oporu dróg oddechowych ROCC (Airway Resistance) - Zintegrowany dozymetr | TAK (podać) |  |
| 23 | Aparat dostarczony wraz z: - Wózek z co najmniej dwoma kołami blokowanymi oraz uchwytem na monitor - ramię podtrzymujące do modułu FOT - strzykawką kalibracyjną | TAK |  |
| 24 | Urządzenie dostarczone wraz z komputerem i drukarką – Specyfikacja techniczna przedmiotów – Załącznik nr 3.1 Zaproszenia do składania ofert | TAK |  |
| 25 | Aparat wyposażony w porty: USB, A-B, RS-232 | TAK (podać) |  |
| 26 | Wymiary jednostki głównej spirometru 16cm x 33cm x 41 cm | TAK (podać) |  |
| 27 | Obsługa w języku polskim. | TAK (podać) |  |
| 28 | Wyposażenie dodatkowe: - Filtry bakteryjno /wirusowe co najmniej 50 szt. - Wymagane oryginalne filtry producenta do precyzyjnych pomiarów FOT. - Filtry producenta dostępne w dwóch wariantach ustników: okrągłym i owalnym. - Klipsy nosowe co najmniej 50 szt. | TAK (podać) |  |
| 29 | Oprogramowanie do analizy i archiwizacji badań spirometrycznych w języku polskim: - Wprowadzenie danych biometrycznych pacjenta (w tym osobowych) - Wprowadzenie informacji o stanie zdrowia pacjenta (w tym informacja o paleniu tytoniu, przyjmowanych lekach) - Automatyczna analiza pomiarów według standardów badań spirometrycznych (ATS/ERS, GLI) - Możliwość zapisu i edycji wykonanych pomiarów - Możliwość wprowadzenia przez lekarza własnych uwag wraz z automatycznym komentarzem wygenerowanym przez system | TAK (podać) |  |
| 30 | Zestaw wyposażony w Moduł FOT (Forced Oscillation Technique – Technikę Wymuszonej Oscylacji) | TAK |  |
| 31 | Zestaw FOT składający się z: - jednostki głównej - przepływomierza - testów obciążeniowych - jednostki zasilającej - adaptera przewodu - przewodu komunikacyjnego RS 232 | TAK |  |
| 32 | Standardowe testy FOT: - Total Respiratory System Impedance (Zrs) - Całkowita Impedacja Układu Oddechowego - Resistance (Rrs) - Opór - Ax - Resistance frequency (fres) - Częstotliwość rezonansowa | TAK (podać) |  |
| 33 | Technologia FOT - Typ sygnału: Optimized pseudorando noise (PRN) – Zoptymalizowany Szum Pseudolosowy - Częstotliwość sygnału: pomiędzy 5 a 37 Hz - Szczytowe ciśnienie wejściowe: <3cm H20 - Dokładność pomiaru: 10% lub 0,1 cm H20 - Czas testowania: do 32 s | TAK (podać) |  |
| 34 | Ustny czujnik ciśnienia o parametrach: - Zakres: +/- 12,7 cm H20 - Rozdzielczość: +/- 0,002 cm H20 - Linearność: 0,05% fs | TAK (podać) |  |
| 35 | Pomiar przepływu w oparciu o pneumotach (PNT) o parametrach: - Średnica: 28mm - Zakres przepływu: 0-2 l/s - Rozdzielczość: 0,34 ml/s - Dokładność: 10% lub 0,1cm H20/l/s (impedacja – opór: 1,3 cm H20/l/s - Przestrzeń martwa: 60ml - Ciężar: 52 g | TAK (podać) |  |
| 36 | Pomiary ciśnienia FOT: - Typ ciśnienie różnicowe - Rozdzielczość: +/- 0,0078 cm H20 - Dokładność +/- 0,64 cm H20 | TAK (podać) |  |
| 37 | Kalibracja i Weryfikacja z opornikami: - Ociążeniowy Test Kalibracyjny: 2 cm H20/l/s - Obciążeniowy Test Weryfikacyjny: 15 cm H20/l/s | TAK (podać) |  |
| 38 | Wymiary modułu FOT: - 140mm x 160mm x 190mm - Ciężar: 0,8 kg - Wyposażony w port RS 232 - Zasilanie: AC/dc 100-240 VAC, 50-60 Hz - Zakresy pracy dla warunków otoczenia: * Temperatura: zakres pomiaru 10-35°C * Wilgotność: zakres pomiaru 30-90% * Ciśnienie atmosferyczne: zakres pomiaru 700-1060 hPa - Oprogramowanie w języku polskim | TAK (podać) |  |
| 39 | Z modułem FOT dostarczone dwa wielorazowe pneumotachy dedykowane do oscylacji. | TAK |  |
| 40 | Opcjonalnie (po dokupieniu dodatkowej licencji). Urządzenie wraz z oprogramowaniem będzie miało możliwość współpracować z systemem szpitalnym na podstawie protokołu wymiany danych HL7. | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK (podać) |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego – bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym