|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZP/220/90/23** |  |  |

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie 3 sztuk inkubatorów otwartych.*

**WYJAŚNIENIA NR 1**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Pytanie 1,**

**Pozycja 5**- Prosimy o dopuszczenie zakresu +/- 15°.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 2,**

**Pozycja 7**- Prosimy o odstąpienie od wymogu, który jest bezzasadny a jedynie blokuje możliwość złożenie konkurencyjnej oferty. Materace przeciwodleżynowe wspomagają profilaktykę odleżyn, niwelując nacisk na tkanki ciała pacjenta poprzez wyrównywanie ciśnienia i odpowiednią wentylację zatem do efektywnego ich użytkowania potrzebna jest pompa. Noworodek nie spędza tak dużej ilości czasu leżąc w stanowisku by odleżyny mogły powstać.

Lub prosimy o dodanie punktacji za parametr: TAK- 3 pkt, NIE -0 pkt.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza i nie przyzna dodatkowych punktów. Według zamawiającego parametr jest istotny, profilaktyka przeciwko ewentualnym powstawaniu odleżyn jest niezbędna. Zdarza się, że w inkubatorze Wycześniaki spędzają po kilka tygodni.

**Pytanie 3,**

**Pozycja 13**- Prosimy o dopuszczenie promiennika zawieszonego równolegle nad leżem pacjenta zapewniając równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka , zapewniającego komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku. Obecny opis przedmiotu zamówienia blokuje możliwość złożenie konkurencyjnej oferty. Stosownie do art. 29 ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności – zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp – w sposób który wskazywałby na konkretny produkt lub wykonawcę. Z treści cytowanych przepisów wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pytanie 4,**

**Pozycja 15**-Prosimy o dopuszczenie : Na żądanie 100% można łatwo zaprogramować w trybie ręcznym. Ogrzewanie na 100% po włączeniu bez jakiejkolwiek kontroli może spowodować przegrzanie powierzchni łóżeczka, co może spowodować oparzenia skóry dziecka. Tryb wstępnego nagrzewania działa bez czujnika temperatury i nie uruchamia alarmu w przypadku przegrzania. Zatem 100% ogrzewania w trybie ręcznym/serwo jest znacznie bezpieczniejsze, ponieważ ostrzega w przypadku przegrzania/odchylenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza.  Funkcja istotna w związku z możliwością szybkiego przygotowania stanowiska do nagłych zabiegów bez konieczności długiego oczekiwania na nagrzanie się inkubatora.

**Pytanie 5,**

**Pozycja 25-** Prosimy o dopuszczenie mieszalnika zamontowanego na ramieniu, które jest wbudowane w panel główny. Stosownie do art. 29 ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Z treści cytowanych przepisów wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pod warunkiem spełniania pozostałych funkcji zawartych w punkcie 25.

**Pytanie 6,**

**Pozycja 29-**Prosimy o dopuszczenie czujnika w technologii Nellcor. Obie technologie Masimo i Nellcor są powszechnie używane w placówkach medycznych .Ograniczanie opisu przedmiotu zamówienia tylko do technologii Masimo zakłóca zasadę uczciwej konkurencyjności.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza. Technologie Masimo posiada wielu dostawców. Obecnie zamawiający używa ww technologii co zapobiega rozbieżności w pomiarach oraz jest korzystniejsze dla personelu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

***Z poważaniem***

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086