## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
1. TESTY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAZLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO
Lp. | Parametr | Ilość (szt.) | Wielkość opak. | Ilość opakowań (a / b) | Cena za 1 opak netto | Wartość netto (c x d) | VAT % | VAT PLN (e x f) | Wartość brutto (e + g) | Producent | Nazwa i typ
| Nazwa odczynnika | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Testy do identyfikacji tlenowych bakterii Gram-ujemnych | a: 1400
2. | Testy do identyfikacji tlenowych bakterii Gram-dodatnich | a: 1400
3. | Testy do identyfikacji bakterii o zwiększonych wymaganiach odżywczych (Neisseria spp., Haemophilusspp) | a: 100
4. | Testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | a: 100
5. | Testy do identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | a: 100
6. | Testy do oznaczania lekowrażliwości tlenowych pałeczek Gram-ujemnych | a: 1200
7. | Testy do oznaczania lekowrażliwości tlenowych pałeczek Gram-ujemnych wielolekoopornych | a: 100
8. | Testy do oznaczania lekowrażliwości tlenowych ziarniaków Gram- dodatnich | a: 1200
9. | Testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych | a: 80
MATERIAŁY ZUŻYWALNE | bar: a to h; j
1. | Dodatkowe odczynniki i materiały niezbędne do przygotowania testów | a: Ilość adekwatna do ilości oznaczeń
| RAZEM | - | - | - | - |  | 0 |  |  |  | -
WYMOGI GRANICZNE DLA TESTÓW STOSOWANYCH Z ZASTOSOWANIEM ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OKREŚLANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1. | Zawartość opakowania zbiorczego – maksymalnie 20 testów. | i: TAK
2. | Termin ważności testów - minimum 5 miesięcy od daty dostarczenia użytkownikowi. | i: TAK
3. | Testy oznakowane danymi: nazwa testu, nr serii, data ważności, temperatura przechowywania. | i: TAK
4. | W przypadku konieczności przechowywania testów w temp. poniżej 8 °C oferent dostarczy lodówkę o max.rozmiarze (S*G*W,cm): 55*54*88 na czas trwania umowy. | i: TAK
5. | Testy identyfikacyjne oraz antybiogramowe zaopatrzone w unikatowy fabryczny kod kreskowy. | i: TAK
6. | Załączyć wykaz drobnoustrojów możliwych do zidentyfikowania przy zastosowaniu oferowanych testów. Wymagane aktualnie stosowane nazewnictwo drobnoustrojów. | i: TAK
7. | Załączyć wykaz wszystkich oferowanych testów do badania lekowrażliwości z uwzględnieniem zastosowanych antybiotyków oraz ich stężeń wraz z informacją o ograniczeniach testu. | i: TAK
8. | Lekowrażliwość bakterii tlenowych oraz grzybów drożdżopodobnych. | i: TAK
9. | Identyfikacjia istotnych klinicznie bakterii tlenowych i beztlenowych, o dużych wymaganiach odżywczych ( Neisseria spp., Haemophilus spp.), oraz grzybów drożdżopodobnych. | i: TAK
10. | Oznaczanie identyfikacjii i lekowrażliwości drobnousrtrojów gram dodatnich i gram ujemnych na oddzielnych niezależnych testach. | i: TAK
11. | Karty charakterystyki dostarczone do każdego rodzaju produktu lub oświadczenie pisemne producenta, że produkt jest bezpieczny wraz z pierwszą dostawą kazdego rodzaju testu (wersja drukowana lub elektroniczne). | i: TAK
12. | Certyfikaty Kontroli Jakości dla każdego rodzaju i serii testów. | i: TAK
2. Dzierżawa - 24 miesiące
Lp. | Dzierżawa | Ilość miesięcy | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto (a x b) | stawka podatku VAT % | Wartość VAT ( c x d) | Wartość brutto (c + e ) | Producent | Nazwa i typ | Kraj pochodzenia | Rok produkcji
|  | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j
1. | Analizator mikrobiologiczny | a: 24
WYMOGI GRANICZNE DLA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI ORAZ OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW
L.p | Parametry graniczne | i: Parametr wymagany; j: Parametr oferowany
1. | Aparat- pełny automat, nowy lub używany, rok produkcji 2018- 2023 ; po pełnym przeglądzie serwisowym | i: TAK/PODAĆ NAZWĘ, MODEL, ROK PRODUKCJI
2. | Pojemność aparatu min. 15 max. 30 miejsc pomiarowych | i: TAK/PODAĆ ILOŚĆ MIEJSC
3. | Aparat do instalacji na blacie laboratoryjnym, max dopuszczalny rozmiar aparatu (S*G*W,mm): 750*680*800; | i: TAK/PODAĆ ROZMIAR; j: S*G*W
4. | Analizator mikrobiologiczny, wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym (komputer z monitorem- umożliwiający rejestrację i przechowywanie danych o próbkach, analizy statystyczne, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację , drukarka, system zasilania awaryjnego UPS), osprzętowanie pomocnicze: (densytometr urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej wraz ze standardami bez okresu ważności - urządzenie umożliwia automatyczny przesył wartości McFarlanda z densytometru do aparatu , czytnik kodów kreskowych i inne ). | i: TAK
5. | Aparat przystosowany do pracy ciągłej- całodobowej | i: TAK
6. | Aparat wykonuje automatycznie napełnianie testów, ikubacja, odczyt oraz usuwanie testów w obrębie aparatu bez udziału operatora. | i: TAK
7. | Aparat z identyfikacją testów przy użyciu kodów kreskowych, umieszczonych fabrycznie na testach. | i: TAK
8. | Wszystkie testy niewymagające dodawania żadnych odczynnika w trakcie wykonywania badania. | i: TAK
9. | Aparat zapewniający w jednym czasie wykonanie różnych rodzajów testów. | i: TAK
10. | Możliwość dostawiania nowych badań w trakcie pracy aparatu. | i: TAK
12. | Wynik lekowrażliwości podawany w wartościach MIC, w postaci kategorii : S, I, R wg aktualnych wymogów EUCAST. | i: TAK
13. | Aparat umożliwiający wykrywanie/sugerowanie mechanizmów oporności bakterii (u pałeczek -AmpC, ESBL, karbapenemazy typu KPC, MBL, OXA-48, , u gronkowców -MRS, MLSB, u enterokoków - VRE, HLAR ). Potwierdzić wydrukami z aparatu dołączonymi do oferty. | i: TAK
14. | Interpretacja wyników lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (rekomendacje EUCAST oraz CLSI). | i: TAK
15. | System ekspercki pracujący zgodnie z wymaganiami EUCAST, aktualizowany nieodpłatnie po ukazaniu się najnowszych zaleceń. | i: TAK
16. | Graficzna wersja oprogramowania pracującego w systemie Windows. | i: TAK
17. | Przechowywanie przez aparat wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie danych aparatu oraz możliwości archiwizacji na nośniku pamięci . | i: TAK
18. | Oddzielny program kontroli jakości aparatu pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem testów i wszystkich niezbędnych do wykonania badania odczynników. | i: TAK
19. | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy. | i: TAK
20. | Zintegrowanie analizatora z użytkowanym przez zamawiającego systemem informatycznym – dwukierunkowa transmisja danych. Podłączenie aparatu do sieci po stronie oferenta. Integracja w ciągu 10 dni roboczych od momentu dostarczenia aparatu. | i: TAK
21. | Instrukcja obsługi aparatu-metodyki oznaczeń, kalibracji, kontroli w j. polskim (w wersji drukowanej i elektronicznej), dostarczyć paszport techniczy , skróconą instrukcję BHP. | i: TAK
22. | Coroczny przegląd aparatu, możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem oraz części zamienne przez okres obowiązywnia umowy. | i: TAK
23. | Bezpłatne 1 szkolenie personelu z zakresu obsługi zainstalowanego systemu oraz 1 szkolenie na rok dla jednej osoby dotyczące zakażeń szpitalnych w miejscu podanym przez zamawiającego. | i: TAK