AE/ZP-27-40/23		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### rejestratora do pomiaru pH i impedancji pH-Z – 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Rejestrator do pomiaru pH i impedancji pH-Z, fabrycznie nowy, ze stacją roboczą (laptop) do odczytywania i archiwizacji danych. Rok produkcji 2023 | TAK |  |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP, przy czym w zakresie rejestratora do pomiaru pH i impedancji pH-Z zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie | TAK |  |
|  | Zasilanie aparatu pomiarowego akumlator, baterie typ AA | TAK |  |
|  | Masa rejestratora nie wyższa niż 180 g | TAK |  |
|  | Czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Komunikacja rejstratora ze stacją roboczą przez port USB | TAK |  |
|  | Pomiar pH i impedancji za pomocą cewników | TAK |  |
|  | Możliwość rejstracji pomiarów impedancji z minimum 6 kanałów | TAK |  |
|  | Możliwość rejstracji poziomu pH na minimum 2 kanałach | TAK |  |
|  | Rejstracja refluksu kwaśnego, słabo kwaśnego i nie kwaśnego | TAK |  |
|  | Rejstracja refluksu płynnego, mieszanego oraz gazowego | TAK |  |
|  | Ustawienia czasu rejstracji w zakresie minimum od 1 do 48 godzin | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru impedancji minimum od 100 Ohm do 10 kOhm | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru poziomu pH minimum od 1 pH do 10 pH | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru pH - 0,1 pH | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału ph minimum 1Hz – 0,1Hz, oraz sygnału impedancji minimum 60 Hz | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolejności kalibracji w buforach | TAK |  |
|  | Kalibracja cewników bez udziału pacjenta i stacji roboczej (komputera) | TAK |  |
|  | Możliwość oznakowania zmiany pozycji ciała, okresu posiłkowego pacjenta na rejstratorze | TAK |  |
|  | Podświetlane przyciski. zmiany pozycji ciała, okresu posiłkowego pacjenta na rejstratorze | TAK |  |
|  | Rejstracja dolegliwości odczuwanych przez pacjenta | TAK |  |
|  | Rejstracja zmiany pozycji ciała oraz okresów posiłków | TAK |  |
|  | Weryfikacja poziomu impedancji w minimum 6 kanałach cewnika pH-Z przed rozpoczęciem badania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zarejestrowanych danych i analizy badania w polskiej wersji językowej lub brak takiego oprogramowania | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane urządzenie nie posiada oprogramowania zarejestrowanych danych i analizy badania w polskiej wersji językowej - 0 pkt Zaoferowane urządzenie posiada oprogramowanie zarejestrowanych danych i analizy badania w polskiej wersji językowej - 10 pkt |  |
|  | Możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego pacjenta w postaci cyfrowej | TAK |  |
|  | Cewnik pH jednokanałowy jedorazowy z wewnętrzną elektrodą referencyjną - minimum 10 sztuk | TAK |  |
|  | Cewnik pH-Z jednokanałowy jedorazowy z wewnętrzną elektrodą referencyjną z minimum 7 pierścieniami impedancji -minimum 5 sztuk | TAK |  |
|  | Bufor kalibracyny pH 4 minimum 0,5 litra | TAK |  |
|  | Bufor kalibracyny pH 7 minimum 0,5 litra | TAK |  |
|  | Stanowisko do kalibracji | TAK |  |
| Oprogramowanie do analizy i rejestracji pH i pH -Z z impedancją |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Wspólne oprogramowanie do analizy badań pH i pH z impedancją | TAK |  |
|  | Wartości impedancji wyświetlane na ekranie analizy w postaci liniowych przebiegów oraz konturów barwnych | TAK |  |
|  | Wartości pomiaru pH i impedancji przedstawione na profilu anatomicznym przełyku z umiejscownieniem punktów orientacyjnych UES, LES, PIP | TAK |  |
|  | Wprowadzanie i edycja zdażeń zapisanych w badaniu pacjenta(tekst, grafika) | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie i zliczanie epizodów refluksu w badaniu pH | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie, oznaczenie typu (kwaśny, słabokwaśny, niekwaśny) i zliczanie epizodów refluksu w impedancji | TAK |  |
|  | Automatyczna korelacja dolegliwości z epizodami refluksu kwaśnego, słabokwaśnego, nie kwaśnego. | TAK |  |
|  | Różnicowanie refluksu wg typu: płynny, mieszany, gazowy. | TAK |  |
|  | Średnia nocna impedancja (MNBI) | TAK |  |
|  | Automatyczne generowanie współczynnika dolegliwości (SI) | TAK |  |
|  | Automatyczne generowanie prawdopodobieństwa refluks-objaw (SAP). | TAK |  |
|  | Automatyczny raport badania w postaci dokumentu Word lub PDF | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania przebiegu badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub statycznych obrazów | TAK |  |
|  | Możliwość podpowiedzi w analizowanym badaniu | TAK |  |
|  | Zapis wartości impedancji w postaci konturów barwowych dołączony do raportu | TAK |  |
|  | Zapis wartości impedancji w postaci przebiegów liniowych dołączony do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość dołączania do raportu procedury badawczej, wskazań do badania oraz impedancji i komentarzy z wykorzystaniem predefiniowanych wzorców (postać rozwijanej listy) | TAK |  |
| Wymagania do stacji roboczej |
|  | Stacja robocza typu laptop fabrycznie nowy przeznaczony do współpracy z oprogramowaniem dedykowanym z dyskiem SSD, minimum dwa gniazda usb | TAK |  |
|  | Wielkość matrycy nie mniej niż 15,6 cala | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | System operacyjny umożliwiający działanie zainstalowanego w stacji roboczej oprogramowania dedykowanego do analizy, rejestracji, pomiarów i raportów rejestrowanych parametrów | TAK |  |
|  | Kolorowa drukarka laserowa | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony rejestrator z oprogramowaniem mają być ze sobą kompatybilne, współpracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty