ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  BRODNICY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. R. Czerwiakowskiego

ul. Wiejska 9,   87-300 Brodnica,   tel.  56 66 89 100,

tel./fax.   56 66 89 101    e-mail:  sekretariat@zozbrodnica.pl

Brodnica, dn. 25.08.2023r

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: SZP.251.9.23

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer SZP.251.9.23

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Zakup łóżek i stołów zabiegowych w ramach projektu: Poprawa jakości i dostępu do usług medycznych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.” Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytania do załącznika nr 1A (pakiet nr 4) – Wózki transportowe – 4 sztuki:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada konstrukcję wózka wykonaną ze stali węglowej lakierowanej proszkowo opartej na 2 kolumnach cylindrycznych z osłonami harmonijkowymi, platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada leże wózka wykonane z płyty HPL przezierne dla promieni RTG, łatwej do dezynfekcji, odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń, składająca się z dwóch części: oparcie pleców oraz segment nożny?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z miejscem do montowania butli z tlenem, natomiast kosz na podręczne rzeczy pacjenta zamontowany jest pod leżem od strony nóg pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w których istnieje możliwość zainstalowania tylko poziomego uchwytu na butlę z tlenem?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada maksymalne dopuszczalne obciążenie wózka wynoszące 220 kg, dopuszczalna waga przewożonego pacjenta 215 kg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada całkowitą długość wózka wynoszącą 2100 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada szerokość całkowitą wózka z poręczami bocznymi wynoszącą 860 mm, natomiast bez poręczy bocznych wynoszącą 800 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada szerokość całkowitą wózka z poręczami bocznymi wynoszącą 860 mm, natomiast bez poręczy bocznych wynoszącą 800 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada leże dwusegmentowe całkowicie przezierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża i możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada możliwość wprowadzenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada 4 cm prześwit między platformą leża a ramą wózka wyprofilowaną w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie jest wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada nie składane uchwyty do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada pojedyncze koła o średnicy 200 mm, nieantystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przez zanieczyszczeniem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną od strony nóg pacjenta w zakresie 560 – 890 mm (mierzone od podłoża di górnej płaszczyzny leża bez materaca)?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada centralny system blokowania kół umieszczone w czterech narożach ramy leża – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada barierki boczne lakierowane, składane wzdłuż ramy leża o wysokości 340 mm i długości 1162 mm, nie posiadające wyprofilowanej powierzchni tworzywowej ułatwiającej prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian? Wózek zaopatrzony jest w cztery krążki odbojowe.

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada barierki boczne składane wzdłuż leża gwarantujące brak przerw transferowych, barierki nie posiadające uchwytów do pchania/ ciągnięcia na końcu od strony nóg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie 00 – 700?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada leże dwusegmentowe bez możliwości uniesienia segmentu nóg? Wózek jest łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji, wózek posiada możliwość wprowadzenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada regulację pozycji Trendelenburga i anty – Trendelenburga w zakresie 150 regulowane hydraulicznie za pomocą pedałów nożnych umieszczonych od strony nóg pacjenta?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/ anty – Trendelenburga oraz podnoszenia i opuszczania leża dostępne od strony nóg pacjenta; regulacje tych trzech opcji realizowane płynnie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie posiada uchwytów na worki urologiczne po obu stronach leża?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada materac piankowy obszyty skajem medycznym, nieprzemakalnym o grubości 6 cm, materac mocowany na kołkach w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który posiada nie teleskopowy chromowany wieszak infuzyjny z regulacją wysokości, wyjmowany, posiadający 4 haczyki chromowane, maksymalne obciążenie 2 kg na jeden haczyk?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, który nie posiada uchwytu na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do załącznika nr 1A (pakiet nr 5) – Łóżka porodowe – 2 sztuki:

- (dot. pkt. 8 a, b) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada centralny panel sterujący z możliwością zawieszenia go na szczycie od strony głowy pacjentki, panel z następującymi funkcjami sterowania: regulacja wysokości leża; regulacja przechyłów Trendelenburga i anty – Trendelenburga; regulacja kąta uniesienia oparcia pleców; regulacja kata uniesienia segmentu siedzenia; funkcja autokontur – jednoczesna regulacja oparcia pleców i segmentu siedzenia; pozycja fotelowa uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja Fowlera uzyskiwana z jednego przycisku (jednocześnie leże łóżka obniża wysokość, a segmenty: oparcia pleców i uda unoszą się); pozycja egzaminacyjna (do badań) uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja zerowa (CPR) uzyskiwana z jednego przycisku; pozycja antyszokowa uzyskiwana z jednego przycisku; panel z możliwością selektywnego blokowania następujących funkcji: regulacji wysokości leża; regulacji przechyłów Trendelenburga i anty – Trendelenburga; regulacji kąta uniesienia oparcia pleców; regulacji kata uniesienia segmentu siedzenia; panel wyposażony w diodową sygnalizację o zablokowaniu wszystkich funkcji; tzw. funkcje ratujące życie czyli pozycja zerowa (CPR) oraz pozycja antyszokowa uzyskiwane ze specjalnie oznaczonych przycisków umieszczonych na panelu sterującym, panel bez diodowego wskaźnika zasilania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 8 c) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada pilot przewodowy z regulacją wysokości; kąta nachylenia segmentu pleców i siedziska bez diodowego wskaźnika zasilania?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 11) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację segmentu oparcia pleców w zakresie 00 – 700?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 12) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada elektryczną regulację segmentu siedziska w zakresie 00 – 300?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 15) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada regulację podnóżków manualną, możliwość regulacji dwoma rękoma, bez możliwości regulacji w pionie i w poziomie; podnóżki nie wyposażone w podkolanniki z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka; podnóżki montowane są w tulejach, natomiast podkolanniki montowane są na szynach bocznych, podkolanniki zamontowane są na przegubie kulkowym w możliwością swobodnego ustawienia ich w żądanym położeniu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 21) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada materace odejmowane, zabezpieczone przed wnikaniem cieczy, materace nie wzmocnione płytą z kompozytu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 22) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w miskę z możliwością demontażu, łóżko nie wyposażone w podgłówek z regulacją wysokości?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 26) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada dopuszczalne obciążenie podnóżków wynoszące 30 kg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 29 a) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które wyposażone jest w komplet podnóżków bez możliwości wysunięcia podkolanników, podkolanniki montowane są do szyn bocznych?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 29 c) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które nie posiada regulowanego podgłówka (poduszki)?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do załącznika nr 1A (pakiet nr 5) – Fotele ginekologiczne – 2 sztuki:

- (dot. pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację elektryczną siedziska w pozycji fotelowej w zakresie 530 – 860 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 3) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację elektryczną siedziska w pozycji poziomej w zakresie 860 – 1080 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 4) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację elektryczną oparcia pleców w zakresie -100 – +650?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 5) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację elektryczną siedziska w zakresie -650 – +50?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 9) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który nie posiada elektrycznej regulacji wysuwania i chowania podwozia fotela, fotel z możliwością łatwego przemieszczania przez jedną osobę?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 10) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada maksymalne dopuszczalne obciążenie wynoszące 200 kg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 12 a, b, c, d) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który nie posiada możliwości ustawienia fotela za pomocą jednego przycisku na pilocie do pozycji do wejścia na fotel; pozycji zabiegowej; pozycji do badań USG; pozycji antyszokowej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza, bez zmiany punktacji.

- (dot. pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który wyposażony jest w podkolanniki umożliwiające pełne podparcie nóg w pozycji horyzontalnej, podkolanniki nie zintegrowane z uchwytami rąk, uchwyty rąk montowane osobno?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 16) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który posiada regulację każdego z podkolanników osobno, dwoma rękoma, regulacja manualna w poziomie i pionie, możliwość swobodnego ustawienia ich w żądanym położeniu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 18) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który nie posiada funkcji bezpieczeństwa zatrzymującej regulacje elektryczne w przypadku osadzenia fotela na niewypoziomowanej powierzchni?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 19 a) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który wyposażony jest w miskę ze stali nierdzewnej z możliwością schowania pod siedziskiem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- (dot. pkt. 19 b) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który nie posiada zintegrowanego z fotelem podpory pod stopy dla operatora?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- (dot. pkt. 19 c) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny, który nie posiada podgłówka dla pacjentki?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 2:

Dotyczy Zadanie nr 4 Wózki transportowe -  4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający kolumny osłonięte tworzywem składającym się w harmonijkę?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający kolumny o przekroju eliptycznym?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści metalową platformę leża?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy z możliwością zamontowania uchwytu na butlę z tlenem pod oparciem pleców, a nie w narożu wózka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy dwusekcyjny, w którym pionowy uchwyt na butlę z tlenem zamontowany może być na stałe od strony wezgłowia?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym należy użyć narzędzi, aby zamontować uchwyt na butlę z tlenem w narożu?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający dopuszczalne obciążenie 230 kg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości 2130 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości  z opuszczonymi barierkami 800 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający długość leża 1920 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek nieposiadający dostępu 360° ?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający możliwość włożenia kasety RTG od strony głowy  i nóg pacjenta?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy wyposażony w tacę na kasetę RTG posiadającą specjalne paski ułatwiające pozycjonowanie kasety RTG?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wózka z możliwością wprowadzenia kasety RTG z obu stron dłuższych boków wózka?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający składane uchwyty do prowadzenia wózka od strony głowy pacjenta, a od strony nóg uchwyty zamontowane na stałe?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, który nie posiada koła antystatycznego?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści wózek bez piątego koła?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z piątym kołem fi 100?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, którego koła nie posiadają dodatkowych osłon?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki metalowe lakierowane?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bez powierzchni tworzywowej ułatwiającej prowadzenie wózka?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 565-895 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek posiadający barierki boczne składane obok ramy leża?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyprofilowanych barierek z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy posiadający stały segment nóg?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek transportowy, w którym pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga oraz opuszczania leża realizowana jest za pomocą dwóch osobnych pedałów umieszczonych blisko siebie?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia łóżka w uchwyty na worki urologiczne?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem pokrytym skajem?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uchwytu na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczenia powierzchni leża?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

Zestaw pytań nr 3:

Pakietu nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.) z leżem o szerokości 800 mm i szerokości całkowitej 925 mm?

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (15 szt.) z leżem o szerokości 900 mm i szerokości całkowitej 1025 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza łóżko o maksymalnej szerokość z barierkami do 1030 mm.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z regulacją wysokości leża w zakresie 380-820 mm?

Odp.

Zamawiający dopuszcza bez zmiany punktacji.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z układem elektrycznym spełniającym wymagania IPX4?

Odp.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko (17 szt.) z panelem wewnętrznym (dla pacjenta) wbudowanym w barierki boczne bez funkcji antytrendelenburga, ale z możliwością uzyskania pozycji siedzącej?

Odp.

Zamawiający dopuszcza powyższe ale wymaga sterowania funkcją antytrendelenburga na panelu centralnym.

Zestaw pytań nr 4:

Część 5 pkt. 29

Czy w ramach wyposażenia łóżka porodowego Zamawiający wymaga również drążka do pozycji kucznej?

Odp.

Zamawiający wymaga w ramach wyposażenia drążka do pozycji kucznej.

Zamawiający prosi aby na etapie wypełniania oferty Wykonawcy powołali się na udzieloną odpowiedz jeśli zmiana nie została uwzględniona w formularzu parametrów technicznych.

Termin składania i otwarcia ofert;

11.09.2023r. godz. 10:00 – składanie ofert, oraz 10:05 otwarcie ofert.

Dyrektor ZOZ w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(podpis oryginalny w aktach sprawy)