Pyrzyce, dnia 22.02.2023 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr 4/2023 na zakup aparatury diagnostycznej i modernizacja pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

pakiet_nr_5___monitor_z_analizatorem_parametrow_parametry_techniczne
Punkt 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji modułowej?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 38
Czy Zamawiający przyzna 10 punktów za funkcję „Standby” bez możliwości wyświetlania na ekranie dużego zegara pokazującego aktualny czas?
Odpowiedź- TAK.
Punkt 26
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością pomiaru CO2 tylko w strumieniu bocznym dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 10
Czy Zamawiający może określić z jakiego respiratora mają być wyświetlane dane na ekranie zaoferowanego kardiomonitora?
Odpowiedź- Do aparatu do znieczulenia ALYS 2000.
Punkt 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor z możliwością wygodnego sterowania kardiomonitorem za pomocą minimum ekranu dotykowego i przycisków funkcyjnych w języku polskim?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 1
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor o konstrukcji kompaktowo-modułowej?
Odpowiedź- Dopuszcza.
Punkt 19
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w pomiar SpO2 algorytmem natywnym producenta z możliwością stosowania czujników z oferty firmy Nellcor?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 28
Czy Zamawiający będzie wymagał wyposażenia zaoferowanego kardiomonitora w pomiar rzutu serca metodą termodylucji?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość wyświetlania minimum siedmiu krzywych dynamicznych na ekranie?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 22
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość jednoczesnego pomiaru minimum dwóch ciśnień inwazyjnych?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 18
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość monitorowania arytmii z rozpoznawaniem przynajmniej 12 różnych arytmii?
Odpowiedź- NIE.
Punkt 10
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor niewyposażony w możliwość wyświetlania danych z respiratora: wartości liczbowych, krzywych dynamicznych i pętli oddechowych, łącznie z sygnalizacją alarmów?
Odpowiedź- NIE.
Punkt 7
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w możliwość zapisu trendów z minimum 168 godzin z rozdzielczością minimalną 5 sekund?
Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
Punkt 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny kardiomonitor wyposażony w akumulator dostępny do wymiany przez użytkownika, pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia do 5 godzin pracy?
Odpowiedź - min. 5 godzin.

Pakiet nr 5 – Monitor z analizatorem parametrów

Pytanie nr 1 – pkt 3
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia, ale bez możliwości zawieszenia na ramie łóżka? Zgodnie z punktem 13 Wymagań Ogólnych monitor ma być zamocowany na stałe na stanowisku OIT więc możliwość zawieszenia na ramie łóżka nie ma znaczenia użytkowego.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie nr 2 – pkt 10
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wyświetlania danych z respiratorów? Każdy respirator ma wbudowany własny, duży i czytelny ekran, zazwyczaj dotykowy do obsługi i wyświetlania danych z respiratora. Ich powielanie na kardiomonitorze z ekranem 12’’ znacząco ograniczy widoczność mierzonych przez monitor parametrów. Dodatkowo podłączenie monitora do respiratora i odwrotnie wymaga zakupu dodatkowych elementów/modułów/kabli itd. a poza tym ogranicza możliwość użycia monitorów i respiratorów od różnych producentów.

Odpowiedź- Dopuszcza.

Pytanie nr 3 – pkt 12
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez wbudowanej drukarki termicznej, ale z możliwością rozbudowy o drukarkę termiczną oraz obsługujący zewnętrzne drukarki biurowe A4 oraz wyposażony w pojemną pamięć danych pacjenta – 240h trendów wszystkich mierzonych parametrów, 48h krzywych dynamicznych, 1200 wyników pomiarów NIBP, 500 zdarzeń alarmowych z możliwością wydruku na dowolnej drukarce, również USB?

Odpowiedź – Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4 – pkt 19
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w natywny algorytm pomiaru saturacji z zakresem pomiaru od 25 do 300 /min i dokładnością pomiaru lepszą niż Nellcor (+/- 2bpm vs +/-3bpm) oraz z redukcją artefaktów ruchowych i alarmem desaturacji z możliwością stosowania dedykowanych czujników (napalcowych, klipsowych, sylikonowych, na ucho itd.) za pomocą kabla łączącego?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 5 – pkt 26
Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w jednoczesny pomiar dwóch ciśnień inwazyjnych z możliwość przypisania do poszczególnych torów pomiarowych inwazyjnego pomiaru ciśnienia nazw powiązanych z miejscem pomiaru, w tym ciśnienia tętniczego, ciśnienia w tętnicy płucnej, ośrodkowego ciśnienia żylnego i ciśnienia śródczaszkowego? Jest to optymalne i najczęściej używane rozwiązanie, jeśli chodzi o pomiar ciśnienia inwazyjnego na OIT (zgodnie z punktem 13 Wymagań Ogólnych).

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.