## Parametry
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych/pakiet | Parametr graniczny/wartość | Parametry oferowanego urządzenia | Punktacja
Aparat do wykonywania ECHA serca |  |  |  | CPV: 33112340-3
1 | nazwa produktu | podać |  | –
2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  | –
3 | producent | podać |  | –
4 | produkt fabrycznie nowy, nie demonstracyjny, nie powystawowy, rok produkcji 2019 | TAK, podać rok produkcji |  | –
Wymagania ogólne
5 | aparat przewoźny - konstrukcja na wózku z co najmnniej 4 skrętnymi kołami, z blokadą skrętu co najmniej 2 z nich oraz z możliwością zahamowania co najmniej 2 z nich | TAK, opisać |  | –
6 | masa aparatu (bez urządzeń peryferyjnych) nie większa niż 105kg [kg] | TAK, podać [kg] |  | –
7 | monitor kolorowy OLED, co najmniej 21” ["] | TAK, podać ["] |  | –
8 | rozdzielczość monitora nie mniejsza niż 1920x1080 px x px [px x px] | TAK, podać [px x px] |  | –
9 | monitor z możliwością obrotu/regulacji lewo-prawo co najmniej +/- 180°, regulacji wysokości góra-dół w zakresie nie mniejszym niż 15 cm, pochylania przód-tył nie mniej niż +/-45° | TAK, opisać |  | –
10 | możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK |  | –
11 | możliwość zmiany wysokości konsoli co najmniej w zakresie do 20 cm [cm] | TAK, podać [cm] |  | –
12 | panel sterowania aparatu (do obsługi urządzenia i zmiany parametrów) wyposażony co najmniej w trackball oraz klawiaturę | TAK, opisać |  | –
13 | panel sterowania umieszczony w sposób zapewniający regulację położenia, co najmniej wysokości i obrótu co najmniej +/- 180° | TAK, opisać |  | –
14 | aparat wyposażony w panel dotykowy nie mniejszy niż 12" wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów | TAK, opisać |  | –
15 | min. 8 suwaków/regulatorów wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK, podać |  | –
16 | fabrycznie zainstalowane awaryjne zasilanie bateryjne zintegrowane z aparatem | TAK, opisać |  | –
17 | zasilanie sieciowe 220-240 [V] | TAK, podać [V] |  | –
18 | co najmniej 4 równoważne i aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  | –
19 | architektura aparatu w pełni cyfrowa | TAK, opisać |  | –
20 | cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK, opisać |  | –
21 | liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania nie mniejsza niż 7 000 000 | TAK, podać |  | –
22 | dynamika aparatu co najmniej 300 [dB] | TAK, podać dynamikę [dB] |  | –
23 | zakres częstotliwości pracy (częstotliwości podstawowych) aparatu co najmniej od 1.0 MHz do 20.0 MHz [MHz] | TAK, podać zakres [MHz] |  | –
24 | zasięg głębokości penetracji nie mniejszy niż 30 cm [cm] | TAK, podać zakres [cm] |  | –
25 | aparat wyposażony we wbudowany videoprinter czarno-biały do wydruku obrazów na papierze termicznym (m.in. zrzuty ekranu) | TAK, opisać |  | –
Archiwizacja
26 | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności nie mniejszej niż 1TB [TB]. Zapis w formacie surowych danych np. RAW Data, zapis zgodny ze standardem DICOM 3.0 | TAK, podać [TB] i opisać |  | –
27 | możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | TAK |  | –
28 | pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania, min. 2000 klatek oraz zapis Color Doppler co najmniej 45s | TAK, podać |  | –
29 | nagrywarka DVD-R/RW lub DVD+R/RW oraz co najmniej 1 port USB do zapisu/eksportu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania wbudowany w aparat | TAK |  | –
30 | zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem komputerowym do przeglądania obrazów DICOM, pozwalającym dodatkowo na podstawowe regulacje obrazów oraz wykonywanie pomiarów (min. odległości, obrysu, kątów) | TAK, podać |  | –
31 | możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach, min. JPG, AVI | TAK, podać |  | –
Tryby obrazowania
32 | Tryb 2D (B - mode) | TAK |  | –
33 | podział ekranu na dwa obrazy | TAK |  | –
34 | zakres ustawiania głębokości obrazowania, min. 2cm - 30cm [cm] | TAK, podać [cm] |  | –
35 | co najmniej 8-krotne, bezstratne powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | TAK, podać |  | –
36 | maksymalna szybkość odświeżania obrazu B „frame rate” co najmniej 2700 [Hz] | TAK, podać [Hz] |  | –
37 | obrazowanie harmoniczne, w szczególności w technice drugiej harmonicznej, harmoniczne z odwróceniem impulsu oraz kodowaniem impulsu | TAK, opisać |  | –
38 | automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  | –
39 | Tryb M (dostępny na wszystkich oferowanych głowicach) | TAK |  | –
40 | pojemność pamięci dynamicznej w prezentacji M co najmniej 20s [s] | TAK, podać [s] |  | –
41 | kolor w M-mode | TAK |  | –
42 | anatomiczny M-Mode w czasie rzeczywistym | TAK, opisać |  | –
43 | Tryb 2D + M | TAK |  | –
44 | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  | –
45 | rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) co najmniej w zakresach: od -9,5m/s do 0m/s oraz od 0 do +9,5 m/s [m/s]; | TAK, podać zakresy [m/s] |  | –
46 | wielkość bramki Dopplerowskiej (SV), min. 1mm - 20mm [mm] | TAK, podać |  | –
47 | funkcja korekcji kąta w zakresie co najmniej ±80° [°] | TAK, podać [°] |  | –
48 | uchylność bramki co najmniej ±20° [°] | TAK, podać [°] |  | –
49 | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  | –
50 | sterowany pod kontrolą obrazu 2D | TAK |  | –
51 | rejestrowane i wyświetlane prędkości co najmniej w zakresach: od -19 m/s do 0 oraz od 0 do +19m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK, podać [m/s] |  | –
52 | funkcja korekcji kąta min. ±80° | TAK, podać [°] |  | –
53 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | –
54 | maksymalna liczba klatek (obrazów) w pamięci dynamicznej prezentacji kolor Doppler, min. 2000 | TAK, podać |  | –
55 | jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w Trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | –
56 | rejestrowane prędkości co najmniej w zakresach: od -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s [cm/s] | TAK, podać zakresy [cm/s] |  | –
57 | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  | –
58 | Tryb Kierunkowy Power Doppler (oznaczenie kierunku przepływu) | TAK |  | –
59 | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK |  | –
60 | Tkankowy Doppler Kolorowy | TAK |  | –
61 | Tryb Triplex (2D+PWD+CD/PD) | TAK |  | –
Funkcje użytkowe
62 | praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK, podać |  | –
63 | praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich możliwych w opcjach rozbudowy głowicach typu convex, mikroconvex oraz liniowych | TAK, podać |  | –
64 | praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK, podać |  | –
65 | adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy (np. SRI lub równoważne stosownie do nomenklatury producenta) | TAK, podać |  | –
66 | automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie i TGC) do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  | –
67 | możliwość regulacji wzmocnienia TGC i 2D gain po zamrożeniu obrazu | TAK |  | –
68 | obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  | –
69 | jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode, drugi obraz B-mode + Color Doppler | TAK |  | –
70 | funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK, opisać |  | –
71 | automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK, opisać |  | –
72 | funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) | TAK, opisać |  | –
73 | automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) | TAK |  | –
74 | prezentacja na ekranie przebiegu EKG pacjenta | TAK |  | –
75 | kabel EKG 3 odprowadzeniowy przystosowany do elektrod samoprzylepnych - 2 kompletne zestawy dla dorosłych | TAK |  | –
76 | zainstalowany pakiet oprogramowania (pomiary, narzędzia do analizy i ustawienia (presety/protokoły)), co najmniej do badań: naczyniowych (tętnic szyjnych, naczyń jamy brzusznej, naczyń obwodowych kończyn górnych i dolnych), kardiologicznych oprogramowanie wraz z pakietami pomiarowymi do badań kardiologicznych oraz naczyniowych (w tym TCD) | TAK/podać |  | –
77 | analiza Speckle Tracking do obiektywnej oceny globalnej lewej komory, prawej komory, lewego przedsionka oraz analizy odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking) z automatycznym rozpoznawaniem projekcji i jam serca. Wyświetlanie wyników podziału lewej komory na 18 segmentów (zgodnie z zaleceniami AHA/ASE). Parametry speckle tracking w trybie 2D obejmujące min. odkształcenie wzdłużne. Opisana funkcjonalność realizowana w oferowanym aparacie | TAK, opisać |  | –
78 | możliwość obsługi obrazu 3D z panelu dotykowego min. możliwość obrotu obrazu przy pomocy gestów, możliwość ustawienia oświetlenia obrazu 3D poprzez dotyk na panelu. Możliwośc regulacji położenia źródła światła na zewnątrz obserwowanej struktury jak i możliwość regulacji głębokości położenia światła np. poprzez podświetlenia od wnętrza struktury | TAK, opisać/ NIE |  | 3/0
79 | możliwość powiększenie obrazu USG na cały ekran | TAK
80 | dostępna funkcja przesunięcia lini bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  | –
81 | dostępna funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  | –
82 | pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  | –
83 | pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  | –
84 | 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych w tym 3D ZOOM | TAK, opisać |  | –
85 | kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | TAK, opisać |  | –
86 | szybka rekonstrukcja 3D serca z możliwością uzyskania obrazu z 1 uderzenia | TAK, opisać |  | –
87 | jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym z minimum 2 niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej | TAK, opisać |  | –
88 | elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej z konsoli aparatu | TAK, opisać |  | –
89 | dwie ortogonalne płaszczyzny na obrazie 3D pokazujące "wnętrze" bryły | TAK, opisać |  | –
90 | oprogramowanie do badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie | TAK, opisać |  | –
91 | oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK, opisać |  | –
92 | zasięgowa/pozioma/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 8 stref regulacyjnych | TAK, opisać |  | –
93 | kątowa/pionowa/regulacja wzmocnienia GAIN, minimum 4 strefy regulacyjne | TAK, opisać |  | –
94 | obrazowanie 3D z głowicy matrycowej/objętościowej | TAK |  | –
95 | obrazowanie 3D live/4D z głowic tzw. volumetrycznych z możliwością dalszej obróbki (np. usuwania niepotrzebnych fragmentów) bezpośrednio na aparacie | TAK, opisać |  | –
Głowice
96 | Głowica sektorowa do badań echokardiograficznych - 1 sztuka | TAK |  | –
97 | producent/ typ/ model/ nr katalogowy | podać |  | –
98 | częstotliwość pracy (obrazowania) co najmniej w zakresie od 1,5MHz do 4,5MHz [MHz] | TAK, podać |  | –
99 | głowica wykonana w technologii matrycowej, służąca do obrazowania w trybie min. 2D, CD, PW, CW, 3D/4D | TAK, podać |  | –
100 | kąt widzenia, min. 90° | TAK, podać |  | –
101 | ilość elementów, min. 3000 | TAK, podać |  | [1,2]
102 | możliwość elektronicznej rotacji płaszczyzny obrazowania bez konieczności obrotu głowicą w zakresie od 0° do 360° | TAK, podać |  | –
103 | praca w II harmonicznej | TAK |  | –
Kompatybilność z głowicami posiadanymi przez Zamawiającego
104 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami sektorwowymi PHILIPS S5-1 posiadanymi przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 5/0
105 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami liniowymi PHILIPS L12-3 posiadanymi przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 3/0
106 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicami przezprzełykowymi PHILIPS X7-2t posiadanymi przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 5/0
107 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą typu convex PHILIPS C5-1 posiadaną przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 3/0
108 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą liniową GE 9L-RS posiadaną przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 3/0
109 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą sektorową GE M4S-RS posiadanąymi przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 5/0
110 | kompatybilność (możliwość podłączenia do oferowanego aparatu i wykorzystania) z głowicą przezprzełykową GE 6Tc-RS posiadaną przez Zamawiającego | TAK/nie |  | 5/0
Możliwości rozbudowy zaoferowanego aparatu (opcje dostępne na dzień składania oferty)
111 | możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu b) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości c) zaawansowana analiza kardiologiczna obrazowania 3D (m.in. globalny obraz LV z analizą w 17 regionalnych sektorach; analiza zastawki mitralnej na podstawie obrazowania 3D) | TAK, opisać |  | –
112 | możliwość rozbudowy o opcję automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media | TAK, opisać |  | –
113 | możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej | TAK, opisać |  | –
114 | możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu | TAK, opisać |  | –
115 | możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) obrazów 3D echokardiograficznych w czasie rzeczywistym z obrazami z systemów angiograficznych | TAK, opisać |  | –
116 | obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie oraz obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR | TAK, opisać |  | –
117 | głowica convex matrycowa (min. 8000 elementów akustycznych) szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 6.0 MHz, obrazowanie harmoniczne, tryby pracy min. 2D, CD, PW, 3D/4D | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  | –
118 | głowica liniowa matrycowa szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min 4.0-12.0 MHz, min. 8000 elementów akustycznych; tryby pracy min. obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym(4D), obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym(4D kolor) | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  | –
119 | głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  | –
120 | głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (liczba elementów min. 300) lub technologii matrycowej (liczba elementów min. 700) o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz); kąt widzenia co najmniej 70°; obrazowanie harmoniczne; | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  | –
121 | głowica sektorowa pediatryczna matrycowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0-7.0 MHz, min. 2400 elementów akustycznych; tryby pracy: obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (4D) i obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (4D kolor) | TAK, podać typ i parametry, opisać zastosowaną technologię |  | –
122 | uruchomienie na oferowanym aparacie oprogramowania lub głowic opisanych w punktach od 111 do 122, umożliwiające prezentację lub przetestowanie (w ustalonym przez obie strony okresie czasowym) możliwych do rozbudowy opcji na okres co najmniej 6 miesięcy od podpisania protokołu odbioru) | TAK |  | –
Komunikacja z PACS i wymagania dodatkowe
123 | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - DICOM PRINT - DICOM 3.0 - DICOM SR (Structured Report) - DICOM 3.0 - Modality Worklist - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Query / Retrieve (przy dostawie dołączyć DICOM CONFORMANCE STATEMENT lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w wymagań - dopuszczalna wersja elektroniczna PL lub ANG) | TAK, wymienić |  | –
124 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem NetRAAD (RIS/PACS) firmy CompuGroup Medical Polska Sp. z o. o. w zakresie, min. pobierania listy pacjentów (Modality Worklist), wysyłania do archiwum RIS/PACS badań oraz przyjmowania komunikatu potwierdzenia odebrania badania przez PACS (Storage Commitment) zgodnie ze standardem DICOM 3.0. Zamawiający określi, najpóźniej w dniu instalacji i uruchomienia aparatu we wskazanej lokalizacji, parametry niezbędne do integracji (w szczególności AEt oferowanego urządzenia, przydzielony nr IP oraz nr IP, port, AEt serwera PACS oraz serwera WORKLIST) | TAK |  | –
125 | Wykonawca, w ramach oferty, zobowiązany jest do zapewnienia i zrealizowania integracji oferowanego aparatu z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną (konfiguracja sieciowa urządzeń w porozumieniu z Zespołem Technologii Informatycznych i Telemedycznych oraz Działem Inżynierii Klinicznej Szpitala) | TAK |  | –
126 | na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania wszelkich prac instalacyjnych i konfiguracyjnych koniecznych do uzyskania funkcjonalności w zakresie komunikacji z RIS/PACS Zamawiającego opisanej w SIWZ w porozumieniu z producentem systemu RIS/PACS (wykorzystywanego przez Zamawiającego) firmą CompGroup Medical Polska Sp. z o. o., w ramach licencji tego systemu posiadanej przez Zamawiającego i przeznaczonej dla oferowanego aparatu | TAK |  | –
127 | Wykonawca zapewnia możliwość podłączenia i skonfigurowania do pracy z oferowanym aparatem ultrasonograficznym laserowego skanera (czytnika) kodów kreskowych, co najmniej przewodowego (interfejs komunikacji min. USB 2.0) zasilanego z hosta, z głębią pola od styku do min. 20 cm. Kompatybilny skaner ma realizować funkcję klawiatury w zakresie min. czytania szpitalnego identyfikatora pacjenta z kodu kreskowego (kod jednoliniowy z przeplotem 2 z 5) umieszczonego na opasce nadgarstkowej pacjenta i automatycznie uzupełniać pole ID pacjenta | TAK, opisać, podać kompatybilne modele/ NIE |  | 1/0
Warunki gwarancji i serwisu
128 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 24 [mies.] | TAK, podać |  | Gwarancja 24 miesiące: 0 pkt, dla gwarancji powyżej 24 miesięcy: 1 pkt za każdy dodatkowo oferowany, pełny kwartał gwarancji
129 | przeglądy okresowe w ramach ceny (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dołączyć do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem pismo z zaleceniami producenta | TAK, podać |  | –
130 | gwarantowany czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48h [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | TAK |  | –
131 | gwarantowany czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie większy niż 5 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy, czas wykonania napraw w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy nie więcej niż 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy. W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dostarczy Zamawiającemu (na czas naprawy) aparat zastępczy o parametrach technicznych nie gorszych od aparatu oferowanego | TAK |  | –
132 | nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | podać |  | –
Inne
133 | szkolenie personelu z obsługi (miejsce: siedziba Zamawiającego, czas i ilość osób: do ustalenia przed szkoleniem) | TAK |  | –
134 | instrukcja obsługi do oferowanego urządzenia w języku polskim, dodatkowa instrukcja obsługi oraz instrukcja serwisowa dla oferowanego modelu aparatu (obowiązkowo wersje elektroniczne) dla Działu Inżynierii Klinicznej - przy dostawie | TAK |  | –
135 | w ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest po dokonanej instalacji do odebrania opakowań po zainstalowanym sprzęcie i ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK |  | –