Ogłoszenie o zamówieniu nr  02/SORFM/2024 WER. 3

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

Warunki ogólne

Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub nowszy  (w przypadku urządzenia modułowego, dotyczy wszystkich modułów / części urządzenia posiadających własne - odrębne tabliczki znamionowe)

Oferowany sprzęt powinien posiadać Deklaracja zgodności CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych – dokumenty potwierdzające spełnienie warunku należy dołączyć do oferty.

Warunki szczegółowe

Tabele z wymaganymi parametrami sprzętów:

Część 1

Tomograf Komputerowy – 1 sztuka.

| Lp. | Wymagania minimalne | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe - fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024 | tak |  |
|  | Tomograf komputerowy posiadający detektor min. 64 rzędowy przeznaczony do badań ogólnych i umożliwiający akwizycję min. 128 warstw, w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor | tak |  |
| GANTRY, STÓŁ PACJENTA |  |  |
|  | Średnica otworu gantry min. 75 cm | tak |  |
|  | Fizyczne pochylanie gantry w zakresie ±30° | tak |  |
|  | Udźwig stołu pacjenta w pełnym zakresie skanowania min. 300 kg. | tak |  |
|  | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych podczas skanowania min. 200 cm. | tak |  |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne pozycjonowania pacjenta oraz automatyczne wyznaczenie izocentrum pacjenta i ustawienie odpowiedniej wysokości pacjenta. Automatyczne wyszukanie anatomicznych punktów referencyjnych pacjenta, zgodnych z protokołem badania i na ich podstawie automatyczne ustawienie początku i zakresu topogramu. | tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie wysokości pacjenta do wyznaczonego izocentrum i wjazd na pozycję rozpoczęcia skanowania zgodnie z wyznaczonym anatomicznym punktem referencyjnym po wciśnięciu jednego przycisku na gantry. | tak |  |
|  | Automatyczne ostrzeganie personelu przed potencjalną kolizją pacjenta z gantry w przypadku nieprawidłowego ułożenia pacjenta przed wjazdem pacjenta do gantry | tak |  |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry za pomocą pedałów przy stole oraz paneli na obudowie gantry umieszczonych z przodu i tyłu gantry. | tak |  |
|  | Wyświetlanie filmów instruujących pacjenta o przebiegu badania na panelu informacyjnym gantry | tak |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac -osłona chroniąca stół przed zalaniem płynami - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod nogi | tak |  |
| DETEKTOR, GENERATOR, LAMPA |  |  |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora min. 38 mm | tak |  |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,625mm | tak |  |
|  | Akwizycja dwu energetyczna (uzyskanie dwóch zestawów danych badanej objętości dla minimum dwóch różnych energii promieniowania - różnych kV dla każdej z energii) | tak |  |
|  | Rzeczywista moc generatora ≥72 kW | tak |  |
|  | Zakres napięcia anodowego min. 80-135 kV | tak |  |
|  | Ilość wartości napięcia anodowego, możliwych do zastosowania w protokołach badań min. 4 | tak |  |
|  | Prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym ≥ 600 mA | tak |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min. 7 MHU lub w przypadku konstrukcji chłodzenia innej niż klasyczna jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min | tak |  |
|  | Maksymalna szybkość chłodzenia anody lampy min. 1000 kHU/min | tak |  |
|  | Odległość ogniska lampy od detektora [cm] | tak |  |
| PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |
|  | Ilość nienakładających się warstw w czasie jednego obrotu układu lampa-detektor min. 64 | tak |  |
|  | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) min. 185cm | tak |  |
|  | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360°) układu lampa-detektor dostępny dla badań pacjenta min. 0,35 s. | tak |  |
|  | Maksymalna szybkość badania w trybie spiralnym mierzona szybkością przesuwu stołu podczas skanu spiralnego dla maksymalnego diagnostycznego pola obrazowania (FOV min. 50 cm) nie mniejsza niż 150 mm/s. | tak |  |
|  | Stosunek skoku spirali do szerokości wiązki (tzw. współczynnik pitch tomografu) nie mniejszy od jedności, zgodny z aktualnymi wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 11.01.2023, dostępny w oferowanym tomografie dla wszystkich oferowanych wielkości diagnostycznego pola skanowania FOV. | tak |  |
|  | Maksymalna wartość współczynnika skoku spirali (pitch) możliwego do ustawienia w protokole skanowania spiralnego min. 1,50. | tak |  |
|  | Automatyczne wyświetlanie protokołów badania zgodnych ze skierowaniem przychodzącym z systemu RIS. | tak |  |
|  | Automatyczne ustawianie zakresu skanowani i pola obrazowania DFOV na podstawie topogramu dla wyznaczonych obszarów anatomicznych pacjenta (min. głowa, klatka, brzuch, miednica). | tak |  |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji (kV, mA itp) na podstawie oszacowanego rozmiaru pacjenta, zadanej jakości obrazu oraz rodzaju badania. | tak |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlenia obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | tak |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach x,y,z. | tak |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający dawkę powierzchniową promieniowania nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi). | tak |  |
|  | Zakres dynamicznych badań perfuzyjnych głowy min. 8 cm, przy pojedynczym podaniu środka kontrastowego z rozdzielczością czasową nie gorszą od 3,2 s | tak |  |
|  | Prospektywne i retrospektywne skanowanie, umożliwiające akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | tak |  |
|  | Prospektywna, pulsacyjna akwizycja kardiologiczna wykonywana w celu obniżenia dawki promieniowania, typu SnapShot Pulse, Heart View ECG-Pulsing, SureCardio Prospective lub odpowiednio do nomenklatury producenta | tak |  |
|  | Możliwość korekty miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń) przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji. | tak |  |
|  | Specjalistyczna funkcja akwizycyjno-rekonstrukcyjna zmniejszająca co najmniej pięciokrotnie rozmycie obrazu naczyń wieńcowych spowodowane ich ruchem podczas akwizycji. (Wartość potwierdzona w materiałach producenta). | tak |  |
|  | Zmniejszone pola skanowania 30 cm (± 10%) do badań głowy, szczupłych pacjentów oraz dzieci umożliwiające ograniczenie wiązki promieniowania w osi XY | tak |  |
|  | Rozdzielczość przestrzenna dla całego zakresu skanowania i akwizycji min. 64 nienakładających się warstw max. 0,33 mm. | tak |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa przy akwizycji z maksymalna ilością warstw w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY min. 12 pl/cm dla punktu 50 % krzywej MTF | tak |  |
| KONSOLA ROBOCZA TECHNIKA |  |  |
|  | Stanowisko operatorskie z min. dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej min. 19” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat spełniające aktualne parametry monitorów przeglądowych | tak |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów min. 700 000. | tak |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 min. 60 obrazów/s | tak |  |
|  | Dodatkowa matryca rekonstrukcyjna 1024 x 1024 | tak |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | tak, podać % redukcji |  |
|  | Algorytm dedykowany do redukcji zniekształceń od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. | tak |  |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badań z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | tak |  |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania min. 8. | tak |  |
|  | MIP (Maximum IntensityProjection) | tak |  |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Report | tak |  |
|  | Automatyczne powiadamiane obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu, o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | tak |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii dróg powietrznych - bronchoskopii z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | tak |  |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego. Możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej. Sprzężenie klasy min. IV wg. CiA 425 z dostarczonym wstrzykiwaczem. | tak |  |
|  | Automatyczny raport dotyczący rzeczywistych parametrów kontrastu (min. objętość, szybkość wstrzyknięcia, opóźnienie), którą otrzymał pacjent dołączane jako dodatkowa seria DICOM do badania z możliwością jego zapamiętania i wydruku. | tak |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | tak |  |
| SYSTEM OPISOWY: SERWER APLIKACYJNY I KONSOLE LEKARSKIE WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM APLIKACYJNYM : WYMAGANIA SPRZĘTOWE |  |  |
|  | Zaoferowanie nowego serwera aplikacyjnego umożliwiającego jednoczesną pracę min. 3 jednoczasowych użytkowników. Serwer musi spełniać następujące wymagania: - liczba procesorów: min. 2 - pamięć RAM: min. 96 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID - pojemności macierzy: min. 3,5 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug - serwer umożliwiający jednoczesne przetwarzanie min. 40 000 warstw - system musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. - oprogramowanie i ilość jednoczasowych licencji zgodnie z wymaganiami opisanymi w punktach: 65-101. | tak |  |
|  | 2 stanowiska lekarskie – konsole zależne serwera wyposażone w diagnostyczny monitor medyczny klasy IIb o przekątnej min. 30” i monitor opisowy o przekątnej min. 21” | tak |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage commitment | tak |  |
| OPROGRAMOWANIE PODSTAWOWE SERWERA |  |  |
|  | Dostawa aplikacji w oparciu o model pływających licencji z zapewnieniem dostępności wszystkich funkcjonalności opisanych w pkt 66-76 dla min. 3 jednoczasowych użytkowników | tak |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | tak |  |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | tak |  |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub po krzywej | tak |  |
|  | Pomiary geometryczne: odległości, kąta, powierzchni, objętości | tak |  |
|  | Jednoczesne ładowanie min. dwóch zestawów danych tego samego pacjenta | tak |  |
|  | Funkcjonalność 2D, 3D dla obrazów w standardzie DICOM 3.0 | tak |  |
|  | Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | tak |  |
|  | Możliwość definiowania własnych ustawień VRT (presetów) do późniejszego wykorzystania | tak |  |
|  | Oprogramowanie do tworzenia fotorealistycznych rekonstrukcji 3D | tak |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na eksport modeli 3D do zewnętrznego pliku, który może zostać użyty do wydruku 3D. Format plików to min. STL, VRML, 3MF | tak |  |
| OPROGRAMOWANIE ZAAWANSOWANE SERWERA |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualna endoskopii dróg powietrznych i naczyń. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji i ekstrakcji struktur kostnych typu „bone removal” lub równoważne. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Automatyczne etykietowanie kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie kątów nachylenia płaszczyzn rekonstrukcji dla poszczególnych kręgów niezależnie od typu wykonywanego badania. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do angiografii CT umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy). (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity). (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Segmentacja wszystkich pięciu płatów płuc i automatyczne obliczanie rozedmy w poszczególnych płatach płuc. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Specjalizowane protokoły do perfuzji narządów miąższowych (min. wątroby, nerek, śledziony, trzustki, prostaty itp.). (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Badania perfuzji mózgu oraz guzów mózgu z funkcją klasyfikacji tkankowej polegającej na segmentacji regionów niedokrwiennych mózgu na podstawie map przepływu i objętości krwi (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) parametru IRF T0 (opóźnienie napływu kontrastu). (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji 3D i oceny krwiaków w mózgu z serii bez kontrastu wraz z automatycznym obliczaniem objętości krwiaka oraz jego krótkiej i długiej osi. | tak |  |
|  | Oprogramowanie do segmentacji 3D i oceny tętniaków w mózgu z serii z kontrastem wraz z automatycznym pomiarami min.: objętości tętniaka, minimalnej i maksymalnej długości tętniaka oraz maksymalnej i minimalnej średnicy szyjki tętniaka. (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do szybkiej diagnostyki udarów w badaniach CT bez kontrastu (natywnych) z oceną ASPECT (Albert Stroke Program Early CT Score) umożliwiające: automatyczną detekcję obszarów objętych udarem, rozległości i zaawansowania strefy niedokrwiennej. Automatyczne wykonywanie pomiarów oraz generowanie map i wyników w skali ASPECT bez konieczności procesowania na stacji lekarskiej. (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora generowanie i przetwarzanie obrazów perfuzji mózgu i skali ASPECT oraz automatyczne wysyłanie mailem raportu włącznie z kolorowymi mapami perfuzji do zdefiniowanej grupy zespołu udarowego. (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Tworzenie własnych kryteriów onkologicznych oceny zmian ogniskowych (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów TK, MR i PET (min. 2 jednoczasowe licencje) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score metodą wagową, objętościową i Agastona (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny ilościowej i jakościowej blaszek miażdżycowych w naczyniach wieńcowych (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznej izolacji mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru średnicy, pola przekroju, światła naczynia i automatycznego pomiaru stopnia stenozy. Automatyczna segmentacja i etykietowanie naczyń wieńcowych. (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci min. 17 segmentowego diagramu AHA (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Segmentacja wszystkich jam serca (komór i przedsionków) oraz ich analiza funkcjonalna wraz z obliczaniem parametrów funkcjonalnych wszystkich jam. (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
|  | Uwidacznianie tętnic wieńcowych w prezentacji IVUS (wewnątrznaczyniowe badanie ultrasonograficzne) z oceną lokalizacji blaszki miażdżycowej (min. 1 jednoczasowa licencja) | tak |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE TK |  |  |
| 102. | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz środka cieniującego i soli fizjologicznej montowany na zawieszeniu sufitowym współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez min. 24 godziny w wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalanydietylohekylu). Pobieranie środka cieniującego i roztworu NaCl bezpośrednio z oryginalnych opakowań różnych producentów środków cieniujących bez konieczności przelewania ich do specjalistycznych wkładów. Sprzężenie z tomografem w klasie min. IV wg CiA 425. | tak |  |
| 103. | UPS do podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej, układu chłodzenia lampy rtg oraz zasilania detektora w przypadku zaników napięcia sieciowego przez min. 5 minut. | tak |  |
| 104. | UPSy do każdej dostarczonej stacji lekarskiej umożliwiające bezpieczne ich wyłączenie w przypadku zaników zasilania | tak |  |
| 105. | Zestaw fantomów do kalibracji i kontroli jakości tomografu komputerowego. | tak |  |
| 106. | Duplikator wraz z komputerem sterującym do automatycznego nagrywania badań na płytach CD/DVD/BLUERAY wraz zintegrowaną drukarką do wykonywania nadruku w kolorze. Urządzenie powinno obsługiwać następujące nośniki: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL, BD-R, BD-R DL. | tak |  |
| SYSTEMY DODATKOWE |  |  |  |
| PACS - SYSTEM ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI BADAŃ OBRAZOWYCH |  |  |  |
| 107. | System archiwizacji danych obrazowych PACS zintegrowany z systemem RIS po stronie systemu PACS. | tak |  |
| 108. | Licencja systemu PACS umożliwiająca podłączenie 12 urządzeń diagnostycznych działających w standardzie DICOM. | tak |  |
| 109. | Worklista na aparaty diagnostyczne | tak |  |
| 110. | System współpracuje z minimum 3 różnymi typami baz danych min. PostrgreSQL, DB2, MS SQL z możliwością instalacji w środowisku Windows oraz Linux. | tak |  |
| 111. | System nie ogranicza ilości archiwizowanych badań. | tak |  |
| 112. | System nie wymaga instalacji, działa w oparciu o przeglądarkę internetową, min. FireFox ESR. | tak |  |
| 113. | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową. | tak |  |
| 114. | System obsługuje macierze o nieograniczonej pojemności bez zakupu dodatkowej licencji. | tak |  |
| 115. | System umożliwia automatyczną archiwizację oraz komunikację z urządzeniami i stacjami diagnostycznymi w standardzie DICOM 3.0. | tak |  |
| 116. | System daje możliwość współpracy z następującymi urządzeniami archiwizującymi dane: Archiwizacja on-line: Macierz dyskowa RAID – urządzenie typu NAS, możliwość swobodnego rozszerzenia przez dodanie kolejnych urządzeń typu NAS. | tak |  |
| 117. | Dla każdego urządzenia DICOM istnieje możliwość przypisania następujących własności: nazwa (AETitle) - IP - Port Opis | tak |  |
| 118. | Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg kryteriów: - nazwisko i imię pacjenta - ID pacjenta - data urodzenia pacjenta - numer badania - rodzaj badania data wykonania | tak |  |
| 119. | Możliwość otwarcia wybranego badania w przeglądarce DICOM. | tak |  |
| 120. | Możliwość nagrania badania na płytę DVD lub CD (obrazy w standardzie DICOM + przeglądarka DICOM) | tak |  |
| 121. | System zarządzania użytkownikami, obejmujący ich role i uprawnienia do poszczególnych funkcjonalności oraz do danych przechowywanych w systemie. | tak |  |
| 122. | Formatka wyszukiwania badań wg zdefiniowanych kryteriów. | tak |  |
| 123. | Formatka prezentacji szczegółów wyszukanego badania. | tak |  |
| 124. | Mechanizm konfiguracji archiwów w zakresie odczytu i zapisu dla uprawnionych węzłów komunikacyjnych. | tak |  |
| 125. | Mechanizm konfiguracji węzłów uprawnionych do realizacji transmisji danych z/do systemu PACS w oparciu o protokoły DICOM, z uwzględnieniem elementów, wg których może zostać zrealizowane wyszukiwanie: - StudyDate - Series Date - AcquisitionDate - Content Date - AccessionNumber - Modality – Manufacturer - InstitutionName - Station Name - StudyDescription - Series Description - Operators’ Name - Patient’sName - Patient ID - Patient’sBirthDate - Patient’s Sex - Patient’s Age - AdditionalPatientHistory - StudyInstance UID - Series Instance UID - Study ID - Series Number - AcquisitionNumber InstanceNumber | tak |  |
| 126. | Mechanizmy auto-routingu pozwalające na automatyczne wykonanie operacji: Przeniesienia badania na archiwum znajdujące się na zewnętrznym systemie PACS lub stacje diagnostyczne według reguł opartych o tagi DICOM. | tak |  |
| 127. | Formatka zamiany wartości przechowywanych w nagłówkach DICOM. | tak |  |
| 128. | Wsparcie dla obsługi WADO (Web Access Dicom Objects). | tak |  |
| 129. | Referencyjna przeglądarka obrazów DICOM dostępna on-line/web bez limitu użytkowników o minimalnych funkcjonalnościach: Lista serii wraz z miniaturkami z możliwością przełączania pomiędzy seriami - Manipulowanie zdjęciem: - Ustawianie kontrastu/jasności - Obrót - Obrót w lewo/ w prawo - Przerzucenie w poziomie/pionie - Przeciąganie - Powiększanie - Pokazuje/ukrywa obrys naniesiony na zdjęcie - Przewijanie instancji serii Powrót | tak |  |
| 130. | Diagnostyczna przeglądarka obrazów DICOM certyfikowana w klasie medycznej IIb, dostępna on-line/web dla min. 10 jednocześnie zalogowanych użytkowników o minimalnych funkcjonalnościach: | tak |  |
| 131. | Funkcje podstawowe: - Szerokość/Poziom Okna: Manipulowanie poziomem okna obrazu przy użyciu myszy. - Wstępne ustawienia W/L: Możliwość wyboru z listy dostępnych ustawień szerokości/poziomu okna. - Przesuń: Przesuwanie obrazu umożliwia pozycjonowanie obrazów w widocznym obszarze. - Powiększenie: Zwiększ/zmniejsz obraz - Skroluj: Przewijaj obrazy serii za pomocą kółka myszy, przeciągając je pionowo lub za pomocą skrótów klawiaturowych. - Obróć/Odwróć: Obróć obraz w prawo/lewo i odwróć go poziomo/pionowo z możliwością przywrócenia pierwotnej orientacji obrazu. Lupa: Powiększenie określonego obszaru obrazu | tak |  |
| 132. | Przyrządy pomiarowe: - Linia: Odległość między dwoma punktami - Kąt: Tworzenie i mierzenie kątów między trzema punktami - Kąt Cobba: Pomiar kąta między dwiema liniami. - Polilinia: Odległość od określonej liczby punktów - Obszar: Pomiar powierzchni z określonej liczby punktów. - Elipsa: Pomiar powierzchni elipsy, wartości min, max, średniej i odchylenia standardowego - Prostokat: Pomiar powierzchni prostokąta, wartości min, max, średnia i odchylenie standardowe - Objętość: Pomiar objętości za pomocą okręgów utworzonych z określonej liczby punktów - Różnica wysokości: Pomiar odległości pionowej i kąta między linią poziomą a linią łączącą punkty - CTR: Pomiar współczynnika sercowo-piersiowego (CTR) w celu oszacowania wielkości serca - Płaskostopie: Pomiar wysklepienia podłużnego stopy w celu wykrycia płaskostopia podłużnego - Goniometria: Pomiar długości zniekształceń kątowych kości udowej, piszczelowej i udowo-piszczelowej - Odległość TT-TG: Pomiar odległości między guzowatością kości piszczelowej a rowkiem bloczkowym w celu ilościowego określenia niestabilności rzepki kolana - Oznaczenie kręgosłupa: Narzędzie do zaznaczania kręgów kręgosłupa. Możliwość wykluczenia etykiet i oznaczenia patologicznych kręgów: T13 i/lub L6. Mierzy równowagę kręgosłupa - Kąt kręgu: Pomiar kąta między narysowaną przez użytkownika osią kręgu a poziomą osią obrazu - ROI: Pomiar obrazów wielkości i kształtu określonego obiektu - Krzywa: Elastyczne zaznaczenie obszar obrazu, w celu obliczenia powierzchni - Ołówek: Zaznaczenie obszar obrazu dowolnym rysunkiem - Strzałka: Zaznaczanie obszar zainteresowania na obrazie, filmie lub wielu klatkach - Teksty: Możliwość umieszczenia pola tekstowego na obrazie w celu zapisywania notatek tekstowych - Pomiar ciągły: Możliwość aktywacji narzędzia w celu kilkukrotnego powtórzenia pomiarów - Intensywność: Pomiar intensywności obrazu w jednostkach Hounsfielda (HU). - Wyświetlanie kątów: Wyświetlanie wszystkich kątów między przecinającymi się liniami - Linia kalibracji: Zmiana skali pomiaru. - STD: Średnia wartość i odchylenie standardowe pikseli w kwadracie o wymiarach 10 na 10 mm Usuń: Usuwanie pomiarów aktywnego obrazu | tak |  |
| 133. | Narzędzia segmentacji: - Segmentacja: Narzędzie do zaznaczania obszarów zainteresowania na obrazach medycznych - Pole ograniczenia: Narzędzie umożliwia zaznaczenie interesującego nas obszaru poprzez narysowanie wokół niego prostokąta ograniczającego. Możliwość zaznaczenia segmentów pola ograniczenia w 2D lub 3D. Inteligentne narzędzia zaznaczania: Umożliwia zaznaczenie obszaru zainteresowania, rysując kontur na obrazie. Wypełnia obszar zainteresowania za pomocą inteligentnych narzędzi zaznaczania z regulowanym: promieniem i czułością. Możliwość korzystania z narzędzi zarówno w trybie 2D, jak i 3D | tak |  |
| 134. | Funkcje widoku: - Aktywator przewijania: Możliwość włączenia/wyłączenia funkcji jednoczesnego przewijania aktywnych widoków serii obrazów - Propagacja elipsy ROI: Możliwość propagacji ROI pomiaru (Elipsy) do innych otwartych widoków - Widok do schowka: Możliwość kopiowania zawartości widoku do schowka przy użyciu formatu kompresji PNG z widocznego obszaru - Obraz do schowka: Możliwość skopiowania obrazu w oryginalnej rozdzielczości do schowka (bez adnotacji i manipulacji). - Secondary Capture: Możliwość zapisania zawartości widoku jako wtórny obraz DICOM (Secondary Capture) w nowej serii Szybki dostęp: Możliwość korzystania z dedykowanych kontrolek w celu szybkiego dostępu do obrazów z dodatkowymi danymi. Kontrolki szybkiego dostępu: Pasek przewijania, Kluczowe obiekty, Adnotacje | tak |  |
| 135. | Właściwości szablonu wyświetlania (Layout): - Układ widoku: Wybór spośród różnych typów układów, aby wyświetlić do 12 badań DICOM w tym samym czasie. - Miniatury obrazów: Zmiana położenia miniatur na ekranie - Pełny ekran: Możliwość przełączenia na widok pełnoekranowy - Wiele obrazów: Wybór liczby obrazów, które można załadować w oknie - Obsługa wielu badań: Możliwość otwierania wielu badań i porównywania obrazów tego samego pacjenta lub różnych pacjentów na jednym ekranie (widoku). - Tryb podzielenie widoku: Możliwość przeglądanie obrazów z wielu badań i porównywania ich obok siebie - Historia pacjenta: Łatwy dostęp do całej Historii Pacjenta. Możliwość filtrowania badań według ID, Nazwy, Modalności, Opisu itp. Unikalny filtr ‘roczny’ do filtrowania badań według roku - Key Object: Możliwość oznaczania instancji i zapisywania ich jako Kluczowe Obrazy do późniejszego przejrzenia. Hanging Protocols: Możliwość skonfigurowania ułożenia zestawu obrazów w celu szybszej diagnozy | tak |  |
| 136. | Funkcje manipulacji obrazem: - Linie odniesienia: Nakładające się na siebie linie referencyjne pozwalają wskazać położenie wycinka obrazu na innym obrazie przecinającej się płaszczyzny - Celownik: Przedstawia przecinające się płaszczyzny wybranego punktu w badaniu głównym - Wyrównaj i zablokuj: Funkcja wyrównywania obrazu w lewo lub w prawo i blokowania go podczas stosowania operacji powiększania lub przesuwania - Jednoczesne przewijanie: Łączenie serii – ręczne jednoczesne przewijanie. Możliwość włączenia/wyłączenia dla każdego widoku. Możliwość przewijania wszystkich badań w otwartych widokach - Synchronizuj okna: Opcjonalna synchronizacja okien tej samej serii - Synchronizuj akcje: Synchronizuj operacje Okien, Palety kolorów, Przesuwania i Powiększenia dla tej samej serii lub dla wszystkich widoków - Paleta kolorów: Możliwość zastosowania palety kolorów dla obrazów monochromatycznych DICOM - Histogram - Tryb Cine/Tworzenie wielu klatek (multiframe): Łączy wszystkie serie obrazów w jeden film i umożliwia szybkie przewijanie obrazów - VOI LUT: Możliwość wyboru i zastosowania tablicy VOI LUT Resetowanie: Resetowanie widoku obrazu do stanu pierwotnego | tak |  |
| 137. | Funkcje pomocnicze: - Wyszukiwarka - Skróty klawiszowe - Etykiety orientacyjne krawędziach obrazów wyraźnie wskazują orientację badania - Wydruk obrazu z przeglądarki - Prześlij badanie - Eksport w różnych formatach: DICOM, jpg/mp4, tiff/mp4, png/mp4 i BMP/mp4. Możliwość anonimizacji i udostępniania badań | tak |  |
| 138. | Specjalistyczne funkcje: - Obsługa transmisji na żywo - Obsługa trybu wieloklatkowego (Multi-Frame) - Obsługa plików wideo MPEG-2 i MPEG-4 - Obsługa badań EKG - Obsługa plików PDF - Obsługa formatów: DICOM, BMP, JPG, TIFF, MPEG, PDF i TXT - Wsparcie PR: Obsługa adnotacji Presentation State - Obsługa obiektów kluczowych (KO): Możliwość oznaczania obrazów jako kluczowych obiektów i ich zapisywania. Możliwość otwarcia dostępnych obrazów kluczowych do przeglądu. - Możliwość stworzenia montażu różnych obrazów i zapisania go jako wtórny obraz (Secondary Capture) w nowej serii. - Fuzja PET-CT: Możliwość łączenia serii badań typu PET i CT, łącząc w ten sposób miejsca skupisk radiofarmaceutyków z budową anatomiczną pacjenta - Fuzja: Fuzję można zastosować w badaniach PET, CT, MR, NM lub innych skonfigurowanych rodzajach - Cyfrowa subtrakcja obrazów: Możliwość zastosowania maski cyfrowej angiografii subtrakcyjnej dla obrazów XA Schematy kolorystyczne: Możliwość wyróżnienia składowych kolorystycznych lub ich kombinacji na obrazach | tak |  |
| 139. | Funkcje MPR: - Ortogonalny MPR: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja 2D z projekcjami poprzecznymi, czołowymi i strzałkowymi. - Poprzeczny MPR: Poprzeczna rekonstrukcja wielopłaszczyznowa - Czołowy MPR: Czołowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa. - Strzałkowy MPR: Strzałkowa rekonstrukcja wielopłaszczyznowa - Funkcje 2D: Poziomowanie okna, przesuwanie, powiększanie, pomiary, przewijanie, celownik itp. Z wyjątkiem funkcji odwracania/obracania obrazu. Tryb filmowy: Przeglądanie serii obrazów MIP/MPR w celu szybkiego przeglądu anatomii w zakresie zdefiniowanym przez użytkownika | tak |  |
| 140. | Funkcje MIST Skośny z renderowaniem MPR/MIP/3D: - MIST Skośny: Rekonstrukcja wielopłaszczyznowa (MPR) w skośnych płaszczyznach - MIP: Tryb projekcji maksymalnej gęstości - MinIP: Tryb projekcji minimalnej gęstości. - AVG: Tryb średniej gęstości. - Regularne funkcje: Poziomowanie Okna, Przesuwanie, Powiększanie; Przewijanie, Celownik. - Pomiary: Linia, Kąt, Elipsa, Krzywa, Ołówek. - Funkcje widoku: Kopiowanie do schowka, Secondary Capture, Wybór układu widoku, Ukrywanie osi, Wyśrodkowanie, Resetowanie - Renderowanie 3D: Renderowanie objętości 3D z funkcjami obracania, przesuwania, powiększania i poziomowania okien oraz stosowanie ustawień wstępnych funkcji przenoszenia. Porównanie MPR/MIP/3D: Możliwość jednoczesnego porównywania kilku widoków MPR/MIP/3D. | tak |  |
| 141. | Funkcje MIST MIP: - MIST Poprzeczny MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja poprzeczna z funkcją MIP - MIST Czołowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja czołowa z funkcją MIP. MIST Strzałkowy MIP: Wielopłaszczyznowa rekonstrukcja strzałkowa z funkcją MIP | tak |  |
| 142. | Funkcje personalizacji: - Motyw: Możliwość zmiany domyślnego koloru (czerwonego) na niebieski, który jest dobrze widoczny na monitorach monochromatycznych - Widok miniatur: Wyświetlana jest jedna miniatura na serię CT/MR/PET. Możliwość skonfigurowania wszystkich miniatur dla serii, które mają być wyświetlane - Dyskretne, wstępne ładowanie obrazów: Opcjonalne wstępne ładowanie obrazów w serii CT/MR/PET po przeciągnięciu miniatury do widoku - Obsługa wielu języków: Domyślne języki minimum: polski, angielski Okna dialogowe: Możliwość zmiany rozmiaru i przeciągania okien dialogowych | tak |  |
| 143. | Obsługa przeglądarek internetowych: - Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego z wykorzystaniem różnych min. 4 przeglądarek internetowych w tym minimum: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari Możliwość poprawnej pracy oprogramowania diagnostycznego minimum na 2 systemach operacyjnych w tym minimum: Windows 10 lub nowszy, Apple MacOS 11 lub nowszy | tak |  |
| 144. | Dostęp do przeglądarki za pomocą urządzeń typu smartfon/tablet: Możliwość korzystania z oprogramowania diagnostycznego na minimum 2 platformach systemowych dla smartfonów/tabletów w tym minimum: Android i iOS | tak |  |
| 145. | Możliwość nagrywania CD / DVD. | tak |  |
| 146. | Adaptacyjny „responsywny” interfejs użytkownika o rozmiarze ekranu dla tabletów i smartfonów. | tak |  |
| 147. | Sterowanie typu Multi-Touch dla tabletów, smartfonów i dotykowych monitorów: zmiana kontrastu i jasności, powiększanie, przesuwanie, przewijanie, pomiary. | tak |  |
| SYSTEM MONITOROWANIA DAWKI PROMIENIOWANIA PACJENTA |  |  |  |
| 148. | Moduł oprogramowania HIS do monitorowania i analizy dawek do monitorowania i analizy dawek promieniowania jonizującego generowanych w trakcie radiologicznych badań diagnostycznych i radiologii zabiegowej w medycynie. | tak |  |
| 149. | Możliwość odbierania, przechowywania i przetwarzania danych o dawkach promieniowania jonizującego towarzyszące radiologicznym badaniom diagnostycznym oraz radiologii zabiegowej w medycynie, w tym: radiografii ogólnej, tomografii komputerowej, mammografii, fluoroskopii. | tak |  |
| 150. | Pełna integracja z systemem PACS dostarczanym oferowanym w tym postępowaniu oraz aparatami diagnostycznymi generującymi dawkę promieniowania jonizującego różnych producentów i generującymi obrazy w standardzie DICOM. | tak |  |
| 151. | Licencja umożliwia analizę dawek dla minimum 2 urządzeń diagnostycznych TK posiadanych przez Zamawiającego i generujących promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). | tak, podać |  |
| 152. | Brak limitu ilości przechowywanych badań. | tak |  |
| 153. | Brak limitu ilości użytkowników, którzy mogą jednocześnie korzystać z systemu. | tak |  |
| 154. | Oprogramowanie dostępne jest w języku polskim oraz w języku angielskim (w zależności od preferencji użytkownika). | tak |  |
| 155. | Interfejs systemu przystosowany do pracy w warunkach oświetlenia biurowego oraz oświetlenia dla opisu badań radiologicznych, posiadający dwie wersje kolorystyczne - jasną i ciemną. | tak |  |
| 156. | Oprogramowanie nie przechowuje danych obrazowych przesłanych do niego badań. Program przechowuje jedynie informacje konieczne do analizy dawki promieniowania jonizującego. | tak |  |
| 157. | Oprogramowanie obsługuje wszystkie rodzaje badań radiologicznych zawierających informacje o dawce promieniowania jonizującego. | tak |  |
| 158. | Oprogramowanie obsługuje wszystkie rodzaje badań radiologicznych, które nie zawierają informacji o dawce promieniowania jonizującego, ale zawierają parametry wykonania badania i oblicza z tego wartość dawki. | tak |  |
| 159. | Oprogramowanie sczytuje informacje o dawce z plików RDSR (Dose Report). | tak |  |
| 160. | Dla każdego badania z zakresu radiografii ogólnej system gromadzi, przetwarza i wyświetla minimum następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta, - PESEL pacjenta, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - status ciąży pacjenta, - wagę pacjenta, - wzrost pacjenta, - BMI pacjenta, - numer badania, - data badania, - ilość ekspozycji w danym badaniu, - oznaczenie rodzaju każdego wykonanego badania lub zastosowanej szczegółowej procedury radiologicznej, - oznaczenie aparatu za pomocą którego wykonano badanie, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - oznaczenie warunków ekspozycji ([kV], [mA], [mAs], [s]) towarzyszących danemu badaniu, - wartość DAP dla każdej ekspozycji lub obliczoną wartość Kermy w powietrzu dla każdej ekspozycji, - obliczoną wartość dawki efektywnej dla każdego badania, - alarm przekroczenia poziomu referencyjnego jeżeli nastąpiło. | tak |  |
| 161. | Dla każdego badania z zakresu tomografii komputerowej system gromadzi, przetwarza i wyświetla minimum następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta, - PESEL pacjenta, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - status ciąży pacjenta, - wagę pacjenta, - wzrost pacjenta, - BMI pacjenta, - numer badania, - data badania, - oznaczenie badanego obszaru anatomicznego, - oznaczenie zastosowanego protokołu badania, - oznaczenie aparatu za pomocą którego wykonano badanie, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - oznaczenie warunków ekspozycji ([kV], [mA], max [mA]) towarzyszących danemu badaniu i jego fazom, - wartość Pitch Factor dla danej fazy badania, - oznaczenie wartości Objętościowego Tomograficznego Indeksu Dawki (CTDIVOL) dla każdego badania i jego faz, - wartość iloczynu dawki i długości (DLP) dla każdego badania i jego faz, - wartość Ważonego Tomograficznego Indeksu Dawki (CTDIW) dla danej fazy w badaniu, - alarm przekroczenia poziomu referencyjnego jeżeli nastąpiło. | tak |  |
| 162. | Dla badań z zakresu tomografii komputerowej system kalkuluje oraz wyświetla następujące wartości i wskaźniki: - wartość Ważonego Tomograficznego Indeksu Dawki (CTDIW) dla danej fazy badania, - wartość szacunkowej dawki charakterystycznej dla rozmiaru (size specific dose estimate - SSDE) dla każdego badania lub jego fazy wyznaczoną dla ekwiwalentu wody zgodnie metodologią opisaną w Raporcie nr 220:2014 American Assotiation of Physicists in Medicine dla obszaru BODY oraz obszaru HEAD, wartość szacunkowej dawki charakterystycznej dla rozmiaru (size specific dose estimate - SSDE) dla każdego badania lub jego fazy wyznaczoną dla średnicy efektywnej zgodnie metodologią opisaną w Raportach nr 204:2011 oraz nr 293:2019 American Association of Physicists in Medicine dla pacjentów dorosłych oraz pacjentów pediatrycznych. | tak |  |
| 163. | Dla każdego badania z zakresu mammografii system gromadzi, przetwarza i wyświetla minimum następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta, - PESEL pacjenta, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - status ciąży pacjenta, - wagę pacjenta, - wzrost pacjenta, - BMI pacjenta, - numer badania, - data badania, - ilość ekspozycji w danym badaniu, - oznaczenie strony badania, - oznaczenie zastosowanych projekcji mammograficznej, - wartość grubości piersi po ucisku, - oznaczenie materiału anody oraz zastosowanej kombinacji filtrów, - oznaczenie aparatu za pomocą którego wykonano badanie, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - oznaczenie warunków ekspozycji ([kV], [mA], [s]) towarzyszących danemu badaniu, - wartość dawki wejściowej (Effective Skine Dose - ESD) dla każdej ekspozycji, - wartość średniej dawki gruczołowej (Average Glandular Dose - AGD) dla każdej ekspozycji, - alarm przekroczenia poziomu referencyjnego jeżeli nastąpiło. | tak |  |
| 164. | Dla każdego badania z zakresu fluoroskopii system gromadzi, przetwarza i wyświetla minimum następujące informacje: - imię i nazwisko pacjenta, - PESEL pacjenta, - wiek pacjenta, - płeć pacjenta, - status ciąży pacjenta, - wagę pacjenta, - wzrost pacjenta, - BMI pacjenta, - numer badania, - data badania, - ilość ekspozycji w danym badaniu, - oznaczenie badanego obszaru anatomicznego, - oznaczenie wybranego protokołu badania, - oznaczenie pozycji i orientacji pacjenta, - oznaczenie odległości ognisko-detektor, - oznaczenie odległości ognisko-pacjent, - oznaczenie izocentrum wiązki, - oznaczenie współczynnika powiększenia, - oznaczenie kąta projekcji/stołu, - oznaczenie aparatu za pomocą którego wykonano badanie, - identyfikator osoby wykonującej badanie, - wartość czasu danej ekspozycji [s] danego badania lub jego fazy, - wartość DAP (Dose Area Product) dla każdej ekspozycji oraz wartość DAP dla całego badania (Total DAP), - alarm przekroczenia poziomu referencyjnego jeżeli nastąpiło. - adnotacje towarzyszące danemu badaniu. | tak |  |
| 165. | Oprogramowanie automatycznie oblicza wiek pacjenta na podstawie daty urodzenia. | tak |  |
| 166. | Oprogramowanie automatycznie generuje datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | tak |  |
| 167. | Oprogramowanie automatycznie oblicza wskaźnik BMI pacjenta na podstawie wagi i wzrostu. | tak |  |
| 168. | Oprogramowanie posiada wbudowany kalkulator wartości Kermy w powietrzu dla ekspozycji wykonanych za pomocą aparatów nie wyposażonych w system pomiaru dawki DAP (Dose Area Product). | tak |  |
| 169. | Oprogramowanie posiada wbudowany kalkulator dawki efektywnej dla poszczególnych rodzajów badań. | tak |  |
| 170. | Oprogramowanie posiada funkcję podświetlania nazwy/ikony/narzędzia po najechaniu na nią kursorem myszy. | tak |  |
| 171. | Oprogramowanie pozwala na dopasowanie interfejsu użytkownika (wyglądu ekranu) poprzez dobór kolejności kolumn wyświetlanych w liście oraz sortowanie dla każdej z kolumn rosnąco i malejąco za pomocą jednego kliknięcia w nagłówek kolumny. Możliwość włączenia lub wyłączenia widoczności dowolnej kolumny przez użytkownika, w zakresie minimum: - Alert (krytyczny), - Alert (standardowy), - Status badania, - Modalność, - Data (można podać konkretny przedział czasowy- wpisując dokładne daty lub wybrać rok, miesiąc), - Nazwa urządzenia diagnostycznego, - Operator, - Opis badania, - Całkowity DAP, - Całkowity ESD, - Całkowity AGD, -Całkowity DLP, - Całkowity czas, - Numer badania, - ID pacjenta, - Wiek, - Płeć, - BMI, - Status ciąży. | tak |  |
| 172. | Interfejs programu umożliwiający utworzenie unikatowej listy wyników poprzez zaszyty w systemie mechanizm tabeli przestawnej dla wszystkich parametrów wyświetlonych w liście poprzez przeciągnięcie (drag and drop) wybranego nagłówka kolumny (parametru) w pole grupuj. Możliwość grupowania z użyciem przynajmniej 5 parametrów jednocześnie. System automatycznie wyświetla dla danej grupy badań: sumę wartości, średnią, medianę i trzeci kwartyl. Minimum dla następujących kolumn: - Całkowity DAP, - Całkowity ESD, - Całkowity AGD, - Całkowity DLP, | tak |  |
| 173. | Oprogramowanie umożliwia sortowanie wyników wyszukiwania rosnąco lub malejąco oraz posiada opcję sortowania wielokrotnego (pierwsze sortowanie działa nadrzędnie w stosunku do kolejnych). Czynność sortowania wyników jest wizualnie sygnalizowana. | tak |  |
| 174. | Automatyczne alerty, system musi automatycznie ostrzegać o przekroczonych dawkach (alert), gdy wartości dawki w danym badaniu przekroczą wartości referencyjne system wygeneruje alert, który będzie odpowiednio oznaczony na liście badań i w podglądzie badania. Ponadto dla jednego badania może być generowanych wiele alertów o przynajmniej dwóch poziomach alertów. Badania posiadające przekroczenia znajdują się również na widoku z listą alertów. | tak |  |
| 175. | Oprogramowanie umożliwia przejście i wgląd do szczegółów badania, w szczegółach tych musi się znaleźć minimum: - podsumowanie wartości dawek w badaniu, - szczegółowe informacje o zdarzeniach w badaniu, w tym szczegółowe informacje o warunkach ekspozycji i wartościach dawek dla poszczególnych akwizycji zawierające co najmniej: alerty, nazwę procedury, region badania, czas ekspozycji oraz parametry charakterystyczne, konieczne dla danego typu badania. - szczegółowe informacje o pacjencie w ramach badania, w tym minimum: PESEL, imię i nazwisko, wiek, płeć, waga, wzrost, BMI, status ciąży. - szczegółowe informacje o badaniu, w tym minimum: data badania, accession number, opis badania, ID badania, nazwa producenta aparatu na którym wykonano badanie oraz dane operatora. | tak |  |
| 176. | Opcja edycji, dodawania, anulowania i kasowania danych o pacjencie i dawce z badania. System automatycznie zapamiętuje w logach kto (użytkownik) i kiedy (data, godzina) dokonał modyfikacji lub usunięcia danych. | tak |  |
| 177. | Oprogramowanie umożliwia automatyczne generowanie danych statystycznych oraz opisowych zgodnie z wymaganiami określonymi w tabelach: 4.2, 4.3 i 4.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia (Dz. U. z 2022, poz. 2683) dla zdefiniowanej liczby i zakresu procedur szczegółowych oraz zdefiniowanych czasookresów. | tak |  |
| 178. | Oprogramowanie posiada opcję Audyt, która umożliwia wygenerowanie raportu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu audytów klinicznych wewnętrznych oraz audytów klinicznych zewnętrznych oraz wzoru raportów z ich przeprowadzenia (Dz. U. z 2022, poz. 2683) i zapamiętanie zestawu raportów predefiniowanych dla danej modalności. | tak |  |
| 179. | Funkcja Pre-audyt, która umożliwia wykonanie raportów audytowych dla wybranego przez użytkownika, okresu i modalności. | tak |  |
| 180. | Generowanie dowolnych zestawień użytkownika dla minimum następujących grup danych: - rodzaj badania, - ilość szczegółowych procedur roboczych, - czasookres, - aparat generujący dawkę promieniowania jonizującego, - pacjent. | tak |  |
| 181. | Wbudowane algorytmy porównywania wartości dawek dla wszystkich rodzajów badań z poziomami referencyjnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych (Dz.U. z 2022, poz. 2626). | tak |  |
| 182. | Oprogramowanie umożliwia dowolne przypisywanie i grupowanie danych z aparatów lub ze źródeł danych do grup i rodzajów badań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych (Dz.U. z 2022, poz. 2626). | tak |  |
| 183. | Oprogramowanie umożliwia użytkownikowi elastyczne budowanie schematów referencyjnych dla badań i dostosowanie wartości referencyjnych zarówno dla wymagań narodowych (rządowych) jak i potrzeb danej jednostki medycznej. | tak |  |
| 184. | Oprogramowanie umożliwia ustalenie przez użytkownika własnych poziomów referencyjnych (DRLs) oraz ich grup dla dowolnej konfiguracji obszarów anatomicznych i rodzajów badań. Ilość grup i podgrup jest nielimitowana przez system. | tak |  |
| 185. | Funkcja powiązania danych o dawce z konkretnego rekordu do wybranej przez użytkownika grupy referencyjnej. Każda grupa referencyjna może mieć od zera do wielu powiązanych wartości referencyjnych. | tak |  |
| 186. | Każdej z grup DRL może zostać nadany przez Użytkownika: - typ grupy (światowy, krajowy, lokalny, inny), - typ alertów, generowanych w wyniku przekroczenia poziomów wygenerowanych w związku z powiązaniem do grupy (krytyczny, standardowy, optymalny), - skrót. | tak |  |
| 187. | Oprogramowanie umożliwia definiowanie alertów dla każdej z grup referencyjnych według poziomów referencyjnych rządowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie diagnostycznych poziomów referencyjnych (Dz.U. z 2022, poz. 2626) oraz według grup poziomów referencyjnych użytkownika. Możliwość ustawienia przynajmniej dwóch poziomów alertów: przekroczenie, przekroczenie alarmowe (4-krotne) | tak |  |
| 188. | Oprogramowanie umożliwia dodawanie, edytowanie i usuwanie z systemu: - informacji o aparatach generujących promieniowanie jonizujące, - informacji o źródłach danych, - informacji o pracowniach dla danej placówki/organizacji. | tak |  |
| 189. | W celu zapewnienia koherentności danych system umożliwia filtrowanie danych wejściowych, przesyłanych z aparatów lub z systemów PACS. Filtracja pożądanych danych występuje według minimum następujących kategorii: - nazwie urządzenia, - typie urządzenia, - numerze seryjnym urządzenia. | tak |  |
| 190. | Oprogramowanie umożliwia skonfigurowanie przez użytkownika mapowań dla danych importowanych z poszczególnych źródeł (aparat, PACS) oraz posiada opcję testowania mapowań danych z nagłówków DICOM na zapisy w bazie danych i zapisywania danych o mapowaniach źródła jako szablonu dla każdego aparatu diagnostycznego zdefiniowanego w systemie. | tak |  |
| 191. | Oprogramowanie umożliwia definiowanie pracowni diagnostycznych przez użytkownika i przypisanie do nich aparatów diagnostycznych. | tak |  |
| 192. | Każdy użytkownik posiada unikalną nazwę, hasło, uprawnienia oraz status: - aktywny (może logować się do systemu), - nieaktywny (nie może logować się do systemu). | tak |  |
| 193. | Oprogramowanie gromadzi i przechowuje dane wszystkich aktywnych i nieaktywnych użytkowników. | tak |  |
| 194. | Możliwość konfiguracji uprawnień dla każdego z użytkowników w zakresie minimum: - dostęp do aplikacji (użytkownik aktywny/dezaktywowany), - czas po jakim automatycznie ma się wylogować z aplikacji w przypadku braku działania, - zakres wyświetlanych danych. | tak |  |
| 195. | Każdy z użytkowników może indywidualnie dostosować wygląd interfejsu w zakresie minimum: - jasny/ciemny, - układ kolumn, - widoczność poszczególnych kolumn, - sortowanie w kolumnach, - wersja językowa. | tak |  |
| 196. | W systemie istnieje możliwość zdefiniowania grup użytkowników. Administrator systemu może dodać nową grupę, edytować bądź usunąć już istniejącą. | tak |  |
| 197. | Oprogramowanie umożliwia nadanie użytkownikowi dodatkowych uprawnień, ponad uprawnienia grupy do której należy. | tak |  |
| 198. | Administrator systemu posiada uprawnienia do: - dodawania nowych użytkowników, - nadawania unikalnej nazwy, - nadawania statusu użytkownika, - nadawanie indywidualnych uprawnień danym użytkownikom, w tym uprawnień do przeglądu lub przeglądu i edycji danych pacjenta i badania, - wymuszenie zmiany hasła, - ustawienie nowego hasła, | tak |  |
| SERWER SYSTEMU PACS – 2 KPL. |  |  |  |
| 199. | Procesor: Zainstalowany procesor min. sześciordzeniowy/dwunastowątkowy klasy x64, o bazowej częstotliwości min. 3.0 GHz dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem Pamięć RAM: min. 64GB DDR4 Dyski twarde: Zainstalowane min. 2 dyski SSD o pojemności 960GB każdy, połączone w RAID1 o wynikowej pojemności -960GB oraz zainstalowane min. 4 dyski 7.2K SATA o pojemności min. 16TB każdy, połączone w RAID 5 lub 6 o wynikowej pojemności min. 45 TB. Zasilanie: redundancja, o mocy min. 700W pojedynczy Interfejsy sieciowe: min. dwie zintegrowane karty sieciowe 1GbE | tak, podać |  |
| 200. | System operacyjny: 64bitowy system operacyjny | tak, podać |  |
| 201. | System Backupu typu rack: Dysk sieciowy minimum 4 zatokowy, procesor o architekturze 64-bitowej, minimum dwurdzeniowy o częstotliwości min. 2.6GHz, ze sprzętowym mechanizmem szyfrowania, interfejs sieciowy – min. 2 porty LAN min. 1 Gbit/s, zainstalowane min. 4 dyski twarde zoptymalizowane pod kątem pamięci NAS 3,5” SATA 6Gb/s o pojemności min. 16TB każdy połączone w RAID 5 lub 6 | tak, podać |  |
| 202. | UPS dobrany mocą do serwera PACS | tak |  |
| 203. | Serwer, System Backup i UPS do montażu w szafie serwerowej (RackMount) | tak |  |
| WYMAGANIA INNE |  |  |  |
| 204. | Gwarancja, wsparcie serwisowe i aktualizacje oprogramowania – 24 miesięcy | tak |  |
| 205. | Szkolenia dla techników i lekarzy u Zamawiającego min. 2 dni szkoleniowe po 4 godziny. Termin szkolenia i miejsce do uzgodnienia z Zamawiającym | tak |  |
| 206. | Migracja wszystkich danych obrazowych z obecnie użytkowanych przez Zamawiającego systemów PACS. Zamawiający zapewni konfiguracje węzła DICOM w obecnie używanych systemach PACS w celu umożliwienia migracji. | tak |  |
| 207. | Czas reakcji serwisu (tj. czas od momentu zgłoszenia usterki do podjęcia czynności w tym zdalnie przez serwisanta) na zgłoszenie usterki wynosi do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) | tak |  |
| SZKOLENIA |  |  |
| 208. | Szkolenie z obsługi systemu dla lekarzy w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczych po 6 godzin dziennie. | tak |  |
| 209. | Szkolenie z obsługi systemu dla techników w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym po uruchomieniu przedmiotu zamówienia przez okres 5 dni roboczych po 6 godzin dziennie. | tak |  |
| GWARANCJA I WYMAGANAE INSTALACJE |  |  |
| 210. | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu min. 2 lata | tak |  |
| 211. | Wykonanie przeglądów technicznych w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. | tak |  |
| 212. | W okresie gwarancji wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych aparatu i dostarczenie sprawozdań z testów po każdej naprawie znaczącego podzespołu systemu (lampa, generator, detektor itp.) | tak |  |
| 213. | Wykonanie testów odbiorczych i eksploatacyjnych po zainstalowaniu urządzenia | tak |  |
| 214. | Zdalna diagnostyka serwisowa tomografu komputerowego z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów. Szpital udostępni niezbędny do tego celu tunel VPN. | tak |  |
| 215. | Certyfikaty i świadectwa dopuszczające wszystkie składowe przedmiotu zamówienia do użytku i stosowania na terenie RP | tak |  |
| 216. | Instrukcje obsługi w języku polskim dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia wraz z realizacją dostawy | tak |  |
| 217. | Okres dostępności części zamiennych dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez min. 10 lat, z wyłączeniem sprzętu IT wymienionego w punkcie 61, 62, 199, 201 i 202 dla którego okres dostępności części zamiennych będzie zapewniony przez min 5 lat | tak |  |
| 218. | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnienia standardowe wsparcia i dostępności do aktualizacji i poprawek producentów dostarczonego oprogramowania. Okres zapewnienia wsparcia rozpoczyna się nie wcześniej niż z dniem jego dostawy, instalacji i podpisaniem przez obydwie ze stron protokołu odbioru. | tak |  |

Część 2

Aparat rentgenowski dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym – 1 sztuka.

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| Aparat rentgenowski dwudetektorowy z zawieszeniem sufitowym |  |  |
| I. Wymagania ogólne |  |  |
|  | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia | Podać |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy, nierekondycjonowany - rok produkcji min. 2024 | TAK |
|  | Deklaracja zgodności i CE na cały aparat | TAK |
|  | Najważniejsze podzespoły minimum: generator, stół kostny, statyw do zdjęć odległościowych, detektory, zawieszenie sufitowe wyprodukowane przez tego samego producenta. | TAK, podać |
| II. Generator |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |
|  | Moc generatora | Min. 65 kW |
|  | Zakres napięć | Min. 40-150 kV |
|  | Zakres mAs | Min. 0,25-600 mAs |
|  | Zakres prądów | Min. 10-800 mAs |
|  | Automatyka zdjęciowa AEC | TAK |
|  | Zasilanie trójfazowe 400V / 50 Hz | TAK |
|  | Zapis dawki ekspozycji DAP zapewniający przesyłanie informacji o dawce z obrazem | TAK |
| III. Kolumna sufitowa lampy RTG |  |  |
|  | Wymiary małego ogniska lampy RTG | Min. 0,6 mm |
|  | Wymiary dużego ogniska lampy RTG | Max. 1,3 mm |
|  | Moc małego ogniska | Min. 30 kW |
|  | Moc dużego ogniska | Min. 90 kW |
|  | Szybkość wirowania anody | Min. 10 000 obr./min. |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 350 kHU |
|  | Szybkość chłodzenia anody | Min. 75 kHU/ min. |
|  | Ruch zmotoryzowany kolumny sufitowej lampy RTG minimum: - ruch pionowy, - obrót lampy wokół osi poziomej | TAK |
|  | System nadążny: - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg za pionowym ruchem detektora w statywie płucnym do zdjęć odległościowych (oś wiązki wycentrowana do detektora) - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w stole (oś wiązki wycentrowana do detektora) - Automatyczny ruch nadążny detektora w stole za poziomym ruchem lampy wzdłuż blatu stołu (oś wiązki wycentrowana do detektora) - Automatyczny ruch nadążny kołpaka rtg, dla zachowania odległości SID, za pionowym ruchem detektora w statywie płucnym dla detektora ustawionego poziomo (oś wiązki wycentrowana do detektora) - Automatyczny ruch nadążny detektora w statywie płucnym do zdjęć odległościowych za pionowym ruchem kołpaka RTG (oś wiązki wycentrowana do detektora) | TAK |
|  | Zakres poprzecznego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | Min. 900 mm |
|  | Zakres wzdłużnego ruchu wózka z kolumną i kołpakiem | Min. 2900 mm |
|  | Zakres pionowego ruchu kołpaka, który zapewnia kolumna teleskopowa (niezależnie od wysokości pomieszczenia, które może wpłynąć na ostateczny możliwy do uzyskania zakres) | Min. 1600 mm |
|  | Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej | Min. + 180°/-135° |
|  | Obrót kołpaka z lampą wokół osi poziomej ciągły z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji | TAK |
|  | Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej | Min. + /-135° |
|  | Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki | TAK |
|  | Wielofunkcyjny, kolorowy monitor dotykowy zlokalizowany na kołpaku , o przekątnej min. 12 cali, umożliwiający pionowy odczyt i wpisywanie danych niezależnie od położenia kołpaka z lampą | TAK |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku zmiany miejsca ekspozycji: stół, stojak lub wolna ekspozycja bezpośrednio na detektorze | TAK |
|  | Możliwość dokonania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku modyfikacji parametrów ekspozycji: kV, mAs, kolimacji | TAK |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku danych pacjenta - min. imię i nazwisko | TAK |
|  | Możliwość czytelnego wyświetlania na monitorze na kołpaku m.in. kąta lampy, odległości SID, kąta obrotu kolumny | TAK |
|  | Możliwość wyświetlenia listy roboczej oraz rozpoczęcia badania na monitorze dotykowym zlokalizowanym na kołpaku lampy RTG | TAK |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji i celownikiem laserowym | TAK |
|  | Zintegrowana z kolimatorem kamera umożliwiająca wyświetlenie pozycji pacjenta na monitorze konsoli technika | TAK |
|  | Światło kolimatora wyłączające się automatycznie | TAK |
|  | Obrót kolimatora wokół osi pionowej ( niezależnie od obrotu lampy rtg) | min. +/- 90 stopni |
|  | Kolimator z przesłonami prostokątnymi automatycznie dostosowujący rozmiar kolimacji do programu APR z możliwością korekcji rozmiaru przez użytkownika | TAK |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja ekspozycji | TAK |
|  | Świetlna sygnalizacja gotowości do wykonania ekspozycji na kołpaku lampy RTG | TAK |
|  | Zmotoryzowane filtry wymienne w zakresie: 1mm Al. + 0,1 mm Cu, 1mm Al. + 0,2mm Cu i 2 mm Al lub 1 mm Al lub odpowiednie filtry miedziane | TAK |
| IV. Stół roboczy RTG |  |  |
|  | Wymiary blatu stołu | Min. 80 cm x 230 cm |
|  | Pływający blat stołu | TAK |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu | Min. 200 mm |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego blatu | Min. 950 mm |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu w całym zakresie | TAK |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | Max. 580 mm |
|  | Zakres pionowego ruchu blatu stołu | Min. 300 mm |
|  | Ekwiwalent Al płyty pacjenta | Max 1 mm Al |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta | Min. 350 kg |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi | TAK, podać parametry |
|  | Przyciski nożne do sterowania ruchami stołu zintegrowane ze stołem | TAK |
|  | Wyposażenie stołu w komplet uchwytów do rąk pacjenta | TAK |
|  | Stół wyposażony w przycisk bezpieczeństwa | TAK |
| V. Stacjonarny statyw do zdjęć odległościowych |  |  |
|  | Statyw zamocowany na stałe do podłogi | TAK |
|  | Uchwyt górny rąk pacjenta | TAK |
|  | Automatyka AEC min 3 komorowa | TAK |
|  | Zmotoryzowany przesuw detektora w pionie | Min. 150 cm |
|  | Wysokość środka detektora od podłogi | Max. 30 cm |
|  | Zmotoryzowany ruch pochylania panela | TAK |
|  | Uchylny panel – zakres regulacji | Min. -20° do 90° |
|  | Funkcja automatycznego obrazowania kości długich – realizowana poprzez automatyczny obrót lampy RTG wokół osi poziomej oraz automatyczny ruch detektora w statywie płucnym do zdjęć odległościowych | TAK |
|  | Automatyczny dobór liczby wykonywanych zdjęć do obszaru badania przy obrazowaniu kości długich i zdjęć sylwetkowych wraz z dedykowaną barierą pacjenta | TAK |
|  | Zakres obrazowania kości długich | Min. 150 cm |
|  | Średni czas akwizycji dla obrazowani kości długich | Max. 15 s |
|  | Śledzenie konturu kręgosłupa pozwalające uzyskać równowagę jasności i kontrastu wzdłuż ciała pacjenta w badaniach bocznych kręgosłupa | TAK |
|  | Możliwość sklejania min. od 2 do 5 obrazów | TAK |
|  | Kratka/ kratki przeciwrozproszeniowe wyjmowane bez użycia narzędzi umożliwiające projekcje w zakresie 100cm-180cm | TAK, opisać |
| VI. Dwa bezprzewodowe detektory cyfrowe: w statywie do zdjęć odległościowych i w stole kostnym |  |  |
|  | Płaski d etektor wykonany w technologii aSi | TAK |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej : CsI | TAK |
|  | Detektory mobilne z możliwością ładowania w statywie i w stole | TAK |
|  | Wymiar aktywnego obszaru obrazowania detektorów | ≥ 35 x 42 cm oraz ≥ 42 x 42 cm |
|  | Współczynnik DQE dla 0 lp/mm | Min. 65 % |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela | Max. 124 µm |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | Min. 4 Lp/mm |
|  | Głębokość akwizycji | Min. 16 bit |
|  | Matryca obrazowania detektorów | Detektor min 35x42cm min. 12 mln pikseli Detektor min 42x42cm min. 15 mln pikseli |
|  | Czas wyświetlania obrazu poglądowego na stacji technika | Max. 2 s |
|  | Możliwość wyjmowania detektorów i bezprzewodowej pracy poza statywem i poza stołem | TAK |
| VII. Stacja technika |  |  |
|  | Konsola technika zintegrowana z systemem RTG obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki, UPS zabezpieczający konsolę technika | TAK |
|  | Dotykowy monitor LCD do obsługi aparatu | Min. 1 monitor, min 23”, rozdzielczość min. 1920x1080 pixeli |
|  | Pojemność dysku obrazowego | Min. 15 000 obrazów |
|  | Dostęp do konsoli tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika lub lekarza | TAK |
|  | Możliwość zmiany danych pacjenta po ekspozycji | TAK |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | TAK |
|  | Możliwość umieszczania znaczników, wprowadzanie komentarzy | TAK |
|  | Obracanie i powiększanie obrazów | TAK |
|  | Wyświetlanie obrazu badania każdorazowo po wykonaniu ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | TAK |
|  | Wykonywanie badań nagłych (bez rejestracji pacjenta) | TAK |
|  | Automatyczne wykrywanie krawędzi kolimatora | TAK |
|  | Programowa kratka przeciwrozproszeniowa | TAK, podać nazwę |
|  | Redukcja szumów | TAK |
|  | Możliwość zdefiniowania i edycji przez użytkownika protokołów badań | TAK |
|  | Archiwizacja na CD-R i/ lub DVD-R | TAK |
|  | Funkcje DICOM Send, Print, Store, Storage commitment, MPPS, WORKLIST | TAK |
|  | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefiniowane przez użytkownika serwery PACS | TAK |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykrywanie (min. oznaczanie w sposób graficzny) przypadków odmy płucnej oparte o algorytm sztucznej inteligencji (dokładność detekcji min. AUC>95%) – zintegrowane z oprogramowaniem konsoli akwizycyjnej. Algorytm (oprogramowanie) musi posiadać Deklarację Zgodności oraz powiadomienie. | TAK , opisać, podać nazwę |
|  | Funkcja umożliwiająca separację ( różnicowanie) tkanki miękkiej od twardej ( kości) np. w badaniach klatki piersiowej realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na dwóch ekspozycjach ( ekspozycji nisko- i wysoko- energetycznej) | TAK |
| VIII Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1. | Okres pełnej gwarancji na wszystkie oferowane komponenty systemu, wraz z lampą RTG i detektorami (nie dopuszcza się gwarancji w formie ubezpieczenia) | 24 m-ce |
| 2. | Gwarancja produkcji części zamiennych | minimum 10 lat |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii | max. 48 godzin |
| 4. | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych | do 3 dni roboczych |
| 5. | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych | do 7 dni roboczych |
| 6. | Oparte na rozwiązaniu w chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami, które zapewnia całodobowy wgląd w dane operacyjne aparatu dotyczące jego wykorzystania, dostęp do archiwalnych raportów serwisowych oraz otwieranie zgłoszeń serwisowych | TAK |
| 7. | Aplikacja mobilna działająca w czasie rzeczywistym, która zapewnia całodobowe aktualizacje i wnikliwe informacje o stanie i wydajności zasobów m.in. w formie notyfikacji na urządzeniu mobilnym a także otwieranie zgłoszeń serwisowych i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym | TAK |
| 8. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 9. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia w momencie jego instalacji i odbioru oraz 1-2 miesiące po instalacji; | TAK |
| 10. | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po montażu aparatu RTG | TAK |
| 11. | Fantomy do wykonywania testów podstawowych w radiografii cyfrowej | TAK |

Część 3

Aparat rentgenowski mobilny – 1 sztuka.

| L.p. | ### Parametr | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | ### Aparat fabrycznie nowy, nieużywany | Tak |
|  | ### Rok produkcji min. 2024 | Tak |
|  | W pełni cyfrowy aparat RTG typu DR z bezprzewodowymi detektorami i napędem akumulatorowym | Tak |
|  | Aparat nowy, nieużywany, nierekondycjonowany z bieżącej produkcji min. 2024 | Tak |
|  | Urządzenie zarejestrowane w Polsce jako wyrób medyczny lub posiadające certyfikat/deklarację zgodności właściwą dla urządzenia oprogramowania stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak |
|  | Jeden wspólny Certyfikat CE / Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. Główne elementy oferowanego aparatu: - konstrukcja mechaniczna z napędem, - generator wysokiego napięcia, - detektor, - zintegrowana stacja technika, - oprogramowanie, wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | Tak |
| Generator |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości HF zintegrowany z konsolą technika | Tak |
|  | Moc generatora | ≥ 30 kW Tak, podać |
|  | Zasilanie 230 V ± 10% | Tak |
|  | Częstotliwość generatora | ≥ 70 kHz, Tak, podać |
|  | Zakres napięciowy | ≥ 50-125 kV Tak, podać |
|  | Zakres prądowo-czasowy | ≥ 0,2-600 mAs Tak, podać |
|  | Nastawa parametrów ekspozycji związana z wyborem projekcji z możliwością korekty | Tak |
|  | Zabezpieczenie przed przeciążeniem | Tak |
|  | Możliwość robienia ekspozycji z podłączonego do zasilana aparatu w przypadku rozładowania baterii do poziomu 1% | Tak |
|  | Aparat wyposażony w szuflady (kieszeń) na detektory umożliwiające ładowanie detektorów w aparacie | Tak |
|  | Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem | Tak |
| Lampa Rtg |  |  |
|  | Lampa z wirującą anodą | Tak |
|  | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm Tak, podać |
|  | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,2 mm Tak, podać |
|  | Pojemność cieplna obudowy lampy | ≥ 1,2 MHU Tak, podać |
|  | Kąt obrotu kolimatora | Min. ±900 TAK, podać |
|  | Oświetlenie LED pola ekspozycji | Tak |
|  | Odległość maksymalna podłoga – ognisko | ≥ 200 cm TaK, podać |
|  | Zakres pochylenia kołpaka lampy | min. +90º do -10º Tak, podać |
|  | Kąt obrotu kolumny lampy | ≥±2700 Tak, podać |
|  | Filtracja całkowita [mm Al] | ≥ 2,6 Tak, podać |
| Detektor Cyfrowy |  |  |
|  | Rozmiar detektora - powierzchnia aktywna | ≥ 42 x 34 cm Tak, podać |
|  | Matryca obrazowa [pikseli] | ≥ 13 mln pikseli TAK, podać |
|  | Wymiary zewnętrzne detektora | ≤ 46 x 39 cm Tak, Podać |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela detektora | ≤ 124 µm Tak, podać |
|  | Rozdzielczość przestrzenna | ≥ 4 Lp/mm Tak, podać |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora na całej powierzchni | ≥ 150 kg Tak, podać |
|  | Waga detektora | ≤ 3,2kg TaK, podać |
|  | DQE – wydajność kwantowa detektorów | ≥65% dla 0 lp/mm Tak, podać |
|  | Konstrukcja obudowy | min. IPX3 Tak, podać |
|  | Dedykowana osłona detektora do zdjęć bariatrycznych | Tak |
| Pozostałe wymagania/ serwis/ gwarancja |  |  |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli | ≤5s Tak, podać |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w aparat | Tak |
|  | Obsługa aparatu RTG poprzez monitor dotykowy stacji technika – nastawianie parametrów ekspozycji i obróbka obrazu | Tak |
|  | Monitor dedykowany do oferowanego aparatu, LCD, kolorowy dotykowy, min. 21” | ≥ 21” Tak, podać |
|  | Interfejs do sieci szpitalnej WiFi i kablowy min. 100 Mbit/s | Tak |
|  | Wybór znacznika ustawienia pacjenta (np. Zdjęcie AP, L) | Tak |
|  | Wybór parametrów obróbki obrazu | Tak |
|  | Pobieranie listy pacjentów z systemu RIS poprzez mechanizm DICOM WORKLIST | Tak |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli urządzenia generującego obrazy. Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | Tak |
|  | Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) | ≥ 4000 obrazów Tak, podać |
|  | Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu | Tak |
|  | Funkcja obracania obrazu o dowolny kąt | Tak |
|  | Funkcja pozytyw – negatyw | Tak |
|  | Powiększenie wybranego fragmentu obrazu | Tak |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów, kątów Cobba. | Tak |
|  | Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów | Tak |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie | Tak |
|  | Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania | Tak |
|  | Możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji | Tak |
|  | Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych DICOM o parametrach ekspozycji (kV, mAs, dawka) | Tak |
|  | Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Worklist Manager, Modality Performed Procedure Step, Print, Send | Tak |
|  | Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych oraz ich zapamiętanie | Tak |
|  | Zapisywanie obrazów pacjentów w formacie DICOM na CD/DVD do archiwizacji w przypadku braku komunikacji z systemem PACS | Tak |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej | Tak |
|  | W sytuacjach awaryjnych możliwość wykonania badań za pomocą kasety analogowej RTG lub cyfrowej CR | Tak |
|  | System antykolizyjny pozwalający na zatrzymanie napędu przy napotkaniu przeszkody z przodu aparatu rtg | Tak |
|  | Maksymalna prędkość aparatu w ruchu min. | 5 km/h Tak, podać |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie | Tak |
|  | Napęd składający się z dwóch silników umożliwiający jazdę w przód i w tył oraz skręt | Tak |
|  | Maksymalna szerokość aparatu | ≤ 60 cm Tak, podać |
|  | Maksymalna waga aparatu | ≤ 460 kg Tak, podać |
|  | Długość aparatu w pozycji transportowej | ≤ 130 cm, podać |
|  | Teleskopowo składana, wspomagana silnikowo kolumna lampy RTG | Tak |
|  | Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej 140 cm | Tak |
|  | Oprogramowanie do analizy zdjęć odrzuconych | Tak |
|  | Pilot do bezprzewodowego wyzwalania ekspozycji | Tak |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów 24 miesiące | Tak |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych – min. 10 lat | Tak |
|  | Wszystkie czynności serwisowe i uruchomienie sprzętu oraz szkolenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | Tak |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej | Tak |
|  | Głośność pracy aparatu przystosowana do zastosowań m. in na oddziałach pediatrycznych | ≤ 60 dBa Tak, podać |
|  | Oprogramowanie kratki wirtualnej | Tak |
|  | Oprogramowanie do szybkiej poprawy wizualizacji rur i cewników | Tak |
|  | Oparte na rozwiązaniu w chmurze oprogramowanie do zarządzania zasobami, które zapewnia całodobowy wgląd w dane operacyjne aparatu dotyczące jego wykorzystania, dostęp do archiwalnych raportów serwisowych oraz otwieranie zgłoszeń serwisowych. | Tak/ podać nazwę |
|  | Aplikacja mobilna działająca w czasie rzeczywistym, która zapewnia całodobowe aktualizacje i wnikliwe informacje o stanie i wydajności zasobów m. in. w formie notyfikacji na urządzeniu mobilnym a także otwieranie zgłoszeń serwisowych i ich monitorowanie w czasie rzeczywistym. | Tak/ podać nazwę |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykrywanie (min. oznaczanie w sposób graficzny) przypadków odmy płucnej oparte o algorytm sztucznej inteligencji (dokładność detekcji min. AUC>95%) – zintegrowane z oprogramowaniem konsoli akwizycyjnej. Algorytm (oprogramowanie) musi posiadać Deklarację Zgodności oraz powiadomienie. | Tak/ podać nazwę |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji rurki dotchawicznej na obrazach klatki piersiowej (dokładność wykrywania AUC ≥95%) wraz z automatycznym pomiarem odległości w pionie od końcówki rurki dotchawicznej do ostrogi tchawicy. Algorytm (oprogramowanie) musi posiadać Deklarację Zgodności oraz powiadomienie. | Tak/ podać nazwę |

Część 4

Aparat rentgenowski typy „ramię C” – 1 sztuka.

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
|  | Aparat nowy, nierekondycjonowany, w fabrycznym opakowaniu, niepodemonstracyjny |
| Generator |  |
|  | Zasilanie jednofazowe 230 v/50 Hz |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% |
|  | Nominalna Moc generatora min. 2 kW |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz |
|  | Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 50% |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii |
|  | Skopia pulsacyjna min. 20p/s (oszczędność dawki względem skopi ciągłej) |
|  | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie 10-23ms |
| Lampa |  |
|  | Lampa ze stacjonarną anodą jednoogniskowa |
|  | Pojemność cieplna anody min 85 kHU |
|  | Pojemność cieplna kołpaka min 1 100 kHU |
|  | Szybkość chłodzenia anody min 51 kHU/min |
|  | Kolimator typu IRIS |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania |
| Wózek z ramieniem C |  |
|  | Głębokość ramienia C min. 67 cm |
|  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 75 cm |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 22 cm |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 42 cm |
|  | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20° |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min +-225 |
|  | Zakres ruchu orbitalnego min. 130° |
|  | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody |
|  | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. |
|  | Wielofunkcyjny, programowalny, bezprzewodowy pedał koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny, dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania na obudowie dotykowego monitora |
|  | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu |
| Detektor |  |
|  | Średnica min. 9 cali |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu min. 3 |
|  | Rozdzielczość kamery CCD 1024x1024 |
| Monitor, tor wizyjny |  |
|  | 1 Monitor medyczny min. 27 cali umieszczony na ramieniu C ( nie dopuszcza się oddzielnej stacji monitorowej) |
|  | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) |
|  | Wyjście SDI do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze min. 16 obrazów |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 100 000 obrazów |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii |
|  | ZOOM |
|  | Autotransfer obrazu |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze |
|  | Obraz lustrzany |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania |
|  | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym. |
|  | Monitor dotykowy znajdujący się na ramieniu C kolorowy min. 640x480 do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live wraz z archiwizacją |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania ruchu w polu obrazowym celem obniżenia częstotliwości skopi w zależności od szybkości tego ruchu w polu wzmacniacza i obniżenia dawki dla pacjenta i personelu |
|  | System automatycznej regulacji temperatury aparatu polegający na automatycznym obniżeniu częstotliwości skopii w przypadku przegrzania aparatu zamiast obniżania parametrów ekspozycji (mA, kV ) celem zachowania jakości obrazu oraz powrotu do docelowej częstotliwości po uzyskaniu optymalnej temperatury |
|  | Wgrane Programy anatomiczne min. kości, brzuch, serce |
| Wyposażenie dodatkowe |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych wraz z instalacją aparatu |
|  | Celownik laserowy od strony wzmacniacza obrazu |
|  | Pakiet Dicom min. Storage, Worklist |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |

Część 5

Aparat USG – 4 głowice.

| L.P. | PARAMETRY OGÓLNE: |
| --- | --- |
| 1. | Aparat USG - stacjonarny z podstawą jezdną na kołach z możliwością ich blokady, klasy Premium, fabrycznie nowy rok produkcji 2024. |
| 2. | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej |
| 3. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania cyfrowego min. 18 000 000 |
| 4. | Ilość aktywnych równoważnych gniazd sond obrazowych min. 4 |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-23 MHz |
| 6. | Dynamika systemu min. 430 dB |
| 7. | Maksymalna głębokość pola obrazowego min. 36 cm |
| 8. | Powiększenie obrazu min. 20x |
| 9. | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach, pionowej i poziomej |
| 10. | Regulacja wysokości położenia pulpitu konsoli min. 30 cm |
| 11. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach konsoli aparatu |
| 12. | Dotykowy, programowalny panel sterujący wbudowany w konsolę min. 12” |
| 13. | Zintegrowany z aparatem, fabryczny podgrzewacz do żelu |
| 14. | Monitor o przekątnej min. 23,5” z regulacją w trzech płaszczyznach na przegubowym ramieniu |
| OBRAZOWANIE I ARCHIWIZACJA |  |
| 15. | Tryby obrazowania i ich możliwe kombinacje min: - B, B + B - CD (color doppler) - PW (doppler spektralny) - B + M- mode - B + CD (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - B + CD + PW |
| 16. | Częstotliwość odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 9500 klatek na sekundę |
| 17. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w obrazach 2D oraz Color w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |
| 18. | Color doppler z trybem „uwypuklonej” wizualizacji energii przepływu |
| 19. | Obrazowania mikroprzepływów o wysokiej rozdzielczości |
| 20. | Zakres regulacji wielkości bramki dopplerowskiej w trybie PW, min. 1 - 16 mm |
| 21. | Zakres regulacji uchylności pola w trybie dopplera kolorowego CD min. +/- 20 stopnii |
| 22. | Maksymalna możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. 85 stopni |
| 23. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące „na żywo” z trybami color i power dopplera |
| 24. | Obrazowanie harmoniczne |
| 25. | Obrazowanie przepływów za pomocą wysokoczułej techniki niewykorzystującej zjawiska Dopplera, pozwalającej na wizualizację rzeczywistej hemodynamiki przepływu bez maskowania ściany naczynia, z możliwością kodowania kierunku przepływu kolorem. |
| 26. | Możliwość optymalizacji obrazowania poprzez zmianę parametrów filtracji wiązki odbieranej z uwzględnieniem prędkości rozchodzenia się ultradźwięków w tkankach zależna od aplikacji |
| 27. | Dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości |
| 28. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci |
| 29. | Pamięć CINELOOP z możliwością zapisu do min. 750 000 obrazów / 6500 sek. |
| 30. | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem SSD o pojemności min. 1 TB |
| 31. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie danych surowych, umożliwiających późniejsze przetwarzanie obrazów w takim samym zakresie, jak podczas badania, tj. min.: - możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D - możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum - możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum - możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie, jak podczas wykonywania badania. |
| 32. | Aparat wyposażony w interfejs DICOM 3.0 |
| 33. | Videoprinter czarno-biały |
| 34. | Wbudowany port USB do podłączenia nośnika typu PenDrive |
| FUNKCJE UŻYTKOWE: |  |
| 35. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym |
| 36. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu |
| 37. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 8 |
| 38. | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |
| 39. | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |
| 40. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |
| SONDY: |  |
| 41. | Sonda Convex wykonana w technologii XDclear lub matrycowej |
| 42. | Zakres pasma częstotliwości 1,5-5,5 MHz |
| 43. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 |
| 44. | Maksymalny kąt skanowania min. 80 stopni |
| 45. | Głowica Liniowa wykonana w technologii XDclear lub matrycowej |
| 46. | Zakres pasma częstotliwości min. 2,5 -9,4 MHz |
| 47. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 |
| 48. | Maksymalna szerokość pola skanowania min. 44 mm |
| 49. | Głowica Liniowa szerokopasmowa wykonana w technologii XDclear lub matrycowej |
| 50. | Zakres pasma częstotliwości min. 5 -15 MHz |
| 51. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 1 000 |
| 52. | Maksymalna szerokość pola skanowania min. 50 mm |
| 53. | Głowica microconvex wykonana w technologii XDclear lub matrycowej |
| 54. | Zakres pasma częstotliwości pracy 4-10 MHz |
| 55. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 192 |
| 56. | Maksymalny kąt skanowania min. 94 stopnie |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY – OPCJE: |  |
| 57. | Możliwość podłączenia aparatu do zdalnej diagnostyki bezpłatnej w okresie do 7 lat od instalacji |
| 58. | Opcja nałożenia (fuzji) obrazu USG na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT), oraz nawigacji przestrzennej z wykorzystaniem przystawek wyposażonych w czujniki położenia i sond z wbudowanymi czujnikami położenia. Metody dopasowywania obrazów m.in. ręczna, jednoprzyciskowa automatyczna dla obrazów CT i MR |
| 59. | Możliwość rozbudowy o sondę kardiologiczną o paśmie 2-4,5 MHz, min. 288 fizycznych elementach piezoelektrycznych, kącie obrazowania min. 120 stopni |
| 60. | Gwarancja min.36 miesięcy |

Część 6

Aparat USG przenośny – 3 głowice, wózek.

| L.P. | PARAMETRY OGÓLNE: |
| --- | --- |
| 1. | Najnowszej generacji, mobilny- z podstawą jezdną na kółkach aparat echokardiograficzny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 |
| 2. | Masa całkowita aparatu max. 65 kg |
| 3. | Technologia całkowicie cyfrowa łącznie z układem formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej |
| 4. | Zasilanie sieciowe 220 V / 50 Hz |
| 5. | Wbudowana bateria umożliwiająca szybki restart aparatu (poniżej 10 sekund) po odłączeniu od zasilania i przemieszczeniu w inne miejsce |
| 6. | Ilość niezależnych kanałów przetwarzania min. 900 000 |
| 7. | Dynamika aparatu (systemu) min. 400 dB |
| 8. | Zakres częstotliwości pracy aparatu (dla głowic USG możliwych do zastosowania w aparacie) nie mniejszy niż od 1,5 MHz do 12 MHz |
| 9. | Wbudowany moduł EKG i kable EKG |
| 10. | Ilość aktywnych uniwersalnych gniazd dla głowic obrazowych USG - nie mniej niż 3 |
| 11. | Maksymalna głębokość penetracji 2D min. 32 cm. |
| 12. | Monitor LCD min 21” o rozdzielczości minimum 1920x1080. |
| 13. | Regulacja obrotu i pochylenia monitora: do przodu o min. 90 stopni do tyłu o min. 25 stopni |
| 14. | Panel dotykowy z interaktywnym menu min. 10” |
| 15. | Dysk twardy HDD min. 800 GB |
| 16. | Wymagania dla zapisanych obrazów: - Zmiana map B-mode, - Regulacja wzmocnienia B-mode, Color Doppler i Spektral Doppler, - Przesunięcie linii bazowej dla Color Doppler i Spektral Doppler, - Ustawienie kąta korekcji przepływu dla PWD i CW, - Zmiana rozdzielczości czasowej zapisu Spektral Doppler, |
| 17. | Liczba obrazów w „Cine loop” dla prezentacji 2D min. 10 000 |
| 18. | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów |
| 19. | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała |
| 20. | Moduł do diagnostyki wstępnej z sondą sektorowo – liniową. |
| Tryby obrazowania i prezentacji |  |
| 21. | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie B-mode z min 1000 obrazów/sek w zależności od sondy, ustawień i aplikacji |
| 22. | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zatrzymanego min. 8x |
| 23. | Obrazowanie i prezentacja w trybie M-mode |
| 24. | Możliwość obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości min do 10 m/sek. |
| 25. | Wielkość bramki Dopplerowskiej w zakresie min. od 1 do 12 mm |
| 26. | Obrazowanie w trybie CWD - Doppler fali ciągłej oraz zapis prędkości min 22 m/sek |
| 27. | Obrazowanie w trybie CD - Doppler kolorowy oraz Power doppler - angio |
| 28. | Max Frame rate dla Dopplera Kolorowego min. 250 obr./sek. |
| Sondy |  |
| 29. | Matrycowa sektorowa sonda kardiologiczna |
| 30. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 MHz do 4,0 MHz |
| 31. | Maksymalny kąt skanowania, minimum: 120 stopni |
| 32. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 280 |
| 33. | Szerokopasmowa sonda liniowa |
| 34. | Zakres częstotliwości pracy min. 4,0 MHz do 12,0 MHz |
| 35. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 |
| 36. | Szerokopasmowa sonda convex |
| 37. | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 MHz do 5,0 MHz |
| 38. | Liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych min. 190 |
| 39. | Maksymalny kąt skanowania, minimum: 70 stopni |
| Opcje rozbudowy systemu na dzień składania ofert |  |
| 40. | Sonda przezprzełykowa o zakresie częstotliwości min 3-8 MHz i kącie skanowania min. 90 stopni |
| 41. | Oprogramowanie do wizualizacji w czasie rzeczywistym zmian hemodynamicznych w naczyniach i prezentacja uzyskanych danych w czarno-białej skali bez użycia dopplera |
| 42. | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie do 7 lat od daty instalacji, umożliwiającą: zdalna diagnostykę i weryfikację usterek, naprawy oprogramowania i błędów w konfiguracji, zmianę parametrów aplikacyjnych i ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników dla peryferiów |
| 43. | Gwarancja min. 36 miesięcy |

Niespełnienie któregoś z warunków wymaganych powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego.

Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.