# Załącznik nr 3 do SWZ

# Parametry graniczne analizatora kompaktowego na potrzeby OAiIT

# Model aparatu: …………… Producent/kraj: ………………… Rok produkcji: …………..

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry: pH, pO2, pCO2, BE, HCO3, Na, K, Cl, Ca, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, kooksymetria oznaczane jednocześnie | Tak |  |
| 2 | Analizator, rok produkcji: nie starszy niż 2020 r. | Tak |  |
| 3 | Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna,. | Tak |  |
| 4 | Analizator i odczynniki od tego samego producenta. | Tak |  |
| 5 | Analizator pracujący w systemie ciągłym. | Tak |  |
| 6 | Oddzielne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami. | Tak |  |
| 7 | Podawanie materiału do analizatora z kapilary, strzykawki. Wykonawca dostarczy strzykawki i kapilary (wraz z mieszadełkami i zatyczkami) do wykonania dedykowanej liczby badań kompatybilne z oferowanym analizatorem. | Tak |  |
| 8 | Oprogramowanie analizatora, instrukcja obsługi analizatora w języku polskim. | Tak |  |
| 9 | Maksymalna objętość próbki 70 µl. | Tak |  |
| 10 | Czas od momentu aspiracji do uzyskania wyniku nie więcej niż 45 s. | Tak |  |
| 13 | Automatyczny system kontroli jakości badań. | Tak |  |
| 14 | Trwałość kaset od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni. | Tak |  |
| 15 | Identyfikacja próbek badanych przy użyciu czytnika kodów kreskowych. | Tak |  |
| 16 | Materiały kontrolne oznaczane na minimum 3 poziomach. | Tak |  |
| 17 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym. Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia, w terminie do 7 dni od daty instalacji analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS). Podłączenie do LIS wyłącznie po sieci LAN. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania protokołu transmisji danych (w formie elektronicznej) w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Szczegółowych informacji o podłączeniu do LIS udziela p. Jarosław Kołton, …… Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 18 | Wyposażanie analizatora w UPS podtrzymujący pracę analizatora, przez minimum 30 minut. Serwisowanie urządzenie UPS po stronie Wykonawcy. | Tak |  |
| 19 | Pełen zakres bezpłatnych usług serwisowych w okresie związania umową (przyjazdy, naprawy, części, robocizna). | Tak |  |
| 20 | Czas reakcji serwisu: Kontakt z inżynierem serwisowym do godziny od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, mailem). Przyjazd do klienta ( o ile zachodzi taka potrzeba) do 12 godzin od momentu podjęcia decyzji o przyjeździe. | Tak |  |
| 21 | Instalacja analizatora na koszt Wykonawcy, Wykonawca dostarczy analizator kompletny, gotowy do podjęcia pracy bez dodatkowych inwestycji ze strony Zamawiającego (poza niezbędnymi odczynnikami). | Tak |  |
| 22 | Wykonawca przeprowadzi minimum trzy szkolenia dla personelu oddziału na którym zostanie zainstalowany analizator. Szkolenia potwierdzone certyfikatami. | Tak |  |
| 23 | Wykonawca zapewni Zamawiającemu, na koszt własny, udział w Międzynarodowym Programie Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych, częstotliwość – jedna próbka minimum jeden raz w miesiącu. | Tak |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany analizator jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

dokument należy podpisać

podpisem kwalifikowanym

lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym