Załącznik nr 2 do SWZ

Oznaczenie postępowania: 47/ZP/PN/D/23

Zamawiający:

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.

ul. Jana Pawła II 68

95-200 Pabianice

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(SOPZ)

„Dostawa laparoskopu dla PCM Sp. z o. o.”

| lp. | Opis wymagań technicznych | Parametr wymagany | Oferowany Parametr Należy wypełnić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor operacyjny 4K/3D – 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 2 | Monitor wykorzysujący technologię 4K i 3D | TAK |  |
| 3 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |
| 4 | Rozmiar przekątnej ekranu min. 31” | TAK |  |
| 5 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D | TAK |  |
| 6 | Mocowanie VESA | TAK |  |
| 7 | Monitor operacyjny 4K – 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 8 | Monitor wykorzystujący technologię 4K | TAK |  |
| 9 | Rozdzielczość 4K min. 3840 x 2160 pikseli | TAK |  |
| 10 | Rozmiar przekątnej ekranu min. 31” | TAK |  |
| 11 | Wejścia wideo min.: 1x DisplayPort, 1x 12G-SDI, 1x DVI-D | TAK |  |
| 12 | Mocowanie VESA | TAK |  |
| 13 | Sterownik kamery - 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 14 | Sterownik kamery do podłączenia oferowanej głowicy kamery w technologii 4K i sztywnego wideoendoskopu 4K/3D | TAK |  |
| 15 | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: dedykowana drukarka, pamięć PenDrive, klawiatura | TAK |  |
| 16 | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. >1 gniazdo USB – 10 pkt. |  |
| 17 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 18 | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 19 | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 20 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 21 | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym źródłem światła LED w celu realizacji włączania / wyłączania światła, zmiany ustawień intensywności światła, zmiany trybów pracy - bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 22 | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem oferowanej głowicy kamery 4K i sztywnego wideoendoskopu 4K/3D | TAK |  |
| 23 | Menu obsługowe sterownika kamery wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 24 | Menu obsługowe sterownika wywoływane poprzez przycisk głowicy oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |
| 25 | Funkcja zoom-u cyfrowego ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępnych min. 6 poziomów ustawień zoom-u | TAK |  |
| 26 | Regulacji jasności poprzez menu obsługowe sterownika kamery, dostępne min. 4 poziomy regulacji jasności | TAK |  |
| 27 | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 28 | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 29 | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 30 | Funkcja obrotu obrazu o 180° ustawiana poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 31 | Funkcjonalność przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |
| 32 | Funkcjonalność zaprogramowania funkcji uruchamiania zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery i wiedoendoskopu | TAK |  |
| 33 | Ręczna regulacja intensywności światła oferowanego źródła światła LED poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 34 | Tryb automatycznej regulacji intensywności światła oferowanego źródła światła LED włączany poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 35 | Funkcjonalność wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 36 | Funkcjonalność wyświetlania poziomu intensywności światła oferowanego źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 37 | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 38 | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |
| 39 | Funkcjonalność jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów obok siebie na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z włączonym trybem wizualizacji | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 40 | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 41 | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 42 | Funkcjonalność tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 43 | Funkcjonalność importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 44 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| 45 | Głowica kamery 4K – 1 szt. | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 46 | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 47 | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, rozdzielczość min. 3840 x 2160 pikseli, 50/60 Hz, skanowanie progresywne | TAK |  |
| 48 | Zakres pracy głowicy kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) | TAK |  |
| 49 | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
| 50 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| 51 | Źródło światła LED - 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 52 | Źródło światła wyposażone w ekran dotykowy | TAK |  |
| 53 | Źródło światła wyposażone w tryb światła białego i tryby światła w bliskiej podczerwieni (NIR) przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
| 54 | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym - mapa intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK |  |
| 55 | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 56 | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| 57 | Optyka | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 58 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem QR lub Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym oraz nr seryjnym optyki; oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu - 1 szt. | TAK Oznakowanie kodem Data Matrix lub QR: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 59 | Światłowód, średnica 4,8-5,0 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 60 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki wraz ze światłowodem - 1 szt. | TAK |  |
| 61 | Wideoendoskop 4K/3D ICG do laparoskopii – 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 62 | Wideoendoskop wyposażony w dwa przetworniki obrazowe (chipy) zintegrowane dystalnie w tubusie roboczym, umożlwiające obrazowanie stereoskopowe | TAK |  |
| 63 | Praca wideoendoskopu w standardzie rozdzielczości 4K | TAK |  |
| 64 | Praca w trybach 3D i 2D z możliwością przełączania | TAK |  |
| 65 | Długość robocza 30 - 32 cm | TAK |  |
| 66 | Średnica tubusu 10 - 10,5 mm | TAK |  |
| 67 | Kąta patrzenia 0° | TAK |  |
| 68 | Rękojeść wideoendoskopu wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
| 69 | Wideoendoskop wyposażony w przyłącze światłowodu umieszczone w części proksymalnej rękojeści | TAK |  |
| 70 | Wideoendoskop wyposażony w zintegrowany przewód łączący ze sterownikiem kamery | TAK |  |
| 71 | Wideoendoskop wraz przewodem autoklawowalny | TAK |  |
| 72 | Światłowód, średnica 4,8-5,0 mm, długość min. 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 73 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania wideoendoskopu wraz ze światłowodem - 1 szt. | TAK |  |
| 74 | Insuflator CO2 - 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 75 | Obsługa insuflatora poprzez zintegrowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7" | TAK |  |
| 76 | Zintegrowana funkcja podgrzewania gazu z wykorzystaniem dedykowanych jednorazowych drenów z elementem podgrzewającym | TAK |  |
| 77 | Insuflator wyposażony w wysokoprzepływowy tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od 1 do min. 50 l/min. | TAK |  |
| 78 | Insuflator wyposażony w pediatryczny tryb pracy z regulacją przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min | TAK |  |
| 79 | Regulacja ciśnienia w zakresie 1-30 mmHg z ograniczeniem do 15 mmHg w trybie pediatrycznym | TAK |  |
| 80 | Wskaźnik numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
| 81 | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego ciśnienia insuflacji CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji | TAK |  |
| 82 | Wyświetlanie ustawionego i aktualnego przepływu CO2 w formie słupkowej i numerycznej w trakcie insuflacji | TAK |  |
| 83 | Graficzny wskaźnik ciśnienia/ilości CO2 w butli | TAK |  |
| 84 | Insuflator wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu obsługowe sterownika kamery i wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 85 | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości min. 1 litra | TAK - 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 86 | Dren insuflacyjny sterylizowalny – 3 szt. | TAK |  |
| 87 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2 i z elementem podgrzewającym, jednorazowy, sterylny - 10 szt. | TAK |  |
| 88 | Dren insuflacyjny z filtrem CO2, jednorazowy, sterylny - 10 szt. | TAK |  |
| 89 | Filtr CO2 – 50 szt. | TAK |  |
| 90 | Przewód do podłączenia insuflatora do źródła CO2 – 1 szt. | TAK |  |
| 91 | Filtr z drenem do ewakuacji dymu z pola operacyjnego przez trokar, jednorazowy, sterylny - 50 szt. | TAK |  |
| 92 | Diatermia chirurgiczna z oprzyrządowaniem – 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 93 | Praca w wersji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 94 | Możliwość integracji z odsysaczem dymu oraz przystawką argonową tego samego producenta | TAK |  |
| 95 | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 96 | Wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza min. 10” | TAK |  |
| 97 | Monitor poprawnego przylegania elektrody neutralnej z czytelną informacją dla użytkownika | TAK |  |
| 98 | Możliwość tworzenia min. 10 grup programów oraz min. 100 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim | TAK |  |
| 99 | Możliwość utworzenia min. 5 podprogramów z różnymi nastawami cięcia, koagulacji mono oraz bipolarnej. Możliwość wyboru podprogramu przez operatora z poziomu sterylnego uchwytu monopolarnego | TAK |  |
| 100 | Liczba gniazd przyłączeniowych: - monopolarne – 2 szt. - bipolarne – 1 szt. - uniwersalne ( do podłączania instrumentów mono/bipolarnych/do zamykania dużych naczyń -1szt.) - neutralne – min. 1 | TAK |  |
| 101 | Automatyczne dopasowanie mocy wyjściowej aparatu w zależności od właściwości fizykochemicznych tkanek, wielkości i kształtu elektrody tnącej, sposobu prowadzenia ciecia lub koagulacji. Dopasowanie mocy powinno odbywać się w zakresie określonym przez użytkownika, który określa poziom mocy maksymalnej dla każdego rodzaju prądu monopolarnego i bipolarnego | TAK |  |
| 102 | Regulacja wybranych przez użytkownika parametrów pracy przy pomocy włącznika nożnego i uchwytu monopolarnego (ze sterylnego pola) | TAK |  |
| 103 | Moc wyjściowa dla cięcia monopolarnego regulowana do 400W | TAK podać |  |
| 104 | Moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana do 400W | TAK podać |  |
| 105 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: delikatny, osuszający - hemostaytyczny i intensywny - waporyzujący | TAK |  |
| 106 | Możliwość wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny | TAK podać |  |
| 107 | Moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej nie mniejsza niż 200W | TAK podać |  |
| 108 | Możliwość wyboru trybu koagulacji monopolarnej między: delikatną-niekarbonizującą, intensywną-iskrową, preparującą i natryskową | TAK |  |
| 109 | Możliwość wyboru trybu koagulacji bipolarnej między: delikatną-niekarbonizującą i intensywną | TAK |  |
| 110 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej aktywacji tzw. Auto Start (po uzyskaniu bezpośredniego kontaktu elektrody z tkanką) dla koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 111 | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji monopolarnej i bipolarnej | TAK |  |
| 112 | W aparacie zainstalowana funkcja bipolarnego zamykania naczyń i struktur naczyniowych o śr. do 7 mm – do stosowania w chirurgii endoskopowej i otwartej | TAK |  |
| 113 | Funkcja bipolarnego zamykania dużych naczyń powinna opierać się na całkowicie automatycznym dozowaniu prądu w.cz. w określonym czasie (funkcja zamykania naczyń obligatoryjnie z funkcją Auto Stop) | TAK |  |
| 114 | Aparat powinien automatycznie sprawdzać właściwości tkanki podczas aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń, w przypadku tkanki o niedostatecznej rezystancji tkanki lub niewłaściwego zaciśnięcia instrumentu na strukturze – aparat powinien zgłaszać to stosownym komunikatem | TAK |  |
| 115 | Możliwość wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny, przycisk aktywacyjny na instrumencie oraz funkcję Auto Start | TAK |  |
| 116 | Program do urologicznej elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do 400W | TAK |  |
| 117 | Bezprzewodowa komunikacja z aparatem np. do celów serwisowych przez aplikację dostarczoną razem z aparatem | TAK |  |
| 118 | Możliwość regulacji jasności i kontrastu ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego czasu aktywacji | TAK |  |
| 119 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy; sygnały akustyczne zróżnicowane dla każdego trybu pracy | TAK |  |
| 120 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem wyświetlanym na ekranie urządzenia w języku polskim. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu | TAK |  |
| 121 | System stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej (ukierunkowanie elektrody, wielkość aktywnej powierzchni kontaktowej, symetria obciążenia połówek elektrody) | TAK |  |
| 122 | Automatyczny system bezpieczeństwa elektrody neutralnej dopasowujący każdorazowo tolerancję rezystancji tkanki do właściwości skóry pacjenta | TAK |  |
| 123 | Sygnalizacja graficzna poprawnej aplikacji elektrody neutralnej. Wyświetlacz graficzny i cyfrowy informujący o wielkości rezystancji połączenia elektroda-skóra | TAK |  |
| 124 | Wózek pod aparat – 1 szt. | TAK |  |
| 125 | Włącznik nożny podwójny z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 126 | Włącznik nożny pojedynczy z przyciskiem do zmiany programów – 1 szt. | TAK |  |
| 127 | Elektroda neutralna, dzielona o powierzchni min. 85 (±5) cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm2 ± 2cm2, na elastycznym podłożu z włókniny, z wklejanymi etykietami do protokołu zabiegu pacjenta – 50 szt. | TAK |  |
| 128 | Kabel wielorazowego użytku do jednorazowych elektrod neutralnych, dł. min. 5 m - 1 szt. | TAK |  |
| 129 | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7 mm, długość robocza 34-35 cm, śr. 5 mm, końcówka robocza typu Kelly, ze zintegrowanym kablem dł. min. 4 m, autoklawowalne - 3 szt. | TAK |  |
| 130 | Kleszcze laparoskopowe do bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7 mm, długość robocza 34-35 cm, śr. 5 mm, końcówka robocza typu okienkowego, ze zintegrowanym kablem dł. min. 4 m, autoklawowalne - 2 szt. | TAK |  |
| 131 | Nożyczki laparoskopowe bipolarne do koagulacji i cięcia biopolarnego, wielorazowego użytku, śr. 5 mm, dł. robocza 34-35cm, autokolawowalne – 4 szt. | TAK |  |
| 132 | Kabel do instrumentów bipolarnych, dł. min. 5 m – 4 szt. | TAK |  |
| 133 | Kabel do laparoskopowych instrumentów monopolarnych, dł. min. 4 m – 3 szt. | TAK |  |
| 134 | Wózek aparaturowy - 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 135 | Podstawa wyposażona w 4 koła, z blokadą | TAK |  |
| 136 | Min. 3 półki | TAK |  |
| 137 | Ramię lub wysięgnik do zamocowania monitora | TAK |  |
| 138 | Uchwyt do butli CO2 | TAK |  |
| 139 | Wysięgnik na płyny irygacyjne | TAK |  |
| 140 | Stojak mobilny do monitora - 1 szt. | TAK |  |
| 141 | Zestaw narzędzi laparoskopowych do chirurgii urologicznej | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 142 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 143 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 144 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego – 2 szt. | TAK |  |
| 145 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8–5,0 mm, długość min. 250 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 146 | Trokar laparoskopowy, owalny, rozmiar 11 mm, długość 10-11 cm, o konstrukcji umożliwiającej wykorzystywanie wysokich przepływów insuflacji CO2, złożony z kaniuli, zaworu oraz gwoździa stożkowego – 1 szt. | TAK |  |
| 147 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 13,5 mm, długość robocza 11-12 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. | TAK |  |
| 148 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gwintowanej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu silikonowego, gwoździa stożkowego – 4 szt. | TAK |  |
| 149 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK |  |
| 150 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gwintowanej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu silikonowego, gwoździa piramidalnego – 4 szt. | TAK |  |
| 151 | Redukcja 11 / 5 mm – 4 szt. | TAK |  |
| 152 | Redukcja 13,5 / 5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 153 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 13–15 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 154 | Elektroda haczykowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 155 | Elektroda kulkowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 156 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu Kelly, obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 157 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 158 | Wkład nożyczek, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, sterylne, jednorazowego użytku – 10 szt. | TAK |  |
| 159 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu "szczęki aligatora", obie ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 160 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu Babcock, okienkowe, atraumatyczne, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 161 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, z ząbkami 2x4, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 162 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, z atraumatycznym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 162 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, mocno zakrzywione, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 163 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, mocno zakrzywione, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 164 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, okienkowe, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 165 | Retraktor, zapinany na końcu dystalnym, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 166 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 167 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z lewej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 168 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 169 | Przewód HF do laparoskopowych instrumentów monopolarnych, długość min. 300 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 170 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych i trokarów – 2 szt. | TAK |  |
| 171 | Instrumentarium do chirurgii bariatrycznej | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 172 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 42–43 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 173 | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki - 1 szt. | TAK |  |
| 174 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8–5,0 mm, długość min. 250 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 175 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 13–15 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 176 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 15-16 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa tępego – 2 szt. | TAK |  |
| 177 | Redukcja 11 / 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 178 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 6 mm, długość robocza 15-16 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa tępego – 2 szt. | TAK |  |
| 179 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 13,5 mm, długość robocza 15-16 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. | TAK |  |
| 180 | Redukcja podwójna 13,5 / 10 mm, 13,5 / 5 mm – 2 szt. | TAK |  |
| 181 | Retraktor, zapinany na końcu dystalnym, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 182 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, z atraumatycznym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 183 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 43-44 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu DeBakey, atraumatyczne, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 184 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 43-44 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu Babcock, atraumatyczne, okienkowe, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 185 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 43-44 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu Kelly, długie, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 186 | Elektroda haczykowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 43-44 cm, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 187 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 43–44 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 188 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 43-44 cm: - uchwyt: pistoletowy, przycisk zwolnienia zapinki z lewej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 189 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych i trokarów – 1 szt. | TAK |  |
| 190 | Zestaw narzędzi laparoskopowych do chirurgii ogólnej | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 191 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 3 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 192 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego – 3 szt. | TAK |  |
| 193 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8–5,0 mm, długość min. 250 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 194 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 13–15 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 195 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | TAK |  |
| 196 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 6 szt. | TAK |  |
| 197 | Redukcja 11 / 5 mm – 3 szt. | TAK |  |
| 198 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu Kelly, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 199 | Elektroda haczykowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, tubus izolowany – 3 szt. | TAK |  |
| 200 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 201 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu Croce-Olmi, atraumatyczne, okienkowe, zakrzywione, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 202 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu szpony, zęby 2x3, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 203 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, z atraumatycznym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 204 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, atraumatyczne, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 205 | Rurka ssąco-płucząca, z możliwością koagulacji bipolarnej, typu Gords-Campo, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 206 | Uchwyt ssąco-płuczący, do zastosowania z rurką ssąco-płuczącą, autoklawowalny – 3 szt. | TAK |  |
| 207 | Instrument do zamykania powięzi, do zamykania wkłuć po trokarach, rozmiar 2,8 mm, długość 17-18 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 208 | Przewód HF do laparoskopowych instrumentów monopolarnych, długość min. 300 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 209 | Przewód HF do laparoskopowych instrumentów bipolarnych, długość min. 300 cm – 3 szt. | TAK |  |
| 210 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych i trokarów – 3 szt. | TAK |  |
| 211 | Narzędzia jelitowe oraz imadła | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 212 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu DeBakey, atraumatyczne, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 213 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, mocno zakrzywione, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 214 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, okienkowe, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 215 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, dwa rzędy atraumatycznych ząbków, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 216 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 217 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z lewej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w prawo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 218 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, zacisk typu Babcock, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 2 szt. | TAK |  |
| 219 | Instrumentarium do laparoskopii ginekologicznej | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 220 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 221 | Optyka laparoskopowa typu Hopkins, śr. 10 mm, długość 31–32 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w min.: oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX – 1 szt. | TAK, podać Oznakowanie kodem QR lub DATA MATRIX: TAK - 1 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 222 | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe wsporniki stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego – 2 szt. | TAK |  |
| 223 | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, średnica 4,8–5,0 mm, długość min. 250 cm – 2 szt. | TAK |  |
| 224 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 10–12 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 225 | Igła Veress’a, do wytworzenia odmy otrzewnowej, z przyłączem LUER-Lock, wielorazowego użytku, średnica 2,1 mm, długość 13–15 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 226 | Kaniula trokara, gwintowana, z obrotowym przyłączem do insuflacji, rozmiar 11 mm, długość robocza 10-11 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 227 | Zawór wielofunkcyjny do trokara w rozmiarze 11 mm, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 1 szt. | TAK |  |
| 228 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 2 szt. | TAK |  |
| 229 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 6 mm, długość robocza 10-11 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 3 szt. | TAK |  |
| 230 | Redukcja 11 / 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 231 | Trokar laparoskopowy, rozmiar 11 mm, długość robocza 15-16 cm, złożony z: gładkiej kaniuli z przyłączem i kranikiem do podłączenia insuflacji, zaworu z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni, gwoździa piramidalnego – 1 szt. | TAK |  |
| 232 | Tuleja gwintowana, do stabilizacji trokarów w rozmiarze 6 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 233 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu Kelly, długie, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 234 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, typu Kelly, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 235 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, bez zapinki, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze preparacyjno-chwytające, mocno zakrzywione, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 236 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, z atraumatycznym ząbkowaniem, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 237 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, typu Croce-Olmi, atraumatyczne, okienkowe, zakrzywione, jedna bransza ruchoma, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 238 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, z ząbkami 2x4, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 3 szt. | TAK |  |
| 239 | Kleszcze laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, okienkowe, atraumatyczne, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 240 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu Sawalhe, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 241 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające typu kulociąg, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 242 | Kleszcze laparoskopowe, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: metalowy, z zapinką, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: bransze chwytające, jelitowe, z dwoma rzędami atraumatycznych ząbków, obie bransze ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 243 | Nożyczki laparoskopowe, monopolarne, rozmiar 5 mm, długość robocza 36–37 cm, obrotowe 360°, rozbieralne na 3 części: - uchwyt: plastikowy z przyłączem HF, z pokrętłem do obracania wkładu roboczego, - wkład roboczy: ostrza typu Metzenbaum, oba ruchome, - tubus: izolowany z przyłączem do przepłukiwania podczas mycia; – 1 szt. | TAK |  |
| 244 | Elektroda haczykowa, monopolarna, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm, tubus izolowany – 1 szt. | TAK |  |
| 245 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, rozmiar 5 mm, długość robocza 36-37 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 246 | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, rozmiar 10 mm, długość robocza 36-37 cm – 1 szt. | TAK |  |
| 247 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: zakrzywione w lewo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 248 | Imadło laparoskopowe, rozmiar 5 mm, długość robocza 33-34 cm: - uchwyt: prosty, przycisk zwolnienia zapinki z prawej strony, z możliwością odblokowania zapinki na stałe, - bransze: w prawo, z wkładką z węglika wolframu, – 1 szt. | TAK |  |
| 250 | Korkociąg do usuwania mięśniaków, rozmiar 10 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 251 | Korkociąg do usuwania mięśniaków, rozmiar 5 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 252 | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentów laparoskopowych i trokarów – 1 szt. | TAK |  |
| 253 | Manipulator maciczny typu HOHL – 1 zestaw | Podać nazwę Producenta Model Rok produkcji 2023 |  |
| 254 | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony z elementów wielokrotnego użytku: | TAK |  |
| 255 | Prowadnica manipulatora wraz z przesuwanym uchwytem, do których mocowane są elementy manipulatora | TAK |  |
| 256 | Wymienne nasadki anatomiczne na szyjkę macicy (porcelanowe kopułki), dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów części pochwowej szyjki macicy, umożliwiające wyeksponowanie sklepień pochwy, 3 rozmiary: - duża, śr. 40 mm, długość 30 mm - średnia, śr. 35 mm, długość 30 mm - mała, śr. 32 mm, długość 30 mm | TAK |  |
| 257 | Wymienne wkłady spiralne wkręcane w szyjkę macicy, dopasowujące manipulator do różnych rozmiarów kanału szyjki macicy, umożliwiające stabilne ufiksowanie manipulatora, 2 rozmiary: - duży, śr. 20 mm - mały, śr. 15 mm | TAK |  |
| 258 | Wymienne końcówki manipulatora dopasowujące manipulator do macic o różnej głębokości, 3 rozmiary: - długość 60 mm, śr. 6 mm - długość 80 mm, śr. 6 mm - długość 100 mm, śr. 6 mm | TAK |  |
| 259 | Wszystkie elementy manipulatora nadające się do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |
| 260 | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów. Wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 mm [± 5 mm] – 1 szt. | TAK |  |

...............................………………………………

Kwalifikowane podpisy elektroniczne

osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy