CECHY SYSTEMU:

Producent: …………………………..……………..….

Typ: ……………………………….….……..…….…..

Model:  ……………………………..…………………

# Rok produkcji:. ……………………..…...……………..

Zestawienie warunków granicznych

Zintegrowanego systemu immuno – biochemicznego.

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagane | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki między modułami – biochemicznym i immunochemicznym | Tak |  |
| 2 | Stacja uzdatniania wody jako wyposażenie systemu – jeśli jest wymagana do pracy systemu -nie starsza niż 2019.Koszt zamontowania stacji na koszt oferenta. | Tak |  |
| 3 | Oferent jest zobowiązany do podłączenia oferowanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym InfoMedica (dwustronna komunikacja)-analizatory głowne i back up | Tak |  |
| 4 | System wyposażony w komputery zewnętrzne i drukarki zewnętrzne | Tak |  |
| 5 | Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału w systemie zintegrowanym | Tak |  |
| 6 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora w temperaturze zgodnej z rekomendacjami producenta | Tak |  |
| 7 | Automatyczne wykonywanie oznaczeń pilnych przed rutynowymi | Tak |  |
| 8 | Możliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów eksploatacyjnych w analizatorach | Tak |  |
| 9 | Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z możliwością ciągłego ich dostawiania | Tak |  |
| 10 | Automatyczne rozcieńczanie próbek po przekroczeniu liniowości metody | Tak |  |
| 11 | Wydajność łączna części biochemicznej minimum 600 oznaczeń/h wraz z ISE Wydajność części immunochemicznej minimum 150 oznaczeń/h | Tak |  |
| 12 | Oferent zabezpiecza wszelkie konieczne do wykonania badań kalibratory, materiały kontrolne, materiały zużywalne (kuwety, naczynka,naczynka do mikro oznaczeń, końcówki itp. w zależności od wymagań systemu) w ilości zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi oferowanych systemów analitycznych | Tak |  |
| 13 | Gotowość do pracy 24 godz. na dobę, zasilacze UPS jako wyposażenie systemu | Tak |  |
| 14 | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych i wtórnych (naczynek do zawieszania surowicy, także wykonywanie badań tzw. mikro | Tak |  |
| 15 | Bezobsługowe elektrody do oznaczania Na, K, Cl | Tak |  |
| 16 | Oferent zapewni w czasie umowy przetargowej udział w programie zewnętrznej oceny jakości badań laboratoryjnych kontroli międzynarodowej: RIQAS : Chemia kliniczna co 2tyg.; Białka specyficzne co 2 tyg.; Hb glikowana 1 x w mies; Cardiac 2 x mies; Immunologia(13par.) 2 x w mies. Immunologia oznacz. Specjalistyczne 1 x w mies. Labquality : alkohol etylowy, toxoplazmoza, , Hbs-antygen, a-HCV, a-HBs, a-HIV- 2 razy w roku badania ilościowe w moczu,białka płynu mózgowo rdzeniowego- 1 x w roku | Tak |  |
| 17 | Instalacja, ewentualna przebudowa w pracowni, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu laboratoryjnego w zakresie obsługi oraz interpretacji wyników na koszt oferenta | Tak |  |
| 18 | Wymagany backup do badań biochemicznych identyczny z analizatorem podstawowym, nie starszy niż 2014,po przeglądzie technicznym z osobną stacją uzdatniania wody | Tak |  |
| 19 | Wymagany backup do badań immunochemicznych pod względem odczynników kompatybilny z analizatorem podstawowym, conajmniej z 15 miejscami odczynnikowymi, nie starszy niż 2014, po przeglądzie technicznym | Tak |  |
| 20 | Konserwacja, wymiana filtrów w stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta na koszt oferenta | Tak |  |
| 21 | Możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej, automatycznie na pokładzie analizatora | Tak |  |

| Lp. | Parametry oceniane | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż dwóch kalibratorów | 2 kalibratory -10 pkt > 2 kalibratorów- 0 pkt |
| 2. | Maksymalny czas uzyskania wyniku immunochemicznego | do 30 min – 10 pkt; pow. lub równe 30 min – 0 pkt; |
| 3 | Czas uzyskania wyniku Troponiny | do 10 min – 10 pkt, pow.lub równe 10 min – 0 pkt |
| 4 | Odczynniki do TSH, FT4, FT3 posiadające określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Czytelny podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |