Te 2300-22/2023

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia:**  Dostawa sprzętu medycznego (aparaty EKG - 5 szt., lampy do naświetleń (światłoterapii) - szt. 3, myjko - dezynfektor - szt. 1, urządzenie do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej1 szt., stanowiska do pielęgnacji noworodków - szt. 10, podpory pod nogi do zastosowań ginekologicznych - 1 komplet, morcelator - szt. 1).
2. **Zamawiający -** Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. , ul. Poznańska 125A, 63-300 Pleszew

Adres strony internetowej zamawiającego: [www.szpitalpleszew.pl](http://www.szpitalpleszew.pl)

Adres strony prowadzonego postępowania - <https://platformazakupowa.pl/transakcja/783716>

Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl

Telefon (62) 74 20 700

Godziny urzędowania: 730 – 1500

1. **Tryb udzielenia zamówienia**
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm), zwanej dalej w treści SWZ „ustawą”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.
3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
8. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy „ustawy”.
11. **Opis przedmiotu zamówienia**
12. **Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń medycznych:**
13. aparaty EKG – 5 szt.
14. lampy do naświetleń (światłoterapii) - szt. 3
15. myjko - dezynfektor - szt. 1
16. urządzenie do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej – 1 szt.
17. stanowiska do pielęgnacji noworodków - szt. 10
18. podpory pod nogi pacjentki do zastosowań ginekologicznych - 1 komplet
19. morcelator - szt. 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonym do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia formularzu „Wymagania i parametry techniczne” (

1. Oferowany sprzęt musi być zgodny z opisem przedstawionym w formularzu wymagania i parametry techniczne . Jeżeli w ofercie zostanie przedstawiony sprzęt nie spełniający wymagań tam określonych oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie treść nie będzie zgodna z warunkami zamówienia. Parametry opisane w wymienionych załącznikach należy traktować jako minimalne. Oznacza to, że Wykonawca może zawsze zaoferować sprzęt o parametrach lepszych (przewyższających opisane parametry przez Zamawiającego).
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
3. Zamówienie obejmuje:
4. dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego,
5. instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu,
6. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,
7. serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
8. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji
9. W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub  pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły posiadające minimum takie cechy jak podane w opisie przedmiotu zamówienia („Wymagania i parametry techniczne”) lub posiadające równoważne rozwiązania techniczne lub technologiczne lub funkcjonalność. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają określone wymagania.
10. **Kod Wspólnego Słownika Zamówień**
* 33100000-1 Urządzenia medyczne
* 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii
* 31516000-6 Lampy podczerwieni
* 39330000-4 Urządzenia dezynfekujące
* 33158200-4 Urządzenia do elektroterapii
* 33750000-2 Produkty do pielęgnacji niemowląt
* 33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych

1. **Części zamówienia**

 Zamówienie zostało podzielone na 7 części, z których każda stanowi odrębną część przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę wybranych przez siebie zadań – części przedmiotu zamówienia, oferta jednak dla swej ważności musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w formularzu cenowym dla wybranego zadania.

1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że posiada wdrożone następujące normy:
2. PN-EN ISO 9001:2015 Systemy Zarządzania Jakością
3. PN-EN ISO 14001:2015 Systemy Zarządzania Środowiskowego
4. PN-ISO 45001:2018 Systemy Zarządzania BHP

i zobowiązuje Wykonawcę, jego podwykonawców i dalszych podwykonawców do przestrzegania przepisów i zasad postępowania wynikających z ww. norm w czasie realizacji zamówienia.

1. **Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom**
	* + 1. Zamawiający zgodnie z art. 462 ustawy Pzp dopuszcza wykonanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
			2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
			3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania nazw Podwykonawców, jeżeli są już znani.
			4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.
2. **Termin wykonania zamówienia** – zamówienie na zostać realizowane w terminie **do** 60 dni od dnia udzielenia zamówienia
3. **Warunki udziału w postępowaniu**
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ.
5. Zamawiający nie stawia innych warunków udziału w postępowaniu.
6. **Podstawy wykluczenia z postępowania**
	1. Na podstawie Art. 108. 1. ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
		1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
			1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
			2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
			3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
			4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
			5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
			6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
			7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
			8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

* + 1. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
		2. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
		3. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
		4. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
		5. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
	1. Na podstawie Art. 109. 1. pkt4 ustawy, z postępowania zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
	2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
	3. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy,
	4. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy,
	5. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 tejże ustawy.
1. **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**
	1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
	2. Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, w tym podmiotowe środki dowodowe Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dokument w formatach danych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
	3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/783716
	4. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
	5. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: przetargi@szpitalpleszew.pl (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).
	6. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
	7. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika, konieczne jest posiadanie przez użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
	8. Komunikacja poprzez komendę „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
	9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
	10. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
	11. Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
	12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
	13. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
	15. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>
	16. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
		1. akceptuje warunki korzystania z https://platformazakupowa.pl/;
		2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji, o której mowa w pkt 15.
	17. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.
2. **Sposób przygotowania oferty**
3. Oferta pod rygorem nieważności winna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, podpisana podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika.
4. Oferta musi być sporządzona w formacie danych: PDF, .doc, .docx, ods, odp, txt, JPG, png, xls, xlsxx, csv, ppt, pptx, rft, xps, tif.
5. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: PDF, doc, xls, JPG ze szczególnym wskazaniem na PDF.
6. Oferta może zostać złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego należy złożyć wraz z ofertą.
8. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego i mają do nich zastosowanie przepisy określone dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
9. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, dokonuje w przypadku:
11. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, Podmiot udostępniający zasoby w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
12. przedmiotowych środków dowodowych- odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego;
13. innych dokumentów- odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;
14. pełnomocnictwa - mocodawca.
15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.
16. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w punktach powyżej, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
17. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami i treścią SWZ. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formacie formularzy załączonych do niniejszej SWZ, winny być wypełnione zgodnie z tymi wzorami.
18. Zaleca się, aby Wykonawcy do sporządzenia oferty wykorzystali załączniki stanowiące integralną część SWZ. Dopuszcza się sporządzenie własnych formularzy z zastrzeżeniem dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w stosunku do wzorów.
19. Oferta musi zostać złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformy zakupowej;
20. Podpisy elektroniczne wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania plików muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).
21. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
22. Wykonawca może zastrzec w swojej ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
23. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia nie później niż do upływu terminu składania ofert. Na platformie zakupowej w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
24. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp;
25. Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykazał/udowodnił, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności, gdy Wykonawca:
26. wykaże/oświadczy, że informacje te nie zostały nigdzie upublicznione,
27. wykaże, że stanowią one wartość techniczną lub/i technologiczną lub/i organizacyjną przedsiębiorstwa lub/i inne informacje posiadają wartość gospodarczą,
28. wykaże, jakie podjął działania w celu zachowania ich poufności.
29. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie;
30. Wykonawca, za pośrednictwem platformy zakupowej, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w Instrukcji dla Wykonawców pod adresem

<https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>

1. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać wycofania oferty uprzednio złożonej.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe skutkować będzie ich odrzuceniem.
3. Oferta, której treść nie odpowiada treści SWZ, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zostanie odrzucona.
4. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
5. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji.
6. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji.
7. Wypełniony Formularz Wymagania i parametry techniczne,
8. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (Jeżeli dotyczy).
10. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
11. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
13. **Podmiotowe środki dowodowe**
	* + 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).
			2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
			3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów:
			4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
			5. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu.
			6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone.
			7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
			8. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

1. **Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych - do oferty wykonawca załącza następujące środki dowodowe:** Opisy, katalogi, karty techniczne w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z dołączonych opisów, folderów, katalogów lub próbek musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

1. **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

* + - * 1. Damian Zasański - specjalista ds. sprzętu medycznego– tel. (62) 74 20 726
				2. Paweł Konieczny- specjalista ds. sprzętu medycznego– tel. (62) 74 20 726
				3. Andrzej Szablewwski - specjalista ds. zamówień publicznych – tel. 62 74 20 719; e-mail przetargi@szpitalpleszew.pl
1. **Zasady wyjaśnienia treści swz**
	1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
	2. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnienia niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
	3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
	4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie o którym mowa w pkt 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień treści SWZ oraz obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
	5. Przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 3 nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
	6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
2. **Sposób oraz termin składania ofert**
3. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/783716>
4. Ofertę należy złożyć do dnia: 04.07.2023 r. godzina: 10:00.
5. Za datę i godzinę wpływu (odbioru) oferty, przyjmuje się datę i godzinę złożenia wygenerowaną dla tej oferty przez Platformę zakupową.
6. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
7. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zakładka „Komunikaty”).
8. **Otwarcie ofert**
	1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu **04.07.2023 r. o godzinie 10:10**.
	2. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
	3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
	4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
	5. Zmawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
		1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
		2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
	6. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
	7. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
9. **Termin związania ofertą**

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 02.08.2023r.

W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

1. **Wadium – W tym postępowaniu wadium nie jest wymagane.**
2. **Opis sposobu obliczenia ceny**
3. Cena oferty to wartość brutto każdej części.
4. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Ceny należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (co do grosza zgodnie z polskim systemem płatniczym), dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasady matematycznej, iż końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówkę 0,5 grosza i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
6. Wykonawca oblicza cenę oferty uwzględniając wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie musiał ponieść, a w szczególności podatek VAT, podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu tymi podatkami, a także inne opłaty i daniny (w tym cło), koszt dostawy, transport i rozładunek, instalację sprzętu, koszt gwarancji.
7. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**
10. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert** wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie dla każdej z części indywidualnie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa kryterium  | Waga  |
| Cena  | 85%  |
| Okres gwarancji | 15 % |

Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

* 1. Nazwa kryterium: Cena – zastosowany będzie następujący wzór: C=Cmin/Cbad x 85

Gdzie: C ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena

 C min – cena oferty najtańszej,

 C bad – cena oferty badanej,

 85 – ranga kryterium

* 1. Nazwa kryterium: Okres gwarancji – zastosowany będzie następujący wzór: G=Gx/Gmax x 15

 G ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium okres gwarancji

 G bad – okres gwarancji z badanej oferty – (w miesiącach - maksymalnie 60-cio miesięczny),

 G 60  – 60-cio miesięczny okres gwarancji ,

 15– ranga kryterium

* + - Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące (oferta z krótszym okresem gwarancji nie będzie rozpatrywana).

**UWAGA**

* + - Wykonawca może zaoferować okres równy lub dłuższy od 24 (dla części 7 - 12 miesięcy), przy czym najdłuższy punktowany okres gwarancji wynosił będzie 60 miesięcy. Oznacza to, że wykonawca, który zaoferuje okres gwarancji dłuższy od 60 miesięcy i tak otrzyma punktację jak za okres 60 miesięczny.

Wynik - Oferta, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria (P= C+G) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

1. **Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 577 Pzp.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
7. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy** - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy przedstawiono w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SWZ.
2. **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**
3. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Odwołanie przysługuje na:
	1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
	2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie:
8. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
9. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
11. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
17. **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**
18. Zgodnie z **art. 13 ust. 1 i 2**Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**), uprzejmie informujemy że:
19. **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.,** z siedzibę przy **ul. Poznańskiej 125a**, **63-300 Pleszew**;
20. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych,** kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres **ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew**, pocztą elektroniczną na adres mail: iod@szpitalpleszew.pl
21. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
22. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
23. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat**
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
24. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy PZP;
25. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
26. posiada Pani/Pan:
27. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
28. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
29. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
30. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
31. nie przysługuje Pani/Panu:
32. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
33. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
34. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
35. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
36. **Załączniki** stanowiące integralną cześć specyfikacji
37. Formularz Wymagania i parametry techniczne
38. Formularz oferty
39. Projekt umowy.
40. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Sporządził

Andrzej Szablewski

 Zatwierdził

Załącznik Nr 1/1

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 1**

**Przedmiot zamówienia** - **aparat 3,6,12 kanałowy - szt. 5.**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
| 1.
 | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Aparat 3,6,12 kanałowy |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana |  |
|  | Ciągły pomiar HR |  |
|  | Wyświetlacz HD minimum 10” pojemnościowy panel dotykowy |  |
|  | Detekcja stymulatora serca |  |
|  | Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu. |  |
|  | Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa  |  |
|  | Szerokość papieru min. 210 mm |  |
|  | Pamięć min. 100 000 badań |  |
|  | Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100 |  |
|  | Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20; |  |
|  | Filtr sieciowy (Hz) 50-60 |  |
|  | Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40 |  |
|  | Filtr izolinii(Hz) 0,05 – 1,5 Hz |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB |  |
|  | Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut |  |
|  | Profil manualny |  |
|  | Profil automatyczny |  |
|  | Poziomy częstotliwości próbkowania: 500/1000/2 000/4 000/8 000/16 000 Hz |  |
|  | Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej za pomocą WiFi/LAN |  |
|  | Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 2x6, 4x3+1, 4x3 |  |
|  | Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit |  |
|  | Export/Import min. PDF, HL7, Cloud, FTP, xml, SCP |  |
|  | Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD |  |
|  | Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego |  |
|  | Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG |  |
|  | Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie |  |
|  | Waga max. 3,7 kg ( z baterią ) |  |
|  | Menu w języku polskim |  |
| **WYPOSAŻENIE:** |
|  | 2 kpl kabli, 2 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych 6 szt, 2 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., dedykowany wózek pod aparat |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim |  |
| **GWARANCJA** |
| 1.
 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/2

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 2**

**Przedmiot zamówienia** - **Lampa do naświetleń (światłoterapii) - szt. 3.**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Lampa do naświetleń typu Sollux na statywie, |  |
|  | 1 promiennik podczerwieni o mocy minimum 375W, |  |
|  | Elektroniczny panel sterowania, |  |
|  | Regulacja mocy promiennika, |  |
|  | Regulacja długości trwania zabiegu, |  |
|  | Programowanie sekwencji zabiegowej, |  |
|  | Emisja światła podczerwonego, |  |
|  | Regulacja wysokości statywu za pomocą sprężyny gazowej, |  |
|  | Tubus wyposażony jest w wentylator chłodzący oraz system mocowania filtrów, |  |
|  | Moc ustawiana: (10 - 100) %, |  |
|  | Pobór mocy: max. 400 W |  |
|  | Masa: 23 kg +/- 2kg |  |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 480 x. 1170 mm, (+/- 5%) |  |
|  | Zasilanie: 230 V, 50 Hz. |  |
|  | Kąt tubusa regulowany w zakresie, co najmniej 175⁰ |  |
|  | Urządzenie posiadające, co najmniej 10 programów zabiegowych |  |
|  | Możliwość utworzenia programu użytkownika  |  |
|  | Podstawa jezdna w wykonaniu z 4 kółkami skrętnymi ( minimum 2 kółka z hamulcami) |  |
| **WYPOSAŻENIE:** |
|  | 2 komplety filtrów: niebieskich i czerwonych, |  |
|  | 2 komplety okularów ochronnych dla terapeuty i pacjenta. |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim |  |
| **GWARANCJA** |
| 1.
 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/3

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 3**

**Przedmiot zamówienia** – **myjko - dezynfektor - szt. 1**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90°C. |  |
|  | Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile |  |
|  | Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” — 7-11 min. |  |
|  | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru |  |
|  | Komora mycia z głęboko tłoczonej stali nierdzewnej, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, |  |
|  | Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii. |  |
|  | Kompaktowa budowa:* szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm,
* wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm — umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia.
 |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną — surową, nie uzdatnioną. |  |
|  | Zużycie wody:* dla programu ekonomicznego: max. 11 litrów,
* dla programu normalnego: max. 18 litrów
 |  |
|  | Otwarty układ płukania — bez recyrkulacji wody. |  |
|  | Wbudowana pompa środka zmiękczającego |  |
|  | Ekonomiczne zużycie płynu do odkamieniacza nie większe niż 5,5 ml na cykl. Pojemnik 51. starczający na co najmniej 900 cykli mycia |  |
|  | Wbudowana pompa detergentu myjącego |  |
|  | Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883. |  |
|  | Układ suszenia wyposażony we wbudowany filtr HEPA. |  |
|  | Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 51 ze środkami chemicznymi (środek mający oraz środek zmiękczający) zlokalizowana pod komorą. |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. |  |
|  | Pojemność minimalna:* jednocześnie 1 „basen” i 1 ,kaczka”
* lub 3 „kaczki”
* miska do mycia pacjenta
 |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. |  |
|  | Automatyczny przebieg procesu. |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania |  |
|  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) — dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. |  |
|  | Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883. |  |
|  | Potwierdzenie skuteczności eliminacji Clostridium Difficile wystawione przez niezależną instytucję naukową / badawczą. |  |
|  | Urządzenie posiadające potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej). |  |
| **WYPOSAŻENIE:** |
| 1.
 | Zestaw startowy środków chemicznych:- kanister 51 detergentu- kanister 51 środka zmiękczającego |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim |  |
| **GWARANCJA** |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/4

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 4**

**Przedmiot zamówienia** – **Urządzenie do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej**

**- szt. 1.**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Czas pracy ciągłej 24h |  |
|  | Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch różnych rodzajów zabiegów |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonywania dwóch zabiegów elektroterapii |  |
|  | Możliwość połączenia z urządzeniem do terapii podciśnieniowej |  |
|  | Dwa obwody zabiegowe do elektroterapii z niezależnym ustawianiem parametrów |  |
|  | Programy gotowe: min.100 pozycji do elektroterapii i 130 do laseroterapii |  |
|  | Możliwość zapisania przez obsługę własnych parametrów zabiegu |  |
|  | Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej |  |
|  | Licznik czasu i liczby zabiegów |  |
|  | Możliwość indywidualnej regulacji parametrów zabiegów |  |
|  | Dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny |  |
|  | Automatyczna kontrola poprawności pracy wentylatora |  |
|  | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii |  |
| **Elektroterapia** |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami interferencyjnymi 2 i 4 elektrodowymi (dynamiczne, statyczne, przerywane, izoplanarne i wektor dipolowy) |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami diadynamicznymi typu MF, DF, CP, LP, CPiso, LPiso, RS, MM z możliwością ustawiania sekwencji |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami impulsowymi średniej częstotliwości o kształcie trójkąta, sinusoidy, trapezu i prostokąta |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów dwukanałowej stymulacji porażeń spastycznych (tonoliza) |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądami TENS (standardowy, asymetryczny, przemienny, BURST) z opcją modulacji drażniącej |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem HVPS / HV (wysokonapięciowym) |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Träberta (Ultra Reiz)  |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem Kotza |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem faradycznym i neofaradycznym |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów prądem galwanicznym |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów mikroprądami |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów w trybie stałego prądu lub stałego napięcia (CC/CV) |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegów elektrogimnastyki (modulacja falowa) – cyklicznie przerywane aplikowanie różnych prądów z regulacją czasu trwania impulsów i czasu przerwy oraz kształtu obwiedni |  |
|  | Funkcja łagodnego narastania i opadania natężenia prądu |  |
|  | Funkcja ochrony pacjenta przy zaniku zasilania |  |
|  | Funkcja testowania przewodności elektrod |  |
| 1.
 | Funkcja elektrodiagnostyki |  |
| **Ultradźwięki** |
|  | Tryb pracy ultradźwięków ciągły lub impulsowy |  |
|  | 1 x głowica ultradźwiękowa o efektywnej powierzchni zabiegu 5cm2 |  |
|  | Możliwość współpracy z sondą automatyczną |  |
|  | \*Efektywna powierzchnia zabiegu sondy automatycznej 6x3cm2 (18cm2) |  |
|  | Maks. moc średnia głowicy ultradźwiękowej 2,5W / cm2 |  |
|  | Maksymalna moc szczytowa głowicy ultradźwiękowej 3W / cm2 |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa z przełączalną częstotliwością pracy 1 lub 3,3MHz |  |
|  | Częstotliwość impulsów ultradźwiękowych 10-150Hz, z regulacją co 1Hz |  |
|  | Wypełnienie impulsów ultradźwiękowych 5-100% z regulacją co 5% |  |
|  | Wskazanie kontaktu głowicy ultradźwiękowej w procentach i kolorowym oznaczeniem wizualnym |  |
|  | Regulacja czasu zabiegu ultradźwiękowego: zmiana co 30 s |  |
|  | Regulacja mocy ultradźwiękowej: zmiana co 0,1 W/cm2 |  |
|  | Funkcja automatycznego wstrzymania i kontynuowania zabiegu w przypadku chwilowej utraty kontaktu przez głowicę |  |
|  | Automatyczne zakończenie zabiegu przy braku kontaktu głowicy ultradźwiękowej ponad 1 min. |  |
| **WYPOSAŻENIE** |
|  | Dedykowana torba transportowa na aparat z akcesoriami |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim |  |
| **GWARANCJA** |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/5

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 5**

**Przedmiot zamówienia** – **Stanowisko do pielęgnacji noworodków - szt. 10.**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Stanowisko składające się z wanienki z szafką dwudrzwiową. |  |
|  | Wymiary stanowiska:- szerokość: 800 mm (+/-10mm)- głębokość: 580 mm (+/-10mm)- wysokość: 900 mm (+/-10mm) |  |
|  | Wymiary wanienki umożliwiające swobodny odpływ wody, obejmujące:zakres różnicy wysokości wanienki między najwyższym, a najniższym jej punktem równy 25 mmwewnętrzna wysokość wanienki po stronie przeciwnej do odpływu: 215 mm (+/-5 mm)- wewnętrzna wysokość wanienki po stronie odpływu: 240 mm (+/-5 mm)Wymiary wewnętrzne dna wanienki:- 600x215 mm (+/- 5 mm)Wymiary zewnętrzne pogłębienia wanienki:- 708x360 mm (+/- 5 mm) |  |
|  | Szafka wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze białym. Fronty szafki wykonane z płyty meblowej MDF lakierowanej na wybrany kolor z palety RAL - możliwość wyboru kolorystyki minimum 19 kolorów |  |
|  | Wanienka wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego, Możliwość doposażenia wanienki w baterię zlewozmywakową. |  |
|  | Szafka na nóżkach o wysokości 100 mm z możliwością poziomowania (+/- 10mm) |  |
|  | Uchwyty szafki bezpieczne, bez ostrych krawędzi, w kształcie litery C, wykonane z aluminium anodowanego lub lakierowane proszkowo, możliwość wyboru kolorystyki - minimum 15 kolorów do wyboru |  |
|  | **Wymagane:**Deklaracja zgodności CE,Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485lub równoważne |  |
| **WYPOSAŻENIE** |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim |  |
| **GWARANCJA** |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/6

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 6**

**Przedmiot zamówienia** - **Podpory nóg pacjentki do stołu operacyjnego- 1 komplet**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe — rok produkcji 2023 (nie powystawowe). |  |
|  | Podpory kompatybilne do posiadanych przez Zamawiającego stołów operacyjnych (FAMED) |  |
|  | Podpory pod nogi do zastosowań ginekologicznych (para) |  |
|  | Ergonomicznie zaprojektowany but uchwytu, opracowany, by zapewnić redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek. |  |
|  | Zdejmowana, przeznaczona do wielokrotnego użytku wkładka do butów z pianką z pamięcią kształtu chroni i i zmniejsza naprężenie kończyn pacjenta. |  |
|  | Grubość wkładki min. 2 cm. |  |
|  | Zakrzywiony wspornik pomocniczy eliminujący ryzyko |  |
|  | przyszczypnięcia |  |
|  | Zakres regulacji litotomii min. 140 stopni (od 55 do +85). |  |
|  | Zakres odwodzenia min. 30 stopni (od 9 do +25). |  |
|  | Podpory wyposażone w zapięcia na rzepy. |  |
|  | Elastyczny uchwyt nogi dopasowujący się do kształtu i rozmiaru łydki i stopy pacjenta. |  |
|  | Montaż podpór za pomocą łatwych w obsłudze zacisków mocujących.  |  |
|  | Wytrzymała i lekka konstrukcja |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta min. 227 kg. |  |
|  | Zacisk mocujący montuje się w dowolnym miejscu na listwie bocznej stołu operacyjnego jednym prostym ruchem. Nie wymaga żadnych niewygodnych ruchów ręki. |  |
|  | Podpory kompatybilne do posiadanych przez naszą placówkę stołów operacyjnych ( FAMED ) |  |
| **GWARANCJA** |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Załącznik Nr 1/7

**Wymagania i parametry techniczne**

**Zadanie 1**

**Przedmiot zamówienia** - **Morcelator z akcesoriami - szt. 1**

**Nazwa i typ: .............................................................................................**

**Producent / Firma: .....................................................................................**

**Kraj pochodzenia ………………………………………………………………**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane aparatu** | **Parametry oferowane** |
|  | Dopuszcza się urządzenie powystawowe rok produkcji nie starszy niż 2021. |  |
|  | Elektromechaniczny system tnący do minimalnie inwazyjnej ekstrakcji tkanek, stosowany w ginekologii do histerektomii i miomektomii |  |
|  | W skład zestawu wchodzi minimum : |  |
| • konsola sterująca |  |
| • mikromotor z kablem |  |
| • przekładnia |  |
| • tuba tnąca ø 15mm |  |
| • trokar ø 15mm |  |
| • dodatkowa tuba tnąca |  |
| • komplet uszczelek (min 10 szt.) |  |
| • kabel zasilający |  |
| • narzędzie laparoskopowe Tenaculum; śr. 10mm, 2 bransze ruchome , dł. 420mm |  |
| • kontener sterylizacyjny BioBarier z koszem i matą silikonową typu „jeż“ |  |
|  | Płaszcz jednorazowy na optykę endoskopową: |  |
| Produkt sterylny, jednorazowego użytku wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego |  |
| Zestaw = płaszcz wewnętrzny + płaszcz zewnętrzny |  |
| Kanał roboczy: 5-7 mm |  |
| Kompatybilny z optykami endoskopowymi o średnicach: 2,9 mm i 4,00 mm i długości 30 cm |  |
| Gwarantujący sterylność optyki i kamery |  |
|  | Klasyfikacja zgodnie z 93/42/EWG II ARodzaj ochrony przed porażeniem elektrycznym - klasa ochrony I Typ urządzenia BF |  |
|  | Warunki otoczenia |  |
| Praca min. + 5°C do + 40°C |  |
| Przechowywanie i transport min. - 10°C do + 60°C |  |
| Wilgotność maks. 85 % |  |
|  | Parametry sterownika: |  |
| Rodzaj ochrony przed wnikaniem wody IPX1 |  |
| Tryb pracy - praca przerywana |  |
| Podłączenie do sieci 100 - 240 V 10% / 50/60 Hz |  |
| Zużycie prądu max 110 VA |  |
| Masa max 2,8 kg |  |
|  | Parametry silnika: |  |
| Rodzaj ochrony przed wnikaniem wody IPX7 |  |
| Tryb pracy: praca przerywana z ogranicznikiem elektrycznym |  |
| Czas pracy / czas przerwy: maks. 30s / min.10s |  |
| Prędkość jałowa: 130 obr/min +/- 15% |  |
| Waga: max. 0,6 kg |  |
| **GWARANCJA** |
|  | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy |  |

**UWAGA**: W kolumnie *„*Opis parametrów wymaganych*”* wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie choć jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

Załącznik nr 2

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Dane dotyczące Wykonawcy**

**Nazwa:.......................................................................................**

**Siedziba:....................................................................................**

**Województwo…………………………………………….…….......**

**Adres poczty elektronicznej: ................................................**

**Osoba do kontaktu z Zamawiającym…………………………...**

**Numer telefonu..........................................................................**

**Numer REGON ..........................................................................**

**Numer NIP: ................................................................................**

**Strona internetowa ...................................................................**

**Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem / dużym przedsiębiorstwem / jednoosobową działalnością gospodarczą / osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej / inne ……………………………………….…… (wpisać)**

**Zamawiający:**

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew

**Zobowiązania Wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę sprzętu medycznego

Nr sprawy: Te 2300-22/2023, oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji warunków zamówienia na następujących warunkach:

Dostawa sprzętu medycznego :

1) Aparaty EKG – 5 szt.

Cena netto za 1 szt. ………………….

Podatek VAT % ………………….

Cena brutto oferty za 5 szt. ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Lampy do naświetleń (światłoterapii) - szt. 3.

Cena netto za 1 szt. ………………….

Podatek VAT % ………………….

Cena brutto oferty za 3 szt. ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Myjko - dezynfektor - szt. 1.

Cena netto ………………….

Cena brutto ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Urządzenie do dwukanałowej elektroterapii i terapii ultradźwiękowej – 1 szt.

Cena netto ………………….

Cena brutto ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Stanowiska do pielęgnacji noworodków - szt. 10 .

Cena netto za 1 szt. ………………….

Podatek VAT % ………………….

Cena brutto oferty za 10 szt. ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Podpory nóg pacjentki do stołu operacyjnego- 1 komplet.

Cena netto ………………….

Cena brutto ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

1. Morcelator z akcesoriami - szt. 1.

Cena netto ………………….

Cena brutto ………………….

Okres gwarancji (ilość miesięcy) ………………….

**Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:**

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
4. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę zgodnie z jej projektem załączonym do specyfikacji warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).*

1. **Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (niewłaściwe skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ................................. oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą ........................**

*(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, ze wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego).*

1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.
2. Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej

Nazwisko, imię ....................................................................................................

Telefon........................................ adres poczty elektronicznej:………………………………………………..

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Inne informacje wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

*Załącznik nr 3*

**Projekt umowy**

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu … ……………….. r. w Pleszewie, pomiędzy

Spółką Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000303091, REGON: 300770088, NIP: 608-007-45-63, wysokość kapitału zakładowego 61 981 000,00 zł, reprezentowaną przez ………………………………………………………………., zwaną w dalszej treści Zamawiającym

a ...................................................................................

 zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

 1

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (znak sprawy Te 2300-22/2023.Zamawiający zamawia u Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu ……………………………. typu …………., opisany w załączonym do niniejszej umowy formularzu ‘Wymagania i parametry techniczne’.

 2

Wykonawca oświadcza, że sprzęt będący przedmiotem umowy jest fabrycznie nowy, dobrej jakości, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiada wymagane atesty i spełnia normy obowiązujące dla tego rodzaju sprzętu. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przezeń sprzęt będzie tożsamy z przedstawionym w ofercie złożonej w postępowaniu.

 3

1. Zamówienie obejmuje:
2. dostawę sprzętu do siedziby Zamawiającego,
3. instalację oraz uruchomienie dostarczonego sprzętu,
4. przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu.
5. serwis gwarancyjny dostarczonego sprzętu.
6. Przeglądy techniczne w okresie gwarancji
7. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia
8. Przedmiot umowy zostanie dostarczony bezpośrednio do użytkownika, za pośrednictwem Działu techniczno-eksploatacyjnego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest telefonicznie uzgodnić datę i godzinę dostawy z pracownikiem tego Działu (tel. 62 7420 712)
9. Wykonawca dostarczy przedmiot przetargu na własny koszt.
10. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnych, paszportów technicznych, instrukcji obsługi w języku polskim, dokumentów wymaganych ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz innych dokumentów standardowo przekazywanych przez producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.
11. Potwierdzeniem dostarczenia, uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenia szkoleń będzie podpisanie przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

 4

1. W ramach umowy Wykonawca udziela ………. (zgodnie z treścią oferty) miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, i zapewnia pełny serwis.
2. W ramach ceny oferty, w okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszystkich przeglądów technicznych w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta.
3. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu umowy w czasie ustalonym wcześniej z Zamawiającym.
4. Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie Wykonawcy, a koszty dojazdu serwisu i transportu urządzenia do naprawy i z powrotem po naprawie będzie ponosić Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ramach gwarancji zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokona istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, postanowienie powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.
6. W innych wypadkach niż opisane w ust. 5, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.
7. Po dwóch naprawach tego samego elementu nie wynikających z winy Zamawiającego, w przypadku trzeciego uszkodzenia tego elementu, nie wynikającego z winy Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać wymiany tego elementu na nowy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej realizacji warunków gwarancji i serwisu.
9. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych w okresie nie krótszym niż 8 lat od momentu odbioru przedmiotu umowy.
10. Wykonawca zapewnia dostępność serwisu sprzętu po upływie okresu gwarancyjnego przez okres minimum 8 lat od momentu odbioru przedmiotu umowy.
11. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów kodeksu cywilnego regulujących instytucje gwarancji i rękojmi.

 5

1. W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego sprzętu, za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.
3. W przypadku nie usunięcia awarii uniemożliwiającej eksploatację urządzenia, zgłoszonej w okresie gwarancji, w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii, oraz nie dostarczenia przed upływem tych 10 dni sprzętu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości niesprawnego urządzenia, określonej w określonej w § 6 ust 1, za każdy dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 10 dni roboczych.
4. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego za należycie wykonane prace Wykonawcy przysługiwać będą odsetki naliczone zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz z odpowiednimi obwieszczeniami wydanymi na podstawie art. 11 c tejże ustawy.
5. Zastrzeżenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 35 % wartości brutto umowy, określonej w § 6 ust.1.

 6

* + - 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi ………,… zł brutto.
			2. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez strony.
			3. Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie zamówienia nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu zdawczo odbiorczego, potwierdzającego należyte wykonanie dostawy, uruchomienia dostarczonego sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego.
			4. Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci Wykonawcy przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny

 8

1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym.
4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
5. formularz „Wymagania i parametry techniczne”
6. formularz oferty.

# Zamawiający Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

**Wykonawca:**

……………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia\***

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Działając w imieniu Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

Nr sprawy: Te 2300-22/2023, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* .

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\* zaznaczyć/wypełnić właściwą opcję – niepotrzebne skreślić