Formularz warunków technicznych

Załącznik nr 2a do oferty

Znak Sprawy: PCM/ZP 14/I/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

,,WYMAGANE GRANICZNE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZESTAWU  WIDEOKOLONOSKOPOWEGO (WIDEOOKOLONOSKOP, PROCESOR OBRAZU Z ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA, MONITOR MEDYCZNY

| Lp |  | Opis parametru | Warunki wymagane/ parametry oceniane jako kryterium | Parametr oferowany/ podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIDEOKOLONOSKOP HD - 1 szt. |  |  |  |  |
|  | Producent/kraj pochodzenia |  | Tak, podać |  |
|  | Typ/Model urządzenia |  | Tak, podać |  |
|  | Rok produkcji minimum 2022 |  | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji 1700 |  | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min 2-100 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm |  | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm - parametr dodatkowo punktowany |  | Podać Tak /Nie Większa/równa 3,8 mm -10 pkt. Mniejsza niż 3,8 mm – 0 pkt |  |
|  | Długość robocza 1330- 1700 mm |  | Tak, podać |  |
|  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 |  | Tak |  |
|  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe, parametr dodatkowo punktowany |  | Podać Tak /Nie 4 przyciski – 10 pkt. 3 przyciski i mniej – 0 pkt. |  |
|  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED |  | Tak |  |
|  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS |  | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających |  | Tak |  |
|  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem |  | Tak |  |
|  | Typ konektora - jednogniazdowy |  | Tak |  |
|  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) |  | Tak |  |
|  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem |  | Tak |  |
| PROCESOR OBRAZU ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 SZT. |  |  |  |  |
|  |  | Producent/kraj pochodzenia | Podać |  |
|  |  | Typ/Model urządzenia | Podać |  |
|  |  | Rok produkcji minimum 2022 | Podać |  |
|  |  | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
|  |  | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
|  |  | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak |  |
|  |  | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
|  |  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak |  |
|  |  | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak |  |
|  |  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
|  |  | Pamięć wewnętrzna procesora min 4 GB | Tak |  |
|  |  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  |
|  |  | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
|  |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  |
|  |  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
|  |  | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak |  |
|  |  | Barwienie modyfikowanym światłem LED, parametr dodatkowo punktowany | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |
|  |  | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED: BLI i LCI, parametr dodatkowo punktowany | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |
|  |  | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
|  |  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak |  |
|  |  | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | Tak |  |
|  |  | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
|  |  | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak |  |
|  |  | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | Tak |  |
|  |  | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak |  |
|  |  | Źródło światła typu LED | Tak |  |
|  |  | Wbudowane 3 diody LED | Tak |  |
|  |  | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz., parametr dodatkowo punktowany | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |
|  |  | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni, parametr dodatkowo punktowany | Tak-10 pkt. Nie-0 pkt. |  |
|  |  | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |
|  |  | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  |
|  |  | Kompatybilny z oferowanymi aparatami | Tak |  |
|  |  | Kompatybilny z aparatami Fujifilm serii 530 będącymi na wyposażeniu pracowni endoskopowej | Tak |  |
| MONITOR MEDYCZNY - 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  | Oferent / Producent | Podać |  |
|  |  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  |  | Przekątna min. 24 cale | Tak, podać |  |
|  |  | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |
|  |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli | Tak |  |
|  |  | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |
|  |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak, podać |  |
|  |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |
|  |  | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |
|  |  | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |
|  |  | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |
|  |  | Czas reakcji max. 14 ms | Tak, podać |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |
|  |  | Termin dostawy maksymalnie 70 dni od daty podpisania umowy | Tak |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych min. 10 lat od daty sprzedaży | Tak |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |
|  |  | Urządzenie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów | Tak |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim, dokumentacja serwisowa i techniczna (paszport techniczny) (dołączyć przy dostawie) | Tak |  |
|  |  | Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenia do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974) z późn. zm. )(deklaracja zgodności lub certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną wymienioną w Dzienniku Urzędowym UE) (dołączyć do oferty) | Tak |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h od momentu powiadomienia o usterce przez Zamawiajacego drogą telefoniczną, telefaksową, listowną, e-mailową lub MMS. | Tak |  |
|  |  | Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany produktu na nowy jeżeli: - w okresie gwarancji AUTORYZOWANY SERWIS dokona trzech napraw tego samego elementu, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają użytkowanie go zgodne z przeznaczeniem; - AUTORYZOWANY SERWIS stwierdzi na podstawie ekspertyzy, że usunięcie wady jest niemożliwe | Tak |  |
|  |  | Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, wideokolonoskop co 6 miesiecy, procesor, monitor co 12- m-cy | Tak |  |
|  |  | Czas skutecznej naprawy max. 14 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski oferowanego sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) | Podac |  |

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza się rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, zastosowanie nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................., dnia : .............................