| Bronchofiberoskop – 1 sztuka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametry wymagane | Ocena Techniczna | Paremetry oferowane |
| 1 | Zewnętrzna średnica ruchomej końcówki dystalnej max 6,2 mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 2 | Średnica odcinka sztywnego na końcu Dystalnym max 6,2 mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 3 | Średnica wewnętrzna kanału roboczego min 3,2 mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 4 | Długość robocza min 600mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 5 | Długość całkowita min 900 mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 6 | Kąt widzenia min 120º | Tak | Bez punktacji |  |
| 7 | System optyczny z ruchomym pierścieniem regulacyjnym dioptrii | Tak | Bez punktacji |  |
| 8 | Oznaczenie położenia dioptrii na okularze | Tak | Bez punktacji |  |
| 9 | Oznaczenie dopuszczalności zanurzania na korpusie systemu optycznego | Tak | Bez punktacji |  |
| 10 | Głębia ostrości min 3-50 mm | Tak | Bez punktacji |  |
| 11 | Dioptrie w zakresie min: +3 ~ –8 dptr. | Tak | Bez punktacji |  |
| 12 | Zamontowane na stałe przyłącze ssaka bez konieczności demontażu do procesu mycia i dezynfekcji | Tak | Bez punktacji |  |
| 13 | Minimalne wygięcia końcówki dystalnej: góra/dół 180/130 stopni | Tak | Bez punktacji |  |
| 14 | Tuba wziernikowa wyposażona u swojej nasady w gumowy kompensator naprężeń | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 15 | Zintegrowany z rękojeścią zawór testera szczelności | Tak | Bez punktacji |  |
| 16 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak | Bez punktacji |  |
| 17 | Wielorazowy, gumowy zawór ssący – min 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| 18 | Sieciowe (250V) źródło światła typu halogen | Tak | Bez punktacji |  |
| 19 | Koniec dystalny wyposażony w 2 światłowody | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 20 | Możliwość podłączenia do stacjonarnego źródła światła halogenowego za pomocą światłowodu z funkcją rotacji konektora | Tak | Bez punktacji |  |
| 21 | Pełna współpraca z przenośnym źródłem światła (250V) | Tak | Bez punktacji |  |
| 22 | Wilgotność względna warunków pracy w zakresie min: 30 ~ 85% | Tak | Bez punktacji |  |
| 23 | Zakres temperatury pracy w zakresie min: 10 ~ 40 °C | Tak | Bez punktacji |  |
| 24 | Dowolność mycia i dezynfekcji bronchofiberoskopu w środkach chemicznych różnych producentów | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 Pkt |  |
| 25 | Fibroskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu ETO: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Tak | Bez punktacji |  |
| 26 | Olejek silikonowy – kpl | Tak | Bez punktacji |  |
| 27 | Walizka transportowa – 1 szt | Tak | Bez punktacji |  |
| 28 | Kontener do przenoszenia endoskopu z pokrywą, zaworem i wężykiem spustowym | Tak | Bez punktacji |  |
| 29 | Gwarancja Minimum 24 miesiące | TAK | Ocen zgodnie z przyjętym kryterium w SIWZ. |  |

Data……………………………Podpis Wykonawcy…………………………………..

|  | INNE WYMAGANIA: |  |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas reakcji (przyjęcie zgłoszenia, podjęcia naprawy) serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 48 godzin w dni rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych rozumiane, jako dni pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Gwarancję przedłuża się o okres przerwy w eksploatacji związany z naprawa urządzenia. | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Wszelkie naprawy serwisowe oraz czynności obsługowe dokonane w okresie gwarancyjnym zostaną odnotowane przez serwis Wykonawcy w karcie pracy lub raporcie serwisowym. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | W okresie gwarancji naprawy techniczne lub wynikające z wad ukrytych tego samego podzespołu powodują wymianę podzespołu na nowy. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu pełny zakres obsługi gwarancyjnej nieodpłatnie (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Wykonawca wykona bezpłatne okresowe przeglądy, w terminach zalecanych przez producenta urządzenia, oraz wykona bezpłatny przegląd pod koniec okresu gwarancyjnego (30 dni przed upływem okresu gwarancji). | TAK |  | Podać ilość zalecanych przez producenta przeglądów |
| 9. | Wykonawca w porozumieniu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego sporządzi harmonogram przeglądów. Przeprowadzenie przeglądu Wykonawca potwierdzi protokołem i przekaże go Zamawiającemu | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Wraz z aparatem instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Szkolenie/ instruktaż personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi przeprowadzone w miejscu instalacji systemu. | TAK |  | Bez punktacji |
| Miejscowość ....................................... data ................................................... |  |  |  |  |
| ................................................................................................... |  |  |  |  |
| (podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy) |  |  |  |  |