# Zał. nr 2 do SIWZ

# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

# przystosowania pomieszczeń  w budynku T-1, celem zamontowania  akceleratora liniowego wysokoenergetycznego.

# Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych celem przystosowania pomieszczeń w budynku T-1 pod zainstalowanie akceleratora liniowego.  Roboty obejmują pomieszczenie sterowni, pomieszczenie akceleratora, dwie przebieralnie pacjentów, pomieszczenia techniczne na poziomie -3,30, zlokalizowane  pod pomieszczeniem akceleratora

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  ETAPU  PROJEKTOWEGO :

Jeżeli zakres przewidzianych do wykonania prac budowlanych tego wymaga, opracować należy projekt budowlano-wykonawczy w uzgodnieniu z zamawiającym we wszystkich branżach, wraz  z częścią technologiczną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarami robót, kosztorysem robót.

Należy wykonać lub zweryfikować istniejący projekt ochrony radiologicznej.

Lokalizacja  – budynek T-1, poziom  0,00

Wykonawca projektu we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie materiały niezbędne do celów projektowych.

W projekcie uwzględnić należy również rozwiązania dotyczące drogi transportowej urządzeń.

W projekcie uwzględnić należy  zasilanie pracowni w niezbędne media  z wykorzystaniem  istniejących instalacji.

Projekt powinien być zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. higieniczno-sanitarnych, rzeczoznawcę ds. bhp i rzeczoznawcę ds. p.poż.

Projekt dostarczyć należy w pięciu egzemplarzach oraz w formie elektronicznej (AutoCad i PDF)- w terminie jednego miesiąca od daty podpisania umowy.

Przedmiary robót dostarczyć należy w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (NORMA).

Kosztorys robót budowlanych dostarczyć należy w jednym egzemplarzu.

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być zaakceptowane przez zamawiającego.

Wykonawca ponosić będzie  wszelkie skutki błędów projektowych.

Istniejące zasilanie energetyczne: kabel YKY 2 x (4x120 mm²) – zalecana wizja lokalna celem pomierzenia wartości zasilania (rezystancje, itp. )

Maksymalna moc urządzenia – do 90kW

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie demontaż urządzeń i sprzętu zainstalowanego w  przystosowywanych pomieszczeniach.

Zdemontowany, stary akcelerator  przekazać należy do utylizacji.  Zamawiającemu przekazać należy kartę odpadu.

W zakres zamówienia  wchodzi również:

1.  wymiana tarketu podłoga antyelektrostatyczna

2.  wymiana sufitu podwieszanego we wszystkich pomieszczeniach,

2.1 montaż obrazów podświetlanych w suficie podwieszanym

3.  wymiana wykończenia ścian w pomieszczeniu akceleratora – w przypadku konieczności,

4.  wykonanie robót malarskich i okleiny na drzwiach do bunkra, montaż

narożników plastikowych do wysokości ok.1,5 m

5.  wymiana grzejników,

6. wymiana okładziny ceramicznej oraz umywalki i baterii w punkcie

sanitarnym sterowni i bunkra

7. montaż klimatyzatora kasetonowego  (przewidzianego w przypadku awarii

agregatu wody lodowej) o mocy min.12 kW  chłodu

8.  montaż klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń:

- sterowni  o mocy min. 5,0 kW chłodu

- pomieszczenia technicznego – do pracy całodobowej o mocy min. 3,5 kW

chłodu

- pomieszczenia serwerowi - moc klimatyzatora dobrać do wielkości

pomieszczenia   i  zainstalowanych w nim urządzeń

9. wymiana drzwi wejściowych – 1 kpl z przełożeniem istniejącej instalacji

kontroli  dostępu. Drzwi winny być wykonane z profili aluminiowych

(kolor biały)  wypełnionych szkłem bezpiecznym 3.3.1 ( nieprzezierne), dół

wypełniony panelem  malowanym w kolorze profili aluminiowych

10. wymiana drzwi do kabin pacjentów – 4 kpl

Drzwi winny być wykonane z profili aluminiowych (kolor biały)

wypełnionych góra/dół panelem malowanym w kolorze profili

aluminiowych

11.wykonanie nowej zabudowy w części korytarzowej z przeznaczeniem na

serwer i   komputery dla nowego akceleratora wraz z niezbędnymi mediami

( zasilaniem, sieć komputerowa, oświetlenie, chłodzenie itd.)

12. wykonanie nowych blatów roboczych do pomieszczenia sterowni oraz

niezbędnych szafek na dokumentację medyczną oraz na maski pacjentów

i inne akcesoria do bunkra akceleratora

- zamontowanie wszystkich źródeł  światła we wszystkich pomieszczeniach,   montaż rozdzielnicy elektrycznej zasilającej urządzenie i pomieszczenia.      Przewidzieć należy instalację gniazd sieciowych i zasilających (2RJ45 + 3 x

230V) w ilości niezbędnej do funkcjonowania akceleratora plus zapas

minimum po dwa gniazda.

Wykonawca zobowiązany jest powołać kierownika robót.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie wykonanie na własny koszt wszelkich prób, badań  i pomiarów.

Zasadnicze roboty budowlane prowadzić należy z uwzględnieniem ich specyfiki w czynnym  obiekcie szpitalnym.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletnie wykończone pomieszczenie z zamontowanym sprzętem.

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również przywrócenie do stanu pierwotnego innych pomieszczeń, w których realizowane będą roboty  związane z uruchomieniem akceleratora.

Zabezpieczenie dostarczonego sprzętu do czasu uruchomienia należeć będzie do obowiązku  Wykonawcy.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z projektem ochrony radiologicznej oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne w celu odbioru  przez służby państwowe i uzyskania pozwolenia na użytkowanie pracowni.

Wykonawca jest zobowiązany  zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy „Prawo budowlane”, „Rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”,   „Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r  w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym  i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą”, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz przepisów ustawy w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Wytyczne Działu Informatyki

Uwagi dotyczące okablowania strukturalnego:

- Punkty Dostępu.

a) 	pojedynczy Punkt Dostępu tworzą:

- 2 gniazda logiczne RJ45,

- 3 gniazda zasilające 230V.

Należy zaprojektować dedykowaną sieć energetyczną (230V),  zasilającą urządzenia dopięte do Systemu Okablowania Strukturalnego (3 gniazda 230V) .

b)należy przyjąć następujący system oznaczeń gniazd logicznych:

01-Y-Z

01 – numer Lokalnego PD, do którego dołączone jest gniazdo,

Y – kolejny numer patch-panela w LPD, do którego dołączone jest

gniazdo,

Z – kolejny numer gniazda w obrębie LPD.

c) 	lokalizację i ilości Punktów Dostępu w poszczególnych

pomieszczeniach uzgodnić z kierownikiem Zakładu Fizyki

Medycznej, p. K.Lisem.

  - Kable mają być prowadzone do LPD 01 (lokalnego punktu dystrybucyjnego nr 01, znajdującego się w magazynku Modelarni, budynek T1, poziom 0,0).

  - Do budowy Systemu Okablowania Strukturalnego należy zastosować

elementy pasywne kategorii minimum 6A,  przy czym wszystkie elementy

pasywne (patch-panele, kable, gniazda) muszą pochodzić od jednego

producenta.

Uwagi dotyczące punktu dostępowego LPD1:

  - LPD 01 należy  doposażyć w przełącznik sieciowy 48-portowy  Cisco WS-C2960S-48TD-L wyposażony w moduł, umożliwiający połączenie w stos z trzema przełącznikami pracującymi w LPD 01. Przełącznik ma być:

- skonfigurowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Działu Informatyki,

- włączony przez Wykonawcę w stos z przełącznikami pracującymi w LPD 01,

- połączony przez Wykonawcę z istniejącą siecią komputerową ŚCO w sposób umożliwiający normalną pracę.

Gdyby nie można było zakupić fabrycznie nowego przełącznika WS-C2960S-48TD-L, należy zakupić 4 przełączniki Cisco  klasy 9200 zapewniające PoE  (model do ustalenia z Działem Informatyki ) wraz  4 wkładkami  optycznymi  10G. Przełączniki mają być:

- skonfigurowane przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi Działu Informatyki,

- połączone przez Wykonawcę w stos,

- połączone przez Wykonawcę z istniejącą siecią komputerową ŚCO w sposób umożliwiający normalną pracę.

Uwagi dotyczące dokumentacji:

  - Wykonawca ma wykonać dokumentację powykonawczą rozbudowy

Systemu Okablowania Strukturalnego, zawierającą m.in.:

- pomiary dynamiczne torów miedzianych, potwierdzające spełnienie wymagań  kategorii  min. 6A,

- certyfikaty producenta potwierdzające użycie komponentów kategorii min. 6A,

- certyfikat gwarancji systemowej producenta okablowania ( minimum 25 lat),

- trasy prowadzenia kabli,

- lokalizację i oznaczenia Punktów Dostępu.

Projekt rozbudowy Systemu Okablowania Strukturalnego musi być przed wykonaniem rozbudowy przekazany do akceptacji przez Dział Informatyki ŚCO.