## Opis
Załącznik nr 2B
Wyposażenie sprzętowe medyczne -Pakiet nr 2
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Uwaga: Wymogi techniczne i użytkowe stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
1 | Lampy UV - 6 szt.
Model (podać):
Producent (podać):
Rok produkcji: minimum 2023
Urządzenie fabrycznie nowe
| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*)
I. Wymagania Ogólne
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać
| 2 | Typ Urządzenia | Podać
| 3 | Producent | Podać
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać
| 5 | Rok produkcji 2021/2022, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | IP22
II. Parametry techniczne urządzenia
| 1 | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | Tak, podać
| 2 | energooszczędne - pobór mocy: 115 W | Tak, podać
| 3 | wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W | Tak, podać
| 4 | zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W | Tak, podać
| 5 | trwałość promiennika: 8000 h | Tak, podać
| 6 | wydajność wentylatora: 199 m3/h | Tak, podać
| 7 | dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h | Tak, podać
| 8 | zasięg działania lampy: 18-36 m2 | Tak, podać
| 9 | klasa zabezpieczenia ppor.: I | Tak, podać
| 10 | typ obudowy: IP 20 | Tak, podać
| 11 | wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm | Tak, podać
| 12 | wymiary: 600 x 1340 x 600 mm | Tak, podać
| 13 | masa: 13,5 kg | Tak, podać
| 14 | sposób montażu - ścienno-sufitowa | Tak, podać
| 15 | blaszana obudowa: wykonana z materiału kwasoodpornego zwiększa wydajność dezynfekcji oraz pozwala na szybkie i łatwe usuwanie zabrudzeń z powierzchni urządzeń | Tak, podać
| 16 | promienniki wewnętrzne, umożliwiają uruchamianie urządzenia podczas gdy personel i pacjenci znajdują się w jego wnętrzu | Tak, podać
| 17 | zewnętrzny promiennik bezpośredniego działania umożliwia dezynfekcję całego pomieszczenia podczas nieobecności użytkowników sali/gabinetu | Tak, podać
| 18 | przepływ: cyrkulacja powietrza odbywa się przez komorę UV-C | Tak, podać
| 19 | gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami | Tak, podać
| 20 | Licznik czasu pracy | Tak, podać
III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) | Tak, podać
Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego.
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. | Tak, podać
Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia.
| 5 | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wraz z kosztami materiałów niezbędnych do ich wykonania, zgodnie z wymogami producenta jednak nie mniej niż l raz wroku. | Tak, podać
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać
| 8 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać
| 9 | Paszport techniczny | Tak
Uwaga:
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.
....................................................................................
data i podpis