znak sprawy: DZP.271-7/21

Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

(PAKIET NR 2)

Przedmiot zamówienia:

Lampa czołowa diodowa z lupą okularową – 1 szt.

| l.p. | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, Jeżeli w kol. 03 wskazano „TAK” wówczas należy wpisać TAK lub NIE (w zależności czy wykonawca oferuje czy też nie oferuje dany parametr) oraz jeżeli w kol. 3 wskazano „Podać” należy wskazać wartość oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 |
|  | Producent/ dostawca | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2021 | TAK |  |
|  | Sprzęt nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niewystawowy | TAK |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na cały aparat 60 miesięcy | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe wraz z wymianą części wykonywane nieodpłatnie, zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Dostarczenie 2 sztuk instrukcji obsługi w języku polskim (w formie papierowej oraz elektronicznej), karty gwarancyjnej, paszportu technicznego, dokumentacje techniczną | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie naprawy sprzętu maksymalnie w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od dnia wysłania zawiadomienia | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych do 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Maksymalny czas naprawy w przypadku konieczności sprowadzania części zamiennych do 14 dni roboczych | TAK |  |
| Lampa czołowa diodowa |  |  |  |
|  | 90000 lux z odległości pracy 180mm | TAK |  |
|  | Temperatura koloru: 5500K | TAK |  |
|  | Trwałość diody – 50000 godzin pracy | TAK |  |
|  | Wskaźnik odwzorowania kolorów (CRI), min. 90 | TAK |  |
|  | Ciągła regulacja oświetlanego pola w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420mm) | TAK |  |
|  | Regulator jasności zamontowany z boku czepca (z prawej lub z lewej strony) | TAK |  |
|  | Lekki elastyczny czepiec regulowany w obwodzie i głębokości osadzenia | TAK |  |
|  | Waga całości (bez akumulatora) – max. 270g | TAK |  |
|  | Waga całości z akumulatorem – max. 470g | TAK |  |
|  | Możliwość doczepienia lup | TAK |  |
|  | Możliwość montażu filtra polaryzacyjnego dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków | TAK |  |
|  | Dostępne różne systemy zasilania: bezpośrednio z sieci, akumulator kieszonkowy, akumulator mocowany na czepcu | TAK |  |
|  | Akumulator: - bezprzewodowy, montowany na czepcu - wskaźnik informujący o poziomie naładowania baterii - bateria akumulatorowa litowo-polimerowa - czas ładowania – max. 2,5h - czas pracy na baterii akumulatorowej – min. 3,5h - możliwość pracy na zasilaniu sieciowym poprzez podłączenie transformatora do baterii akumulatorowej - ładowarka sieciowa |  |  |
| Lupa okularowa |  |  |  |
|  | Lupa montowana do czepca lampy za pomocą ruchomego łącznika umożliwiającego odchylanie lup. | TAK |  |
|  | Dokładna regulacja rozstawu okularów – niezależna regulacja położenia lewego i prawego okularu, co pozwala na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic | TAK |  |
|  | Kurzoodporna i wodoszczelna | TAK |  |
|  | Powiększenie: 2.5x | TAK |  |
|  | Odległość pracy: 340mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości: 110mm | TAK |  |
|  | Szerokie, wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy minimum 90mm | TAK |  |
|  | Doskonale czysta, achromatyczna optyka zapewniająca wysoką rozdzielczość obrazu | TAK |  |
|  | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

UWAGA:

Niniejszy dokument winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.