## Arkusz2
Załacznik nr 2.11 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.11 - Aparat EKG
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Aparat EKG 12- kanałowy elektrokardiograf Aparat EKG z automatyczną analizą i interpretacją zgodna z EN 60601-2-51 wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta Rozdzielność przetwornika A/C: 12 bitów Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cebrere Możliwe rodzaje badań AUTO, MANUAL,SPIRO, automatyczne do schowka , AUTOMANUEL, LONG Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL Częstotliwość próbkowania: 8000Hz na kanał Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund Wydruk w trybie 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy: - 3 kanały w układzie standardowym – ( I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3,V4-V5-V6) - 3 kanały w układzie Cabrera( aVL-I-aVR, II-aVF-III,V1-V2-V3, V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie standardowym – (I-II-III-aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 6 kanałów w układzie Cebrere (aVL-I-aVR-II-aVF-III, V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie standardowym – (I-II-III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6) - 12 kanałów w układzie Cebrera (aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6) Baza pacjentów i badań : pamięć do 1000 pacjentów lub 1000 badań Czułość: 2,5/5/10/20mm/mV Prędkość zapisu: 5/6,25/10/12,5/25/50mm/s Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym Proste zakładanie papieru Szerokość papieru termicznego : 112 mm Wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu zewnętrznej drukarce: wydruk A4 Kolorowy ekran dotykowy 7ʺ o rozdzielności 800x480 pikseli Wymiary ( D x S x W ) : 258x199x50 mm Waga < 1,3 kg Eksport badan bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, Cardio TEKA (.a01) i AsECG- XML, EDM- archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku typu: pamięć USB Detekcja złego podłączenia elektrody niezależnie dla każdego kanału Detekcja stymulatora serca Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych ; do wyboru filtry : 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz Interfejs komunikacyjny: 3x port USB, równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną , pamięcią USB – PenDrive - Interfejs komunikacyjny LAN umożliwiający wysyłanie zapisów badań EKG oraz dokumentacji medycznej w formie wiadomości e-mail bezpośrednio z aparatu na dowolna skrzynkę odbiorczą Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora Eksport badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB na nośnik typu PenDrive w formatach: PDF, SCP, Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna Wyposażenie: -elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG -papier do EKG - kabel zasilający - kabel EKG - wózek pod aparat, Informacje dodatkowe: - warunki gwarancji i serwisu dostarczyć wraz ze sprzętem Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (od 7 dni roboczych ) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Dostępność części zamiennych po ustani produkcji zaoferowanego modelu ( minimum) 10 lat Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | kpl | 6
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik