## Arkusz2
Załacznik nr 2.19 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.19 -Ssak mobilny
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Ssak mobilny Ssak do odsysania płynów ustrojowych przeznaczony do zastosowań profesjonalnych. Wyposażony w dwa zbiorniki z poliwęglanu oraz manometr i regulator podciśnienia (bar i kPa). Całość umieszczona na stojaku z pięcioma kółkami. Dwie butle 2 l z poliwęglanu z zaworem zabezpieczającym Regulator i wskaźnik podciśnienia Podciśnienie maksymalne: 80kPa Przepływ maksymalny: 40l/min. Waga około: 6,2 kg. Wymiary około: 32xh99x33cm. Poziom hałasu: max 61,5dBA Stojak na pięciu kółkach (dwa z blokadą) Możliwość stosowania wkładów jednorazowych Wyposażenie: dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów, Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( do 7 dni roboczych) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum) 10 lat. Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | szt. | 1
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik