## Arkusz2
Załacznik nr 2.22 do SWZ Znak sprawy EZP-252-13/2022
Formuarz asortymentowo - cenowy dla część 2.22 - Automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcjie resuscytacji
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartosc netto w zł | Podatek Vat |  | Wartość brutto w zł
[6 empty] | % | Kwota zł
1 | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej Opis i dane produktu System kompresji klatki piersiowej(uciskanie mechaniczne) w pełni elektryczne urządzenie, które w razie wystąpienia Nagłego Zatrzymania Krążenia służy do kompresji klatki piersiowej. Zasilane za pomocą baterii lub zewnętrznego źródła energii 230V/12V automatycznie wykonuje masaż serca zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Urządzenie to wykonuje zabieg ciągłego uciskania klatki piersiowej ze stałą częstotliwością i siłą zgodną z wytycznymi AHA / ERC, w celu przywrócenia naturalnego krążenia. Pracuje automatycznie od chwili uruchomienia na miejscu zdarzenia. System wymusza stały przepływ krwi od chwili włączenia, zwiększając szanse pacjenta na przeżycie. Ciągłe uciskanie przyczynia się również do utrzymania w naczyniach wieńcowych ciśnienia perfuzyjnego, co ułatwia przywrócenie naturalnego krążenia. Urządzenie to powinno wykonywać uciskanie klatki piersiowej od 100 do 110 razy na minutę na głębokość około 4-6 cm z możliwością minimalizacji przerwy w procesie resuscytacji. Tryb pracy urządzenia to 30:2 lub tryb ciągły oraz pozwala na pełną koncentrację na czynnościach związanych z ratowaniem pacjenta, takich jak podawanie leków, wentylacja czy defibrylacja. Dane techniczne Uciski - częstotliwość ucisków: 100-110 ucisków na minutę - głębokość ucisku:4 do 6 cm. Pacjent spełniający warunki do poddania terapii- wysokość mostka: 15 do 31cm- maksymalna szerokość klatki piersiowej: 40-45 cm. Działanie zasilanie: elektryczne- źródło zasilania: bateria do ponownego ładowania; polimer litowo-jonowy w ciężar: 0,6-1 kg- pojemność: 3300-4500 mAh, napięcie baterii: 25-30V- czas pracy: 45-50 minut maksymalny czas ładowania baterii: poniżej 3-4 godzin w temperaturze pokojowej (22°-27°C). Warunki otoczenia w miejscu pracy baterii: - 0°C do + 50°C - temperatura ładowania: 6°C do +37°C - temperatura przechowywania: 0°C do +40°C . Parametry fizyczne: - spakowany do plecaka: 65 do 70cm - szerokość 30 do 40 cm - głębokość 25 do30 cm - ciężar (łącznie z baterią oraz ładowarką): 7 do 9 kg Czas podjęcia naprawy przez serwis 3 dni robocze od momentu zgłoszenia Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach ( 7 dni robocze) Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe ( 3 naprawy) Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Wymagania: gwarancja min. 36 miesięcy *................. Sprzęt posiada deklarację zgodności CE oraz instrukcję obsługi w języku polskim | kpl | 1
OGÓŁEM
* wpisać gwarancję w miesiacach
Jeżeli Sprzedający nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji a jego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Kupujący przy podpisaniu umowy przyjmie minimalny okres gwarancji zgodnie z zapisemi w SWZ
........................................................
podpis
elektroniczny kwalifikowany
lub podpis zaufany lub osobisty
osoby/-ób uprawnionej/-ych
do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnik