Załącznik nr 3-1 do SIWZ

Automatyczny piknometr helowy

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Wymagane parametry i warunki konieczne: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Gwarantowana powtarzalność w granicach +/- 0,02 % w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| 2 | Wymaga objętość celi pomiarowej (nominalnie) 10 cm3 z możliwością podziału na objętości 3,5 cm3 i 1 cm3 i z zachowaniem nominalnej precyzji aparatu. | TAK |  |
| 3 | Maksymalna objętość celi pomiarowej 12 cm3 | TAK |  |
| 4 | Zerowanie przetworników, kalibracja i pomiary winne być wykonywane przez wbudowany komputer sterowany z wbudowanej do aparatu klawiatury. | TAK |  |
| 5. | Aparat musi mieć możliwość podłączenia bezpośrednio do wagi analitycznej celem przesłania informacji o naważce próbki by uniknąć błędów transkrypcji. | TAK |  |
| 6. | Przesyłanie informacji o naważce ( do oprogramowania aparatu) winno następować automatycznie | TAK |  |
| 7. | Aparat musi być programowalny dla automatycznych powtórzeń pomiarów lub zbierania danych wg zadanych przez Użytkownika tolerancji pomiaru. | TAK |  |
| 8. | Musi istnieć możliwość automatycznego określenia przez aparat ilości powtórzeń pomiaru dla uzyskania maksymalnej precyzji oznaczenia | TAK |  |
| 9. | Aparat musi posiadać programowana przez Użytkownika liczba płukań próbki przed analizą i po analizie. | TAK |  |
| 10. | Wyjście w kodzie ASCII z portu szeregowego i portu USB i portu eternetowego do komputera zewnętrznego celem obróbki danych pomiarowych w popularnych arkuszach kalkulacyjnych | TAK |  |
| 11. | Zestaw musi zawierać oprogramowanie pracujące oparte na systemie Windows na zewnętrznym komputerze klasy PC | TAK |  |
| 12. | Zestaw musi zawierać Komputer klasy PC kompatybilny z dostarczonym oprogramowaniem. | TAK |  |
| 13. | Aparat winien posiadać co najmniej dwa porty USB do podłączenia opcjonalnych akcesoriów jak: zewnętrznej klawiatury alfanumerycznej typu PC oraz drukarki lub komputera klasy PC. | TAK |  |
| 14. | Oprogramowanie zainstalowane na aparacie ( jak i oprogramowanie na PC) winno posiadać możliwość obliczania i raportowania całkowitej objętości porów w oparciu o wyniki otrzymane on-line z opcjonalnej aparatury do pomiarów gęstości rzeczywistej/pozornej (bulk density) | TAK |  |
| 15. | Dostarczone z aparatem wzorce kalibracyjne winne być kalibrowane wg normy NIST 821/25B 592-97 i wykonane wg wymagań normy ANSI/NCSL 2640-1-94 i ISO 10012-1-92. Kopia certyfikatu kalibracji musi być dołączona do dostawy. | TAK |  |
| 16. | Stosowany standardowy gaz analityczny: hel o czystości 4.0 lub lepszej | TAK |  |
| 17. | Możliwość stosowania innych gazów takich jak azot, dwutlenek węgla , krypton. | TAK |  |
| 18. | Winien posiadać funkcję " self test" umożliwiająca lokalizację części wymaganej do wymiany. | TAK |  |
| 19. | Aparat musi posiadać możliwość podłączenia do sieci Ethernet w celu zdalnej obsługi i odczytów wyników pomiarowych. | TAK |  |
| 20. | Aparat musi posiadać możliwość zdalnego przesyłania wyników poprzez e-mail. | TAK |  |
| 21. | Aparat musi posiadać możliwość doposażenia w opcjonalne oprogramowanie do aplikacji Pianek – FOAM, oraz pakiet aplikacyjny do asfaltów – ASPHALT | TAK |  |
| 22. | Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o moduł kontrolowany temperaturowo od 15-50°C. Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe naczynie pomiarowe o pojemności 2000cm3. | TAK |  |
| 23. | Dopuszczalna waga aparatu 9 kg +/- 0,3 kg | TAK |  |
| 24. | Dopuszczalne wymiary aparatu (nie więcej niż) WxSxG 20x30x40 cm | TAK |  |
| 25. | Wymagane akcesoria dodatkowe ( które winne być w dostawie): Trójstopniowy reduktor butlowy do helu szt. 1 Cela pomiarowa o objętości nominalnej 10 cm3 ( i maksymalnej 12 cm3) z filtrem dla substancji proszkowych Zestaw dodatkowych materiałów eksploatacyjnych ( uszczelki , smar, filtry) wystarczających na 2-3 lat eksploatacji aparatu po okresie gwarancyjnym. | TAK |  |
| 27. | Producent jak i dostawca muszą posiadać certyfikat ISO 9000 - które należy złożyć wraz z dostawą. | TAK |  |