## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
18/24/ZP/PN
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla całego szpitala
PAKIET Nr 1 - CEWNIKI DO EMBOLEKTOMII, ZESTAWY DO SZYNOWANIA MOCZOWODÓW |  |  |  |  | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Cewnik do embolektomii, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar Ch4, długość 800 mm, posiadający kod długości co 100 mm, koniec dystalny ślepo zakończony, posiadający balonik lateksowy o średnicy zewnętrznej 8 mm. | szt. | 10
2 | Cewnik do embolektomii, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar Ch5, Ch6 długość 800 mm, posiadający kod długości co 100 mm, koniec dystalny ślepo zakończony, posiadający balonik lateksowy o średnicy zewnętrznej 10 mm i 12 mm. | szt. | 10
3 | Zestaw do szynowania moczowodów wewnętrznych, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 4 F / 24 / 2. | szt. | 3
4 | Zestaw do szynowania moczowodów wewnętrznych, jednorazowego użytku, sterylny, rozmiar 5 F/ 24 /2, 7F/24/2 | szt. | 5
Razem
PAKIET Nr 2 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Filtr hydrofobowy kompatybilny z ssakiem LIFETIME 01HT | szt. | 30
Razem
PAKIET Nr 3 - DRUTY OTOLARYNGOLOGICZNE |  |  |  | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Drut pętli do usunięcia polipów nosa, niesterylny, o rozmiarze ø 0,3 mm, Pakowany w krążku po 5 m. Drut sprężysty nieodkształcający się. | szt. | 2
2 | Drut pętli usznej, niesterylny, rozmiarze ø 0,1 mm, w opakowaniu 12 sztuk. Drut sprężysty, nie odkształcający się. | op. | 2
3 | Drut pętli usznej, niesterylny, rozmiarze ø 0,2 mm, w opakowaniu 12 sztuk. Drut sprężysty nie odkształcający się. | op. | 5
4 | Drut do pętli do usuwania migdałków. Oczko w najdłuższym miejscu 45 mm śr drutu 0,4 mm niesterylny, w paczce 100 szt. | op. | 3
Razem
PAKIET Nr 4- FOLIE, OPATRUNKI OTOLARYNGOLOGICZNE |  |  |  | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Folia z kauczuku silikonowego dla otolaryngologii, rozmiar 40 x 40 x 0,3 mm, jałowa, pakowana pojedynczo. | szt. | 20
2 | Folia z kauczuku silikonowego dla otolaryngologii, rozmiar 40 x 40 x 0,2 mm, jałowa, pakowana pojedynczo. | szt. | 20
3 | Opatrunki wewnątrznosowe dla otochirurgii – folie z politetrafluoroetylenu (PTFE), jałowe, pakowane pojedynczo, rozm. 40 mm x 80 mm, gr. 0,5 mm, | szt. | 30
4 | Opatrunki wewnątrznosowe dla otochirurgii – folie z politetrafluoroetylenu (PTFE), jałowe, pakowane pojedynczo, rozm. 40 mm x 40 mm, gr. 0,6 mm | szt. | 10
5 | Rurka tracheostomijna bez uszczelnienia, jednorazowego użytku, sterylna, wykonana z polietylenu, nietoksyczna o standardowej długości lub przedłużonej, z otworem i bez otworu, typu LUER, odmiana A i B, o rozmiarach od ø 7 do ø 11. | szt. | 20
Razem
PAKIET Nr 5- ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY - PROTEZY | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Sylikonowa tuba wentylacyjna, typ T-Tube, otwór wewnętrzny 1,14 mm, długość 5 mm, sterylna pakowana pojedynczo. | szt. | 10
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, sterylny, pakowany pojedynczo śr. 0,9 mm oraz śr. 1.15 mm | szt. | 20
3 | Opatrunki wewnątrznosowe (tampony nosowe) z materiału posiadającego właściwości absorpcyjne, przy kontakcie z płynami rozszerza się i stabilizuje nos, dla otolaryngologii jako opatrunek głębokich ran nosa i zatok, z nitką dł. 14-15 cm, jałowe, pakowane pojedynczo rozmiar 8 cm. | szt. | 500
4 | Opatrunki wewnątrznosowe (tampony nosowe) z materiału posiadającego właściwości absorpcyjne, przy kontakcie z płynami rozszerza się i stabilizuje nos, dla otolaryngologii jako opatrunek głębokich ran nosa i zatok, z nitką dł. 14-15 cm, jałowe, pakowane pojedynczo rozmiar 4,5 cm. | szt. | 300
OGÓŁEM
PAKIET Nr 6- ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY - TORBA NA WYDZIELINY | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Torba na wydzieliny jednorazowego użytku o pojemności 2 litry, MONOKIT do ssaka elektrycznego typu VICTORIA firmy Cheirón | szt. | 350
2 | Zbiornik 2 l wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych MONOKIT do ssaka elektrycznego typu VICTORIA | szt. | 2
OGÓŁEM
PAKIET Nr 7 SPRZĘT OKULISTYCZNY | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Nietoksyczny emulacyjny wskaźnik do sterylizacji o wartościach ustalonych (UW) 121 °C/ 15 min i 134 °C/3,5 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140, wymiary 65 mm x 32,5 mm, laminowany tylko po stronie wskaźnika procesu, z czterema miejscami nadrukowanymi poprzecznie. | szt. | 3500
2 | Filtry biologiczne (powietrza) do autoklawu Statim 5000S | szt. | 3
OGÓŁEM
PAKIET Nr 8 SPRZĘT OKULISTYCZNY – KANIULE | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Kaniule komory przedniej, jednorazowe, ostrze zakrzywione 4 mm, końcówka zagieta pod kątem 45° rozmiar 27 G jedno opakowanie zawiera 10 sztuk. | op. | 4
2 | Kaniule komory przedniej, jednorazowe, ostrze zakrzywione 4 mm, końcówka zagieta pod kątem 45° rozmiar 25 G jedno opakowanie zawiera 10 sztuk. | op. | 2
3 | Kaniule komory przedniej, jednorazowe, ostrze zakrzywione 4 mm, końcówka zagieta pod kątem 45° rozmiar 20 G jedno opakowanie zawiera 10 sztuk. | op. | 1
Razem
PAKIET Nr 9– SPRZĘT OKULISTYCZNY PĘSETA IMPLANTACYJNA | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 100%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Wielorazowa pęseta implantacyjna wykonana z tytanu przeznaczona do implantacji soczewek Artisan z końcem T. Dolna częśc w kształcie litery T, górna podłóżna, obła. Oba końce wykonane w sposób zapewniający pewny chwyt implantu, bez ryzyka jego uszkodzenia, rękojeść płaska sprężynująca, z podłużnym wycięciem oraz poprzecznym żłobieniem. | szt. | 1
OGÓŁEM
PAKIET Nr 10 ŁADUNEK DO NARZĘDZIA TYPU I-STICH | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań /nr pytania
1 | Ładunki do instrumentu i-stitch Unit PP (IST1011) pakowane po 5 szt. | op | 6
OGÓŁEM
PAKIET Nr 11 – SPRZĘT DLA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Wkład jednorazowy do systemu ssącego o pojemności 2000 ml, typu SERRES , w opakowaniu 24 szt. | op. | 30
2 | Cewnik balonowy Foleya ze strzykawką, z płynem do wypełnienia balonu, CH14-22. | szt. | 6
3 | Zestaw do nefrostomii jałowy ,nietoksyczny F10-12 kateter typu Pigtail, prowadnik typu LUNDERQUISTA „J”0,38X80cm, igła wprowadzająca dwuczęściowa 18Gx20cm , rozszerzacz (dilatator)z rozrywaną koszulką, kołnierz mocujący z opaską, strzykawka 10ml, skalpel. | szt. | 5
OGÓŁEM
PAKIET Nr 12 - NARZĘDZIA DO WAPORYZATORA QUANTUM 2 - ArthroCare Sportsmedicine | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporyzatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do precyzyjnego wygładzania i ablacji chrząstki. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności. | szt. | 3
2 | Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporyzatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do ACL i oczyszczania łąkotki. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności. | szt. | 3
3 | Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporyzatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, do uwolnień bocznych – haczyk 3,5mm; 300 . Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności. | szt. | 3
4 | Narzędzie do ablacji i modyfikacji termicznej przy artroskopii stawu kolanowego, kompatybilne z waporyzatorem Quantum 2 – ArthroCare Sportsmedicine, jednorazowe, sterylne, z funkcją silnego ssania do kontrolowanego szybkiego usuwania wszystkich rodzajów tkanek miękkich. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rodzaj narzędzia oraz data ważności. | szt. | 3
Razem
PAKIET Nr 13 - AMNIOTEMIA | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Amnicot tzw. paluch, narzędzie do selektywnej amniotomii przy przedłużającym się II okresie porodu. | szt. | 60
Razem
PAKIET Nr 14 - ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZY - TEST TYPU AMNIOQUICK | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 30%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Test typu Amnioquick, prosty i szybki test przeznaczonym do wykrywania IGFBP-1 w wymazach z pochwy mający na celu wykrycie pęknięcia błon płodowych u kobiet ciężarnych. | szt. | 300
OGÓŁEM
PAKIET Nr 15 – SPRZĘT DLA ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - wkłady do ssaka | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | System worków jednorazowych kompatybilnych z urządzeniem Ssak LIFETIME ELMASLAR rok produkcji 2020. | szt. | 50
OGÓŁEM
PAKIET NR 16– NOŻE MIKROCHIRURGICZNE ZAĆMA Z JASKRĄ | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Ostrze okulistyczne jednorazowe, sterylne do częściowego usuwania beleczkowania w zabiegu przeciwjaskrowym, dwa równoległe ostrza tnące, podstawa zabezpieczająca uszkodzenie przedniej ściany kanału Schlemma, ergonomiczna rękojeść z karbowaniem pokryta antypoślizgowym materiału umożliwiającym pewny i precyzyjny uchwyt oraz znacznikiem pozycji | szt | 6
OGÓŁEM
Pakiet nr 17 - Osłony Blok Operacyjny | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pokrowiec foliowy ramię "C" aparatu RTG pakowany po 2 szt, jednorazowgo użytku, sterylny, o wym. 100 x 220cm (+/- 5 cm) w kształcie worka, składany teleskopowo, z taśmami do mocowania na ramieniu C aparatu RTG, na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności | szt | 700
2 | Pokrowiec na elementy aparatury, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z folii, w kształcie "beretu" ściągnięcie gumką o średnicy 50cm na opakowaniu wyraźnie zaznaczony rozmiar i data ważności | szt | 1900
3 | Pokrowiec na przewody jednorazowego użytku, sterylny, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcowkach. Wymiary min. 200 x 18cm (+/- 2cm) na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar i data ważności | szt | 55
Razem
Pakiet nr 18 - nakłuwacze | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Nakłuwacze nożykowe dla dorosłych z przyciskiem na górze, automatyczne, głębokość nakłucia 1,8 -2,0 mm, jednorazowego użytku, jałowe. Data ważności na opakowaniu jednostkowym lub minimum na opakowaniu zbiorczym. Oznakowane kodem barwnym w zależności od rozmiaru. | szt. | 60000
2 | Nakłuwacze igłowe 25G/1,5 mm dla dzieci i noworodków z przyciskiem na górze; automatyczne; jednorazowego użytku; jałowe | szt. | 600
3 | Nakłuwacze igłowe 30G/od 1,0 do 1,2 mm dla dzieci i noworodków z przyciskiem na górze; automatyczne; jednorazowego użytku; jałowe | szt. | 600
OGÓŁEM
Pakiet nr 19- kaniule pro safety | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Kaniula o rozmiarach od 0,9 do 2,0 wykonana z biokampatybilnego poliuretanu z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym potwierdzające zmniejszenie występowania zakrzepowego zapalenia żył związanego z obecnością kaniuli w naczyniu potwierdzającymi biokompatybilność materiału z jakiego wykonana jest kaniula, z samodomykajacymi się korkiem portu bocznego, z zastawka antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, wyposażony w automatyczny zatrzask o konstrukcji zabezpieczającej igłę przed zakłuciem oraz zapobiegającym rozpryskiwaniu się krwi poprzez system kapilar umieszczonych w elemencie zabezpieczającym, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków RTG. Pakowana w opakowania typu blister, zabezpieczające przed utrata jakości. Na opakowaniu zbiorczym fabrycznie nadrukowana informacja o braku zawartości ftalanów i lateksu w kaniuli. W rozmiarach: 0,9 x 25 o przepływ 42ml/min 1,1 x 32 o przepływ 67 ml/min 1,3 x 32 o przepływ 103 ml/min 1,3 x 45 o przepływ 103 ml/min 1,5 x 45 o przepływ 133 ml/min 1,8 x 45 o przepływ 236 ml/min 2,0 x 45 o przepływ 270 ml/min | szt. | 45000
OGÓŁEM
PAKIET NR 20– SPRZĘT OKULISTYCZNY – ZESTAW DO PODAŃ DOSZKLISTKOWYCH | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do podań doszklistkowych, Zestaw zawiera: serweta na stolik 75x75 (zawinięcie)1 szt.; rozwórka 1szt.; miarka plastikowa 3,5/4,0mm 1szt; kocher plastikowy 1 szt.; kieliszek 60ml 12szt.; patyczki z wacikiem , mała „główka” 2szt.; kompres z włókniny 7,5x7x5 cm 5szt.; opatrunek na oko 1szt.; serweta operacyjna 40x47cm ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną, naciętą 1szt. | szt | 490
OGÓŁEM
PAKIET Nr – 21- NOŻE MIKROCHIRURGICZNE | [8 empty] | GARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Nóż ze stali nierdzewnej, prosty , ostrze kątowe 15°, pełna rękojeść, do okulistycznych zabiegów chirurgicznych. Opakowanie zawiera 6 szt. | op. | 15
OGÓŁEM
PAKIET Nr – 22 MIKROSKOP OKULISTYCZNY – AKCESORIA | [8 empty] | GARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Osłona silikonowa na rękojeść mikroskopu operacyjnego HS Hi-R NEO 900 ; nadająca się do sterylizacji w autoklawie | szt. | 12
2 | Osłona silikonowa kompatybilna z urządzeniem Eibos; nadająca się do sterylizacji w autoklawie | szt. | 6
OGÓŁEM
PAKIET Nr – 23 MIKROSKOP OKULISTYCZNY – AKCESORIA | [8 empty] | GARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Korki do mikroskopu operacyjnego HS Hi-R NEO 900 firmy Moller- Wedl GmbH | szt. | 24
OGÓŁEM
PAKIET Nr 24- SPRZĘT OTOLARYNGOLOGICZNY - RURKI | [8 empty] | GARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 70%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, przedłużona, z okienkiem, niejałowa, pakowana pojedynczo, rozmiarach od ø 7 do ø 8. | szt. | 2
2 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa, z okienkiem, niejałowa, pakowana pojedynczo, rozmiarach od ø 7 do ø 8. | szt. | 6
3 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa, bez okienka, niejałowa, pakowana pojedynczo, rozmiarach od ø 7 do ø 8. | szt. | 2
4 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, przedłużona, niejałowa, z okienkiem, pakowana pojedynczo, o rozmiarach od ø 9 do ø 10. | szt. | 5
5 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa, niejałowa, z okienkiem, pakowana pojedynczo, o rozmiarach od ø 9 do ø 10. | szt. | 20
6 | Rurka tracheostomijna metalowa, typu LUER, standardowa, bez okienka, pakowana pojedynczo, o rozmiarach od ø 9 do ø 10. | szt. | 5
OGÓŁEM
Pakiet nr 25 Ewakuator laparoskopowy- Blok operacyjny | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Ewakuator laparoskopowy jednorazowego użytku do pobierania i bezpiecznej ewakuacji usuniętych tkanek podczas procedur laparoskopowych. Składającym się z prowadnicy tulejowej z zamocowanym elastycznym woreczkiem wyposażonym w drucik z pamięcią kształtu na próbki i kaniulą prowadzącą oraz uchwytem na palce, ułatwiającym pracę chirurgowi. Wielkość (pojemność) kodowana kolorystycznie- 200ml op a 5szt | opakowanie | 40
2 | Ewakuator laparoskopowy jednorazowego użytku do pobierania i bezpiecznej ewakuacji usuniętych tkanek podczas procedur laparoskopowych. Składającym się z prowadnicy tulejowej z zamocowanym elastycznym woreczkiem wyposażonym w drucik z pamięcią kształtu na próbki i kaniulą prowadzącą oraz uchwytem na palce, ułatwiającym pracę chirurgowi. Wielkość (pojemność) kodowana kolorystycznie 400ml op a 5szt | opakowanie | 40
3 | Ewakuator laparoskopowy jednorazowego użytku do pobierania i bezpiecznej ewakuacji usuniętych tkanek podczas procedur laparoskopowych. Składającym się z prowadnicy tulejowej z zamocowanym elastycznym woreczkiem wyposażonym w drucik z pamięcią kształtu na próbki i kaniulą prowadzącą oraz uchwytem na palce, ułatwiającym pracę chirurgowi. Wielkość (pojemność) kodowana kolorystycznie800ml op a 5szt | opakowanie | 20
4 | Ewakuator laparoskopowy jednorazowego użytku do pobierania i bezpiecznej ewakuacji usuniętych tkanek podczas procedur laparoskopowych. Składającym się z prowadnicy tulejowej z zamocowanym elastycznym woreczkiem wyposażonym w drucik z pamięcią kształtu na próbki i kaniulą prowadzącą oraz uchwytem na palce, ułatwiającym pracę chirurgowi. Wielkość (pojemność) kodowana kolorystycznie 1200ml op a' 5szt | opakowanie | 5
Razem
Pakiet nr 26 Akcesoria do pompy histeroskopowej - Blok operacyjny | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Dren płuczący wielorazowy do histeroskopii kompatybilny z pompą Endomat | sztuka | 1
2 | Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o śr. 0,8mm- kompatybilna z histeroskopem firmy Storz | sztuka | 20
3 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 250 cm | sztuka | 1
4 | Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | sztuka | 1
Razem
Pakiet nr 27- Blok operacyjny | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw wielorazowy 3 częściowy bipolarny laparoskopowy – atraumatyczne kleszcze chwytające Maryland Dysektor , tuba 340 mm, rękojeść ze złączem bipolarnym. | sztuka | 1
2 | Kabel bipolarny do pęset, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu - dwa bolce płaskie, od strony aparatu 2-bolcowa 28,58mm; przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji | sztuka | 2
3 | Instrument do zamykania naczyń do Ø7mm, wielorazowego użytku - klemy do chirurgii otwartej dł. 230mm, z zaczepem, końcówka zagięta dł. 30mm, szerokość 3mm - 5mm, pokryta powłoką nieprzywierającą, kabel 4,5m z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 50 cykli sterylizacji | sztuka | 2
4 | Kabel bipolarny do resektoskopów Storz, długość 4,5m, wtyczka od strony aparatu 3-bolcowa z funkcją automatycznego rozpoznawania i dobierania parametrów przez aparat; przeznaczenie do min. 100 cykli sterylizacji | sztuka | 1
Razem
Pakiet nr 28- Kardiologia | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Jednorazowe etui na rejestratory holterowskie. Etui pasujące zarówno do rejestratorów Holtera EKG jak i Hotera ciśnieniowego. Materiał: flizelina medyczna Mocowanie: pasek na szyję Rozmiar kieszonki: 12,5 x 14 cm | sztuka | 300
Razem
Pakiet nr 29 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Papier do defibrylatora Comen S5 - rolka, - szer. 50 mm, - długość 25 m | sztuka | 30
Razem
Pakiet nr 30 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Obwód oddechowy jednorazowy z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta do modelu P310NPL do respiratora Para-Pac | sztuka | 50
Razem
PAKIET Nr 31 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Gąbka z żelem myjącym hipoalergicznym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach 20*12 cm grubość 0,5 cm. Pakowane min. po a'24 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne - oświadczenie, informacja o hipoalergicznym żelu umieszczona na opakowaniu produktu. Gramatura nie mniejsza niż 100 g/m2. | op. | 1300
2 | Gąbka z żelem myjącym hipoalergicznym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach 24*20 cm grubość 0,5 cm. Pakowane min. po a'12 szt. Żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania dermatologiczne - oświadczenie informacja o hipoalergicznym żelu umieszczona na opakowaniu produktu. Gramatura nie mniejsza niż 100 g/m2. | op. | 800
OGÓŁEM
PAKIET Nr 32 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
| Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08mm, dłoni 0,07mm, mankiecie 0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporne przenikalność co najmniej 10 substancji chemicznych na co najmniej 2 poziomie ochrony (w tym co najmniej 3 substancje z załącznika A normy 374-1) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporne na przenikanie co najmniej 2 alkoholi potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. w przeliczeniu na pełne Opakowania a'200 sztuk do 250 szt (XS-XL). Rozmiar opakowania 12cm x 13cm x 15,5cm (+/- 5%), na przedniej ściance instrukcja użycia, pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic. | szt | 500000
2 | Plastikowe podajniki ścienne potrójne pasujące do opisanych rękawic w poz. Nr 1 | szt | 20
OGÓŁEM
PAKIET Nr 33 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz, z wykończeniem mikroteksturowanych na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny z prostymi palcami, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie:0,20±0,02 mm, typowa długość min. 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10µg/g - raport z badań z jednostki niezaleznej wg EN 455-3, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5, b6.02- potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN ISO 21420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne przenikanie min 12 substancji chemicznych przez min 60 min w g EN 16523 oraz odporne na min 20 cytostatyków przez min 30 min w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP)-potwierdzone wynikami badań, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,5 | para | 60000
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą nawilżająco-ochronną (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor zielony, kształt anatomiczny, palce proste, mankiet prosty z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,23 ±0,02 mm, dłoni: 0,21 ±0,02 mm, mankiecie 0,16 ±0,02 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 19N- potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 10 µg/g - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455-3, będące wyrobem medycznym klasy IIA zgodnie z Rozp. 2017/745 i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 10282, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, przebadane na min 15 substancji chemicznych wg EN ISO 374/EN 16523, w tym etanol min 90%, izopropanol min 90%, kwas nadoctowy min 30%, jodopowidon min 10%- poziom min 1- potwierdzone wynikami badań, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 10000
3 | Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz, teksturowane na palcach i dłoni, kolor naturalnego lateksu, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu min 0,19 mm, na dłoni min 0,17 mm, mankiecie: 0,13 mm, typowa długość 400 mm, AQL 0,65, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1, b3, b6.02- potwierdzone testem FitKit z jednostki niezaleznej, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa i środek ochrony indywidualnej kat III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, ISO 10282, EN 421, ASTM D6978, rozm. 6,0-8,5 | para | 500
4 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, z mikroteksturowanym wykończeniem na zewnątrz, kolor naturalnego lateksu/ biały, kształt anatomiczny oraz ergonomiczna konstrukcja, mankiet rolowany, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03, mankiecie: 0,15±0,03 mm, typowa długość min 280mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 20N- potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65-potwierdzone badaniami z jednostki niezaleznej wg EN 455-1, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- poniżej 10 µg/g -potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej wg EN 455-3, poziom endotoksyn <4,00 EU/parę wg EN 455-3 ( raport z badań z jednostki niezależnej), będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, przebadane na min 12 substancji chemicznych wg EN ISO 374-1, w tym izopropanol, 70% etanol, 10% jodopowidon- potwierdzone wynikami badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374-1(typ B),5, ISO 10282, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-potwierdzone wynikami badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0 | para | 10000
5 | Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, pokryte od wewnątrz powłoką hydrofobową ułatwiającą zakładanie na wilgotne dłonie, gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet prosty z opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o typowej grubości ścianki na palcu: 0,19±0,02mm, na dłoni: 0,18±0,02, na mankiecie : 0,15±0,02 mm, typowa długość min. 300mm, AQL max 0,65, mediana siły zrywu przed starzeniem min 16N - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezaleznej, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa Rozp. 2017/745, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ A),5, przebadane na min 30 substancji chemicznych, w tym izopropanol min 90% 3,5% jodyna, kwas octowy, diglukonian chlorheksydyny min 4%, kwas nadoctowy min 30%- min 4 poziom odporności- potwierdzone wynikami badań, zgodne z EN ISO 21420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 10282, ASTM F1670, odporne na min 25 cytostatyków przez min 240 min wg ASTM D6978 oraz przez min 30 min w rzeczywistych warunkach użycia ( test ACPP)- powierdzone wynikami badań, pozbawione akceleratorów: BHT, tiuramów, ZDEC, ZDBC, ZBED, ZMBT, MBT, DPTU, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0 | para | 10000
6 | Rękawice sekcyjne | para | 10
OGÓŁEM
PAKIET Nr 34 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - raport z badań z jednostki niezależnej i fabryczny nadruk na opakowaniu, mediana siły zrywu przed starzeniem min 7,5N-raport z badań z jednostki niezależnej, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5, przebadane na min 10 substancji chemicznych ( w tym 70% etanol)- fabryczny nadruk na opakowaniu, odporne przez min 30 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, 1-propanol min 35%, chlorek benzalkoniowy min 10%, etanoloamina min 99%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – fabryczny nadruk na opakowaniu, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu i oświadczeniem producenta, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego; rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL | opakowanie | 15000
OGÓŁEM
PAKIET Nr 35 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Filtry do półmaski wielokrotnego użytku 3MTM:6059 ABEK1 | szt. | 50
OGÓŁEM
PAKIET Nr 36 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Pampersy dla dorosłych jednorazowego użytku rozmiary M- XL. | szt. | 15000
2 | Pampersy dla noworodków jednorazowego użytku rozmiary 2-5 kg. | szt. | 10000
OGÓŁEM
PAKIET Nr 37 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Okulary ochronne do zabiegów chirurgicznych. Niejałowe, zakwalifikowane jako sprzęt ochrony indywidualnej, wyposażone w specjalną powłokę na szybkach podnoszącą ich odporność na zarysowania, odpryski, zaparowania i promieniowanie UV. Wielorazowego użytku. Wyposażone w regulację długości. | szt. | 40
Razem
PAKIET Nr 38 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Trzonek do ostrzy chirurgicznych "małych" i "dużych", wielorazowego użytku, wykonany ze specjalnych stopów, pasujący do wszystkich standardowych ostrzy, stal nierdzewna. Trzonek nr 3 i/lub 4. | szt. | 30
2 | Miski nerkowate mała, o pojemności 200 ml, wykonane ze stali chirurgicznej | szt. | 2
3 | Miski nerkowate duże, o pojemności 500 ml, wykonane ze stali chirurgicznej | szt. | 2
4 | Kleszczyki chirurgiczne typu KOCHER, proste i odgięte długość 160 do 180 mm wielorazowe, wykonane ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej. | szt. | 10
5 | Nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali chirurgicznej, tępo/tępe lub tępo/ostre , proste lub zakrzywione o długości 130 – 210 mm +/- 10 mm. Wielorazowe, do sterylizacji parowej. | szt. | 60
6 | Igłotrzymacz typu Hegar, długość 180 – 265 mm. Wielorazowe, ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej. | szt. | 10
7 | Igłotrzymacz typu Mathieu, długość od 140mm do 170 mm prosty. Wielorazowy, ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej. | szt. | 30
8 | Kleszczyki naczyniowy typu Pean /Overholt/, zakrzywiony, delikatnie zakończony, o długości 190 – 280 mm. Wielorazowy, ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej. | szt. | 80
9 | Igły chirurgiczne 1/2 koła, jelitowe i ostre, mocne i delikatne, w rozmiarach 30 – 80 mm. Wielorazowe, do sterylizacji parowej. Opakowanie zawierajace od 10 do 12 sztuk. | opak. | 10
10 | Pęsety proste, końce zaokrąglone, wykonane ze stali, długość od 110 mm do 120 mm +/- 10 mm | szt. | 40
11 | Pęsety chirurgiczne wielorazowego użytku, długość od 145 mm do 200 mm | szt. | 10
12 | Kleszczyki naczyniowe typu”Mosquito”, zakrzywione, dł. 12,5 cm, wielorazowe, ze stali nierdzewnej, do sterylizacji parowej. | szt. | 10
13 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean delikatnie zakończone, o długości 130 – 170mm. Wielorazowe, ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej. | szt. | 10
14 | Nożyczki do nacięcia krocza, wykonane ze stali chirurgicznej, do sterylizacji parowej, zakończone tępo/tępymi końcówkami, długość od 140 mm do 150 mm +/- 10 mm. Wielorazowe, do sterylizacji parowej. | szt. | 10
15 | Nożyczki chirurgiczne wykonane ze stali chirurgicznej, ostro/ostre lub tępo/ostre, proste o długości 130 mm – 140 mm. Wielorazowe, do sterylizacji parowej. | szt. | 20
Razem
* Narzędzia powinny być matowane, hartowane próżniowo, chemiczna pasywacja przez producenta, odporne na korozję zgodnie z normą DIN EN ISO 13402 - wymaganie potwierdzenia producenta.
* Zastosowana stal chirurgiczna zgodna ze standardem ISO 7153-1 oraz normą DIN wymaganie potwierdzenia producenta.
* Wymagane dostarczenie instrukcji mycia dezynfekcji oraz sterylizacji.
PAKIET Nr 39 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Opaska zaciskowa na ramie, 62 x 7 cm (+/-1 cm), wielorazowego użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką ręczną. | szt. | 1
2 | Opaska zaciskowa na udo, 85 x 14 cm (+/-1 cm), wielorazowego użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką ręczną. | szt. | 2
3 | Opaska zaciskowa na udo, 84 x 16 cm (+/-1 cm), wielorazowego użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze. | szt. | 2
4 | Opaska zaciskowa na udo, 120 x 14 cm (+/-1 cm), wielorazowego użytku, kompatybilna z pojedynczym zasilaczem regulowanym opasek zaciskowych na sprężone powietrze lub z pompką ręczną. | szt. | 2
5 | Opaska uciskowa gumowa 8 cm x 5 m. | szt. | 2
Razem
PAKIET Nr 40 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw do drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix, rozmiar CH 15. | szt. | 10
2 | Zestaw do drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix, rozmiar CH 10. | szt. | 10
3 | Zestaw do punkcji opłucnej obejmujący worek o pojemności 2000 ml, z podziałką i zastawką anty-zwrotną, zestaw z trzema igłami atraumatycznymi jednorazowego użytku, sterylny. | szt. | 250
4 | Zestaw do upustu krwi, jednorazowego użytku, sterylny, o pojemności 400-450 ml, zawierający odpowiednio grubą igłę, pakowany pojedynczo. | szt. | 100
5 | Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 μm filtr płynu; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; końcówka lock; z zastawką bezigłową na drenie do dodatkowych wstrzyknięć; długość drenu 150 - 210cm. | szt. | 1200
Razem
PAKIET Nr 41 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Dren do drenażu klatki piersiowej z PCV z trocarem tępym, z nitką RTG, z oznaczeniem rozmiaru na drenie, łączniku i płaskim uchwycie trokara, podziałką co 2 cm i zabezpieczeniem opakowania przed przekłuciem Ch 16 – 32, sterylny. | szt | 50
Razem
PAKIET Nr 42 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta. Konstrukcja igły umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G. | szt | 48
PAKIET Nr 43 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego do pompy Ambix Activ | szt | 400
90
PAKIET Nr 44 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Igły tępe z filtrem używane do pobierania leku i jego przygotowania. Filtr posiada membranę filtrującą o grubości 5 mikronów zaprojektowaną w celu zapobiegania przedostawania się cząstek stałych do strzykawki w trakcie pobierania leku z ampułki. Cechy szczególne: średnica 18G, standardowa głowica dopasowana do strzykawek typu Luer Lock i Luer Slip; Filtr o grubości 5 mikronów; Długość 38mm +/- 2mm. | OP. A 100 SZT | 20
Razem
PAKIET Nr 45 - | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 80%
L.p. | Nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiającego na podstawie pytań / nr pytania (SIWZ III.8)
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, jednorazowego użytku ,sterylny ,posiadający dużą komorę skraplania, długi i elastyczny dren, min. 150 cm, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora min. 9 cm, rolkowy regulator przepływu pozwalający na kontrolę szybkości wlewu, możliwość podwieszenia drenu na regulatorze rolkowym, na opakowaniu widoczną datę ważności, opakowanie papierowo-foliowe | szt. | 12000
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jednorazowego użytku, sterylny, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora minimum 6 cm, długi i elastyczny dren o długości minimum 150 cm, możliwość podwieszenia drenu na rolkowym regulatorze przepływu z miejscem na kolec komory po zużyciu, opakowanie papierowo - foliowe. | szt. | 10000
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych czarny lub bursztynowy, jednorazowego użytku, sterylny, przeciwbakteryjny filtr powietrza, długi i elastyczny dren min 150 cm, rolkowy regulator przepływu, opakowanie papierowo - foliowe. | szt. | 150
OGÓŁEM
PAKIET Nr 46 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 w technologii OxiMax na palec osoby dorosłej – powyżej 40kg. Czujnik silikonowy, długość kabla – 1,1m, wtyczka 9-PIN D-Sub.* | szt. | 12
2 | 3m kabel połączeniowy między monitorami IntelliVue, a jednorazowym czujnikiem SpO2 (OxiMax) 8-PIN\9-Pin D –Sub. | szt. | 5
3 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego.Obwód kończyny pacjenta: 27,0 – 35,0 cm, szerokość: 13,0cm.Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecnosci PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE, nazwa i adres strony www producenta. Możliwość odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta srodków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt.* | szt. | 6
4 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0 cm, szerokość: 16,0cm. Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i nieprawidłowego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecnosci PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE, nazwa i adres strony www producenta. Możliwosć odkażania i sterylizacji z pełnym wykazem dopuszczonych przez producenta srodków chemicznych ujętych w instrukcji użytkowania mankietu. Roczna gwarancja na produkt.* | szt. | 3
5 | 3m kabel połączeniowy pomiędzy monitorami InteliiVue, a mankietami NIBP. | szt. | 4
6 | Wielorazowe zakończenia 3-elektrodowe do kabla głównego EKG, chwytakowe z kolorystycznym oznaczeniem (czerwony-żółty-zielony) dla szybkiej i łatwej aplikacji. Kompatybilny z samoprzylepnymi elektrodami. Długosć 1,0m * | szt. | 6
7 | Kabel główny, zbiorczy, połączeniowy pomiędzy monitorami IntelliVue, a zakończeniem 3-elektrodowym EKG. Długosć 2,7m, Gniazdo 12 Pin. | szt. | 5
8 | Wielorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury na powierzchni skóry. Średnica czujnika 9,5mm, długość min 3m. Wtyczka z widocznym nr ref produktu.* | szt. | 5
9 | Jednorazowy, sterylny czujnik do pomiaru temperatury z powierzchni skóry w postaci samoprzylepnego serduszka. Długość 71cm. Roczny okres gwarancji i przydatności użytkowania. W opakowaniu zbiorczym 20 sztuk pakowanych oddzielnie. Do czujnika kabel łączący 3m, 2-pin plug. (10 sztuk kabli łączących)* | op | 5
10 | Wielorazowy kabel IBP do przetworników typu Abbott. Pakowane po 1 szt* | szt. | 5
11 | Wielorazowy czujnik SPO2 typu klips na ucho dla pacjenta powyżej 40 kg. Z końcówką 8 PIN, dł. 1,5 m w zestawie zakładaka na małżowinę stabilizującą czujnik. Pakowany pojedyńczo * | szt. | 3
Razem
* kompatybilne z monitorem Philips IntelliVue
Pakiet nr 47 | [7 empty] | Gwarantowana realizacja umowy 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Pojemnik na zużytą parafinę op = 5szt., kompatybilne z procesorem Excelsior AS | op | 5
Razem
PAKIET Nr 48 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu. Rodzaj posiadanego dokumentu/nr str. na której znajdują się mat. Informacyjne | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Elektroda stymulacyjna z wbudowanym panelem sterującym: włączenie / wyłaczenie stymulacji pojedynczej / ciągłej, zatwierdzenie zarejestrowanego przebiegu, zmiana polaryzacji, przejście do kolejnego testu, dwa klawisze programowalne | szt. | 1
2 | Przewody ekranowane TP zakończenie wtykiem typu bananek | szt. | 45
3 | Jednorazowe elektrody igłowe do badań mięśni (koncentryczne) różnej długości. | szt. | 150
4 | Elektroda uziemiająca paskowa z warstwą gumy przewodzącej 120 cm dł. | szt. | 1
5 | Elektroda stymulująca z kablem typu Feld Pad lub Bar 100 cm dł. | szt. | 3
6 | Elektroda stymulująca do włókien czuciowych obrączkowa z kablem. | szt. | 1
7 | Kabel (przewód) do elektrod igłowych z wejściem na wszystkie długości elektrod. | szt. | 3
8 | Paski rzepowe do mocowania elektrod na kończynach. | szt. | 1
9 | Pasta elektrodowa umożliwiająca przewodzenie bodźców z powierzchni skóry. | szt. | 10
10 | Pasta ścierna do przecierania powierzchni skóry w celu uzyskania dobrego przewodnictwa. | szt. | 10
11 | Elektroda samoprzylepna jednorazowa NSFT.TAB | szt. | 2500
Razem
*Akcesoria kopmatybilne i certyfikowane oraz dopuszczone przez producenta posiadanego systemu EMG.
Pakiet nr 49 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Nerka medyczna, miska nerkowata jednorazowa, wykonana z papierowej pulpy. Wymiary: 28 cm materiał: pulpa papierowa odporność na przesiąkanie: 4h | szt | 600
Razem
Pakiet nr 50 | [8 empty] | GWARANTOWANA REALIZACJA UMOWY 50%
L.p. | Nazwa/Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto | Producent i nr katalogowy, nazwa produktu | Jeśli dotyczy - nazwa (opis) wyrobu dopuszczonego przez Zamawiajacego na podstawie pytań / nr pytania
1 | Okulary do fototerapii dla noworodków, jednorazowego użytku, czyste medycznie,bez lateksu,wykonane z delikatnego materiału , mocowane wokół główki , jednoczęściowe .Posiadające dwa punkty mocowania z możliwością niezależnej regulacji, zapinane na rzepy, okularki w kształcie litery Y, dokładnie obejmujące główkę, chroniące oczy przed działaniem światła ultrafioletowego. Okulary o rozm 26- 32 cm, 33 - 38 cm. Pakowane po 20 szt. | op | 100
Razem