## Pakiet Nr 1
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 1
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Blokowany międzytrzonowy implant szyjny
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 2
| Uwagi dodatkowe: |  | mini-bank
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 3183100-7 implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Tytanowa klatka szyjna z możliwością blokowania do trzonów powyżej i poniżej implantacji. Klatka tytanowa, wykonana z materiału tytan komórkowy o właściwościach hydrofilnych. Implant o kształcie anatomicznym, przerastający kością w każdym kierunku przez cały implant. Brak potrzeby użycia biomateriałów. Materiał porowaty. Rozmiary: small, standard oraz large (16,8x12,5 mm, 16,8x14,5 mm, 17,8x15 mm). Wysokości od 4 mm-10 mm. Implant posiada otwory dedykowane do śrub wraz z blokadą. Kąt wkręcania 30 stopni. Blokowanie implantu za pomocą śrub tytanowych o średnicy: 3,5 mm oraz 3,9 mm i długości od 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 150
2.0 | Śruby mocujące: Tytanowe śruby mocujące implant do trzonów powyżej i poniżej o średnicy 3,9 mm i długości 10-20 mm. | Tak, całość według opisu |  | szt. | 14
3.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 2
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 2
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Materiały eksploatacyjne do nawigacji, biopsji guzów mózgu
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 5
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33169500-7 systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia, 33141323-0 igły do biopsji
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Jednorazowa igła biopsyjna pakowana sterylnie z blokadą głębokości i przymiarem o wymiarach igły zewnętrznej 2,11mm i świetle 1,74mm oraz igły wewnętrznej/ tnącej 1,65mm i świetle 1,35mm. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak, całość według opisu |  | zestaw | 40
2.0 | Prowadnik igły pasywnej do wyznaczania trajektorii, zewnętrzny i wewnętrzny do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy) jednorazowy zestaw pakowany sterylnie, zawierający zewnętrzną bazę prostą i kątową, prowadnik igły, blokadę prowadnika, wkręty i wkrętak do mocowania do kości czaszki, reduktory średnicy do prowadnika igły. Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak, całość według opisu |  | zestaw | 40
3.0 | Markery pasywne do systemu neuronawigacji, jednorazowe, sterylne.Pakowane w opakowania zbiorcze: | Tak, całość według opisu
3.1 | 1op = 12 blistrów x 1 marker | Tak |  | op. | 1
3.2 | 1op = 12 blistrów x 4 markerów | Tak |  | op. | 10
3.3 | 1op = 12 blistrów x 5 markerów | Tak |  | op. | 2
4.0 | Wszystkie akcesoria w pełni kompatybilne z nawigacją Stealth Station S7 i S8 firmy Medtronic oraz wielorazowym ramieniem do biopsji guzów w mózgu | Tak
5.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
6.0 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 4.0) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji. Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak, całość według opisu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 3
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 3
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Akcesoria do aspiratora ultradźwiękowego Söring Sonoca 300
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 3
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33162000-3 urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
|  | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Jednorazowa, sterylna końcówka robocza z osłonką, do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca, długość robocza 36mm, średnica wewnętrzna 1,4 mm, średnica zewnętrzna 2,0 mm | Tak, całość według opisu |  | op. | 40
2.0 | Jednorazowa, sterylna końcówka robocza z osłonką, do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca, długość robocza 98mm, średnica wewnętrzna 1,4 mm, średnica zewnętrzna 2,0 mm | Tak, całość według opisu |  | op. | 20
3.0 | Dren podwójny do ssania i irygacji do aspiratora ultradźwiękowego Sonoca, o długości 5 m, dren do irygacji zakończony wkłuciem. Dren sterylny, jednorazowego użytku | Tak, całość według opisu |  | op. | 60
4.0 | Wszystkie elementy w pełni kompatybilne z aspiratorem ultradźwiękowym Söring Sonoca 300 | Tak, całość według opisu
5.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak
6.0 | Z uwagi na zachowanie gwarancji: Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem (p. punkt 4.0) i ich stosowanie nie narusza warunków gwarancji Na potwierdzenie w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, jako Wykonawca przedstawimy dokumenty potwierdzające wymóg od: - producenta sprzętu - lub dostawcy sprzętu - lub autoryzowanego serwisu sprzętu lub oświadczamy, że oferujemy oryginalny zestaw (oryginalne elementy) wskazany w instrukcji aparatu. | Tak, całość według opisu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 4
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 4
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 1
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33141120-7 zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zacisk do płata skórnego głowy |  |  | szt. | 2000
1.1 | Zaciski plastikowe do hemostazy brzegu płata skórnego czepca | Tak
1.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.3 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.4 | Opakowanie bezpośrednie: 10 szt./magazynek | Tak
1.5 | Opakowanie zbiorcze: 20 magazynków/op. | Tak
1.6 | W pełni kompatybilne z rękojeścią Bbraun ScalpFix FF007P | Tak
2.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu | Tak
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 5
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 5
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Proteza kości czaszki
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 4
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33184000-3 sztuczne części ciała
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Proteza kości czaszki:
1.1 | Implant do rekonstrukcji kości czaszki | Tak
1.2 | Materiał: dziana polipropylenowo-poliestrowa (lub inny materiał o dużej wytrzymałości mechanicznej, zgodności biologicznej, niskiej immunogenności i braku absorbcji wody, w warunkach biologicznych - nieaktywny chemicznie) | Tak
1.3 | Implant dający się modelować podczas operacji | Tak
1.4 | Wyrób medyczny możliwy do cięcia | Tak
1.5 | Implant obojętny dla promieni RTG ( nie może być cieniodajny, pozwala na przeprowadzenie badań obrazowych) | Tak
1.6 | Grubość: zbliżona do naturalnej kości czaszki (ok. 3,3 mm) | Tak
1.7 | Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania u ludzi | Tak
1.8 | Wyrób posiada naklejki do umieszczenia w dokumentacji zawierające informacje o dacie ważności oraz numerze serii oraz numerze ref lub nazwie i producencie ( do jednoznacznej identyfikacji produktu) - min. 2 szt. | Tak
1.9 | Wyrób medyczny z możliwością sterylizacji przy użyciu pary wodnej (w każdym czasie na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi instrukcję sterylizacji w języku polskim) | Tak
1.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1szt./op. | Tak
1.11 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
1.12 | Rozmiary: | Tak
1.12.1 | 130 x 125 mm | Tak |  | szt. | 2
1.12.2 | 134 x 110 mm | Tak |  | szt. | 2
1.12.3 | 105 x 60 mm | Tak |  | szt. | 2
1.12.4 | 75 x 75 mm, 75 x 57 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak |  | szt. | 2
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 6
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: |  | 6
| Tytuł/nazwa pakietu: |  | Produkty do leczenia wodogłowia
| Okres/Termin obowiązywania: |  | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: |  | 5
Uwagi dodatkowe:
| Kryteria: |  | TD+TRR
| CPV: |  | 33140000-3 materiały medyczne, 33141600-6 Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego |  |  | szt. | 10
1.1 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego do usuwania płynu mózgowo- rdzeniowego | Tak
1.2.0 | W skład zestawu wchodzą przynajmniej wszystkie poniższe elementy (pozycja 1.2.1 -1.2.10): | Tak
1.2.1 | Cewnik komorowy impregnowany barem, długość 35 cm, wyposażony w trokar | Tak
1.2.2 | Moduł drenażowo- monitorujący, z komorą 120 ml ze skalą, z możliwością zawieszenia | Tak
1.2.3 | Worek zbiorczy o pojemności 700 ml, na płyn | Tak
1.2.4 | Kolec ze stali nierdzewnej | Tak
1.2.5 | Łącznik luer- lock | Tak
1.2.6 | Czerwona nakrywka | Tak
1.2.7 | Kołnierz mocujący | Tak
1.2.8 | Linka | Tak
1.2.9 | Skala do ciśnienia | Tak
1.2.10 | Zawór antyzwrotny | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
1.6 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 2
2.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia - do niskich ciśnień | Tak
2.2 | Kształt prostokątno - konturowy | Tak
2.3 | Brak elementów metalowych ( zgodność z MR oraz CT) | Tak
2.4 | Wolne od lateksu | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
2.8 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
2.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z drenami z pozycji 4.0 i 5.0 | Tak
3.0 | Zastawka do leczenia wodogłowia |  |  | szt. | 6
3.1 | Zastawka do leczenia wodogłowia - do średnich ciśnień | Tak
3.2 | Kształt prostokątno - konturowy | Tak
3.3 | Brak elementów metalowych ( zgodność z MR oraz CT) | Tak
3.4 | Wolne od lateksu | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw/op. | Tak
3.8 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
3.9 | Wyrób w pełni kompatybilny z drenami z pozycji 4.0 i 5.0 | Tak
4.0 | Zestaw drenów do drenażu komorowego ( otrzewnowy + komorowy) |  |  | szt. | 8
4.1 | Zestaw drenów/cewników do drenażu komorowego (otrzewnowy + komorowy) w pełni kompatybilne z zastawkami z pozycji 2.0 i 3.0 | Tak
4.2 | Dreny impregnowane antybiotykiem | Tak
4.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 zestaw (tj. dwa dreny: komorowy i otrzewnowy)/op. | Tak
4.6 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
5.0 | Dren dosercowy |  |  | szt. | 3
5.1 | Dren/cewnik do drenażu komorowego, do odprowadzania płynu od zastawki - w pełni kompatybilny z zastawkami z pozycji 2.0 i 3.0 | Tak
5.2 | Może być użyty zarówno jako dren dosercowy jak i otrzewnowy | Tak
5.3 | Długość 90 cm, minimum trzy znaczniki odległości widoczne w RTG co 10 cm od odcinka dystalnego zawierającego 4 szczeliny drenujące | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
5.7 | Możliwość zamawiania na sztuki | Tak
6.0 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi szkolenie z zakresu używania wyrobu
Uwaga!
Zamawiający wymaga, aby kolumny I1-I4 zostały wypełnione indywidualnymi numerami katalogowymi. W przypadku dużej ilości numerów katalogowych dopuszcza się podanie w komórce jedynie zakresu numerów, natomiast numery indywidualne wypisać należy poniżej w formie tabeli według wzoru: Nazwa ¦ Numer katalogowy ¦ UDI-DI

## Pakiet Nr 7
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 7
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki i śruby do obojczyka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 23
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
1.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
1.2 | Materiał: tytan | Tak
1.3 | anatomicznie ukształtowane | Tak
1.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
1.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
1.6 | Górne, boczne, z otworem umożliwiającym wprowadzenie wkładki i szwów lub zamiennie śruby korowej oraz 2 flapami umożliwiającymi wprowadzenie śrub od strony przedniej do tylnej, zmienny profil 2.2-3.4 mm, 12 i 14 otworowe, w tym pod 5 śrub z wytyczonymi kątem wprowadzenia śruby oraz 1 otworem do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe blokowane | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
2.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
2.2 | Materiał: tytan | Tak
2.3 | anatomicznie ukształtowane | Tak
2.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
2.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
2.6 | Górne, boczne, zmienny profil 2.2.-3.4 mm, 11 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe blokowane | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
3.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
3.2 | Materiał: tytan | Tak
3.3 | anatomicznie ukształtowane | Tak
3.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
3.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
3.6 | Górne, przyśrodkowe, profil 3.4 mm 6 i 8 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
4.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
4.2 | Materiał: tytan | Tak
4.3 | anatomicznie ukształtowane | Tak
4.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
4.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
4.6 | Górne, przyśrodkowe, profil 3.4 mm 10 i 12 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
5.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
5.2 | Materiał: tytan | Tak
5.3 | Anatomicznie ukształtowane | Tak
5.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
5.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
5.6 | Przednie przyśrodkowe i boczne, profil 3.4 mm, 6 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie kości obojczyka |  |  | szt. | 5
6.1 | Płyty do złamań w obrębie kości obojczyka | Tak
6.2 | Materiał: tytan | Tak
6.3 | Anatomicznie ukształtowane | Tak
6.4 | Pod śruby 2.8 mm | Tak
6.5 | Blokowanie - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. | Tak
6.6 | Przednie, przyśrodkowe, profil 3.4 mm, 8 i 10 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Wkładka do mocowania szwów | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 5
8.0 | Wkładka do mocowania śrub korowych | Tak - całość wg. opisu |  | szt. | 5
9.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 5
9.1 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 20
10.1 | Śruba tytanowa, blokowana średnica 2.8 mm, długość 8-36 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Śruba kaniulowana |  |  | szt. | 5
11.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 1.7 mm, pod druty Kirschnera 0.6 mm. Śruby z częściowym gwintem i z efektem kompresji. Dł. 8-20 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 6-16 mm, skok co 1 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
12.0 | Śruba |  |  | szt. | 15
12.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne. Średnica 2.2 mm, pod druty Kirschnera 0.8 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-30 mm, skok co 1 mm oraz z długim gwintem, dł. 22-40 mm, skok co 2 mm oraz średnica 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm, śruby z krótkim gwintem, dł. 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 26-40 mm, skok co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
13.0 | Śruba |  |  | szt. | 15
13.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 2.2 pod druty Kirshcnera 0.8 mm oraz 3.0 mm, pod druty Kirschnera 1.1 mm. Śruby 2.2 mm z krótkim gwintem dł 10-40 mm, skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem dł. 20-40 mm skok co 1 i co 2 mm oraz śruby 3.0 mm dł. 10-40 mm skok co 1 i co 2 mm oraz z długim gwintem, dł. 20-40 mm, skok co 1- co 2 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
14.0 | Podkładka |  |  | szt. | 5
14.1 | Podkładka pod śruby 2.2 oraz 3.0 mm | Tak - całość wg. opisu
15.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
15.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 4.0 mm, pod druty Kirschnera 1.25 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, długość 16-50 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, długość 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, długość 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
16.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
16.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 4.0 pod druty Kirshcnera 1.25 mm. Śruby krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne dł. 20-60 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez kompresji, dł. 16-60 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
17.0 | Podkładka |  |  | szt. | 5
17.1 | Podkładka pod śruby 4.0 mm | Tak - całość wg. opisu
18.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
18.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 5.0 mm, pod druty Kirschnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
19.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
19.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 5.0 pod druty Kirshcnera 1.6 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne dł. 30-70 mm, skok co 2 i co 5 mm oraz z pełnym gwintem, bez kompresji, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
20.0 | Podkładka |  |  | szt. | 5
20.1 | Podkładka pod śruby 5.0 mm | Tak - całość wg. opisu
21.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
21.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne, średnica 7.0 mm, pod druty Kirschnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem i z efektem kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez efektu kompresji, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
22.0 | Śruba |  |  | szt. | 5
22.1 | Śruby tytanowe, kaniulowane, samowiercące, kompresyjne - zasada śruby ciągnącej, z głową, średnica 7.0 pod druty Kirshcnera 2.2 mm. Śruby z krótkim gwintem, kompresyjne, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z długim gwintem, kompresyjne dł. 35-140 mm, skok co 5 i co 10 mm oraz z pełnym gwintem, bez kompresji, dł. 30-140 mm, skok co 5 i co 10 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
23.0 | Podkładka |  |  | szt. | 5
23.1 | Podkładka pod śruby 7.0 mm | Tak - całość wg. opisu
23.0 | Wymagany mini-bank. | Tak
24.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
24.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak
25.0 | Elementy wzajemnie ze sobą kompatybilne (odpowiednio do rozmiaru) | Tak

## Pakiet Nr 8
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 8
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do zespoleń złamań kości promieniowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 10
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka anatomiczna do dalszego odcinka kości promieniowej |  |  | szt. | 75
1.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, grzbietowe w kształcie litery H, 12 otworowe; dłoniowe 10, 11 otworowe; korekcyjne wąskie i szerokie, krótkie i długie 12,13,14,15 otworowe; w kształcie ramki wąskie i szerokie, krótkie i długie 10 i 12 otworowe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Płytka anatomiczna do dalszego odcinka kości promieniowej |  |  | szt. | 70
2.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm , profil 2.0 mm, w kształcie litery T, 9 i 11 otworowe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Płytka anatomiczna do dalszego odcinka kości promieniowej |  |  | szt. | 10
3.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące i podpierające 10 i podpierające 11 otworowe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Płytka |  |  | szt. | 5
4.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Płytka |  |  | szt. | 5
5.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Płytka |  |  | szt. | 5
6.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk. Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 95
7.1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 400
8.1 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
9.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 10
9.1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
10.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 45
10.1 | Śruby tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby | Tak - całość wg. opisu
11.0 | Wymagany mini-bank. | Tak
12.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
13.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak
14.0 | Elementy wzajemnie ze sobą kompatybilne (odpowiednio do rozmiaru) | Tak

## Pakiet Nr 9
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 9
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do zespoleń dalszej nasady kości łokciowej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 3
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka do dalszego odcinka kości łokciowej |  |  | szt. | 5
1.1 | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania na docisk. Pyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 i 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 5
2.1 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm, dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 5
3.1 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm, dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Wymagany mini-bank | Tak
5.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
6.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak
7.0 | Elementy wzajemnie ze sobą kompatybilne (odpowiednio do rozmiaru) | Tak

## Pakiet Nr 10
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
Pakiet nr: 10
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki i śruby do dłoni, stopy i paliczków
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka do dłoni i stopy |  |  | Szt. | 5
1.1 | Implanty do zaopatrywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste, prostokątne, trapezoidalne, skośne oraz w kształcie litery Y, T, L; 4,5,6,7,8,10,12 otworowa. | Tak - całość wg. opisu
2.0 | Płytka |  |  | Szt. | 5
2.1 | Implanty do zaopatrywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytka tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa | Tak - całość wg. opisu
3.0 | Płytka do dłoni i stopy |  |  | Szt. | 5
3.1 | Implanty do zaopatrywania złamać w obrębie kości paliczków/śródręcza/przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunkowego bezgwintowego blokowania do docisk. Płytki tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, proste, prostokątne, trapezoidalne, skośne oraz w kształcie litery L,T,Y; 4,5,6,7,8.10,12 otworowe. | Tak - całość wg. opisu
4.0 | Śruba korowa |  |  | Szt. | 20
4.1 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 1.5 mm, dł. 4-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Śruba korowa |  |  | Szt. | 5
5.1 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.0 mm, dł. 4-30 mm oraz średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Śruba blokująca |  |  | Szt. | 5
6.1 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | Tak - całość wg. opisu
7.0 | Wiertło |  |  | Szt. | 5
7.1 | Wiertła do zamawianych długości i średnic śrub, trzon cylindryczny | Tak - całość wg. opisu
8.0 | Wymagany mini-bank | Tak
9.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
10.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak
11.0 | Elementy wzajemnie ze sobą kompatybilne (odpowiednio do rozmiaru) | Tak

## Pakiet Nr 11
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 11
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płytki do stabilizacji złamań
| Okres/Termin obowiązywania: | 12 miesięcy
| Ilość pozycji w pakiecie: | 80
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne. Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3.5mm, lub blokowanych 3.5mm i gąbczastych 4.0mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm; Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm. Elementy wg punktów 1.1-1.8 | Tak - całość według opisu
1.1 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-12, dł. 53-157 mm | Tak |  | szt. | 5
1.2 | Płyty stalowe 3.5 mm proste blokowane, ilość otworów 14-20, dł. 183-261 mm | Tak |  | szt. | 5
1.3 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 3-12, długość 40-157mm | Tak |  | szt. | 5
1.4 | Płyty stalowe 3.5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otw. 14-22, długość 183-287mm | Tak |  | szt. | 5
1.5 | Płyty stalowe 3.5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm. | Tak |  | szt. | 5
1.6 | Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm. | Tak |  | szt. | 50
1.7 | Śruba gąbczasta Ø 4.0 mm | Tak |  | szt. | 20
1.8 | Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm. | Tak |  | szt. | 50
2.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm ;blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 80-236 mm. Elementy wg punktów 2.1 - 2.8 | Tak - całość według opisu
2.1 | Płyta dalsza strzałka | Tak |  | szt. | 10
2.2 | Płyta dalsza strzałka - długa | Tak |  | szt. | 5
2.3 | Śruba blokowana 2.7 | Tak |  | szt. | 40
2.4 | Śruba blokowana 3.5 z głową 2.7 | Tak |  | szt. | 60
2.5 | Śruba gąbczasta 4.0 | Tak |  | szt. | 5
2.6 | Śruba konikalna 2.7 | Tak |  | szt. | 5
2.7 | Śruba korowa 2.7 | Tak |  | szt. | 5
2.8 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 | Tak |  | szt. | 5
3.0 | Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco- kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 18, długość 94-237 mm. Elementy wg punktów 3.1-3.8 | Tak - całość według opisu
3.1 | Płyta dalsza piszczel boczna | Tak |  | szt. | 5
3.2 | Płyta dalsza piszczel boczna - długa | Tak |  | szt. | 5
3.3 | Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa | Tak |  | szt. | 5
3.4 | Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa - długa | Tak |  | szt. | 5
3.5 | Śruba blokowana 2.7 | Tak |  | szt. | 5
3.6 | Śruba blokowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
3.7 | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
3.8 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
4.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej 3.5 W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możliwość założenia płyty techniką miniinwazyjną przy użyciu zewnętrznej przeziernej prowadnicy. Elementy według punktów 4.1 - 4.5 | Tak - całość według opisu
4.1 | Płyta bliższa piszczel boczna i przyśrodkowa | Tak |  | szt. | 5
4.2 | Śruba blokowana 2.7 | Tak |  | szt. | 5
4.3 | Śruba blokowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
4.4 | Śruba blokowana kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
4.5 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
5.0 | Płytka anatomiczna z otworami w płycie zmienno-kątowymi do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka. Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiadająca w części bocznej 5 zagęszczonych otworów z możliwością wprowadzenia śrub pod różnymi kątami i w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części trzonowej płytki 4 lub 6 otworów. Każdy z otworów nie wymaga zaślepek/przejściówek, dając możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych i zwykłych (korowych i gąbczastych), o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Śruby blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokręta dynamometrycznego. Płyta do złamań trzonu obojczyka, uniwersalna, wyposażona w 6-10 otworów niewymagających zaślepek/przejściówek, dających możliwość zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płycie i korowych/gąbczastych, o średnicy 3.5mm. Otwór pozwala na wprowadzenie śruby blokowanej wielokątowo, z odchyleniem kierunku wprowadzenia śruby od osi głównej o 15 stopni w każdym kierunku. Materiał: tytan. Śruby blokowane w płycie, korowe oraz gąbczaste samogwintujące z gniazdami sześciokątnym, średnica Ø3.5mm. Materiał: stop tytanu. Płyta obojczykowa rekonstrukcyjna, górna, bez bocznego przedłużenia, 6, 8, 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, bez bocznego przedłużenia, 6 – 10 otw. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym, prawa, lewa, 4 otw., grubość 2.5mm. Płyta obojczykowa, górna, z przedł. bocznym. Elementy według punktów 5.1-5.3 | Tak - całość według opisu
5.1 | Płyta obojczykowa | Tak |  | szt. | 5
5.2 | Śruba blokowana | Tak |  | szt. | 5
5.3 | Śruba korowa 3.5 | Tak |  | szt. | 5
6.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości ramiennej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera i przyszycie nićmi stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia w płycie śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3.5 mm, blokowanych 2.7 mm z głową 3.5 mm oraz korowych 3.5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4- 16, długość 90-234 mm. Elementy według punktów 6.1-6.5 | Tak - całość według opisu
6.1 | Płyta bliższe ramię | Tak |  | szt. | 5
6.2 | Śruba blokowana 2.7 | Tak |  | szt. | 5
6.3 | Śruba blokowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
6.4 | Sruba blokowana kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
6.5 | Śruba konikalna kaniulowana 3.5 | Tak |  | szt. | 5
7.0 | Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3.5 mm z głową 2.7 mm; blokowanych 2.7 mm; konikalnych 2.7 mm; korowych 2.7 mm; korowych 3.5 mm z głową 2.7 mm oraz gąbczastych 4.0. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78- 234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm. Elementy według punktów 7.1-7.1 | Tak - całość według opisu
7.1 | Płyta dalsze ramię boczna | Tak |  | szt. | 5
7.2 | Płyta dalsze ramię przyśrodkowa | Tak |  | szt. | 5
7.3 | Płyta dalsze ramię przyśrodkowa długa | Tak |  | szt. | 5
7.4 | Płyta dalsze ramię przyśrodkowa krótka | Tak |  | szt. | 5
7.5 | Płyta dalsze ramię tylnoboczna | Tak |  | szt. | 5
7.6 | Płyta dalsze ramię tylnoboczna - długa | Tak |  | szt. | 5
7.7 | Płyta wyrostek łokciowy | Tak |  | szt. | 5
7.8 | Śruba blokowana 2.7 | Tak |  | szt. | 5
7.9 | Śruba blokowana 3.5 z głowa 2.7 | Tak |  | szt. | 5
7.10 | Śruba gąbczasta 4.0 | Tak |  | szt. | 5
7.11 | Śruba konikalna 2.7 | Tak |  | szt. | 5
7.12 | Śruba korowa 2.7 | Tak |  | szt. | 10
7.13 | Śruba korowa 3.5 z głową 2.7 | Tak |  | szt. | 70
8.0 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kaniulowane o średnicy 4.5 mm; śruby w głowie pod różnymi katami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Otwory w trzonie pod śruby korowe samowiercące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). Tylne nachylenie płyty 6 stopni. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty technika mini inwazyjna, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty z dwoma otworami w głowie posiadają 5, 7, 9, otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 i 212 mm; płyty z trzema otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm. Elementy według punktów 8.1-8.7 | Tak - całość według opisu
8.1 | Płyta bliższa piszczel | Tak |  | szt. | 5
8.2 | Pusta śruba | Tak |  | szt. | 5
8.3 | Spacer | Tak |  | szt. | 5
8.4 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | Tak |  | szt. | 5
8.5 | Śruba gąbczasta kaniulowana 4.5 | Tak |  | szt. | 5
8.6 | Śruba NCB 4.0 | Tak |  | szt. | 50
8.7 | Zaślepka blokowana | Tak |  | szt. | 50
9.0 | Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby blokowane o średnicy 2.4 mm i korowe o średnicy 2.4 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] oraz blokowanych pegów o średnicy 1.8 mm. Śruby korowe oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Do każdego rodzaju płyty możliwość użycia dokręcanego bloku celowniczego. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Minimalne uwydatnienie głowy śruby minimalizujące możliwość ingerencji w otaczające tkanki. Blokowanie śruby odbywa się na zasadzie dostosowania gwintu śruby do gwintu w płycie, możliwość trzykrotnego wkręcania śruby w każdy otwór celem repozycji bez jego uszkodzenia. Płyty anodowane typ II. | Tak - całość według opisu
9.0 | Płyty dłoniowe: A. wąskie o szerokości głowy 20 mm, dwa rzędy po 3 otwory w głowie płyty, 3 lub 5 otworów, w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50 i 70 mm; B. standardowe o szerokości głowy 24 mm, dwa rzędy (3- i 4-otw.) w głowie płyty; 3, 5, 8, 10 i 13 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość odpowiednio 50, 70, 90, 110 i 130 mm C. szerokie o szerokości głowy 28 mm, dwa rzędy 4-otworowe w głowie płyty; 5 otworów w tym otwory podłużne w trzonie płyty, długość 50 mm D. płyty pozastawowe o szerokości głowy 20 mm (wąskie) i 24 mm (standardowe), jeden rząd trzech otworów (wąskie) lub czterech otworów (standardowe),3 otwory w tym otwór podłużny w trzonie płyty, długość 40 mm Elementy wg punktów 9.1-9.4 | Tak - całość według opisu
9.1 | Płyty dłoniowe | Tak |  | szt. | 5
9.2 | Płyty grzbietowe | Tak |  | szt. | 5
9.3 | Śruba blokowana | Tak |  | szt. | 5
9.4 | Śruba korowa | Tak |  | szt. | 5
10.0 | Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmiennokątowymi Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokującokompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Elementy według punktów 10.1 - 10.19 | Tak - całość według opisu
10.1 | Płyta bliższe udo | Tak |  | szt. | 2
10.2 | Płyta bliższe udo - długa | Tak |  | szt. | 5
10.3 | Płyta dalsze udo | Tak |  | szt. | 5
10.4 | Płyta dalsze udo - długa | Tak |  | szt. | 5
10.5 | Płyta wygięta trzon | Tak |  | szt. | 5
10.6 | Płyta prosta trzon | Tak |  | szt. | 5
10.7 | Kabel | Tak |  | szt. | 5
10.8 | Oczko do kabla blokowane | Tak |  | szt. | 5
10.9 | Pusta śruba | Tak |  | szt. | 5
10.10 | Spacer | Tak |  | szt. | 5
10.11 | Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32 | Tak |  | szt. | 10
10.12 | Śruba 4.0 | Tak |  | szt. | 20
10.13 | Śruba 5.0 | Tak |  | szt. | 20
10.14 | Śruby 5.0 okołoprotezowe | Tak |  | szt. | 20
10.15 | Śruby 4.0 rzadki gwint | Tak |  | szt. | 10
10.16 | Zaślepka blokowana | Tak |  | szt. | 10
10.17 | Śruba blokowana 3.5 | Tak |  | szt. | 10
10.18 | Śruba korowa 3.5 | Tak |  | szt. | 10
10.19 | Płyta krętarz | Tak |  | szt. | 1
11.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
12.0 | Wymagany mini-bank | Tak
13.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak

## Pakiet Nr 12
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 12
| Tytuł/nazwa pakietu: | Gwoździe i śruby do uda i piszczeli
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 11
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległości 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11.5, 13 i 14.5 mm w długości 21.5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11.5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwoździ o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10.5 mm w długościach 70- 130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3.0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2.5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna. Elementy wg punktów 1.1-1.5 | Tak - całość według opisu
1.1 | Gwóźdź krótki śr. 9.3-14.5 mm | Tak |  | szt. | 30
1.2 | Komplet: Śruba blokująca śrubę doszyjkową oraz Śruba doszyjkowa dł. 70-130 mm | Tak |  | szt. | 40
1.3 | Śruby śr. 5.0 pełny gwint | Tak |  | szt. | 200
1.4 | Zaślepka | Tak |  | szt. | 10
1.5 | Gwóźdź długi śr. 10-13 mm | Tak |  | szt. | 15
2.0 | Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm) . Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów . Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Elementy wg punktów 2.1-2.3 | Tak - całość według opisu
2.1.1 | Gwóźdź piszczelowy | Tak |  | szt. | 50
2.1.2 | Śruba ryglująca | Tak |  | szt. | 20
2.1.3 | Zaślepka | Tak |  | szt. | 10
3.0 | Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11.5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm) , z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm) Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20- 60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Elementy wg punktów 3.1-1.3 | Tak - całość według opisu
3.1.1 | Gwóźdź odkolanowy | Tak |  | szt. | 5
3.1.2 | Śruba ryglująca | Tak |  | szt. | 5
3.1.3 | Zaślepka | Tak |  | szt. | 5
4.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
5.0 | Wymagany mini-bank. | Tak
6.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak

## Pakiet Nr 13
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 13
| Tytuł/nazwa pakietu: | Implanty do leczenia złamań w obrębie krętarza i stabilizacji miednicy
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 8
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Gwóźdź udowy |  |  | szt. | 140
1.1 | Gwóźdź rekonstrukcyjny udowy, przezkrętarzowy | Tak
1.2 | Gwóźdź śródszpikowy | Tak
1.3 | Gwóźdź kaniulowany | Tak
1.4 | Gwóźdź blokowany | Tak
1.5 | Do prawidłowego użycia gwoździa wystarczająca jest jedna śruba kompresyjna-ryglująca, jedna śruba doszyjkowa (poz. 3) i jedna śruba blokująca (poz. 4) | Tak
1.6 | Materiał: tytan lub stal nierdzewna do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.7 | W zestawie z gwoździem - w jednym opakowaniu - śruba kompresyjna - ryglująca śrubę doszyjkową, w pełni kompatybilna z gwoździem | Tak
1.8 | Długość: 180 mm | Tak
1.9 | Kąty: 120, 125, 130 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.10 | Grubość: w części bliższej 15.5 - 17 mm, w części dalszej: 11 mm | Tak
1.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Na opakowaniu zewnętrznym kod kreskowy lub kod 2D zawierający UDI-DI/GTIN oraz serię i datę ważności | Tak
1.14 | Wewnątrz opakowania naklejki identyfikacyjne z nazwą, serią, datą ważności, kodem kreskowym | Tak
2.0 | Gwóźdź udowy |  |  | szt. | 40
2.1 | Gwóźdź rekonstrukcyjny udowy, przezkrętarzowy | Tak
2.2 | Gwóźdź śródszpikowy | Tak
2.3 | Gwóźdź kaniulowany | Tak
2.4 | Gwóźdź blokowany | Tak
2.5 | Do prawidłowego użycia gwoździa wystarczająca jest jedna śruba kompresyjna-ryglująca, jedna śruba doszyjkowa (poz. 3) i jedna lub dwie śruby blokujące (poz. 4) | Tak
2.6 | Materiał: tytan lub stal nierdzewna do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.7 | W zestawie z gwoździem - w jednym opakowaniu - śruba kompresyjna - ryglująca śrubę doszyjkową, w pełni kompatybilna z gwoździem | Tak
2.8 | Długość: 240 - 480 mm | Tak
2.9 | Kąty: 120, 125, 130 - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
2.10 | Grubość: w części bliższej 15.5 - 17 mm, w części dalszej: 10, 11, 13, 15 mm | Tak
2.11 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.13 | Na opakowaniu zewnętrznym kod kreskowy lub kod 2D zawierający UDI-DI/GTIN oraz serię i datę ważności | Tak
2.14 | Wewnątrz opakowania naklejki identyfikacyjne z nazwą, serią, datą ważności, kodem kreskowym | Tak
3.0 | Śruba doszyjkowa |  |  | szt. | 280
3.1 | Śruba doszyjkowa do głowy kości udowej - dociągająca | Tak
3.2 | Śruba w pełni kompatybilna z gwoździami z poz. 1 i 2 | Tak
3.3 | Długości: 70 - 120 mm | Tak
3.4 | Średnica: 10.5 mm | Tak
3.5 | Materiał: tytan lub stal nierdzewna do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
3.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.8 | Na opakowaniu zewnętrznym kod kreskowy lub kod 2D zawierający UDI-DI/GTIN oraz serię i datę ważności | Tak
3.9 | Wewnątrz opakowania naklejki identyfikacyjne z nazwą, serią, datą ważności, kodem kreskowym | Tak
4.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 280
4.1 | Śruba blokująca do części dystalnej - w pełni kompatybilna z gwoździami z poz. 1 i 2 | Tak
4.2 | Rozmiary: średnice 5 mm i 6.28 mm, długości 25-90 mm (w zakresie 25-45 z przeskokiem co 2.5 mm, 45-90 z przskokiem co 5 mm) | Tak
4.3 | Materiał: tytan lub stal nierdzewna do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
4.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
4.6 | Na opakowaniu zewnętrznym kod kreskowy lub kod 2D zawierający UDI-DI/GTIN oraz serię i datę ważności | Tak
4.7 | Wewnątrz opakowania naklejki identyfikacyjne z nazwą, serią, datą ważności, kodem kreskowym | Tak
5.0 | Zaślepka |  |  | szt. | 20
5.1 | Zaślepka do gwoździ udowych - w pełni kompatybilna z poz. 1 i 2 | Tak
5.2 | Średnice: 11 mm oraz 15.5 mm | Tak
5.3 | Materiał: tytan lub stal nierdzewna do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
5.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
5.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
5.6 | Na opakowaniu zewnętrznym kod kreskowy lub kod 2D zawierający UDI-DI/GTIN oraz serię i datę ważności | Tak
5.7 | Wewnątrz opakowania naklejki identyfikacyjne z nazwą, serią, datą ważności, kodem kreskowym | Tak
6.0 | Płyta do miednicy |  |  | szt. | 3
6.1 | Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze 16 otworowa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa ,mała i duża, prawa/lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35 stopni. System wyposażony w cztery ergonomiczne , przezierne retraktory wykonane z włokna węglowego .umożliwiajace doświetlenie pola operacyjnego poprzez zastosowanie żródla swiatła co polepsza widoczność w polu operacyjnym. Istnieje możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą grotów schanza w celu uwidocznienia dojścia do złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | Tak - całość według opisu
7.0 | Płyta do miednicy |  |  | szt. | 2
7.1 | Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa o promieniu 88 st i 108 st . Ilość otworów w płycie łukowej : 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ilość otworów w płycie prostej :2, 4, 5,6, 7,8, 9,10, 11,12, 13,14 ,15, 16, 18,20 ,22. płyta do zespolenia spojenia łonowego o promieniu 75 st 4 i 6 otworowe | Tak - całość według opisu
8.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 30
8.1 | Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym ø 4.5 mm,ø 3,5mm dł. 14-95 mm, | Tak - całość według opisu
9.0 | Wymagany mini-bank. Dla poz. 6.0-8.0 dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | Tak
10.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
11.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak
12.0 | W instrumentarium poz. 1.0 - 5.0 celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. | Tak

## Pakiet Nr 14
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 14
| Tytuł/nazwa pakietu: | Implanty do leczenia złamań w obrębie stopy i stawu skokowego
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 7
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka anatomiczna |  |  | szt. | 70
1.1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10 i 12. . Długość płytek: 77, 89, 101, 113,125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Tak - całość według opisu
2.0 | Płytka |  |  | szt. | 40
2.1 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płyty 2,3,4,5,6,7,8,10,12 ,14 ,16 otworowe, o długości odpowiednio 28.5, 40.5, 60,72,84,96,108,132,156,180,204 mm. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory niegwintowane, do śrub o średnicy 3.5 blokowanych i korowych. Możliwość zmiany kąta wprowadzenia śrub +/- 15 stopni. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby zapewniający pewną stabilizację. Począwszy od płyty czterootworowej występuje jeden otwór owalny-kompresyjny. Kodyfikacja kolorystyczna systemu. | Tak - całość według opisu
3.0 | Płytka |  |  | szt. | 20
3.1 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7. | Tak - całość według opisu
4.0 | Śruba |  |  | szt. | 10
4.1 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 14-70mm z przeskokiem co 2mm od 14-48mm , przeskok co 5mm od 50-70mm, kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | Tak - całość według opisu
5.0 | Podkładka |  |  | szt. | 10
5.1 | Tytanowa podkładka 4.0 | Tak - całość według opisu
6.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 310
6.1 | Śruba korowa tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70mm | Tak - całość według opisu
7.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 600
7.1 | Śruba blokowana tytanowa T10 ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | Tak - całość według opisu
8.0 | Wszystkie elementy pozycji 1.0-7.0 wzajemnie ze sobą kompatybilne | Tak
9.0 | Wymagany mini-bank. | Tak
10.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
11.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak

## Pakiet Nr 15
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 15
| Tytuł/nazwa pakietu: | Płyty stalowe do zaopatrzenia złamań w obrębie kończyny dolnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 15
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | mini-bank, szkolenie, użyczenie
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
[6 empty] | Suma: | 0 |  | 0
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Płytka anatomiczna |  |  | szt. | 5
1.1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszego końca kości udowej. Boczna prawa i lewa. Płyta w części nasadowej posiada 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane 5.0mm i korowe 4.5mm. Otwory w części nasadowej ustalone kątowo, pozwalają na wprowadzenie śrub pod kątem 97° w stosunku do powierzchni płyty. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310, 343, 379, 415mm. Otwory korowe pod śruby korowe 4,5 mm oraz śruby gąbczaste 6,0mm częściowo lub całkowicie gwintowane. Otwory gwintowane pod śruby blokowane 5,0 mm i śruby korowe 4,5 mm oraz śruby przezprotezowe blokowane 5,0mm.. Dodatkowe otwory w płycie na druty kirshnera. Tytan | Tak - całość według opisu
2.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 5
2.1 | Tytanowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
3.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 5
3.1 | Tytanowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
4.0 | Płytka anatomiczna |  |  | szt. | 5
4.1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej. płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiada 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiada 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | Tak - całość według opisu
5.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 5
5.1 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
6.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 5
6.1 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
7.0 | Płytka anatomiczna |  |  | szt. | 5
7.1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiada 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO. Tytan | Tak - całość według opisu
8.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 5
8.1 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
9.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 5
9.1 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
10.0 | Płytka anatomiczna |  |  | szt. | 10
10.1 | Płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm. 7 otworów gwintowanych w czesci nasadowej plyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0 mm i śruby korowe 3,5 mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5 mm. Tytan | Tak - całość według opisu
11.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 10
11.1 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
12.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 10
12.1 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
13.0 | Płytka |  |  | szt. | 10
13.1 | Tytanowe płyty proste ilość otworów 2-20 | Tak - całość według opisu
14.0 | Śruba blokująca |  |  | szt. | 10
14.1 | Tytanowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm (14-48mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
15.0 | Śruba korowa |  |  | szt. | 10
15.1 | Tytanowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm (14-48 mm z przeskokiem co 2 mm, 50-95 mm z przeskokiem co 5 mm) | Tak - całość według opisu
16.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | Tak
17.0 | Wymagany mini-bank. Dopuszcza się formę "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | Tak
18.0 | Wykonawca nieodpłatnie użyczy napęd na czas trwania umowy | Tak

## Pakiet Nr 16
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 16
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stabilizacja zewnętrzna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 28
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Klamra multifunkcyjna na 4 groty (ø4 mm, ø3mm) anodyzacja kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
2.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø5 mm/ø5 mm) stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
3.0 | Klamra przystawowa (ø5 mm/ø5 mm) ,mechanizm sprężynowy z tytanu. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
4.0 | Łącznik odgięty w opcjach : 0°, 30°,(ø5 mm). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
5.0 | Pręt prosty włókno węgłowe, pokrycie z tworzywa nieferromagnetycznego (ø5 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300 mm). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
6.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8 mm/ø8 mm) anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
7.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8 mm/ø4 mm, 5mm,6mm) stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
8.0 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) u anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umożliwiająca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umożliwiające wykonanie rezonansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
9.0 | Klamra do stabilizacji miednicy. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
10.0 | Pręt węglowy półokrągły pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym, rozmiar :174. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
11.0 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø8 mm, dł. 65, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 mm). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
12.0 | Łącznik odgięty dostępny w opcjach : 0°, 30° (ø8 ) umożliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkowa. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
13.0 | Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów 3mm oraz umocowanie klamer. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
14.0 | Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów 4, 5, 6 mm oraz umocowanie klamer. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
15.0 | Uniwersalne pokrętło umożliwiające umocowanie klamer o dwóch rozmiarach, dwustronne. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
16.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt , typu Delta (trójkątna) pozwalająca na zamocowanie prętów o średnicach : ø5 mm/ø8 mm / ø11 . Zintergowane pokrętło, anodyzowana , mechanizm spręzynowy z tytanu. Klamra zezwala na wpięcie grotowkręta o srednicy 5 mm. Pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
17.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-grot , typu Delta (trójkątna) pozwalająca na zamocowanie prętów o średnicach : ø5 mm/ø8 mm / ø11 . Zintergowane pokrętło, anodyzowana , mechanizm spręzynowy z tytanu. Klamra zezwala na wpięcie grotowkręta o srednicy 4,5,6 mm. Pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
18.0 | Zintegrowana, multikierunkowa klamra grot-pręt , typu Delta (trójkątna) pozwalająca na zamocowanie prętów o średnicach : ø5 mm/ø8 mm / ø11 . Zintergowane pokrętło , anodyzowana , mechanizm spręzynowy z tytanu. Klamra zezwala na wpięcie grotowkręta o srednicy 4,5,6 mm. Pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
19.0 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) z dwoma łacznikami odgiętymi 30° o średnicy ø11mm. Pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
20.0 | Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4 mm, ø5 mm lub ø6 mm) Pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 tesli. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
21.0 | Pręt węglowy półokrągły pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym, ø11, rozmiar :174 mm). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
22.0 | Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze zółtym (ø11 mm, dł. 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450,500,550,600,650 mm. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
23.0 | Łącznik odgięty dostepny w opcjach : 0°, 30° (ø8i 11 mm) 90° (ø11 mm)umozliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
24.0 | Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów 4, 5, 6 mm oraz umocowanie klamer. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
25.0 | Uniwersalne pokrętło umożliwiające umocowanie klamer o dwóch rozmiarach, dwustronne . | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 1
26.0 | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej, samowiercące i samogwintujące( ø4 długość 90-180mm ,gwint długość 20-50mm / ø5 długość 120-250 mm , gwint długość 30-70mm / ø6 mm, długość 150-250 mm , gwint długość50-80 mm). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
27.0 | Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej, samowiercące i samogwintujące( ø3 mm długość 60-110 , długość gwintu 10-25 mm / ø4 długość 90-180mm ,gwint długość 20-50mm ). | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 40
28.0 | Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, dwustronne, ø 4/5 mm, długość : 250 x50 mm, ø 5/6 mm długość : 300x40 mm. | Tak - całość według opisu |  | Szt. | 40

## Pakiet Nr 17
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 17
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stapler skórny
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD +TRR
| CPV: | 33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała, 33140000-3 Materiały medyczne, 33141120-7 Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stapler skórny |  |  | szt. | 864
1.1 | Materiał: stal nierdzewna, niewchłanialny, powlekana teflonem | Tak
1.2 | Ilość zszywek: 35 | Tak
1.3 | Rozmiar zszywek: szerokość 6.9 mm x wysokośc 4.2 mm, średnica zszywki 0.58 mm | Tak
1.4 | Wyrób medyczny sterylny | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.7 | Opakowanie zbiorcze: maksymalnie po 6 szt./op. | Tak - podać wielkość opakowania

## Pakiet Nr 18
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 18
| Tytuł/nazwa pakietu: | Stent do tętnicy szyjnej
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33184200-5 Protezy naczyniowe, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Stent do tętnicy szyjnej |  |  | szt. | 200
1.1 | Stent do tętnicy szyjnej | Tak
1.2 | Stent nitinolowy o strukturze plecionej | Tak
1.3 | Dwuwarstwowa konstrukcja z mikrosiateczką zapobiegająca mikroembolizacji | Tak
1.4 | Bardzo małe komórki stentu uniemożliwiające uwalnianie się blaszki, miażdżycowej o powierzchni 0,381 mm2 | Tak
1.5 | Minimalny zakres średnic: od 5 do 10 mm | Tak
1.6 | Zakres długości: 25, 37, 47, 22, 33, 40, 25, 43 mm | Tak
1.7 | Stent w systemie RX, długość segmentu RX 30 cm | Tak
1.8 | Wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5Fr | Tak
1.9 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 19
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 19
| Tytuł/nazwa pakietu: | Spirala embolizacyjna
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 misiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | wymagany mini-bank
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33111730-7 Wyroby do angioplastyki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Spirala embolizacyjna |  |  | szt. | 90
1.1 | Wyrób medyczny do embolizacji naczyń | Tak
1.2 | Implantacyjne, trwała, a nie czasowa embolizacja | Tak
1.3 | Materiał: platyna | Tak
1.4 | Kształt spiralny/zbliżony do spirali | Tak
1.5 | Spirala pokryta hydrożelowym polimerem zwiększającym objętość | Tak
1.6 | Dystalna część bez pokrycia | Tak
1.7 | Możliwość nawet 6-krotnego zwiększenia objętości, zwiększenie objętości tylko w kierunku wolnej przestrzeni | Tak
1.8 | Spirala zakładana metodą popychania | Tak
1.9 | Wyrób kompatybilny z prowadnikiem 0.018'' oraz 0.035'' | Tak
1.10 | Dostępne średnice: 2-16 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.11 | Dostępne długości: 2-20 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak
1.12 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.13 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.14 | Wykonawca na prośbę Zamawiającego zapewni/przeprowadzi bezpłatne szkolenie z zakresu używania wyrobów | Tak

## Pakiet Nr 20
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 20
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria jednorazowe do Mammotome Revolve
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 4
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141323-0 Igły do biopsji, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła biopsyjna |  |  | szt. | 30
1.1 | Igła do biopsji w pełni kompatybila z Mammotome Revolve | Tak
1.2 | Rozmiar: 8G oraz 10G do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
1.3 | Długość: 9 cm oraz 12 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy (dla obu średnic dostępne obie długości) | Tak
1.4 | W pełni kompatybilne z aparatem Mammotome Revolve | Tak
1.5 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.6 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.7 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.8 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
2.0 | Prowadnica do igły biopsyjnej |  |  | szt. | 40
2.1 | W pełni kompatybilne z aparatem Mammotome Revolve | Tak
2.2 | W pełni kompatybilne z igłami z pozycji 1.0. | Tak
2.3 | Dla każdego rozmiaru igieł - prowadnica o odpowiednim rozmiarze | Tak
2.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.6 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.7 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
3.0 | Znacznik tkankowy typu MammoStar |  |  | szt. | 40
3.1 | Rozmiar: 8G oraz 10G do swobodnego wyboru przez Zamawiajacego w czasie trwania umowy | Tak
3.2 | W pełni kompatybilne z aparatem Mammotome Revolve | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
3.6 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania
4.0 | Pojemnik próżniowy |  |  | szt. | 20
4.1 | W pełni kompatybilny z aparatem Mammotome Revolve | Tak
4.2 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.3 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
4.4 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 20 szt./op. | Tak, wpisać wielkość opakowania

## Pakiet Nr 21
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 21
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria jednorazowe do Mammotome elite
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 2
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33184100-4 Implanty chirurgiczne, 33141323-0 Igły do biopsji, 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Igła do biobsji mammotomicznej do Mammotome elite |  |  | szt. | 430
1.1 | Igła do biobsji mammotomicznej do urządzenia Mammotome elite - w pełni kompatybilne | Tak
1.2 | Rozmiar: 13G | Tak
1.3 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.4 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
1.5 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
1.6 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 5 szt./op. | Tak
2.0 | Znacznik tkankowy do Mammotome elite |  |  | szt. | 15
2.1 | Znacznik tkankowy do oznaczania guzów piersi w chemioterapii | Tak
2.2 | W pełni kompatybilny z urządzeniem Mammotome elite | Tak
2.3 | Rozmiar: 15G/19 cm | Tak
2.4 | Markery zapewniają widoczność w USG przez 12 miesięcy lub dłużej | Tak
2.5 | Markery widoczne w USG, Mammografii oraz MRI | Tak
2.6 | Materiał: tytan | Tak
2.7 | Przynajmniej dwa kształty znacznika do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy (motylkowy i rozciągniętej, otwartej sprężyny) | Tak
2.8 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.9 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.10 | Opakowanie bezpośrednie: 1 szt./op. | Tak
2.11 | Opakowanie zbiorcze - maksymalnie 5 szt./op. | Tak

## Pakiet Nr 22
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 22
| Tytuł/nazwa pakietu: | Akcesoria do pompy Medimix
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 9
| Uwagi dodatkowe (np. mini-bank, użyczenie): | brak
| Kryteria: | TD+TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33141310-6 Strzykawki, 33141620-2 Zestawy medyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | Należy oświadczyć czy zaoferowany produkt spełnia warunek wpisując Tak / Nie i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI (GTIN/EAN jeśli nienadany lub jeśli zaoferowano lek)
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Zestaw dozujący (system zamknięty) do Medimix |  |  | szt. | 100
1.1 | Zestaw drenów, strzykawki i łączników do pobierania i dozowania leku z fiolki | Tak
1.2 | Posiada złącze luer-lock umożliwiające połączenie z aparatem wkłutym do fiolki | Tak
1.3 | Posiada dwa złącza wyposażone w zastawki bezzwrotne zapobiegające wypływowi leku poza dren | Tak
1.4 | Zestaw ze złączem umożiwiającym wypełnienie drenu w systemie zamkniętym do leku cytotoksycznego | Tak
1.5 | Linia może być stosowana 24 godziny lub dłużej | Tak
1.6 | Wyrób w pełni kompatybilny z pompą Medimix Four | Tak
1.7 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
1.8 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
2.0 | Zestaw dozujący do Medimix |  |  | szt. | 100
2.1 | Zestaw drenów, strzykawki i łączników do pobierania i dozowania leku/płynu infuzyjnego | Tak
2.2 | Posiada kolec i komorę kroplową umożliwiającą połączenie i pobranie płynu z opakowania źródłowego | Tak
2.3 | Posiada złącze luer-lock umożliwiające połączenie z opakowaniem końcowym lub linią z pozycji 3.0 | Tak
2.4 | Zestaw służący do przetaczania dużych objętości leków bezpiecznych (nietoksycznych np. 0,9% NaCl) | Tak
2.5 | Wyrób w pełni kompatybilny z pompą Medimix Four | Tak
2.6 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
2.7 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
3.0 | Linia łącząca dreny, dwudrożna do Medimix |  |  | szt. | 100
3.1 | Zestaw dzienny - linia główna do podłączenia pompy elastomerowej | Tak
3.2 | Posiada: 2 złącza luer-lock wyposażone w zastawki bezzwrotne (do podłączenia drenów z poz. 1.0 i 2.0) oraz jedno złącze luer-lock (umożliwiające dostrzyknięcie za pomocą strzykawki) | Tak
3.3 | Wyrób w pełni kompatybilny z pompą Medimix Four | Tak
3.4 | Wyrób medyczny jałowy | Tak
3.5 | Wyrób medyczny jednorazowy | Tak
4.0 | Zawór bezigłowy dostępu naczyniowego (żylny) |  |  | szt. | 100
4.1 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej ; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock | Tak - całość wg. opisu
5.0 | Aparat z filtrem cząstek stałych |  |  | szt. | 100
5.1 | Aparat do pobierania zawartości i wstrzykiwania płynów z pojemników jedno- i wielowarstwowych, filtr powietrza 0,2µm, filtr płynowy 5µm. Kompatybilny z lekami cytostatycznymi | Tak - całość wg. opisu
6.0 | Worek |  |  | szt. | 100
6.1 | Worek z portem luer-lock oraz portem na aparat do przetaczania - kompatybilny z cytostatykami i przeciwciałami - możliwy do wypełnienia przy pomocy zestawów z poz. 1.0, 2.0 oraz strzykawki luer-lock. Worek bezbarwny. Pojemność 200-350 ml. Posiada zacisk, niemożliwy do otworzenia po zamknięcu. | Tak - całość wg. opisu
6.2 | Materiał worka | określić materiał worka
7.0 | Worek |  |  | szt. | 100
7.1 | Worek z portem luer-lock oraz portem na aparat do przetaczania - kompatybilny z cytostatykami i przeciwciałami - możliwy do wypełnienia przy pomocy zestawów z poz. 1.0, 2.0 oraz strzykawki luer-lock. Worek barwiony- zapewnia ochronę dla peparatów światłoczułych. Pojemność 200-350 ml.Posiada zacisk, niemożliwy do otworzenia po zamknięcu. | Tak - całość wg. opisu
7.2 | Materiał worka | określić materiał worka
8.0 | Worek |  |  | szt. | 100
8.1 | Worek z portem luer-lock oraz portem na aparat do przetaczania - kompatybilny z cytostatykami i przeciwciałami - możliwy do wypełnienia przy pomocy zestawów z poz. 1.0, 2.0 oraz strzykawki luer-lock. Worek barwiony- zapewnia ochronę dla peparatów światłoczułych. Pojemność 100-200 ml.Posiada zacisk, niemożliwy do otworzenia po zamknięcu. | Tak - całość wg. opisu
8.2 | Materiał worka | określić materiał worka
9.0 | Worek |  |  | szt. | 100
9.1 | Worek z portem luer-lock oraz portem na aparat do przetaczania - kompatybilny z cytostatykami i przeciwciałami - możliwy do wypełnienia przy pomocy zestawów z poz. 1.0, 2.0 oraz strzykawki luer-lock. Worek barwiony- zapewnia ochronę dla peparatów światłoczułych. Pojemność 100-200 ml.Posiada zacisk, niemożliwy do otworzenia po zamknięcu. | Tak - całość wg. opisu
9.2 | Materiał worka | określić materiał worka

## Pakiet Nr 23
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 23
| Tytuł/nazwa pakietu: | Endoproteza nadgarstka
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | mini-bank
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Endoproteza nadgarstka
1.1 | Endoproteza nadgarstka - mocowanie za pomocą gwintowanych implantów wykonanych ze stopu tytanu, piaskowanych i pokrytych materiałem, który sprzyja osseointegracji. Przegub modułowy i konfigurowany w zależności od preferencji operatora z włączoną artykulacją CoCrMo. Każdy element dostępny w różnych rozmiarach, aby umożliwić pewne osadzenie i ścisłą replikację normalnego zakresu ruchu pacjenta. W przypadku rewizji możliwość wymiany elementów artykulacyjnych bez konieczności usuwania, bądź wymiany elementów osadzonych w kości. Modułowa konstrukcja. Zachowuje struktury tkanek miękkich i więzadeł. | tak - całość według opisu
1.1.0 | Elementy:
1.1.1 | Panewka rozmiar 15 mm lub 18 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
1.1.2 | Głowa metalowa w co najmniej 4 rozmiarach do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
1.1.3 | Śruba promieniowa w rozmiarach od 32 mm do 80 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
1.1.4 | Śruba śródręczna w rozmiarach od 45 mm do 70 mm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | tak - całość według opisu |  | szt. | 10
2.0 | Wykonawca nieodpłatnie dostarczy "paszporty" - książeczki informacyjne przeznaczone dla pacjentów, w których umieścić można dane dotyczące wszczepionego implantu | tak
3.0 | Wykonawca przeprowadzi nieodpłatne szkolenie z zakresu technik implantacji, stosowania zaoferowanych wyrobów medycznych oraz obsługi instrumentarium. | tak
4.0 | Wymagany mini-bank w formie "latającą" - tj. zaopatrzenie oddziału w zestaw implantów i instrumentarium w ciągu 48 godzin, z zastrzeżeniem, że rozliczenie będzie dokonywane na podstawie protokołu zużycia (tj. dotyczyć będzie jedynie faktycznie zużytych implantów). | tak

## Pakiet Nr 24
Wykaz asortymentowo-ilościowy wraz z formularzem cenowym
| Pakiet nr: | 24
| Tytuł/nazwa pakietu: | Protezy ścięgien
| Okres/Termin obowiązywania: | 24 miesiące
| Ilość pozycji w pakiecie: | 1
| Uwagi dodatkowe: | brak
| Kryteria: | TD + TRR
| CPV: | 33140000-3 Materiały medyczne, 33183100-7 Implanty ortopedyczne
Suma:
L.p. | Nazwa i opis produktu | Wymóg do spełnienia/ /Punktacja | należy potwierdzić spełnienie warunków wpisując TAK / NIE i podać wartość tam gdzie wymagane | J.m. | Szacunkowa ilość | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy | Numer UDI-DI
A | B | B1 | B2 | C | D | E | F=(DxE) | G | H=(F+G) | I1 | I2 | I3 | I4
1.0 | Porteza ścięgna |  |  | szt. | 10
1.1 | Protezy silikonowe do ścięgien, rozmiary: 5x2,5x120 5x2,5 mm 120 mm, 5x2,5x180 5x2,5 mm 180 mm, 5x2,5x220 5x2,5 mm 220 mm , 6x3x120 6x3 mm 120 mm , 6x3x180 6x3 mm 180 mm, 6x3x220 6x3 mm 220 mm - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy | Tak - całość według opisu