## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie Nr 1-Cewniki do żył centralnych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy | Nazwa na fakturze/ nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 20cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 20 |  |  | 8%
2 | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z cewnikiem dwuświatłowym antybakteryjnym 7F, o średnicy świateł cewnika 16,16G i o długości 15cm. Cewnik wykonany z poliuretanu i poliheksanidyny metakrylatu, posiadający miękki koniec ze znacznikami długości oraz możliwością mocowania do skóry. Ponadto w zestawie: prowadnica Seldingera wykonana z Nitinolu (odporna na zagniania) o średnicy 0,89mm i długości 50cm; igła Seldingera 18G/70mm ze zintegrowanym na stałe portem bocznym umożliwiającym wprowadzenie prowadnicy bez odłączania strzykawki; strzykawka 3-częściowa 5ml z końcówką luer lock; rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. Światła kanałów cewnika, zaopatrzone w zastawki dostępu bezigłowego z koreczkami. | szt | 30 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Igła tępa do bezpiecznego pobierania leków z fiolek i ze szklanych ampułek 18 G, 1,2 x 40 mm , z filtrem 5 mikronów, dla efektywnej filtracji drobin szkła, metalu, gumy czy innych zanieczyszczeń. | szt. | 250 |  |  | 8%
2 | Kanka doodbytnicza CH30, długość 300 mm. | szt. | 10 |  |  | 8%
3 | Dren do pompy infuzyjnej, do leków światłoczułych (bursztynowy), długość 150 cm | szt. | 70 |  |  | 8%
4 | Dren do pomp infuzyjnych, niebarwiony, długość 150 cm | szt. | 4800 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie Nr 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy+opis cech wymaganych | Nazwa na fakturze/ nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "S" rekomendowany obwód w pasie/biodrach 56-96 cm. Chłonność co najmniej 1600 g wg normy ISO(Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | Obwód bioder 56-85 cm | opak. x 30 szt | 20 |  |  | 5%
2 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "M" rekomendowany obwód w pasie/biodrach 72-122 cm. Chłonność co najmniej 2300 g wg normy ISO(Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | Obwód bioder 72-130 cm | opak. x 30 szt | 180 |  |  | 5%
3 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "L" rekomendowany obwód w pasie/biodrach 92-144 cm. Chłonność co najmniej 2600 g wg normy ISO(Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. | Obwód bioder 92-144 cm | opak. x 30 szt | 330 |  |  | 5%
4 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "XL" rekomendowany obwód w pasie/biodrach 110-170 cm. Chłonność 2600 g. | Obwód bioder 110-170 cm | opak. x 30 szt | 210 |  |  | 5%
Razem

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie Nr 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy+opis cech wymaganych | Nazwa na fakturze/ nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania
1 | Filtr infuzyjny jałowy wiążący niskocząsteczkowe białka o wielkości porów maksymalnie 1,2 mikrometra. | szt | 400 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 5
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 0,45µm, posiadający ostry kolec, zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku, zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.jedną ręką. Ciasny zatrzask z identyfikacją kolorystyczną. Złącze typu Luer lock, bez latexu i PCV. Produkt nie zawiera ftalanów. | 7200 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 6 - Rękawice chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katologowy /Nr świadectwa dpopuszczającego do obrotu i używania | Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym
1 | Rękawiczki chirurgiczne lateksowe: sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta polimerem powlekanym powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie, minimalizującą tarcie powierzchniowe przy zakładaniu na suche dłonie, a w kontakcie z wilgotną dłonią aktywowana jest hydrofilowa substancja, ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną na końcu mankietu. Grubość palca - 0,220 mm, na dłoni 0,200 mm+/-0,05mm, na mankicie 0,200 mm +/-0,05mm; długość 295 mm+/- 5 mm. Poziom protein lateksu < 30 ug/g (badana metodą Lowryego) AQL 0,65. Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Pakowane max. po 50 par, rozmiary od 6 do 9 | para | 14700 |  |  | 8%
2 | Rękawiczki w systemie podwójnego zakładania: sterylne, bezpudrowe, lateksowe rękawice chirurgiczne używane w systemie podwójnym - rękawica spodnia: kolor kontrastowy. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest bezzapachową, wodorozcieńczalną powłoką , która pomaga zatrzymać wilgoć i nawodnić suchą skórę użytkowników poprzez zastosowanie dodatków glicerolu w celu wchłaniania i zatrzymywania wilgoci w skórze, a także warstwy ochronnej dimetykonu, która zapobiega wysuszaniu i pękaniu skóry; Mankiet prosty z niechlorowaną opaską adhezyjną na końcu mankietu. Grubość palca - 0,230 mm +/-0,05mm, na dłoni 0,210 mm +/-0,05mm; na mankicie 0,190 mm +/-0,05mm; długość 295 mm+/- 5 mm. Poziom protein lateksu < 30 ug/g (badana metodą Lowryego) AQL 0,65. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4,EN ISO 374-1, EN 374-2 i 4,EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421 EN 420, ASTM F1671. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) i rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6 do 9,0. Pakowane max. po 50 par. | para | 5800 |  |  | 8%
Razem
UWAGA: Opakowania winny być opisane w języku polskim i zawierać informacje o dacie przydatnosci , nr serii, rozmiarze i znaku CE, produkcji, nazwie producenta, uwagach dotyczących zasad stosowania.

## Zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie Nr 7 -Dostawa fartuchów operacyjnych i produktów jednorazowych
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Cena jedn. brutto w zł | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość szt. w opakowaniu pojedynczym/ zbiorczym
1 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie czepka. Wymaga się aby: - Górna część czepka była wykonana z perforowanej włókniny typu printbond o gramaturze 28 g/m2. - Wstawka chłonna była wykonana z wysoko chłonnej trójwarstwowej włókniny typu spunlace (70% włóknina wiskozowa + 30 % włóknina poliestrowa), o gramaturze 130g/m2 i szerokości nie mniejszej niż 5 cm na całym obwodzie czepka. - Pozostała część czepka była wykonana wykonana z włókniny wiskozowej typu printbond o gramaturze 25 g/m2. - Tylna część czepka była wydłużona dla dokładnego zabezpieczenia głowy i dodatkowo ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt | 4320 |  |  |  | 8%
2 | Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, o gramautrze 18 g/m2, ściągnięty delikatną , nie uciskającą bezlateksową gumką. Kolory niebieski i zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt | 8400 |  |  |  | 8%
3 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie furażerki, ściągnięty z tyłu gumką. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolory niebieski, zielony, fioletowy. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu. | szt | 120 |  |  |  | 8%
4 | Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt | 2400 |  |  |  | 8%
5 | Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - wyposażona w dodatkowy sztywnik, dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt | 4200 |  |  |  | 8%
6 | Maska chirurgiczna wiązana na troki: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt | 5400 |  |  |  | 8%
7 | Maska chirurgiczna wiązana na troki z szybką: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa -odporna na przesiąkanie -hypoalergiczna -wyposażona w osłonę na oczy w formie szybki - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu | szt | 50 |  |  |  | 8%
8 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z regulowanym otworem samoprzylepnym, o wymiarach 75x100cm, (jedną z warstw stanowi folia PE), regulowany samoprzylepny otwór o wymiarach od 0 do 25 cm w centralnej części serwety. Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy – powyżej 100 cm H2O. Serweta musi być zgodna z wymogami normy PN EN 13795 1-3 - należy dołączyć do oferty arkusz danych technicznych wyrobu po sterylizacji. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. | szt | 30 |  |  |  | 8%
9 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 75 cm. | szt | 48 |  |  |  | 8%
10 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 90 cm. | szt | 208 |  |  |  | 8%
11 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiająca łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 140 cm. | szt | 864 |  |  |  | 8%
12 | Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach 9x49cm, dwuwarstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE). Pakowana po dwie sztuki. | szt | 2400 |  |  |  | 8%
13 | Sterylny pokrowiec na kamerę / przewody, o wymiarach 14 x 250 cm, z taśmą mocującą wykonany z folii PE, posiadający perforowaną końcówkę. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej. | szt | 120 |  |  |  | 8%
14 | Sterylna serweta chirurgiczna bez taśmy lepnej w rozmiarze 50 x 60 cm, min. dwuwarstwowa, wykonana z foli PE o gramaturze min. 27 mikronów oraz z włókniny o gramaturze 27 g/m2. | szt | 150 |  |  |  | 8%
15 | Osłona na uchwyt do lampy, foliowa, z wmocniona obręczą. Średnica 3 – 5,5 cm | szt | 80 |  |  |  | 8%
Razem

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 8
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jedn. miary | Ilość | Cena netto za op. w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Cena brutto za szt. | Wartość brutto w zł | nazwa handlowa na fakturze/producent | nr strony oferty na której znajduje się opis
1 | Neurokompres jałowy z nitką RTG | 15 x 15 mm (+/-3mm) | opak. x 20 a 10 szt. | 20 |  |  | 8%
2 | Neurokompres jałowy z nitką RTG | 10 x 10 mm | opak. x 20 a 10 szt. | 10 |  |  | 8%
3 | Neurokompres jałowy z nitką RTG | 25 x 25 mm | opak. x 20 a 10 szt. | 60 |  |  | 8%
Razem
Uwaga: do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.
…………………………………………………… |  |  | …………………….. |  |  | ……………………………………………………………………………………….
miejscowość |  |  | data |  |  | podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

## Zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie Nr 9
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Papier AsCard A-4 112 x 25 z nadrukiem w rolkach (lub równoważny), (aparat Ascard 3) | SZT | 1100 |  |  | 8%
2 | Papier termoczuły do videoprintera USG, 1100 HD 110 mm x 20 m | SZT | 30 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 10
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 10
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn.miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylne obłożenie do artroskopii stawu kolanowego wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawu z foli polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm 1 serweta pomocnicza 150 x 175 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, 320 x 245 cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe | szt. | 260 |  |  | 8%
2 | Sterylne obłożenie do chirurgii biodra wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 2 x serweta samoprzylepna z wycięciem U(6,5 x 95 cm) wzmocniona, 280 x 245 cm 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm 2 x serweta przylepna 75 x 90 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 5 SZT | szt. | 140 |  |  | 8%
3 | Sterylne obłożenie do zabiegów na kończynie, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do obłożenia kończyny z samouszczelniającym się otworem 5 x 7 cm i uchwytem typu rzep, wzmocniona, 320 x 225 cm 1 serweta nieprzylepna 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 35 x 80 cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe | szt. | 140 |  |  | 8%
4 | Sterylne obłożenie do zabiegów na dłoni/stopie, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2 Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta do obłożeniadłoni/stopy z samouszczelniającym się otworem, wzmocniona, 320 x 245 cm 1 serweta nieprzylepna 100 x 175 cm 2 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 6 SZT | szt. | 64 |  |  | 8%
5 | Sterylne obłożenie do chirurgii kręgosłupa, wzmocnione wykonane z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm 1 serweta samoprzylepna neurochirurgiczna 245 x 320 cm z padem chłonnym i otworem 9 x 22 cm 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 7 SZT | szt. | 154 |  |  | 8%
6 | Serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu, sterylna 75 x 90 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. | szt. | 1850 |  |  | 8%
7 | Serweta samoprzylepna sterylna 75 x 90 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. | szt. | 2150 |  |  | 8%
8 | Serweta samoprzylepna sterylna 50 x 50 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. | szt. | 3255 |  |  | 8%
9 | Serweta nieprzylepna sterylna 150 x 240 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia polietylenowa. Chłonność warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O. | szt. | 540 |  |  | 8%
10 | Serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm, sterylna, wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej ( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura folii polietylenowej 85 g/m2 ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. | szt. | 220 |  |  | 8%
11 | Taśma samoprzylepna, włókninowa, sterylna 10 x 50 cm | szt. | 100 |  |  | 8%
12 | Sterylna osłona na kable video i optykę endoskopową, złożona teleskopowo 13 x 250 cm. | szt. | 210 |  |  | 8%
13 | Zestaw miska + miska, sterylny 1 x pojemnik plastikowy z podziałką, przeźroczysty 250 ml 1 x pojemnik plastikowy z podziałką, przeźroczysty 500 ml 1 x serweta 2 w.(owinięcie zestawu) 75 x 75 cm | szt. | 1200 |  |  | 8%
14 | Serweta gazowa jałowa z gazy 20 nitkowej 6 warstw 45 cm x 45 cm z nitką RTG i tasiemką pakowane po 2 sztuki w podwójne opakowanie papierowo-foliowe. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. | szt. | 432 |  |  | 8%
15 | Tupfery typu fasolka jałowe z gazy 24 nitkowej, 12 cmx12 cm, pakowane po 10 sztuk w kartonik z przegródkami opakowany w blister papier -folia. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. | szt. | 16 |  |  | 8%
16 | Tupfery typy kula jałowe z gazy 20 nitkowej, 20cmx20 cm, pakowane po 10 sztuk w w podwójne opakowanie papierowo-foliowe. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. | szt. | 610 |  |  | 8%
17 | Tupfery typu fasolka jałowe z gazy 24 nitkowej, 8 cmx8 cm, pakowane po 20 sztuk w kartonik z przegródkami, każdy tupfer w oddzielnej przegródce. Naklejki do dokumentacji na opakowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Opakowanie handlowe: 16 opak. | szt. | 100 |  |  | 8%
18 | Koszula przedoperacyjna dla pacjenta, jednorazowa, niejałowa, wykonana z nieprześwitującej włókniny polipropylenowej, w kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków. Opakowanie handlowe: 10 szt. | szt. | 4550 |  |  | 23%
19 | Zestaw uniwersalny wzmocniony Zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z foli polietylenowej piaskowanej ( nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów ) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej( odporna na ścieranie i niskopylącą ). Gramatura 85 g/m2. Skład: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm) 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 80 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175 cm (wzmocnienie 50 x 75 cm) 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm (wzmocnienie min.45 x 60 cm) 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe OPAKOWANIE HANDLOWE: 6 SZT | szt. | 400 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 11
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Zadanie nr 11
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Zestaw do chirurgii ręki i stopy. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium ) 1 x serweta dwuwarstwowa 320 x 245 z neoprenowym samouszczelniającym otworem o średnicy 3 cm i padem chłonnym wokół otworu 102-105 x 147-150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 150 cm 1 x taśma typu rzep 2 x 23 cm 1 x taśma przylepna 10 x 50 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 2 x ostrze nr 15 1 x ostrze nr 10 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x strzykawka 20 ml, 2 częściowa, luer 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 40 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 17 nitek 16 warstw z RTG (pakowane po 10 szt) 1 x podkład podgipsowy z waty syntetycznej 6 cm x 3m 2 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 832 |  |  | 8%
2 | Zestaw do stabilizacji lędźwia. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumenatrium ) 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 240 x 150 z padem chłonnym 50 x 75 cm 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 240 x 150 1 x serweta przylepna dwuwarstwowa 200 x 170 cm z padem chłonnym 50 x 75 cm 2 x seweta przylepna dwuwarstwowa 90 x 75 cm z padem chłonym 36 x 90 cm 2 x ostrze nr 22 1 x ostrze nr 15 1 x kieszeń 2 sekcyjna 43 x 38 cm 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm 1 x yankauer 12CH/4,00 mm + dren 25CH/8,33mm o długości 300 cm 2 x osłona foliowa na sprzęt medyczny 122 x 122 cm 1 x dren 16CH/5,33mm długość 80 cm 2 x taśma typu rzep 2 x 23 cm 20 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 szt) 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 sz ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x folia przylepna 40 x 42 cm 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu. oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu . Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 660 |  |  | 8%
3 | Zestaw do endoprotezy stawu kolanowego. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa 175 x 150 cm 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x serweta dwuwarstwowa 225 x 320 cm z neoprenowym samouszczelniającym otworem 5 x 7 cm i padem chłonny wokół otworu 103-105 x 147-150 cm oraz uchwytem typu rzep nad otworem 4 x ostrze nr 22 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x yankauer 24CH/8,0 mm + dren 30CH/10mm o długości 300 cm 1 x dren 12CH/4,00mm długość 50 cm 1 x osłona kończynę rolowana 35 x 80 cm 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 sz ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x podkład podgipsowy z waty syntetycznej 15 cm x 3m 1 x bandaż elastyczny 15cm x 5m 1 x folia operacyjna przylepna 40 x 42 cm 1 x strzykawka 100ml 1 x podkład ginekologiczny 34 x 9 cm, absorbujący płyny, zbudowany z waty. 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep. Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu.oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 592 |  |  | 8%
4 | Zestaw do endoprotezy stawu biodrowego. Serwety wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Parametry części wzmocnionej: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu : 1 x serweta na stół instrumentarium wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia 75-78 cm x 190cm (owinięcie zestawu ) 1 x serweta na stół Mayo o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia 60-63 cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta dwuwarstwowa 175 x 150 cm 1 x serweta dwuwarstwowa przylepna 300 x 170 cm 2 x serweta dwuwarstwowa 90 x 75 cm z przylepcem na krótszym boku 2 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar XL ( jako pierwsza lub druga warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z folii polietylenowej. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 20 g/m2 , na rękawach 20 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar XXL ( jako pierwsza lub druga warstwa po rozwinięciu zestawu z serwety na stół instrumentarium) 1 x serweta dwuwarstwowa 200 x 260 cm z przylepnym otworem w kształcie litery U 6,6 x 95 cm i padem chłonny wokół otworu 147-150 x 157-160 cm 4 x ostrze nr 22 1 x kieszeń 1 sekcyjna 43 x 38 cm 10 x tupfer z gazy 47 x 40 cm, 20 nitek z RTG 1 x pojemnik plastikowy z podziałką 500 ml, niebieski 1 x zestaw do koagulacji o długości 320 cm , 3 bolce 1 x pojemnik magnetyczno-piankowy na ostrza i igły, 10 miejsc 1 x korcang do mycia pola operacyjnego 19 cm 1 x yankauer 24CH/8,0 mm + dren 30CH/10mm o długości 300 cm 2 x dren 12CH/4 mm długość 50 cm 3 x serweta z gazy 45 x 45 cm, 4 warstwy, 20 nitek z chipem i tasiemką 1 x osłona kończynę rolowana 35 x 120 cm 40 x kompres z gazy 10 x 10 cm 17 nitek 16 warstw z RTG ( pakowane po 10 szt ) 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 1 x bandaż elastyczny 15cm x 5m 1 x folia operacyjna przylepna 45 x 65 cm 1 x strzykawka 100ml 1 x podkład ginekologiczny 34 x 9 cm, absorbujący płyny, zbudowany z waty. 4 x ręcznik celulozowy 30-35 x 30 -35 cm Dodatkowo na zestawie w papierze krepowym: 1 x fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny typu spunlaced o gramaturze 72 g/m2. Mankiety o długości 8 cm ( +/-2 cm ), wykonane z poliestru. Zapięcie z tyłu na rzep Kolor niebieski. Rozmiar L Zestaw zawiera min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta. Karta informacyjna w środku zestawu informująca o składzie zestawu oraz w środku zestawu owiniętego serwetą na stół narzędziowy opakowanie kartonowe stabilizujące składowe zestawu. Zestaw zapakowany w torbę foliową z wytrzymałej, grubej i przezroczystej folii polietylenowej ze 2 dwiema papierowymi wstawkami z papieru Tyvek oraz oznakowanym miejscem otwarcia zestawu możliwym z lewej jak i prawej strony. Pierwszy karton transportowy, drugi to dyspenser wyposażony w uchwyty. Karton transportowy umożliwiający otwarcie bez użycia ostrego narzędzia lub jakiegokolwiek innego. Zestaw posiada kartę danych technicznych na gotowy wyrób medyczny. | szt. | 436 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 12
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zadanie nr 12
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Żądana ilość | Cena netto za szt. w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Cena brutto za szt. | Wartość brutto w zł | nazwa handlowa na fakturze/nr strony na której znajduje się opis | ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym
1 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z końcówki typu Yankauer/ STANDARD/ o średnicy końcówki wew/zew = 4,6/6,5mm (20CH) , długość 155 mm z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony , z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 650 |  |  | 8%
2 | Zestaw do odsysania z rączką typu Pinpoint / CIENKA/ w ergonomicznym kształcie o dł. ssącej 155 mm, średnicy końcówki wew/zew = 2,6/4,6mm (12CH) ,z kontrolą siły odsysania. Drenu o uniwersalnej końcówce z jednej strony, z drugiej o średnicy 8-18 mm ze specjalnym łącznikiem zapewniającym ruchomość końcówki i ułatwiającym manipulowanie i zmienianie jej w trakcie zabiegu, sterylny, dł. drenu 210 cm, CH 24 sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 450 |  |  | 8%
3 | Zamknięty, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier system niskociśnieniowy do drenażu ran, stały poziom podciśnienia, komora ciśnieniowa 300 ml wytwarzająca podciśnienie 125 mm Hg wyposażona w dwie zastawki antyrefluksyjne oraz skalę do dokładnego pomiaru drenażu, odłączanego worka o pojemności 600 ml oraz drenu o długości 1050 mm, z uniwersalnym łącznikiem do drenów Ulmera o rozmiarach od CH 10 do CH 18. Łączna pojemność 900 ml z możliwością rozbudowy o dodatkowe worki 600 ml. | szt. | 2050 |  |  | 8%
4 | Dren Ulmera - dokładna perforacja, otwory różnej wielkości ułatwiające utrzymanie stałej siły odsysania na całej długości perforacji długość 500 mm, nitka radiacyjna na całej długości, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier, sterylny CH 10 - CH18. Op. a 100 szt | op. | 10 |  |  | 8%
5 | Uniwersalny łącznik Y do drenów od CH 06 do CH 18, sterylny, podwójnie pakowany w worek foliowy i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 10 |  |  | 8%
6 | Worek dodatkowy do zamkniętego systemu do odsysania ran pooperacyjnych opak. 600 ml. | szt. | 120 |  |  | 8%
7 | Zestaw do drenażu niskociśnieniowego (butelka harmonijka 400 ml) oraz dren Ulmera z łącznikiem plastikowym oraz uszczelką. | szt. | 610 |  |  | 8%
8 | Butelka harmonijkowa do zestawu drenażu niskociśnieniowego o pojemności 100 ml, zapewnia początkowe podciśnienie na poziomie 140mmHg. | szt. | 10 |  |  | 8%
9 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu yakauer / STANDARD/ o wew. średnicy końcówki 4,5-6,5mm (20CH) , długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 10 |  |  | 8%
10 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego typu pin-point / CIEŃKA / o wew. średnicy końcówki 2,6-4,6 mm (12CH), długość 155 mm, z ergonomicznym uchwytem, z 4 otworami odbarczającymi ,z kontroąi siły ssania, sterylna - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 350 |  |  | 8%
11 | Dren do odsysania pola operacyjnego długości 210 cm., 24 CH z elastycznego PCV, z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe. Uniwersalny docinany łącznik dowszystkich typów ssaków w zakresie 8-18 CH. Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia . Sterylny | szt. | 250 |  |  | 8%
12 | Dren o uniwersalnej końcówce z jednej strony o średnicy 8-18 mm z obydwu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe, o średnicy wewnętrznego przepływu 24 CH, dł. drenu 350 cm, sterylny - podwójne opakowanie, zewnętrzne typu folia- papier i wewnętrzne folia. | szt. | 10 |  |  | 8%
13 | Zestaw niskociśnieniowy do drenażu małych ran - typu MINI , - bezlateksowy , z mieszkiem o pojemności 30 ml zapewniajacym początkowe podciśnienie na poziomie 80 mmHg, w zestawie dren z trokarem w rozmiarach 6 CH i 8 CH do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 450 |  |  | 8%
14 | Opatrunek do mocowania drenów przezskórnych – bez podszywania . Czas utrzymywania 5-7 dni. Opatrunek z warstwą hydrokoloidu , wchłaniającego wilgoć – osusza miejsce wyjścia drenu. Pianka do podparcia cewnika zabezpiecza dren przed załamaniem .Dwie wielkośco do wyboru. - dla drenów w rozmiarach 12CH – 22CH , - dla drenów w rozmiarach 5CH-14CH | szt. | 100 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 13
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 13
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość op. | cena netto za szt. | cena brutto za szt. | wartość netto | VAT % | wartość brutto | producent/ nazwa wg producenta/ nr katalogowy | Nazwa na fakturze/ nr świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania | ilośc szt. w opak. zbiorczym
1. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 50 -60 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 4500 |  |  |  | 8%
2. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 30 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 500 |  |  |  | 8%
3. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 20 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 1800 |  |  |  | 8%
4. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 10 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 4500 |  |  |  | 8%
5. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 5 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 8000 |  |  |  | 8%
6. | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 5900 |  |  |  | 8%
7 | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 1 ml bez igły, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 200 |  |  |  | 8%
8 | 3-częściowa strzykawka typu Luer-Lock perfuzyjna do podawania leków światłoczułych, z polipropylenu z możliwością podglądu, posiadająca zabezpieczenie przed przypadkowym wypadnięciem tłoka, pojedyńcza skala/tłok bezlateksowy 50-60 ml | szt. | 180 |  |  |  | 8%
9 | jednorazowa 3-częściowa strzykawka, jałowa, końcówka luer-lock 2 ml bez igły, tłok i cylinder z polipropylenu, długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, logo marki strzykawki na cylindrze, sterylne, jednorazowego użytku, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, kompatybilne z lekami cytostatycznymi | szt. | 300 |  |  |  | 8%
Razem:

## Zadanie 14
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie nr 14
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Wartość brutto | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Numer świadectwa dopuszczającego do obrotu i używania / nr strony w ofercie
1 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych IS, komora kroplowa wykonana z PP o długości min 60mm ( w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia-papier, sterylny | szt | 96500 |  |  | 8%
Razem

## Zadanie 15
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 15
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opakowań | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Igły jednorazowe, sterylne do wstrzykiwaczy insulinowych typu PEN - 30G 0,3mm x 8 mm. Opakowanie a 100 szt | opak. | 36 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 16
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 16
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 60 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm | szt. | 2360 |  |  | 8%
2 | Prześcieradło jednorazowe celulozowe dwuwarstwowe białe w rolce do kozetek lekarskich wymiary 50 cm na 50 metrów z perforacją na 50 cm lub 60 cm lub 150 cm | szt. | 1650 |  |  | 8%
RAZEM

## Zadanie 17
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENOWO - CENOWY
Zadanie nr 17
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość opak. | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Vat % | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa na fakturze/ Producent | Nr katalogowy
1 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, bez środka dezynfekującego | 1 szt. | 500 |  |  | 8%
2 | Sterylne szczotki do chirurgicznego mycia rąk, pakowane pojedynczo, nasączone chlorheksydyną | 1 szt. | 2800 |  |  | 23%
RAZEM