Białystok, 07.06.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.35.2023

Przedmiot postępowania: Dostawa , rozładunek, wniesienie, zainstalowanie, uruchomienie urządzeń 
i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie: System produkcji radiofarmaceutyków wraz 
z akcesoriami do laboratorium produkcji i kontroli jakości 1 zestaw

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 4.:„Manometr do wskazywania stanu żywotności filtra typu ULPA” Czy w przypadku zastosowania w komorze laminarnej filtrów HEPA, Zamawiający w ciągu dalszym wymaga manometru do wskazywania stanu żywotności dedykowanej dla tych filtrów?

Odp.: Użytkownik wymaga manometru do wskazywania stanu żywotności filtrów również przy zastosowaniu HEPA.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 12 „Powierzchnia wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej niż gatunek 304, z zaokrąglonymi krawędziami i bezszwowymi powierzchniami wewnętrznymi, wykończonymi na wysoki połysk” oraz punkt 13„Powierzchnia zewnętrzna: stal nierdzewna nie gorsza niż gatunek 304.”

Czy zamawiający dopuści komorę z opisanym rozwiązaniem:

• Rama wykonana z epoksydowej powłoki proszkowej i stalinierdzewnej316L

• Wnętrze: blat wykonany ze stali nierdzewnej316Lo bezszwowym wykończeniu

• Boki: koekstrudowany coplast PWC

• Przednia część: drzwiczki generatora oraz płyta dostępowa do kalibratora dawki wykonana ze stali nierdzewnej 304

• Wykończenie: Coplast wybrany ze względu na gładkie właściwości, łatwość czyszczenia i odkażania, odporny na wszystkie środki chemiczne, nawet te najbardziej agresywne (takie jak kwas chlorowy)

•Krawędzie: z przodu i z tyłu blatu krawędzie są zaokrąglone, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza komory z opisanym rozwiązaniem. Podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ pkt. 12 i 13.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 17.:„Maksymalne wymiary zewnętrzne: 1705 mm x 1019 mm x 2582 mm (wys. x szer.xgłęb.)”Czy zamawiający może potwierdzić wymiary komory? Czy może wartości wynoszą odpowiednio: 1705 mm szerokość x 1019 mm głębokość x 2582 mm wysokość ?

Odp.: Maksymalne wymiary zewnętrzne komory: 1705 mm x 1019 mm x 2582 mm (szer. x głęb. wys.).

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 19.: „Minimalne wymiary wewnętrzne obszaru roboczego: 1198mm x 610 mm x 640mm (wys. x szer. x głęb.)”Czy zamawiający może potwierdzić, wskazane wymiary wysokości, szerokości i głębokości? Jeżeli są one poprawne, to czy zamawiający dopuści komorę laminarną z minimalną głębokością 610 mm?

Odp.: Minimalne wymiary wewnętrzne obszaru roboczego: 1198 mm x 610 mm x 640 mm (szerokość x głębokość x wysokość).

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 28.:„Pojemnik na odpady promieniotwórcze umieszczony w

blacie. Minimalny wymiar: 200 mm x 210 mm x 230 mm (wys. x szer. x głęb.) lub pojemnik na odpady w kształcie cylindrycznym o wymiarach minimalnych 165 x 220 mm (śr. x gł.)”Czy zamawiający dopuści minimalne wymiary pojemnika na odpady promieniotwórcze(umieszczonego w blacie) o wymiarach 195 mm x 220 mm x 110 mm (wys. x szer. x głęb.)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza minimalnych wymiarów pojemnika na odpady promieniotwórcze (umieszczonego w blacie) o wymiarach 195 mm x 220 mm x 110 mm (wys. x szer. x głęb.). Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część I „Komora Laminarna”, punkt 32.:„Poziom hałasu maksymalnie 60 dB” Czy zamawiający dopuści komorę o minimalnym poziomie hałasu 69 dB mierzonym 1m od komory?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza komory o minimalnym poziomie hałasu 69 dB mierzonym 1m od komory. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

- Dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, część II „Miernik Aktywności”, punkt 37.:„Dokładność pomiarów maksymalnie ±2%”Czy zamawiający dopuści miernik aktywności o dokładności pomiarów maksymalnie ±3%?

Odp.: Zamawiający dopuszcza miernik o dokładności pomiarów maksymalnie ±3%.

- Dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ „UMOWA NR AZP.25.1.35.2023”, §1punkt 2.: „Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy”

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 140 dni od daty zawarcia umowy? Sytuacja ta jest związana z niepewną sytuacją geopolityczną na świecie, która może mieć realny wpływ na wydłużanie czasów dostaw.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy. Zamawiający podtrzymuje zapisy w nr 10 do SWZ „UMOWA NR AZP.25.1.35.2023”, §1punkt 2.

- Dotyczy: Załącznik nr 10 do SWZ „UMOWA NR AZP.25.1.35.2023”, §8punkt 3.: „W przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym o 14 dni wyznaczony w §1punkt 2 termin wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania umowy. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z tego uprawnienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy” Czy Zamawiający usunie w całości ten zapis z umowy, z uwagi na bardzo niepewną sytuację geopolityczną na świecie, która może znacząco wpłynąć na terminy dostaw? Zapis ten spowoduje, że Wykonawca z nie własnej winy może pozostać z karą umowną do zapłacenia oraz zamówionym na wymiar sprzętem. Czy w razie braku zgody, Zamawiający wydłuży termin wspomniany w §8punkt 3 z 14 dni do 30 dni.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Załączniku nr 10 do SWZ „UMOWA NR AZP.25.1.35.2023”, §8 punkt 3.:

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.I „Komora laminarna”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie komory laminarnej spełniającej wszystkie pozostałe wymagania SWZ o następujących parametrach odmiennych:

- Powierzchnia zewnętrzna: stal malowana żywicą epoksydową, punkt LP.13

- Dostęp do blatu roboczego poprzez przesuwaną szybę, maksymalne wymiary zewnętrzne szyby z ramką ze stali nierdzewnej: 360 mm x 760 mm (szerokość x wysokość). Wymiar szyby ołowianej netto w części przeziernej: 340mmx 490 mm (szerokość x wysokość),punkt LP.14

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:1480 mm x 1010 mm x 2590mm(szer. x głęb. x wys.), punkt LP. 17

- Minimalne wymiary wewnętrzne obszaru roboczego: 1205mmx 600 mm x 740mm (szer. x głęb. x wys.),punkt LP. 19

- Dwa Pojemniki na odpady promieniotwórcze umieszczone w blacie. Pojemniki na odpady w kształcie cylindrycznym o pojemności 5 L każdy., punkt LP. 28.

Odp.: Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z wymienionymi parametrami odmiennymi.

11. Załącznik nr 2 do SWZ, LP.II ,,Miernik aktywności-kalibrator dawek”:

Pytania ogólne dotyczące wzorcowań:

Czy miernik aktywności ma być wzorcowany w laboratorium akredytowanym w czasie          trwania gwarancji na określone radionuklidy? Jeśli tak to prosimy o podanie listy radionuklidów.

Odp.: Miernik aktywności ma być wzorcowany w laboratorium akredytowanym w   czasie trwania gwarancji na następujące radionuklidy: 68Ga, 99mTc, 18F.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.II ,,Miernik aktywności-kalibrator dawek”:

Czy miernik aktywności ma być wzorcowany w laboratorium akredytowanym również w dostawie nowego urządzenia? Jeśli tak to prosimy również tutaj o potwierdzenie listy radionuklidów.

Odp.:  W dostawie nowego urządzenia wystarczający jest certyfikat wzorcowania dostarczony przez producenta urządzenia, a w przypadku jego braku należy dostarczyć certyfikat wzorcowania na 68Ga, 99mTC, 18F przez laboratorium akredytowane.

- Prosimy o dopuszczenie źródła kontrolnego Cs-137 do kalibratora dawki, skalibrowane według krajowego wzorca radioaktywności POLATOM, punkt LP. 57

Odp.: Zamawiający dopuszcza źródło kontrolne Cs-137 do kalibratora dawki, skalibrowane według krajowego wzorca radioaktywności POLATOM.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.V „Bramka Dozymetryczna”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia LB 147 Berthold o następujących parametrach odmiennych:

Całkowita ilość detektorów 4 w tym: -detektory na ręce, minimalne wymiary 340 cm²; detektory na stopy minimalne wymiary 550 cm²; oba wymiary: +/-10 [%]) –jeden z detektorów zdejmowany –umożliwia pomiar odzieży, LP. 106

Akustyczne i optyczne sygnały w języku lub angielskim, punkt LP. 110

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie LB 147 firmy Berthold.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.VI „Radiometr do pomiaru skażeń powierzchni i dawki promieniowania”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia LB 124-SCINT-D firmy Berthold o następujących parametrach odmiennych:

Pomiar mocy dawki w zakresie od 100 nSv/h do 20 mSv/h, punkt LP. 129

Odp.: Zamawiający dopuszcza urządzenie LB 124-SCINT-D firmy Berthold.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.VII „Miernik promieniowania γ i detektor promieniowania X

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia RDS-32S z sondą GMP-25, zestaw firmy MIRION Technologieso następujących parametrach odmiennych:

Detektor Gamma: sonda GM typu pancake (o powierzchni aktywnej okna nie mniejszej niż 15 cm2)z ochronnym gumowym kołnierzem zabezpieczającym przed uderzeniami, punkt LP.135

Zakres pomiarowy (skażenia) od 1 do50 000 zliczeń na sekundę cps, punktLP.136

Waga (sonda zewnętrzna) maksymalnie 490 g, wymiary zewnętrzne 375x70 mm (tolerancja +/-10%), punktLP.137

Komunikacja radiometr-sonda za pomocą kabla (w zestawie), punktLP.139

Wysięgnik teleskopowy o zasięgu do 4m, pokrowiec na wysięgnik, punktLP.140

Bardzo prosimy o potwierdzenie: czy wysięgnik ma być dostarczony czy też nie, zapis „lub bez wysięgnika teleskopowego“ spowoduje jego brak w ofercie.

Zasilanie 2XAA-do 500h pracy na bateriach alkalicznych, punktLP.142

Zakres energetyczny: sonda zewnętrzna nie mniejszy niż: Gamma: 6 keV, BetaMax: > 100 keV, Alfa > 2 MeV, Radiometr: Gamma: 48 keV –1,8 MeV, punktLP.143

Zakres pomiarowy radiometr: 0,05 μSv/h -100mSv/h, punkt LP.144

Możliwość wyświetlania wyników jednostkach w cps, cpm, Sv, Sv/h, Bq , Bq/cm2, dps, dpm, punktLP.146

Usunięcie wymogu opisanego w punktach nr:LP.147, LP.148, LP. 149

Ładowarka akumulatorków używanych w mierniku, punktLP.150

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw firmy MIRION Technologiso RDS-32S, z sondą GMP-25.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.VIII „Elektroniczny dozymetr osobisty –10 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia DMC-3000 -BETA wraz ze stacją do odczytu dozymetrów LBM-320W oraz oprogramowaniem do personalizacji i wprowadzania ustawień DMC User -zestaw firmy MIRION Technologieso następujących parametrach odmiennych:

Indywidualny elektroniczny miernik napromieniowania gamma oraz β, punktLP.153

Dokładność:

a)fotony Hp(10) (ref. Cs-137) ±5%,

b)fotony Hp(0,07) (ref. Cs-137) ± 5%,

c)beta Hp(0,07) (ref. Sr-90) ± 20% punkt LP.164

Maksymalne wymiary miernika: bez modułu BETA: 87 mm, szerokość:60 mm, grubość :21 mm; z zainstalowanym modułem BETA: 122 mm x 60 mm x 21 mm, punkt LP.167

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw firmy  MIRION Technologieso DMC-3000 –BETA wraz ze stacją do odczytu dozymetrów LBM-320W oraz oprogramowaniem do personalizacji i wprowadzania ustawień DMC User.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.IX „Przenośny miernik (radiometr) dawki i mocy dawki

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia RDS-32S wraz z oprogramowaniem CSW-32 Configuration and calibration software with USB cable-link -zestaw firmy MIRION Technologies o następujących parametrach odmiennych:

Detektor wewnętrzny (licznik GM skompensowany energetycznie), punkt LP.174

Zakres energetyczny od 48 keV do 1,8MeV (H*(10)), punkt LP.175

Pomiar mocy dawki w zakresie od 50 nSv/h do 100 mSv/h, punktLP.176

Wyświetlacz typu LCD pozwalający na wyświetlanie wyników w postaci cyfrowej wraz z pionowym histogramem zarejestrowanych wartości, punktLP.181

Możliwość rejestracji nie mniej niż 256 punktów danych zawierających numer pomiaru, datę, godzinę i wielkość dawki w detektorze wewnętrznym i zewnętrznym, status. LP.184.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zestaw firmy MIRION Technologies RDS-32S wraz z oprogramowaniem CSW-32 Configuration and calibration software with USB cable-link.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszy pedałowych o następujących parametrach   odmiennych, LP. 187a:

- kosz w kształcie walca o pojemności wewnętrznej 45 dm³

Odp.: Zamawiający dopuszcza kosze pedałowe w kształcie walca o pojemności wewnętrznej 45 dm³.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o skorygowanie wymiarów lub rezygnację z wymogu wymiarów minimalnych wewnętrznych(LP. 187c)Obliczeniowa objętość netto kosza wynosi 27,5 cm x 27,5 cm x 52,0 cm= 39,33 dm³. Jest to niezgodne z wymogiem określonym w punkcie LP. 187a, przy założeniu że kosz jest prostopadłościanem foremnym.

Odp.:  Zamawiający rezygnuje z wymogu wymiarów minimalnych wewnętrznych.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy kształtki ołowiane (LP.188) mają być malowane?

Odp.: Kształtki ołowiane mają być malowane.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Koszy nablatowych na odpady ostre radioaktywne medyczne”(LP. 189) o następujących parametrach odmiennych:

- zewnętrzna strona ze stali malowanej proszkowo,

- kosz w kształcie walca o wymiarach wewnętrznych nie mniejszych niż średnica 165 mm x wysokość 215 mm+15% zapasam na każdym wymiarze na różne wkłady plastikowe na odpady ostre w razie zmiany dostawcy tych wkładów?

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w punkcie LP. 189f. Czy „większa pokrywa          całkowicie otwieralna” ma być otwierana na jeden z dwóch sposobów:

- ręcznie przez jej zdjęcie za pomocą dedykowanego uchwytu (rączki)?

- mechanicznie? Pokrywa jest wtedy trwale zespolona do pionowego trzpienia na obwodzie korpusu pojemnika nablatowego i otwierana jest uchylnie w płaszczyźnie poziomej, przy pomocy małego uchwytu przez operatora?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza kosze nablatowe na odpady ostre radioaktywne medyczne o wymienionych parametrach odmiennych. Większa pokrywa całkowicie otwieralna może być otwierana na jeden z wymienionych dwóch sposobów.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Nosidełko ochronne do przenoszenia strzykawek z osłonkami” (LP. 190)o następujących parametrach odmiennych:

-pudełko wyposażone w pojedynczy centralny uchwyt oddalony o 6 cm ponad wieko

d) wymiary zewnętrzne: szerokość 220 mm, głębokość 90 mm, wysokość 80 mm bez chwytu centralnego

e) wymiary wewnętrzne netto : szerokość: 205 mm, głębokość 75 mm, wysokość 65 mm

Odp.: Zamawiający dopuszcza nosidełko ochronne do przenoszenia strzykawek z osłonkami o wymienionych parametrach odmiennych.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Osłona strzykawek dla każdej z następujących pojemności: 1[mL] –5szt., 2 [mL] –10 szt., 5 [mL] –10 szt.(LP. 191) o następujących parametrach odmiennych:

a) materiał wykończeniowy -wolfram i dodatkowa zewnętrzna demontowana osłonka z tworzywa sztucznego zabezpieczająca szkiełko ołowiowe.

f) kolor: naturalny szary wolframu + osłona z tworzywa w kolorze czarnym.

h) krawędzie szkła ołowiowego zabezpieczone osłoną z tworzywa sztucznego bez zastosowania kleju.

Odp.: Zamawiający dopuszcza osłony strzykawek dla każdej z następujących pojemności: 1[mL] – 5szt., 2 [mL] – 10 szt., 5 [mL] – 10 szt. o wymienionych parametrach odmiennych.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Szafa osłonowa na źródła kontrolne –2 szt“:

- standardowego sejfu zabudowanego od zewnątrz i wewnątrz sumarycznie ekwiwalentem 6 mm Pb o następujących parametrach odmiennych:

b) zewnętrzna strona ze stali malowanej proszkowo,

c) nie mniej niż 2 zamykane półki -wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 730 x 555 x 996 mm ± 15% tolerancjidla każdego z wymiarów (wys. x szer. x głęb.),

d) -wymiary wewnętrzne jednej półki niemniejsze niż 360 x 450 x 115 mm ± 15% tolerancji dla każdego z wymiarów (wys. x szer. x głęb.).

Odp.: Zamawiający dopuszczamy szafę osłonowana na źródła kontrolne – 2 szt o wymienionych parametrach odmiennych.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Pojemnik do przenoszenia fiolek zawierających radiofarmaceutyk – 2 szt.” o następujących parametrach odmiennych:

a) materiał wykończeniowy – naturalny wolfram,

c) wymiary zewnętrzne: średnica 37 mm x 85 mm wysokość

d) wymiary wewnętrzne: średnica 25 mm x 57 mm wysokość

g) kolor: naturalny szary wolframu

h) brak elementów ołowianych

Odp.: Zamawiający dopuszcza pojemniki do przenoszenia fiolek zawierających radiofarmaceutyk – 2 szt. o wymienionych parametrach odmiennych.

- Załącznik nr 2 do SWZ, LP.X „Zestaw startowy”:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie „Osłonowana stacja robocza z L-Block –1 szt.:” o następujących parametrach odmiennych:

Urządzenie Capintec nr katalogowy 5550- 0002

- wymiary zewnętrzne: 385 x 265x 256mm (wys. x szer. x głęb.),

- wymiary wewnętrzne wynikowe po odjęciu grubości osłon: 379±1% x 265±1% x 250±1% (wys. x szer. x głęb.),

- wysuwany L-bloc –brak

lub alternatywnie

Urządzenie Capintec nr katalogowy 5130-2086

- materiał wykończeniowy –stal malowana proszkowo

- wymiary zewnętrzne: 425x 305x 305mm (wys. x szer. x głęb.),

- wymiary wewnętrzne wynikowe po odjęciu grubości osłon: 412±1% x 305±1%x 292±1% (wys. x szer. x głęb.),

- wysuwany L-bloc –brak

Odp.: Dopuszczamy pojemniki do przenoszenia fiolek zawierających radiofarmaceutyk – 2 szt. o wymienionych parametrach odmiennych.

- Załącznik nr 3do SWZ, LP.X „TABELA OCENY TECHNICZNEJ”:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że parametry i funkcje oceniane dotyczą „dygestorium” opisanego w punkcie LP. IIIZałącznika nr 2 do SWZ?

Odp.: Parametry i funkcje oceniane NIE dotyczą „dygestorium” opisanego w punkcie LP. III Załącznika nr 2 do SWZ, ale dotyczą komory laminarnej opisanej w punkcie LP. I Załącznika nr 2 do SWZ.

- Treści ogólnej SWZ, CZĘŚĆ VI. Termin realizacji zamówienia Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia do 180 dni od daty podpisania umowy. Aktualnie we Włoszech występuje klęska powodzi i terminy wykonania komory laminarnej opisanej w Załączniku nr 2 do SWZ, LP.I „Komora laminarna” wydłużyły się znacznie.

Odp.: Zamawiający podtrzymuje termin realizacji zamówienia.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy komora laminarna opisana w Załączniku   nr  2 do SWZ, LP.I „Komora laminarna” ma być podłączona do wentylacji wywiewnej budynku?

Odp.: Komora laminarna opisana w Załączniku nr 2 do SWZ, LP. I „Komora laminarna” ma być podłączona do wentylacji wywiewnej budynku.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ewentualne prace adaptacyjne pomieszczenia w miejscu instalacji urządzeń, w tym komory laminarnej opisanej w Załączniku nr 2 do SWZ, LP.I „Komora laminarna” wykonuje Zamawiający czy Wykonawca?

Odp.: Ewentualne prace adaptacyjne pomieszczenia w miejscu instalacji urządzeń, w tym komory laminarnej opisanej w Załączniku nr 2 do SWZ, LP. I „Komora laminarna” wykonuje Wykonawca.

- Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pomieszczenie w miejscu instalacji komory laminarnej, opisanej w Załączniku nr 2 do SWZ, LP.I „Komora laminarna” spełnia lub będzie spełniało wymagania instalacyjne?

Odp.: Zgodnie z Wymaganiami Ogólnymi w Załączniku nr 2 do SWZ Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej pomieszczeń przed złożeniem oferty w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustalenia szczegółów technicznych w Załączniku nr 2 do SWZ nie podanych w specyfikacji.

III. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ j.n.:

-w Załączniku nr 2 do SWZ, Opis przedmiotu zamówienia, Wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne zmienia się pkt.: 7, 13, 14, 17, 19, 28, 37, 57, 106, 110, 129, 135, 136, 137, 139,142, 143, 144, 146, 150, 153, 164 b), c), 167, 174, 175, 176, 181, 184, 187 a), 188, 189 f), 190 d), e), 191 a), f), h), 192 b), c), 197 g), h), 198 a), d), f), wykreślono pkt. 147, 148, 149, 187 c). oraz wprowadza się nowy obowiązujący załącznik nr 2 – w załączeniu

- Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

- Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

- Zamawiający informuje, że dokonane zmiany treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski …………………………………….