Poznań, dnia 10 lipca 2024 r.

K-292-4-447/24

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/023/24 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego 
i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania (dotyczy części VI: „Laboratoryjny mieszalnik gazów” oraz części VII: „Spektrofluorymetr”), na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie 1:

„Dotyczy części VI: „LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW”

Kontaktujemy się w celu doprecyzowania wymaganych parametrów laboratoryjnego mieszalnika gazów.

W ofercie producenta są mieszalniki 3-, 4- i 6-kanałowe, tj. posiadające odpowiednio 3, 4 lub 6 kanałów wlotowych dla gazów źródłowych i 1 kanał wylotowy dla mieszanki.

Proszę o odpowiedź, czy akceptują Państwo poniższe odstępstwa.

- Wymagany parametr: Ciśnienie robocze wyjściowe do, co najmniej 3 bar

Parametr oferowany: Mieszalnik posiada ciśnienie robocze do maksymalnie 3 bar, przy czym ciśnienie wejściowe = ciśnienie wyjściowe. Urządzenie nie ma możliwości kontroli ciśnienia wyjściowego.

Do pracy zalecane jest ciśnienie niższe niż maksymalne 3 bar.

Czy Zamawiający zapewni wymagane ciśnienie maks. 3 bar na wejściach do mieszalnika?”

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów z ciśnieniem roboczym do 3 bar (na wejściu i wyjściu). Zamawiający informuje, że zapewni ciśnienie na wszystkich kanałach wejściowych oferowanego mieszalnika gazu nie większe niż 3 bary. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Całkowite natężenie przepływu mieszanki do, co najmniej 2 L/min

Parametr oferowany: Całkowite natężenie mieszanki jest zależne ilości kanałów i od rodzaju podłączonych gazów i wynosi:

mieszalnik 3-kanałowy - do maks. 1,5 l/min*

mieszalnik 4-kanałowy - do maks. 2,0 l/min*

mieszalnik 6-kanałowy - do maks. 3,0 l/min*

* w zależności od kalibracji kanału dla danego gazu i podłączonych gazów do mieszalnika - np., w przypadku podłączenia CO2 (współczynnik k = 0,606) do kanału skalibrowanego dla N2, maksymalne natężenie przepływu wyniesie 500 ml/min * 0,606 = 303 ml/min

- Zamawiający wymaga dostarczenia mieszalnika gazów pozwalającego na uzyskanie maksymalnego natężenia przepływu mieszaniny gazów na poziomie, co najmniej 2 L/min, zgodnie z danymi producenta np.  broszury producenta oferowanego mieszalnika. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Natężenie przepływu dla każdego z kanałów regulowane w zakresie, co najmniej od 0 do 500ml/min

Parametr oferowany: Natężenie przepływu dla każdego z kanałów w zakresie od 0,5 do 500 ml/min jest podane dla N2 (jako standard). Dla innych gazów ustawionych na danym kanale maksymalny możliwy przepływ będzie inny, przy uwzględnieniu współczynnika K.

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, w którym będzie można regulować przepływ każdego z kanałów wejściowych oferowanego mieszalnika w zakresie, co najmniej od 0,5 do 500 ml/min (dla gazu standardowego N2) z możliwością całkowitego zamknięcia przepływu, każdego z kanałów. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Dokładność wartości zadanej nie gorsza niż 1,0%

Parametr oferowany: Dokładność 1% jest dla zakresu przepływu od 5-100% FS - podana dla N2, w warunkach 20 ºC, 101.325 kPa (1 atm).

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, w którym będzie można uzyskać dokładność wartości zadanej nie gorszą niż 1,0% dla zakresu przepływu od 5-100% FS (dla gazu N2 - jako standardu) w warunkach 20ºC, 101.325 kPa (1atm). Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Możliwość uzyskania współczynnika rozcieńczalności na poziomie, co najmniej 1:1000 (ppm->ppb).

Parametr oferowany: W przypadku mieszalników o maksymalnym przepływie na kanale do 500 ml/min, współczynnik rozcieńczenia możliwy do uzyskania wynosi 1:100.

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, w którym przy maksymalnym przepływie na kanale do 500ml/min, będzie możliwe uzyskanie współczynnika rozcieńczenia na poziomie 1:100. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Posiada złącza USB, Bluetooth lub inne równoważne do podłączenia  mieszalnika z komputerem (zdalne sterowanie urządzeniem)

Parametr oferowany: Mieszalnik posiada złącza USB i RS485. Nie posiada interfejsu Bluetooth.

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, który posiadać będzie złącza USB i RS485, 
a nie będzie posiadać interfejsu Bluetooth. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Posiada możliwość integracji mieszalnika gazów z innymi systemami za pomocą protokołów komunikacyjnych ProfiBus, ModBus i listy komend Matlab Simulink

Parametr oferowany: Mieszalnik komunikuje się z innym interfejsem za pomocą protokołu Modbus. Dzięki temu istnieje możliwość stworzenia programu w Matlab, Simulink, Labview, Python itp..

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, który posiadać będzie możliwość integracji mieszalnika gazów z innymi systemami, za pomocą protokołu komunikacyjnego i  oprogramowania, będzie z nimi kompatybilny, tj. ProfiBus, ModBus, Matlab, Simulink. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Oprogramowanie do komputera PC - utworzenie bazy gazów domyślnie zapisanych oraz wpisanych przez użytkownika, wraz z listą skalibrowanych współczynników K utworzonych zapisanych mieszanin gazów

Parametr oferowany:

- oprogramowanie posiada domyślną bazę gazów. Nie ma możliwości dopisania innych gazów do tej bazy przez użytkownika

- użytkownik może stworzyć własną, niestandardową butlę z mieszaniną gazów, złożoną z gazów dostępnych z domyślnej bazy.

- Zamawiający dopuści mieszalnik gazów, z oprogramowaniem posiadającym domyślną bazę gazów, 
z możliwością późniejszego dopisania przez użytkownika innego gazu nazwanego przez użytkownika np. mieszaniny/ butli z mieszaniną gazów. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Wyświetlanie informacji o temperaturze urządzenia

Parametr oferowany: Mieszalnik nie posiada funkcji wyświetlania temperatury.

- Zamawiający nie dopuści mieszalnika gazów, który nie będzie posiadał funkcji pozwalającej na wyświetlenie temperatury mieszalnika. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Tworzenie, usuwanie, modyfikacja procedur automatycznego testu

Parametr oferowany: Program nie ma możliwości tworzenia, usuwania i modyfikacji procedur automatycznego testu.

- Zamawiający nie dopuści mieszalnika gazów, który nie będzie wyposażony w oprogramowanie pozwalające na tworzenie, usuwanie, modyfikację procedur automatycznego testu/ pomiaru. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Możliwość stworzenia niestandardowego współczynnika K dla gazu niestandardowego, nieczystego (butla z mieszaniną gazów)

Parametr oferowany: Program wylicza automatycznie współczynnik K dla gazu niestandardowego (butli z mieszaniną gazów) stworzonego z listy dostępnych gazów obsługiwanych przez mieszalnik. Nie ma możliwości ręcznego wpisania współczynnika K.

- Zamawiający dopuści mieszalnika gazów, który będzie posiadał możliwość utworzenia gazu niestandardowego (mieszaniny, tzw. gazu nieczystego) np. butli z mieszaniną gazów. Mieszaniny utworzonej z dostępnych gazów zapisanych w domyślnej bazie gazów, z automatycznym wyliczeniem niestandardowego współczynnika K dla tejże mieszaniny. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego mieszalnika gazów (np.: wężyki do gazów o dł., co najmniej 400mm, kabel do połączenia mieszalnika z komputerem typu USB, kabel sieciowy, nośnik z oprogramowaniem np. płytka CD, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego mieszalnika

Parametr oferowany:

W skład zestawu mieszalnika wchodzą:

-Mieszalnik gazów

-Przewód zasilający

-Przewód USB - typ A do B

-zawory One Touch

-wężyki o średnicy 6 mm i długości 50 cm

-Pen Drive z oprogramowaniem instalacyjnym Gas Mixture Creator

-Pen dotykowy

-Świadectwo wzorcowania/kalibracji

-Instrukcja obsługi

-Deklaracja zgodności WE..

- Zamawiający dopuści mieszalnika gazów, który wyposażony zostanie w zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego mieszalnika gazów (np.: wężyki do gazów o dł., co najmniej 400mm, kabel do połączenia mieszalnika z komputerem typu USB, kabel sieciowy/ zasilacz zewnętrzny, nośnik z oprogramowaniem np. płytka CD lub inny równoważny, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego mieszalnika (butle z gazami i reduktory przy butlowe nie wchodzą w zakres zamówienia). Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Czas naprawy

Wymagane: Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany: 21 dni

Z uwagi na konieczność wysyłki mieszalnika na naprawę do siedziby producenta we Włoszech, faktyczny czas naprawy może wynieść ok. 21 dni roboczych + czas potrzebny na wysyłkę.

Oferowany czas wymiany: 21 dni robocze.

- Zamawiający zmienia w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ, maksymalny czas naprawy z 21 dni na 21 dni roboczych (w tabeli z kryteriami) oraz SWZ w rozdziale  XX „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” pkt. 1 lit. d, w opisie oraz w ocenie punktowej wymieniony wymiar czasowy „dni” odnosi się do „dni roboczych”. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Wymagany parametr: Czas wymiany

Wymagane: Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany: 71 dni

j.w.

Oferowany czas wymiany: 71 dni robocze.

- Zamawiający zmienia w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ, maksymalny czas wymiany z 71 dni na 71 dni roboczych (w tabeli z kryteriami) oraz SIW w rozdziale  XX „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” pkt. 1 lit. e, w opisie oraz w ocenie punktowej wymieniony wymiar czasowy „dni” odnosi się do „dni roboczych”. Oferowany mieszalnik gazów spełniać musi wszystkie pozostałe wymagania i parametry  minimalne wymienione w części VI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie 2: 	Dotyczy części VII: „SPEKTROFLUORYMETR”

czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy spektrofluorymetru w terminie 180 dni (lub 6 miesięcy)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia. Zamówienie z części VII „Spektrofluorymetr” musi być zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2024 r., 
z wystawieniem faktury w terminie do 31.12.2024r. (konieczność wydatkowania środków do końca 2024r.).

Jednocześnie Zamawiający  informuje, że dokonuje następujących zmian SWZ:

- Zmiany zapisów w „Formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/ oferowanego sprzętu fizyko-chemicznego i laboratoryjnego” (załącznik nr 3 do SWZ):

- zapis numeru załącznika z „Załącznik nr 5” na „Załącznik nr 3”;

- w części VI: „LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW”  w tabeli z opisem wymagania 
i parametry minimalne w: wierszu nr 2 - „Parametry”, wierszu nr 3 - „Inne” oraz  wierszu nr 4 - „Wyposażenie”, jak podano poniżej.

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • • • |  |  |
| 2. | Parametry | • ciśnieniem roboczym wyjściowym do, co najmniej 3 bar; • • • • Natężenie przepływu dla każdego z kanałów regulowane w zakresie, co najmniej od 0 do 500ml/min co najmniej od 0,5 do 500 ml/min (dla gazu standardowego N2) z możliwością całkowitego zamknięcia przepływu, każdego z kanałów; • • • • możliwość uzyskania współczynnika rozcieńczalności na poziomie, co najmniej 1:1000 (ppm->ppb), nie gorszym niż 1:100, przy maksymalnym przepływie na kanał do 500 ml/min. |
| 3. | Inne | Laboratoryjny mieszalnik gazów musi m.in.: • • • • posiadać złącza USB, Bluetooth lub RS485 lub inne równoważne do podłączenia mieszalnika z komputerem (zdalne sterowanie urządzeniem); • posiadać możliwość integracji mieszalnika gazów z innymi systemami za pomocą protokołów komunikacyjnych ProfiBus, ModBus i listy komend Matlab Simulink (być z wymienionymi protokołami, oprogramowaniami kompatybilny); • • • |
| 4. | Wyposażenie | Oprogramowanie do komputera PC w pełni kompatybilne z zamawianym/ oferowanym laboratoryjnym mieszalnikiem gazów, które musi m.in.: • • • • utworzenie bazy gazów domyślnie zapisanych oraz wpisanych przez użytkownika, wraz z listą skalibrowanych współczynników K utworzonych zapisanych mieszanin gazów posiadać domyślną bazę gazów, z możliwością późniejszego dopisania przez użytkownika innego gazu nazwanego przez użytkownika np. mieszaniny/ butli z mieszaniną gazów; • wybór stężenia dla każdego z kanałów mieszalnika, wizualizacja wyników pomiaru, zmianie typu gazu dla każdego z kanałów gazów wejściowych mieszalnika, indywidualne włączanie i wyłączane każdego z kanałów gazu wejściowego, wybór stężenia procentowego każdego z kanałów, ustawianie zadanej wartości całkowitego przepływu mieszanki, zapisywanie oraz wczytywanie z bazy dowolnie utworzonej wcześniej mieszanki gazów, wyświetlanie współczynnika K (zmieniający domyślnie wybrany gaz wlotowy, matematycznego wyliczenia krzywej regulacji, dla nowego gazu) dla każdego z gazów, wyświetlanie informacji o stanie urządzenia, temperatury urządzenia, wybór czasu pracy każdej procedury, tworzenie , usuwanie, modyfikacja procedur automatycznego testu/ pomiaru, tworzenie indywidualnego trzy składnikowego niestandardowego gazu, możliwość stworzenia niestandardowego współczynnika K dla gazu niestandardowego, nieczystego (butla z mieszaniną gazów), możliwość utworzenia gazu niestandardowego (mieszaniny, tzw. gazu nieczystego) np. butli z mieszaniną gazów. Mieszaniny utworzonej z dostępnych gazów zapisanych w domyślnej bazie gazów, z automatycznym wyliczeniem niestandardowego współczynnika K dla tejże mieszaniny; • • • Inne: • zestaw niezbędnych narzędzi oraz akcesoriów do uruchomienia i eksploatacji zamawianego/ oferowanego laboratoryjnego mieszalnika gazów (np.: wężyki do gazów o dł., co najmniej 400mm, kabel do połączenia mieszalnika z komputerem typu USB, kabel sieciowy/ zasilacz zewnętrzny, nośnik z oprogramowaniem np. płytka CD lub inny równoważny, itp.) zgodnie z wymaganiami producenta oferowanego mieszalnika (butle z gazami i reduktory przy butlowe, nie wchodzą w zakres zamówienia); • • • |
| • • • |  |  |

- Zmiany zapisów w części VI: „LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW” (specyfikacji 
techniczno-cenowej - załącznik nr 3 do SWZ), w tabeli z kryteriami dotyczącymi czasu naprawy i czasu wymiany zmienia dni na dni robocze, jak podano poniżej.

| LABORATORYJNY MIESZALNIK GAZÓW (kryteria zgodnie z SWZ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| • • • |  |  |
| Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej naprawy sprzętu i wyposażenia (składającego się na przedmiot niniejszej części zamówienia/ oferty wykonawcy). | Maksymalny nieprzekraczalny czas naprawy (dni robocze) | Oferowany czas naprawy (dni robocze) |
|  | 21 |  |
| Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu (w pełnych dniach), w którym, w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na wolny od wad. | Maksymalny nieprzekraczalny czas wymiany (dni robocze) | Oferowany czas wymiany (dni robocze) |
|  | 71 |  |
| • • • |  |  |

- Zmiany zapisów w Specyfikacja Warunków Zamówienia w Rozdziale XX. „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w pkt. 1, jak podano poniżej:

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

•

•

•

- czas naprawy

Dotyczy części od I do VII:

Czas naprawy - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, wykonawca dokonania skutecznej naprawy sprzętu i/ lub wyposażenia (stanowiącego przedmiot zamówienia i oferty wykonawcy).

•

•

•

Niepodanie wartości liczbowej w kryterium „czas naprawy” lub podanie go w wymiarze dłuższym od wymaganego tj. 21 dni (dla części VI dotyczy dni roboczych), spowoduje, że oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena punktowa badanej oferty w kryterium „czas naprawy” (oznaczona jako ON), w każdej z części od I do VII zostanie wyznaczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferowany czas naprawy dla części od I do III:

•

•

•

Oferowany czas naprawy dla części od IV do VII  (dla części VI dotyczy dni roboczych):

- w przedziale >  18 dni  i  <= 21 dni -  0 pkt;

- w przedziale >  14 dni  i  <= 18 dni - 1 pkt;

- w przedziale >  10 dni  i  <= 14 dni - 2 pkt;

- w przedziale >  6 dni    i  <= 10 dni - 3 pkt;

- w przedziale >  2 dni    i   <= 6 dni -  4 pkt;

- w przedziale <=  2 dni -  5 pkt.

- czas wymiany

Dotyczy części od IV do VII:

Czas wymiany - Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę najdłuższego nieprzekraczalnego czasu, w którym, w okresie obowiązywania gwarancji, dokona skutecznej wymiany niesprawnego sprzętu i/lub wyposażenia (posiadającego wadę niemożliwą do usunięcia lub niesprawnego pomimo wykonania uprzednio trzech napraw) na w pełni sprawne wolny od wad.

•

•

•

Niepodanie wartości liczbowej w kryterium „czas wymiany” lub podanie go w wymiarze dłuższym od wymaganego tj. 71 dni (dla części VI dotyczy dni roboczych), spowoduje, że oferta zostanie odrzucona jako nie odpowiadająca treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ocena punktowa badanej oferty w kryterium „czas wymiany” (oznaczona jako OW), w każdej z części od IV do VII zostanie wyznaczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferowany czas wymiany dla części od IV do VII (dla części VI dotyczy dni roboczych):

- w przedziale  >  55 dni i <= 71 dni -  0 pkt;

- w przedziale >   39 dni i  <= 55 dni -  1 pkt;

- w przedziale >  23 dni i  <=    39 dni -  2 pkt;

- w przedziale >    7 dni i  <=    23 dni -  4 pkt;

- w przedziale <=  7 dni -  6 pkt.

- Zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VII „Termin wykonania zamówienia”, w punkcie 1, jak podano poniżej:

1.  Przedmiot zamówienia z części od I do III (tj.: z części I: „Stanowisko postprocessingowe modelowania 3D”, z części II: „Sprzęt laboratoryjny I”, z części III: „Sprzęt laboratoryjny II”) musi być zrealizowany maksymalnie do 70 dni liczonych od daty zawarcia umowy, natomiast przedmiot zamówienia z części od IV do VI (tj.: z części IV: „Laboratoryjny osmometr krioskopowy”, z części V: „Laboratoryjny farinograf”, z części VI: „Laboratoryjny mieszalnik gazów”) musi być zrealizowany maksymalnie do 92 dni liczonych od daty zawarcia umowy, natomiast przedmiot zamówienia z części VII (tj.: z części VII: „Spektrofluorymetr”) musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2024 r., z wystawieniem faktury w terminie do 31.12.2024r.. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo 2 dni na sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia (dotyczy to wszystkich części zamówienia), o czym mowa w art. 3.

- Zmiany zapisów w „Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ”:

- zmiany zapisów w §2 Zamawiający ust. 1, jak podano poniżej:

      - Przedmiot zamówienia z części od I do III (tj.: z części I: „Stanowisko postprocessingowe modelowania 3D”, z części II: „Sprzęt laboratoryjny I”, z części III: „Sprzęt laboratoryjny II”) musi być zrealizowany maksymalnie do 70 dni liczonych od daty zawarcia umowy, natomiast przedmiot zamówienia z części od IV do VI (tj.: z części IV: „Laboratoryjny osmometr krioskopowy”, z części V: „Laboratoryjny farinograf”, z części VI: „Laboratoryjny mieszalnik gazów”) musi być zrealizowany maksymalnie do 92 dni liczonych od daty zawarcia umowy, natomiast przedmiot zamówienia z części VII (tj.: z części VII: „Spektrofluorymetr”) musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2024 r., z wystawieniem faktury w terminie do 31.12.2024r... Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo 2 dni na sprawdzenie dostarczonego przedmiotu zamówienia (dotyczy to wszystkich części zamówienia), o czym mowa w art. 3.

- zmiany zapisów w §5 w ust. 1, jak podano poniżej:

      - W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania zamówienia (decyduje data protokołu zdawczo-odbiorczego), objętego daną częścią, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, przysługującego Wykonawcy za przedmiot zamówienia objęty daną częścią, której zwłoka dotyczy, i to za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu zamówienia za tą część zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy (dotyczy „Spektrofluorymetru” z części VII zamówienia), jeżeli zwłoka w realizacji przedmiotu zamówienia przekroczy termin 27.12.2024r., a odbiór z wystawieniem faktury przekroczy termin 31.12.2024r..

- Zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XVII.1 „Termin związania ofertą”, w punkcie 1, jak podano poniżej:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres  30 dni, tj. do dnia 17.sierpnia.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zmiany zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XVIII.1 „Miejsce i termin składania ofert „w punkcie 1, jak podano poniżej:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 19.lipca.2024 r. do godziny 10:00.