Załącznik nr 5.1 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Pakiet nr 1 – Stymulatory SSIR z elektrodą i introducerem przystosowane do badania Pacjenta w środowisku MRI

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych* | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Część podstawowa Min <= 40 ppm Max >= 120 ppm |  | Wymagane |
| 2 | Amplituda impulsu Min <= 0,5 V Max >= 6,5 V |  | Wymagane |
| 3 | Szerokość impulsu Min <= 0,3 ms Max >= 1,0 ms |  | Wymagane |
| 4 | Czułość Przedsionek Min <= 0,5 mV Max >= 0,4 mV Komora Min <= 1,0 mV Max >= 6,5 mV |  | Wymagane |
| 5 | Okres refrakcji Min <= 250 ms Max >= 400 ms |  | Wymagane |
| 6 | Histereza |  | Wymagane |
| 7 | Program nocny |  | Wymagane |
| 8 | Polarność elektrod - unipolarne i bipolarne |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta |  | 2 pkt. brak = 0 pkt. |
| 11 | Łączna długość zapamiętanych zapisów IEGM >= 16 sekund |  | Wymagane |
| 12 | Przyłącze elektrod - IS-1 |  | Wymagane |
| 13 | Automatyczne dostrojenie parametrów opcji R |  | Wymagane |
| 14 | Testy diagnostyczne: - oznaczenie progu stymulacji - pomiar stanu baterii i oporu elektrody - określanie progu czucia - testy wspomagające ustawienie parametrów opcji R - wewnątrzsercowe EKG ( IEGM ) - testy statystyczne itp. licznik zdarzeń, aktywność Pacjenta itp. Czas ważności sterylizacji od chwili dostawy minimum 12 miesięcy |  | Wymagane |
|  | Parametry podstawowe elektrody |  | Wymagane |
| 16 | Polarność Bipolarna |  | Wymagane |
| 17 | Mocowanie Czynne |  | Wymagane |
| 18 | Długość Przedsionek >= 52 cm Komora >= 58 cm |  | Wymagane |
| 19 | Końcówka elektrody uwalniająca steryd |  | Wymagane |
| 20 | Stymulator przystosowany do badania pacjenta w środowisku MRI |  | Wymagane |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.2 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet 2 - Zaawansowane stymulatory DDDR o wydłużonej żywotności z elektrodami  i introducerami

| Lp. | Parametry | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Objętość stymulatora |  | ≤ 13cm³ wymagane < 11 cm³ - 2pkt |
| 2 | Żywotność stymulatora (100% stymulacji DDD, 60 ppm, 500 Ω, A/RV 2,5 V) ≥ 9 lat |  | Wymagane |
| 3 | Waga stymulatora |  | ≤ 30 g – wymagane < 20g – 2pkt |
| 4 | Utrzymanie trybu stymulacji dwujamowej po osiągnięciu ERI |  | 1 pkt |
| 5 | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego przynajmniej 0,1 - 5,0 |  | Wymagane |
| 6 | Amplituda impulsu przynajmniej 0,5 - 7,5V |  | Wymagane |
| 7 | Szerokość impulsu przynajmniej 0,05-1,5ms |  | Wymagane |
| 8 | Okres refrakcji przynajmniej 125 – 500ms |  | Wymagane |
| 9 | czułość w komorze 0,5 - 12,5 mV |  | Wymagane |
| 10 | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach |  | Wymagane |
| 11 | możliwość wykonania EPS wszczepionym stymulatorem |  | Wymagane |
| 12 | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 3 pkt |
| 13 | Program spoczynkowy |  | Wymagany |
| 14 | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy – przynajmniej: Dane pacjenta, trendy, IEGM |  | Wymagane |
| 15 | Funkcja zarządzania pamięcią zapisów EGM z możliwością ustalenia priorytetów zapisanych epizodów |  | 2 pkt. |
| 16 | algorytm ograniczający stymulację komorową |  | Wymagane |
| 17 | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację w komorze |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość programowania szerokości impulsu przy w włączonej funkcji automatycznego pomiaru progu stymulacji |  | Do 0,4 ms – wymagane >0,4ms – 1 pkt. >1 ms – 2 pkt. |
| 20 | interwencja na nagły spadek rytmu komorowego |  | 1 pkt. |
| 21 | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |  | 1 pkt |
| 22 | Pamięć IEGM |  | 2 min – Wymagane >2 min – 1 pkt > 6 min – 2 pkt > 10 min - 3 pkt. |
| 23 | Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku z automatycznym dostosowaniem amplitudy impulsu w zależności od zmierzonego progu |  | Wymagane |
| 24 | Automatyczne dostosowywanie czułości w zależności od aktualnej wartości wyczutych potencjałów |  | Wymagane |
| 25 | wskaźnik stanu baterii - określenie pozostałego czasu do wyczerpania baterii |  | Wymagane |
| 26 | elektroda o aktywnej fiksacji przechodząca przez introducer 6F |  | Wymagane |
| 27 | oddzielna częstość stymulacji dla komór w trakcie arytmii przedsionkowych |  | Wymagane |
| 28 | algorytm zapobiegania/przerywania częstoskurczu stymulatorowego |  | Wymagane |
| 29 | algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnień AV/PV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych |  | Wymagane |
| 30 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagane |
| 31 | Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe |  | Wymagane |
| 32 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagane |
| 33 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt |
| 34. | Możliwość komunikacji bezprzewodowej |  | Wymagane |
| 35. | Mozliwość dostarczenia dodatkowych prowadników do elektrod o różnej sztywności i długości |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.3 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno - użytkowych

Pakiet 3 - Zaawansowane stymulatory DDDR z elektrodami i introducerami przystosowane do badania Pacjenta w środowisku MRI z elektrodami

| Lp. | Parametry | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Żywotność stymulatora: min. 8 lat (nastawy nominalne) |  | Wymagane |
| 2 | Amplituda impulsu min. zakres: 0,5-7,0 mV |  | Wymagane |
| 3 | Szerokość impulsu (A/V) min. zakres: 0,5-1,5 ms |  | Wymagane |
| 4 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie: 1,0 – 10,0 [mV] |  | Wymagane |
| 5 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie: 0,2 - 4,0 [mV] |  | Wymagane |
| 6 | Odstęp AV, programowany w zakresie min.: 30-300 ms (PAV i SAV) |  | Wymagane |
| 7 | Urządzenia z możliwością przeprowadzenia badania MRI przynajmniej 1,5T |  | Wymagane |
| 8 | Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI. (wymiana urządzenia) |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 9 | Znacznik cieniujący w obrysie urządzenia – dla łatwego rozpoznania urządzenia odpornego na MRI widziane w promieniach RTG |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 10 | Możliwość wykonania badania MRI 1,5T oraz 3T po implantacji bez stref wykluczenia |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 11 | Brak ograniczeń czasu skanowania urządzenia w MRI |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 12 | Przynajmniej dwa algorytmy reagujące na gwałtowny spadek rytmu serca |  | 2 pkt. brak = 0 pkt |
| 13 | Program nocny |  | Wymagane |
| 14 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | Wymagane |
| 15 | Funkcje antyarytmiczne (min. 3) |  | Wymagane |
| 16 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |  | Wymagane |
| 17 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia |  | Wymagane |
| 18 | Automatyczna optymalizacja funkcji „rate response” |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |  | Wymagane |
| 20 | Możliwość wykonania stymulacji antyarytmicznej EPS wszczepionym stymulatorem bez użycia dodatkowych urządzeń (min. 2 typy) |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość dostarczenia dodatkowych prowadników do elektrod o różnej sztywności i długości |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.4 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 4 - Kardiowertery-defibrylatory standardowe

Pakiet złożony obejmuje kardiowertery - defibrylatory jedno- i dwujamowe oraz resynchronizujące pracę komór o następujących parametrach:

- Pozycja nr 1 - Kardiowerter defibrylator jednojamowy z elektrodą

| Lp. | Parametry graniczne |  | Opis parametrów Oferowanych |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3* |  | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  |  |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  |  |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  |  |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  |  |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  |  |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  |  |  | Wymagany |
| 7 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  |  |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 8 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  |  |  | Wymagany |
| 9 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  |  |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 10 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  |  |  | Wymagane |
| 11 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  |  |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  |  |  | Wymagany |
| 13 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  |  |  | Wymagany |
| 14 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  |  |  | Wymagany |
| 15 | Terapia ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  |  |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  |  |  | Wymagany |

- Pozycja nr 2- Kardiowerter defibrylator dwujamowy z elektrodami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 80 gramów |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Dostarczenie maksymalnej energii od pierwszej terapii wysokoenergetycznej |  | Wymagane |
| 7 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  | Wymagany |
| 8 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 9 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | Wymagany |
| 10 | Dyskryminator wykorzystujący analizę rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagany |
| 11 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 12 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  | Wymagane |
| 13 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 14 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagany |
| 15 | Algorytm promujący własne przewodnictwo AV |  | Wymagane |
| 16 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  | Wymagany |
| 17 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagany |
| 18 | Terapia ATP w strefie VF w czasie ładowania kondensatorów |  | Wymagane |
| 19 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagany |
| 20 | Możliwość dostarczenia dodatkowych prowadników do elektrod o różnej sztywności i długości |  | Wymagany |

Pozycja nr 3 - Kardiowerter-defibrylator resynchronizujący pracę serca wraz elektrodami i akcesoriami lewokomorowymi

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] |  | Wymagany |
| 2 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego minimum 3 |  | Wymagany |
| 3 | Waga poniżej 85 gramów |  | Wymagany |
| 4 | Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5T oraz 3T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta |  | 1 pkt. brak = 0 pkt |
| 5 | Możliwość wykonania badania MRI urządzeń w standardzie DF1 oraz DF4 |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 6 | Dostarczenie maksymalnej energii od pierwszej terapii wysokoenergetycznej |  | Wymagane |
| 7 | Algorytm wyrównujący nieregularności rytmu komorowego w czasie AF |  | Wymagane |
| 8 | Niezależne programowanie parametrów kanału RV i LV |  | Wymagane |
| 9 | Zapis przebiegów EGM w trakcie rejestrowanych epizodów VF/VT |  | Wymagany |
| 10 | Możliwość zmiany wektora wykrywania sygnału (sensingu) z true bipolar na integrated bipolar |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 11 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |  | Wymagany |
| 12 | Dyskryminator wykorzystujący analizę rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagany |
| 13 | Algorytm informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym o możliwym uszkodzeniu elektrody RV zmieniający automatycznie parametry wszczepionego urządzenia |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 14 | Sygnał dźwiękowy generowany przez urządzenie informujący pacjenta o niskim napięciu baterii urządzenia |  | Wymagane |
| 15 | Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii w przypadku rozpoznania uszkodzenia elektrody RV jednocześnie informujący pacjenta sygnałem dźwiękowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 16 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |  | Wymagany |
| 17 | Algorytm promujący własne przewodnictwo AV |  | Wymagane |
| 18 | Algorytm automatycznie mierzący wszystkie progi stymulacji elektrody czteropolowej |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 19 | Elektrody czteropolowe uwalniające steryd ze wszystkich biegunów stymulacji |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 20 | Ilość możliwych wektorów stymulacji lewej komory >10 |  | Wymagane |
| 21 | Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia |  | Wymagany |
| 22 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |  | Wymagany |
| 23 | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 24 | Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC |  | Wymagany |
| 25 | Automatyczny pomiar progów stymulacji w kanale komorowym |  | 2 pkt brak = 0 pkt |
| 26 | Możliwośc dostarczenia standardu DF1/IS4 bez konieczności mozliwości przeprowadzenia badania MRI |  | 2 pkt brak = 0 pkt |

- Pozycja 4: Elektroda lewokomorowa o aktywnej fiksacji

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Elektroda lewokomorowa z aktywnym systemem fiksacji w ścianie naczynia quadripolarne |  | Wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.5 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 5 - Stymulatory BiV do stymulacji resynchronizującej komór z elektrodami i introducerami z elektrodą lewokomorową czteropolarną

| Lp. |  | Parametry graniczne |  | Opis parametrów oferowanych |  | Ocena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3* |  | 4 |
| 1 | Rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 r |  |  |  | Wymagane |  |
| 2 | Żywotność stymulatora min 8 lat (nastawy nominalne) |  |  |  | Wymagane |  |
| 3 | Możliwość przeprowadzenia codziennej transmisji danych za pomocą telemonitoringu |  |  |  | 0 pkt- nie, 5 pkt– tak |  |
| 4 | Waga max. 32 [g] |  |  |  | Wymagane |  |
| 5 | Automatyczna możliwość przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  |  |  | Wymagane |  |
| 6 | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-6,0 [V] |  |  |  | Wymagane |  |
| 7 | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 |  |  |  | Wymagane |  |
| 8 | Czułość komorowa - nie mniej niż w zakresie 1,0 - 7,5 [mV] |  |  |  | Wymagane |  |
| 9 | Czułość przedsionkowa - nie mniej niż w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] |  |  |  | Wymagane |  |
| 10 | Elektrody do LV dwu (IS1)/czterobiegunowe (IS4) sterydowe – do wyboru przez Zamawiającego |  |  |  | Wymagane |  |
| 11 | Elektrody do RA i RV sterydowe, o pasywnej i aktywnej fiksacji |  |  |  | Wymagane |  |
| 12 | Dostępność elektrody LV o średnicy ˂5F |  |  |  | Wymagane |  |
| 13 | Elektrody do LV „over the wire” czteropolowe |  |  |  | Wymagane |  |
| 14 | Dwa niezależne sensory |  |  |  | 0 pkt. – nie 20 pkt. - tak |  |
| 15 | Możliwość programowania V-V delay |  |  |  | Wymagane |  |
| 16 | Możliwość niezależnego programowania LV i RV |  |  |  | Wymagane |  |
| 17 | Sensing LV przy stymulacji BiV |  |  |  | 10 pkt |  |
| 18 | Rejestrowanie trendów oporności elektrod |  |  |  | Wymagane |  |
| 19 | Dostępna telemetria A/RV/LV |  |  |  | Wymagane |  |
| 20 | Możliwość wykonywania badań MRI |  |  |  | 1,5T - Wymagane 3T - 5 pkt |  |
| 21 | Automatyczne przestawianie urządzenia na tryb MRI w momencie wykonywania badania MRI |  |  |  | 0 pkt. – nie 20 pkt. – tak |  |
| 21 | Zestaw do kontrastowania CS ( w tym dwie koszulki, prowadnik, rozszerzacz, zastawki hemostatyczne, cewnik balonowy, nóż do koszulek) |  |  |  | Wymagane |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.6 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Pakiet nr 6 - Kardiowertery-defibrylatory wysokoenergetyczne z elektrodami i   introducerami

Pakiet złożony obejmuje kardiowertery-defibrylatory jedno i dwujamowe oraz resynchronizujące pracę komór o następujących parametrach:

- Pozycja 1:  Zaawansowany kardiowerter – defibrylator DDDR z elektrodami i introducerami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt. |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | elektroda defibrylacyjna o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 3 pkt. |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4/DF1 (do wyboru) |  | Wymagany |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | 3 pkt. |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 2 pkt. |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju, epizod AT/AF; AT/AF burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | 2 pkt. |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: końcówka el. HV-pierścień el. HV lub końcówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. |
| 23 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 24 | Algorytm nagłego początku wskazujący jamę rozpoczynającą arytmię |  | 1 pkt. |
| 25 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |  | 3 pkt. |
| 26 | Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawym przedsionku i w prawej komorze z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 3 pkt. |
| 27 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt. |
| 28 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 4 pkt. |
| 29 | Możliwość dostarczenia dodatkowych prowadników do elektrod o różnej sztywności i długości |  | Wymagane |

- Pozycja 2: Zaawansowany kardiowerter – defibrylator VVIR z elektrodą i introducerem

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | objętość ≤ 35 cm³ |  | Wymagany |
| 2 | grubość ≤ 14 mm |  | 1 pkt |
| 3 | dostarczona energia defibrylacji ≥ 36 J |  | Wymagany |
| 4 | żywotność min 9 lat (50% stymulacji, 2,5 V, 60 ppm, 500 Ω) |  | Wymagany |
| 5 | możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 6 | elektroda o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7 F |  | 3 pkt. |
| 7 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 8 | automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów, |  | Wymagany |
| 9 | przyłącze elektrody defibrylacyjnej DF4 i DF1 do wyboru |  | Wymagany |
| 10 | programowalny pierścień SVC typu on/off |  | Wymagany |
| 11 | programowalna szerokość obu faz impulsu defibrylującego |  | 3 pkt. |
| 12 | programowalny spadek napięcia (Tilt) impulsu defibrylującego |  | 2 pkt. |
| 13 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 14 | Program nocny |  | Wymagany |
| 15 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 16 | automatyczne, wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju |  | 2 pkt. |
| 17 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 18 | możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 19 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 20 | algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV |  | Wymagany |
| 21 | algorytm analizy morfologii QRS z możliwością wyboru wektora elektrogramu: końcówka el. HV-pierścień el. HV lub końcówka el. HV-obudowa ICD |  | Wymagany |
| 22 | monitorowanie impedancji tkanki płucnej |  | 2 pkt. |
| 23 | Automatyczne pomiary progu stymulacji w prawej komorze z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | 3 pkt. |
| 24 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt |
| 25 | Osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 4 pkt. |

Pozycja nr 3:  Kardiowerter defibrylator wysokoenergetyczny z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT-D) z możliwością wielokombinacyjnej zmiany konfiguracji stymulacji lewokomorowej z kompletem elektrod

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1 | waga < 85 g |  | Wymagany |
| 2 | dostarczona energia defibrylacji 40 J |  | Wymagany |
| 3 | pamięć IEGM przynajmniej 45 min |  | Wymagany |
| 4 | automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych automatycznie potencjałów |  | Wymagany |
| 5 | osłona elektrod zbudowana z kopolimeru silikonu i poliuretanu |  | 1 pkt. |
| 6 | programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |  | Wymagany |
| 7 | program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |  | 2 pkt. |
| 8 | automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |  | Wymagany |
| 9 | bezprzewodowa komunikacja z programatorem |  | Wymagany |
| 10 | automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, epizod AT/AF, AT/AF Burden, alert procentowej wartości stymulacji |  | Wymagany |
| 11 | dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |  | Wymagany |
| 12 | System do wprowadzania elektrod do CS |  | Wymagany |
| 13 | Introducer do subselekcji dopływów żył - przynajmniej 3 rodzaje |  | Wymagany |
| 14 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |  | Wymagany |
| 15 | Elektroda do CS OTW, czterobiegunowa przechodząca przez introducer 5 F |  | 4 pkt. |
| 16 | Rozmiar introducera do wprowadzenia elektrody wysokonapięciowej 7F |  | 3 pkt |
| 17 | Programowalna konfiguracja stymulacji lewokomorowej – 10 wektorów |  | Wymagany |
| 18 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w trakcie ładowania kondensatorów w strefie VF |  | Wymagany |
| 19 | Możliwość zapisu danych z kontroli urządzenia na dysku programatora |  | 3 pkt. |
| 20 | Automatyczny codzienny test integralności elektrody wysokonapięciowej |  | Wymagany |
| 21 | Algorytm monitorowania oporności tkanki płucnej z wykresem trendu mierzonych wartości i alarmem po przekroczeniu zaprogramowanych kryteriów |  | 2 pkt. |
| 22 | Automatyczne pomiary progu stymulacji RA/RV/LV z automatycznym dostosowaniem amplitudy do zmierzonego progu |  | Wymagany |
| 23 | Trzy metody indukcji arytmii (prądem stałym DC Fibber, shock-on-T, burst) |  | 1 pkt. |
| 24 | Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki |  | Wymagany |
| 25 | Odstęp AV z ujemną histerezą |  | Wymagany |
| 26 | Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego |  | Wymagany |
| 27 | Możliwość dostarczenie urządzenia obsługującego elektrodę lewokomorową bipolarną |  | Wymagany |
| 28 | Możliwość wykonania badania MRI |  | Wymagany |
| 29 | Elektroda defibrylująca typu "true bipolar" |  | 2 pkt. |
| 30 | Algorytm automatycznego testowania i doboru optymalnej konfiguracji impulsu stymulującego w kanale LV bazujący na czasie depolaryzacji pomiędzy elektrodą RV a poszczególnymi biegunami elektrody LV |  | 4 pkt. |
| 31 | El. LV czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ˃ 50 mm |  | 3 pkt. |
| 32 | El. LV czterobiegunowa z odstępem między biegunem dystalnym i proksymalnym ≤ 40 mm |  | 3 pkt. |
| 33 | Możliwość dostarczenia urządzenia do dwupunktowej stymulacji lewej komory w jedym cyklu |  | wymagane |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.7 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Pakiet 7 - Pakiet złożony obejmuje kardiowertery-defibrylatory jedno i dwujamowe o następujących parametrach:

- Pozycja 1: Kardiowerter Defibrylator Jednojamowy z Elektrodami

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Waga kardiowertera-defibrylatora poniżej 85g |  | Wymagane |
| 2 | Tryby stymulacji : VVIR, VVI, V00, OFF |  | Wymagane |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | Wymagane |
|  | Elektroda komorowa z dipolami sensingowymi typu TrueBipolar |  | Wymagane |
|  | Złącza elektrod DF1/DF4 do wyboru przez zamawiającego |  | Wymagane |
|  | Automatyczny pomiar progu stymulacji i automatyczne dostosowanie wartości impulsu stymulującego do zmierzonej wartości |  | Wymagane |
|  | Min 3 dyskryminatory arytmii |  | Wymagane |
|  | Terapie niskonapięciowe min 2 |  | Wymagane |
|  | Optymalizacja Terapii ATP, wybór ostatnie skutecznej terapii ATP |  | Wymagane |
|  | Terapie ATP w strefie VF |  | Wymagane |
|  | Łączny czas zapisu IEGM łącznie powyżej 30 min |  | Wymagane |
|  | Możliwość zmiany kształtu impulsu wysokoenergetycznego |  | Wymagane |
|  | ICD z elektrodą umożliwiającą przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3T |  | Wymagane |
|  | Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T |  | Wymagane |
|  | Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
|  | Dyskryminator morfologii QRS oparty o pomiar trzech składowych i tworzenie wzorca w czasie rzeczywistym |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
|  | Dostępność maksymalnej energii defibrylującej od pierwszego wyładowania wysokoenergetycznego |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
|  | Możliwość dostarczenia sprzętu z opcją dyskryminacji arytmii na podstawie zapisów IEGM w przedsionku i komorze |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
|  | Ilość szoków w jednej interwencji , w każdej strefie min. 8 |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
|  | Możliwość dostarczenia elektrody defibrylującej MRI DF-1 z dipolem wyczuwającym w przedsionku |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt Tak - 20 pkt. |

- Pozycja 2: Kardiowerter Defibrylator Dwujamowy z możliwością prowadzenia badań MRI po wszczepieniu

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min 8 lat |  | Wymagane |
| 2. | Możliwość dostarczenia urządzenia o grubości <= 10mm |  | Wymagane |
| 3. | Waga max. 85[g] |  | Wymagane |
| 4 | Elektrody defibrylujące MRI ze złączem DF1/DF4 do wyboru przez zamawiającego |  | Wymagane |
| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | Wymagane |
| 6 | Trzy strefy detekcji arytmii komorowych |  | Wymagane |
| 7 | Dostarczona energia defibrylacji co najmniej 36 [J] |  | Wymagane |
| 8 | Elektroda komorowa z dipolami typu TrueBipolar |  | Wymagane |
| 9 | Terapia ATP min 2 typy |  | Wymagane |
| 10 | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii |  | Wymagane |
| 11 | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 12 | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |  | Wymagane |
| 13 | Dyskryminator arytmii oparty na analizie rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagane |
| 14 | ICD z elektrodą umożliwiającą przeprowadzenie badania MRI w polu o natężeniu do 3T |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T |  | Wymagane |
| 16 | Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 17 | Dyskryminator morfologii QRS oparty o pomiar trzech składowych i tworzenie wzorca w czasie rzeczywistym |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 18 | Dostępność maksymalnej energii defibrylującej od pierwszego wyładowania wysokoenergetycznego |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 19 | Dostępność elektrod przedsionkowych 6F i 7F certyfikowanych do MRI |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 20 | Ilość szoków w jednej interwencji , w każdej strefie min. 8 |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 21 | Dostępność elektrody defibrylującej max. 8F dopuszczonej do MRI 1,5T bez stref wykluczenia oraz 3T ze strefą wykluczenia |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 22 | Dostępność elektrody defibrylującej o długości w zakresie 65-75[cm] |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 23 | Możliwość dostarczenia dodatkowych prowadników do elektrod o różnej sztywności i długości |  | Wymagane |

- Pozycja 3: Kardiowerter Defibrylator Dwujamowy MRI DF-1 na wymiany

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Żywotność urządzenia przy nastawach nominalnych min 8 lat |  | Wymagane |
| 2. | Waga max. 85[g] |  | Wymagane |
| 3. | Urządzenie MRI ze złączem DF1 |  | Wymagane |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | Wymagane |
| 5. | Trzy strefy detekcji arytmii komorowych |  | Wymagane |
| 6. | Dostarczona energia defibrylacji co najmniej 36 [J] |  | Wymagane |
| 7. | Terapia ATP min 2 typy |  | Wymagane |
| 8. | Optymalizacja terapii ATP, wybór ostatniej skutecznej terapii |  | Wymagane |
| 9. | Terapia ATP w strefie VF |  | Wymagane |
| 10. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo – komorowe |  | Wymagane |
| 11. | Dyskryminator arytmii oparty na analizie rytmu przedsionkowego i komorowego |  | Wymagane |
| 12. | Możliwość prowadzenia ciągłej stymulacji VOO w trybie MRI 1,5T |  | Wymagane |
| 13. | Grubość kardiowertera defibrylatora max 11 mm |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 14. | Dyskryminator morfologii QRS oparty o pomiar trzech składowych i tworzenie wzorca w czasie rzeczywistym |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 15. | Dostępność maksymalnej energii defibrylującej od pierwszego wyładowania wysokoenergetycznego |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 16. | Ilość szoków w jednej interwencji , w każdej strefie min. 8 |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.8 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 8 –  Zestaw do stymulacji pęczka Hisa

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Elektroda i dedykowane introduktory sterowalne i niesterowalne do implantacji elektrody do pęczka Hisa w tym koszulka sterowana z dodatkową krzywizną w kierunku przegrody. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.9 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 9 – Zestaw elektrody i łącznika do defibrylacji z żyły bezimiennej

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Łącznik umożliwia podłączenie urządzenia DF4 równocześnie do elektrody DF4 i dodatkowej DF1 |  |
| 2. | Elektroda defibrylująca pływająca do implantacji do żyły bezimiennej |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.10 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 10 –  Kable do pomiarów parametrów śródoperacyjnych

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Możliwość wykonania jednoczesnego pomiaru z dwóch kanałów, kabel wielokrotnego użytku kompatybilny z dostępnymi w pracowni analizatorami (St. Jude; Medtronic; Biotronik). |  |
| 2 | Dezynfekcja i sterylizacja metodą parową lub niskotemperaturową (plasma lub EO) – dostępna instrukcja resterylizacji |  |
| 3 | Długość minimalna kabli – 300cm. |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.11 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 11 –  Drobny sprzęt do zabiegów śródoperacyjnych

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1 | Śrubokręt do stymulatorów |  |
| 2 | Osłonka zabezpieczająca nieczynną elektrodę stymulującą |  |
| 3 | Mandryn do elektrod, różne twardości i długości, oznaczone kolorem |  |
| 4 | Zaślepka do portu IS1 |  |
| 5 | Mechanizm do wkręcania elektrod aktywnych |  |
| 6 | Nożyki do rozcinania koszulek |  |

*)   w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.12 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet nr 12 –  Zestaw do usuwania elektrod

| ## Lp | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* |
| 1. | Zestaw rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 2 | Zestaw długich rozszerzaczy polipropylenowych, rozmiar: 8,5Fr- 10,0Fr- 11,5Fr- 13,0Fr |  |
| 3 | Sztylet kotwiczący w elektrodzie typu Liberator |  |
| 4 | Pętla wewnątrznaczyniowa z nitinolu |  |

*)   w kolumnie nr 3 należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.13 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet 13 - Stymulatory dwujamowe z dodatkowymi funkcjami diagnostycznymi

| Lp. | Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 4 |
| 1. | Żywotność stymulatora min 10 lat ( nastawy nominalne) |  | Wymagane |
| 2. | Waga max. 24 g |  | Wymagane |
| 3. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | Wymagane |
| 4. | Amplituda impulsu min.zakres 0,2 – 7,5 [ V ] |  | Wymagane |
| 5. | Szerokość impulsu (A / V ) min. zakres 0,1 – 1,5 [ ms ] |  | Wymagane |
| 6. | Odstęp AV , programowany w zakresie min. 20 – 300 [ ms] |  | Wymagane |
| 7. | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod |  | Wymagane |
| 8. | Urządzenie wraz z elektrodami certyfikowane do badań w środowisku MRI 1,5T oraz 3T bez stref wykluczenia |  | Wymagane |
| 9. | Elektrody A/V 6F lub 7F |  | Wymagane |
| 10. | Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo - komorowe |  | Wymagane |
| 11. | Program nocny |  | Wymagane |
| 12. | Histereza w obu kanałach stymulatora min 3 typy |  | Wymagane |
| 13. | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |  | Wymagane |
| 14. | Algorytm zabezpieczający przed przewodzeniem typu 2:1 w trzepotaniu przedsionków |  | Wymagane |
| 15. | Algorytm automatycznie wykrywający polarność elektrod oraz automatycznie aktywujący podstawowe funkcje stymulatora |  | Wymagane |
| 16. | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionków |  | Wymagane |
| 17. | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy oraz komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji |  | Wymagane |
| 18. | Możliwość dostarczenia sprzętu z dwoma niezależnymi sensorami |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 19. | Urządzenie z programowalną funkcją automatycznego rozpoznawania środowiska MRI |  | Tak – 30pkt, Nie – 0pkt |
| 20. | Funkcja bezprzewodowej telemetrii |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| 21. | Możliwość dostarczenia dodatkowych mandryli o różnej długości i twardości |  | Wymagane |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5.14 do SWZ

na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Stymulatorów

Nr sprawy Szp/FZ –36/2021

- Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Pakiet 14 – Zestaw do krioablacji

| ## Lp. | ## Parametry graniczne | Opis parametrów oferowanych | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3* | 3* |
| I | Cewnik balonowy do krioablacji |  |  |
| 1 | Cewnik balonowy do krioablacji o średnicy zewnętrznej napompowanego balonu 23, 28 mm |  | Wymagane |
| 2 | Średnica zewnętrzna cewnika 10,5F |  | Wymagane |
| 3 | Zakres odchylenia końcówki cewnika z balonem 45 stopni dwustronnie |  | Wymagane |
| 4 | Cewnik współpracujący z konsolą umożliwiającą wykonywanie krioablacji AF |  | Wymagane |
| 5 | Współpraca z prowadnikiem o średnicy 0,032-0,035cala |  | Tak – 20pkt, Nie – 0pkt |
| II | Przewód połączeniowy gazowy do cewnika do krioablacji |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| III | Przewód połączeniowy elektryczny |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| IV | Koszulka naczyniowa sterowalna |  |  |
| 1 | Rozmiar wewnętrzny 12F |  | Wymagane |
| 2 | Zakres odchylenia końcówki ; do 135 stopni jednostronnie |  | Wymagane |
| 3 | Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym poz. I |  | Wymagane |
| 4 | Współpraca z prowadnikiem o średnicy 0,032-0,035cala |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| V | Cewnik okrężny do mapowania żył płucnych |  |  |
| 1 | Średnica max. 3,3F |  | Wymagane |
| 2 | Współpracująca z cewnikiem balonowym do krioablacji opisanym w pozycji I |  | Wymagane |
| 3 | 8 lub 10 elektrod na cewniku do wyboru zamawiającego |  | Wymagane |
| 4 | Średnica pętli 15mm, 20mm lub 25mm |  | Tak – 10pkt, Nie – 0pkt |
| VI | Przewód połączeniowy elektryczny |  |  |
| 1 | Kompatybilny z cewnikiem okrężnym do mapowania żył płucnych z pozycji V |  | Wymagane |

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo w kolumnie 2 musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca ma obowiązek zaoferować wyrób medyczny przynajmniej o parametrach opisanych i równocześnie określić parametr oferowanego wyrobu medycznego. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

…………………………………..

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)