Kraków, dnia 02.06.2023 r.

ZZP-271-23-20/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-20/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 30.05.2023 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

1. pkt 51. Czy Zamawiający dopuści ściankę płucną o minimalnej możliwej odległości środka detektora od podłogi 36 cm? Wartość oferowana jest wystarczająca do wykonania zdjęcia kolan pod obciążeniem naturalnym pacjenta, przy konieczności wykonania zdjęcia stawu skokowego nawet przy wysokości 35 cm konieczne jest użycie podestu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ściankę o minimalnej odległości środka detektora od podłogi 36 cm.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)