## Arkusz1
Załacznik nr 1 Dostawa wraz z montażem wyposażenia budynku pokoszarowego nr 7 w Gnieźnie przy ul. Wrzesińskiej 43-55 postępowanie: ZP/232/6/2024
(Załącznik nr 1 - zawiera 8 pozycji)
Poz. nr | Nazwa |  |  |  | Ilość
1 | System do bezinwazyjnej analizy kręgosłupa 3D |  |  |  | 1 kpl
2 | Aparat do masażu uciskowego limfatycznego |  |  |  | 1 kpl
3 | System do stymulacji indukcyjnej. |  |  |  | 1 kpl
4 | Aparat do głebokiej stymulacji kawitacyjnej |  |  |  | 1 kpl
5 | Urządzenie do nieinwazyjnego treningu i wspomagania terapii mieśni dna miednicy |  |  |  | 1 kpl
6 | Zestaw konferencyjny |  |  |  | 1 kpl
7 | Stoły |  |  |  | 130
8 | Krzesła wyściełane |  |  |  | 360
UWAGA - Wszystkie systemy informatyczne zaoferowane w opisach wymagają integracji do systemu uczelni na koszt Wykonawcy. Zaoferowane systemy powinny być otwarte i możliwe do integracji z innymi zainstalowanymi w przyszlości na uczelni nieodplatnie. Wszystkie urządzenia, aparaty powinny być gotowe do użycia łącznie z uzyskaniem wszelkich zezwoleń (jeżeli są wymagane) pozwalających na ich uruchomienie i eksploatację, a związane z tym koszty obciążają Dostawcę.
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oceniana | Punkty | Wartość oferowana
1 | Poz. nr 1 - System do bezinwazyjnej analizy kręgosłupa 3D - 1 kpl.
2 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
3 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
4 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
5 | Parametry
6 | Urządzenie do analizy postawy ciała w 3D | Tak
7 | Urządzenie bezinwazyjne, nie wytwarzające promieniowania rentgenowskiego | Tak
8 | Dostosowane do diagnozowania deformacji kręgosłupa i problemów z postawą. | Tak
9 | Technika poboru obrazu: podczerwień (ToF) | Tak
10 | Wymiary max: 165 x 63 x 76 cm | Tak, podać
11 | Masa max: 50kg | Tak, podać
12 | Dokładność pomiarowa: +/- 1mm | Tak, podać
13 | Częstotliwość próbkowania min: 25 fps | Tak, podać
14 | Wykonywanie badania: bezdotykowe, możliwość zastosowania markerów | Tak
15 | Czas pomiaru (akwizycji): max. 5 sekund | Tak, podać
16 | Stacja robocza: zintegrowana z urządzeniem wraz ze zintegrowanym monitorem dotykowym ustawionym wertykalnie | Tak
17 | Monitor z ekranem dotykowym: przekątna: min. 27” (68,6 cm), rozdzielczość min.: 1920 x 1080, format: 16:9, orientacja ekranu: pionowa | Tak, podać
18 | Oprogramowanie w j. polskim oraz angielskim | Tak
19 | Deklaracja zgodności CE | Tak
20 | Kompletne urządzenie, bez ukrytych kosztów oraz bez wymogu dodatkowych urządzeń czy stacji roboczej w postaci komputera | Tak
21 | Zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz | Tak, podać
22 | Temperatura pracy urządzenia: min. 5-35°C | Tak
23 | Oprogramowanie z bazą danych oraz automatycznymi raportami pisanymi zdaniami z przeprowadzonych badań | Tak
24 | Możliwość wykonania badania w oświetlonym pomieszczeniu | Tak, podać
25 | Minimalna wielość pomieszczenia potrzebna do wykonania badania: max 3m | Tak
26 | Kamera z możliwością elektromechanicznego dostosowania wysokości za pomocą wbudowanego Joysticka | Tak
27 | Możliwość wykonania badania także dzieci poniżej 140cm wzrostu | Tak, podać
28 | Funkcje oprogramowania analizatora | Tak
29 | Możliwość importu zdjęć RTG | Tak
30 | Wizualizacja układu kostnego kręgosłupa 3D | Tak
31 | Zmianę jasności oraz przezroczystości otrzymanego wyniku | Tak
32 | Obracanie wyniku badania, aby można go było zobaczyć pod różnym kątem | Tak
33 | Obliczanie m.in. parametrów dla widoku bocznego: długość kręgosłupa VPDM, nachylenie tułowia VPDM, odchylenie boczne VPDM, głębokość lordozy szyjnej CA-¦ ¦KA, lordoza lędźwiowa LA-¦ ¦KA, kąt kifotyczny ICT ITL, kąt lordotyczny ITL ILS | Tak
34 | Obliczanie m.in. parametrów dla widoku tylnego: długość kręgosłupa VPDM, odchylenie od pionu VPDM, nachylenie tułowia VPDM, asymetria barków SLSR, nachylenie barków SLSR, odchylenie kręgosłupa RMS, odchylenie kręgosłupa (-), odchylenie kręgosłupa (+), rotacja powierzchni RMS, rotacja powierzchni (-), rotacja powierzchni (+), asymetria miednicy DLDR, pochylenie miednicy DLDR | Tak
35 | Podgląd widoku przekrojów | Tak
36 | Porównanie parametrów widoku bocznego i tylnego | Tak
37 | Dostosowanie raportu PDF | Tak
38 | Poz. nr 2 - Aparat do masażu uciskowego limfatycznego - 1 kpl.
39 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
40 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
41 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
42 | Parametry
43 | Aparat do masażu uciskowego | Tak
44 | Kolorowy ekran dotykowy minimum 5.7“ ułatwiający sterowanie aparatem | Tak, podać | większy ekran | 10
45 | Zakres ciśnienia min. 20 -160 mmHg | Tak, podać | szerszy zakres | 10
46 | Gradient 0 -100% płynna regulacja | Tak, podać
47 | Encyklopedia z gotowymi protokołami zabiegowymi - minimum 15 | Tak, podać
48 | Dokładnie opisane programy do rehabilitacji i do medycyny estetycznej | Tak
49 | Gotowe sekwencje programów zabiegowych | Tak
50 | Możliwość tworzenia i zapisywania minimum 100 własnych programów użytkownika | Tak
51 | Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory | Tak
52 | Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora | Tak
53 | Komory łuskowo zachodzące na siebie | Tak
54 | Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na ekranie | Tak
55 | Aplikatory (mankiety): Mankiet na nogę – 10 komór,- 2 sztuki, Złącze 2 mankietów, Mankiet na rękę – 8 komór – 1 sztuka, Mankiety foliowe - 100szt. | Tak, podać
56 | Możliwość wyboru zapinania spodni na rzepy lub na zamki | Tak
57 | Waga Max 7,5 kg | Tak, podać
58 | Czas trwania terapii min 99 minut | Tak, podać | dłuższy niż 99 min | 10
59 | Złącze ciśnieniowe przedłużające umożliwiające łatwą i szybką wymianę aplikatorów | Tak
60 | Automatyczna identyfikacja aplikatora przez aparat | Tak
61 | Możliwość wyłączenia poszczególnych komór w aplikatorze | Tak
62 | Komory łuskowo zachodzące na siebie | Tak
63 | Elektroniczny system kontroli ucisku | Tak
64 | Automatyczne opróżnianie aplikatorów po zakończonym zabiegu | Tak
65 | Oryginalny stolik producenta aparatu | Tak
66 | Autoryzacja od producenta aparatu na sprzedaż i serwis na terenie Polski | Tak
67 | Mankiety kończyn dolnych profilowane w kształt litery L | Tak
68 | Mankiet kończyny górnej przepychający chłonkę poza dół pachowy, obejmujący działaniem mięsień piersiowy i łopatkę | Tak
69 | Poz. nr 3 - System do stymulacji indukcyjnej - 1 kpl.
70 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
71 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
72 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
73 | Parametry
74 | Indukcja magnetyczna min. 2,5 tesli | Tak, podać
75 | Częstotliwość magnetyczna regulowana w zakresie min. 1-150 Hz | Tak, podać
76 | Maksymalna intensywność stymulacji przynajmniej 28 kT/s | Tak, podać | większa | 10
77 | Maksymalny prąd wyjściowy 1400 W +/-3% | Tak, podać
78 | Czas trwania impulsu w zakresie min. 0,01-60 [s] | Tak, podać
79 | Czas trwania zabiegu w zakresie min. 1-60 min | Tak, podać
80 | Wybór kształtu impulsu | Tak
81 | Aparat bezolejowy, chłodzony powietrzem | Tak
82 | Możliwość precyzyjnego ustalania kształtu impulsu np. długości narastania natężenia, długości sinusoidy, przerwy między półsinusoidami | Tak
83 | Gotowe programy terapeutyczne – minimum 55 | Tak, podać
84 | Możliwość swobodnej modyfikacji gotowych protokołów zabiegowych i ich zapisywania | Tak
85 | Programy użytkownika | Tak
86 | Tryb automatyczny i ręczny | Tak
87 | Wyposażenie: jednostka główna, ramię przymocowane bezpośrednio do tylnej ściany urządzenia, aplikator koncentr | Tak
88 | Zaawansowane ramię sześcioprzegubowe: Wyposażone w trzy przeguby cierne śrubowe z możliwością szybkiej regulacji manualnej siły oporu, dwa przeguby rotacyjne osi ramienia i jeden walcowy z trzpieniem pionowym do swobodnego ruchu ramienia w płaszczyźnie horyzontalnej. | Tak
89 | Ramię oraz obudowa aplikatora elektromagnetycznego wykonane z odlewów z tworzyw sztucznych | Tak
90 | Aplikator zabezpieczony przed wysunięciem z ramienia poliwinylowym systemem zapadkowym | Tak
91 | Możliwy szybki demontaż aplikatora z ramienia po wciśnięciu przycisku wyraźnie odznaczającego się innym niż ramię kolorem | Tak
92 | Uchwyt terapeuty w formie klamkowej umieszczony na rewersie aplikatora celem zmaksymalizowania bezpieczeństwa personelu w trakcie terapii ręcznej | Tak
93 | Wszystkie elementy urządzenia są trwałymi, solidnymi odlewami, żaden element nie jest drukowany na drukarce 3D | Tak
94 | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8,4” | Tak, podać
95 | Możliwość zmiany kolorów ekranu, napisów | Tak
96 | Możliwość zapisania schematów dźwiękowych urządzenia i ich modyfikacji | Tak
97 | Nawigacyjny atlas anatomiczny z dokładnym opisem zaprogramowanych jednostek chorobowych | Tak
98 | Wbudowany opis i ilustracje obrazujące sposób wykonania zabiegu | Tak
99 | Baza danych pacjentów | Tak
100 | Wskaźnik intensywności pola magnetycznego | Tak
101 | Wskaźnik czasu trwania zabiegu | Tak
102 | Wskaźnik przegrzania przetwornika | Tak
103 | Wskaźnik aktualnej temperatury aplikatora i poziomu temperatury wewnętrznej urządzenia | Tak
104 | Przycisk bezpieczeństwa | Tak
105 | Długość ramienia z aplikatorem min. 103 cm. | Tak, podać | większa | 10
106 | Wymiary 500 x 970 x 580 mm +/-3% | Tak, podać
107 | Zasilanie 100 V - 240 V , 50-60 Hz | Tak, podać
108 | Poz. nr 4 - Aparat do głebokiej stymulacji kawitacyjnej - 1 kpl.
109 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
110 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
111 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
112 | Parametry
113 | Aparat do terapii opartej na technice stabilnej kawitacji | Tak
114 | Ekran ekran dotykowy 5,5" | Tak, podać
115 | Częstotliwość pracy 38 kHz +/- 2 kHz | Tak, podać
116 | Maksymalna moc 3 W/cm2 | Tak, podać
117 | Maksymalna moc absorbowana 60 W | Tak, podać
118 | Czas zabiegu w zakresie min. 1-30 minut | Tak, podać
119 | Zasilanie 100/240 V, 50/60 Hz | Tak, podać
120 | Wymiary 315 x 220 x 220 mm, +/-2% | Tak, podać
121 | Akcesoria podstawowe : głowica płaska impulsowa Ø 50 mm (19,6 cm2), głowica wklęsła impulsowa Ø 50 mm (19,6 cm2), głowica shockwave (praca impulsowa), głowica płaska do pracy z efektem termicznym (praca ciągła), stolik z półkami z pleksi i miską na akcesoria | Tak, podać
122 | Poz. nr 5 - Urządzenie do nieinwazyjnego treningu i wspomagania terapii mieśni dna miednicy - 1 kpl.
123 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
124 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
125 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
126 | Parametry
127 | Maksymalna masa pacjenta min 150kg | Tak, podać
128 | Zakres regulacji pochylenia ekranu min 0 / +20stopni | Tak, podać
129 | Zakres obrotu ekranu dotykowego min. 140° (w obie strony) | Tak, podać
130 | Zakres regulacji wysokości oparcia min: 0-14cm | Tak, podać
131 | Zakres regulacji wysokości podpór biodrowych : 0-4cm | Tak, podać
132 | Zakres regulacji wysuwu podpór biodrowych min.: 0-7cm | Tak, podać
133 | Wymiary siedziska min. Ф 29cm | Tak, podać
134 | Wysokość siedziska (minimalna/maksymalna) min. 42/55cm | Tak, podać
135 | Wysokość podpory nóg min.: 25 cm | Tak, podać
136 | Długość min. 90cm | Tak, podać
137 | Szerokość min. 60cm | Tak, podać
138 | Wysokość min. 110cm | Tak, podać
139 | Stopień ochrony urządzenia min. IP20 | Tak, podać
140 | Masa urządzenia max. 45kg | Tak, podać
141 | Poz. nr 6 - Zestaw konferencyjny - 1 kpl
142 | Parametry
143 | Biurko - 1 szt. | Tak, podać
144 | Kształt litery L z kontenerkiem na dokumenty wyposazony w dwie równe szuflady | Tak, podać
145 | Szerokość 330cm +/-5% | Tak, podać
146 | Głębokośc 240cm, +/-5% | Tak, podać
147 | Wysokość 77cm +/- 5% | Tak, podać
148 | Front biurka z wstawką z czarnego tworzywa | Tak, podać
149 | Wstawka z skóry ekologicznej umieszczona w blacie chroniąca go przed zarysowaniem | Tak, podać
150 | Przelotki w blacie pozwalające na organizację okablowania | Tak, podać
151 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
152 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
153 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
154 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
155 | Fotel - 1 szt. | Tak, podać
156 | Fotel skórzany, siedzisko i oparcie wykonane z skóry ekologicznej | Tak, podać
157 | Tył siedziska wykonany ze skóry ekologicznej o takiej samej strukturze, jak przód | Tak, podać
158 | Wypełnienie stanowi pianka tapicerska, co sprawia, że fotel jest miękki | Tak, podać
159 | Komfortowo wyprofilowane oparcie | Tak, podać
160 | Duże, wygodne siedzisko | Tak, podać
161 | Rama i podłokietniki wykonane z drewna, z lekkim połyskiem | Tak, podać
162 | Drewniana podstawa z lakierowanego litego drewna na stalowym stelażu | Tak, podać
163 | Kółka wykonane z tworzywa sztucznego, pokryte na obwodzie warstwą kauczuku | Tak, podać
164 | Szerokośc całkowita z podłokietnikami 63cm +/-5% | Tak, podać
165 | Średnica podstawy jezdnej 70cm +/-5% | Tak, podać
166 | Wysokośc całkowita z regulacją 117 do 123 +/-5% | Tak, podać
167 | Wysokośc oparcia min 70cm +/- 5% | Tak, podać
168 | Wysokosć siedziska w zakresie regulacji 50-56cm | Tak, podać
169 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
170 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
171 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
172 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
173 | Stolik - 1 szt. | Tak, podać
174 | Prostokątna ława kawowa do biura | Tak, podać
175 | Ława jest wyposażona w półkę umieszczoną pod blatem | Tak, podać
176 | Nogi narożne, które zapewniają stabilność | Tak, podać
177 | Długośc 129cm +/- 5% | Tak, podać
178 | Szerokość 60cm +/- 5% | Tak, podać
179 | Wysokość 49cm +/- 5% | Tak, podać
180 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
181 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
182 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
183 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
184 | Sofa 3 z siedziskiem 3 osobowym - 1 szt. | Tak, podać
185 | Wykonana ze skóry naturalnej (oparcie, siedzisko, podłokietniki) | Tak, podać
186 | Pozostałe elementy tapicerowane skórą ekologiczną | Tak, podać
187 | Nóżki i rama dekoracyjna wykonane z drewna z lekkim połyskiem | Tak, podać
188 | Wygodne, rozłożyste siedzisko | Tak, podać
189 | Szerokość 215cm +/- 5% | Tak, podać
190 | Głębokość całkowita 90cm +/- 5% | Tak, podać
191 | Wysokośc całkowita 88cm +/- 5% | Tak, podać
192 | Wysokośc oparcia 45cm +/- 5% | Tak, podać
193 | Szerokośc siedziska 147cm +/- 5% | Tak, podać
194 | Wysokość siedziska od podłoża 43cm +/- 5% | Tak, podać
195 | Głębokość siedziska 53cm +/- 5% | Tak, podać
196 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
197 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
198 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
199 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
200 | Sofa dwuosobowa - 2 szt. | Tak, podać
201 | Wykonana ze skóry naturalnej (oparcie, siedzisko, podłokietniki) | Tak, podać
202 | Pozostałe elementy tapicerowane skórą ekologiczną | Tak, podać
203 | Nóżki i rama dekoracyjna wykonane z drewna z lekkim połyskiem | Tak, podać
204 | Wygodne, rozłożyste siedzisko | Tak, podać
205 | Szerokość 162cm +/- 5% | Tak, podać
206 | Głębokość całkowita 90cm +/- 5% | Tak, podać
207 | Wysokośc całkowita 88cm +/- 5% | Tak, podać
208 | Wysokośc oparcia 45cm +/- 5% | Tak, podać
209 | Szerokośc siedziska 97cm +/- 5% | Tak, podać
210 | Wysokość siedziska od podłoża 43cm +/- 5% | Tak, podać
211 | Głębokość siedziska 53cm +/- 5% | Tak, podać
212 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
213 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
214 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
215 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
216 | Szafa gabinetowa z witrryną - 1 szt. | Tak, podać
217 | Górne drzwi przeszklone | Tak, podać
218 | Dolne drzwi pełne | Tak, podać
219 | Fronty wykończone płyciną | Tak, podać
220 | Drzwi zamykane na kluczyk | Tak, podać
221 | Elegancki cokół i gzyms | Tak, podać
222 | Możliwość regulacji wysokości półek | Tak, podać
223 | Boczne listwy gzymsu i cokołu można zdemontować, co umożliwia zestawienie szaf i komód bez zbędnych przerw między nimi | Tak, podać
224 | Szafa fornirowana drewnem | Tak, podać
225 | Szerokość 120cm +/- 5% | Tak, podać
226 | Głębokośc min 43cm +/- 5% | Tak, podać
227 | Wysokość 220cm +/- 5% | Tak, podać
228 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
229 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
230 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
231 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
232 | Komoda trzy drzwiowa - 1 szt.
233 | Pełne drzwi ozdobione płyciną | Tak
234 | Drzwi zamykane na kluczyk | Tak
235 | Elegancki gzyms | Tak
236 | Komoda fornirowana drewnem | Tak
237 | Szerokość 120cm +/- 5% | Tak, podać
238 | Głębokośc min 40cm +/- 5% | Tak, podać
239 | Wysokość 84cm +/- 5% | Tak, podać
240 | Wszystkie elementy drewniane fornirowane w kolorze koniakowym | Tak
241 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
242 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
243 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
244 | Stół konferencyjny - 1 szt.
245 | Stół w całości wykonany z litego drewna typu jesion lub dąb - koloru ciemnego do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak, podać | jesion | 10
246 | Stół w kształcie litery "T" | Tak
247 | Wymiary stołu: - krótsza część litery "T" : blat 280 x 160 cm +/- 5% , cztery nogi o przekroju 12 x 12 cm +/- 5%, rozstaw nóg : 100 x 240 cm +/- 5%, - dłuższa część litery "T" : blat 350 x 160 cm +/- 5%, pięć nóg o przekroju 12 x 12 cm piąta noga na przecięciu przekątnych , rozstaw nóg : 100 x 310 cm +/- 5% - w skrzyni stołu 11 otworów umożliwiających zamontowanie gniazd - rozmieszczenie oraz średnica otworów do uzgodnienia z Zamawiającym - blat : grubość blatu min 4 cm - nogi o przekroju min 12 x 12 cm - skrzynia stołu o wysokości min 12 cm - wysokość stołu : do blau min 75 cm, do skrzyni min 63 cm | Tak, podać
248 | Oferowany model,typ,producent
249 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
250 | Urządzenie nowe nie powystawowe.
251 | Poz. nr 7 - Stoły - 130 szt.
252 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
253 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
254 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
255 | Parametry
256 | Stół w kszatałcie prostokąta o wymiarach: - blat : 80x100 cm +\- 5% , grubość min 3 cm - wysokość : 78 cm +\- 5% - cztery nogi w kształcie kwadratu 7x7 cm +\- 5% rozstaw nóg min 60 cm | Tak, podać
257 | Kolor stołu: - blat jasny - pozostałe części ciemne Kolory do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak, podać
258 | Stół wykonany z : - blat płyta typu laminat obrzeża PCV , lub równoważne. - pozostałe części stołu wykonane z drewna twardego np. jesion, dąb, buk | Tak, podać
259 | Poz. nr 8 - Krzesła wyściełane - 360 szt.
260 | Oferowany model,typ,producent | Tak, podać
261 | Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy | Tak, podać
262 | Urządzenie nowe nie powystawowe. | Tak
263 | Parametry
264 | Krzesła z połokietnikami o szerokoścvi min 38 mm. Zamawiający dopuszcza kształty nieregularne. | Tak | gięte podłokietniki | 10
265 | Krzesła przystosowane do sztaplowania | Tak
266 | Stelaż krzesła wykonany z drewna twardego typu jesion dąb buk, kolor ciemny do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak.podać
267 | Wymiary krzesła : - wysokość całkowita - 82 cm +/- 5% - wysokość do siedziska - 47 cm +/- 5% - szerokość całkowita - 58 cm +/- 5% - cztery nogi o przekroju min 23 x 33 mm | Tak
268 | Krzesło z siedziskiem z tkaniny odpornym na ścieranie - min 30 tys. przetarć Tkanina siedziska w kolorze jasnym do uzgodnienia z Zamawiającym | Tak | 45 tys. i więcej | 10
|  |  | Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów | 80
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )
1 | Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
2 | Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr wymagany” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje również odrzucenie oferty.
3 | W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta.
4 | Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb Wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez Zamawiającego.
5 | Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie sprzętu i urzadzeń.
6 | Przedmiot zamówienia obejmuje również przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie bieżącej obsługi ,bhp, konserwacji i eksploatacji zaoferowanego sprzętu.
7 | Miejscem dostawy i montazu jest : Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa, 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 43-55.
Oświadczam, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi warunkami
............................................. |  | ......................................................
(miejscowość, data) |  | (podpis i pieczęć osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym
lub posiadających pełnomocnictwo )