Przedmiot  zamówienia: Aparat USG

| NAZWA OFERENTA |  |
| --- | --- |
| PRODUCENT |  |
| MODEL/TYP |  |
| KRAJ POCHODZENIA |  |
| ROK PRODUKCJI /wymagane fabrycznie nowe/ | 2024 |
| LICZBA SZTUK | 1 |

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne TAK/ NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. |
|  | Opis parametru |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. | Tak |  |
|  | Cztery koła skrętne z blokadą min 2 kół w pozycji parkingowej | Tak |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu: Przekątna ≥ 21cali Rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080 | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy : Min. 10 cali | Tak |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne: min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze | Tak |  |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Tak |  |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pulpitu sterowania. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wysokości panelu sterowania: Regulacja Góra /dół min. 18 cm | Tak |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo: ≥ +/- 30° | Tak |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień. | Tak |  |
|  | Dedykowany do aparatu wbudowany podgrzewacz żelu. | Tak |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | Tak |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 1.000.000 kanałów procesowych. | Tak |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu: min. 250 dB | Tak |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych, bezpinowych – równoważnych gniazd do przyłączenia głowic obrazowych: ≥3 aktywne Zasłaniane porty głowic w przypadku braku głowicy w porcie | Tak |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE : ≥ 40000 | Tak |  |
|  | Maksymalny czas zapisywanych pętli filmowych w trybie „w czasie badania” (prospective): min. 50 sek. | Tak |  |
|  | Dysk twardy SSD: ≥500 GB | Tak |  |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej | Tak |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | Tak |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI, MP4 (dla pętli obrazowych) | Tak |  |
| 3 | Tryby obrazowania – tryb B |  |  |
| 24. | Głębokość penetracji : ≥2-35 cm | Tak |  |
| 25. | Wyświetlany zakres pola obrazowego: ≥0-35 cm | Tak |  |
| 26. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  |
| 27. | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) : ≥ 1900 fps | Tak |  |
| 28. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak |  |
| 29. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka | Tak |  |
| 30. | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | Tak |  |
| 31. | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | Tak |  |
| 32. | Obrazowanie harmoniczne: ≥ 3 częstotliwości dla każdej oferowanej głowicy obrazowej | Tak |  |
| 33. | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | Tak |  |
| 34. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | Tak |  |
| 35. | Tryby obrazowania – tryb M |  |  |
| 36. | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | Tak |  |
| 37. | Anatomiczny tryb M | Tak |  |
| 38. | Tryby obrazowania – tryb Doppler kolorowy |  |  |
| 39. | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego: min. od 0,1KHz do 18KHz | Tak |  |
| 40. | Funkcja automatycznie dostosowujące wzmocnienie w trybie Dopplera kolorowego | Tak |  |
| 41. | Maksymalny kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera : ≥ +/- 30° | Tak |  |
| 42. | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak |  |
| 43. | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 44. | Tryby obrazowania – Spektralny Doppler Pulsacyjny |  |  |
| 45. | Zakres PRF dla Dopplera Pulsacyjnego: min. od 1KHz do 22KHz | Tak |  |
| 46. | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym : ≥ 0,5-25 mm | Tak |  |
| 47. | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | Tak |  |
| 48. | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak |  |
| 49. | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD w środku naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | Tak |  |
| 50. | Inne funkcje |  |  |
| 51. | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex: min. 4 kroki | Tak |  |
| 52. | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności. | Tak |  |
| 53. | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. | Tak |  |
| 54. | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: • ginekologicznych • brzusznych • mięśniowo szkieletowych • pediatrycznych • małych narządów | Tak |  |
| 55. | Pomiary podstawowe na obrazie: • pomiar odległości, • obwodu, • pola powierzchni, • objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | Tak |  |
| 56. | Funkcja automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL, z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum. | Tak |  |
| 57. | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | Tak |  |
| 58. | Obrazowanie elastograficzne typu Strain dostępne na głowicach liniowych. | Tak |  |
| 59. | Głowice |  |  |
| 60. | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz ( +/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 160 - kąt skanowania: min. 70° | Tak |  |
| 61. | Głowica liniowa - Szerokość pola obrazowego min. 50mm - Ilość elementów min. 250 - Zakres częstotliwości pracy 3-13MHz (+/-) 1 MHz | Tak |  |
| 62. | Możliwości rozbudowy aparatu |  |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań ginekologicznych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-9 MHz ( +/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 190 - kąt skanowania: min. 70° x 70° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy o głowicę Phased Array do badań kardiologicznych pediatrycznych - zakres częstotliwości pracy min. 5-12 MHz - ilość elementów: min. 96 - kąt skanowania: min. 90° | Tak |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych: zakres częstotliwości min. 4-16 MHz ilość elementów – min.190 szerokość skanu: max 40 mm możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o tryb systemu baterii z możliwością odłączenia zasilania, czas pracy min. 30 min. | Tak |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o aktywne złącze do komunikacji DICOM 3.0 | Tak |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex. | Tak |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o narzędzie pomagające lokalizować igłę przy wykonywaniu biopsji z użyciem aparatu. | Tak |  |
| 70. | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do w pełni automatycznego pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a. (możliwość czasowego uruchomienia funkcji w aparacie w celu demonstracji) | Tak |  |
| 71. | Możliwość rozbudowy o quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | Tak |  |
| 72. | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. | Tak |  |
| 73. | INNE |  |  |
| 74. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | Tak |  |
| 75. | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym (wymagane max 48 godzin) | podać |  |
| 76. | Aparat zastępczy w okresie gwarancji na czas naprawy wraz z ubezpieczeniem od wszelkich ryzyk. | Tak |  |
| 77. | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć w wersji papierowej, bądź elektronicznej – przy dostawie) | Tak |  |
| 78. | Dostarczenie paszportu technicznego | Tak |  |
| 79. | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
| 80. | Bezpłatne przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 81. | Gwarancja … (wymagana minimum 24 miesiące) | TAK podać |  |
| 82. | Ilość napraw gwarancyjnych kwalifikująca do wymiany urządzenia na nowe: …... (wymagane max 3 naprawy) | podać |  |
| 83. | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. Oświadczenie o wpisie do Rejestru Wyrobów Medycznych na aparat i głowice. | TAK podać |  |

Uwagi:

-   Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych ( wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

-   Oświadczamy, iż wyspecyfikowane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i 
     zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza   
     materiałami eksploatacyjnymi).