## Arkusz1
PU 46/2023
| Pakiet nr 2 |  | Załącznik nr 1
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH
Zestaw do magnetoterapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości - 1 kpl.
LP. | Opis parametru - Parametry wymagane | Parametry wymagane | Parametry oferowane
1 | Wykonawca / Producent | PODAĆ
2 | Nazwa, typ i model urządzenia | PODAĆ
3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ
4 | Rok produkcji – 2023 | TAK
5 | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK
6 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK
Ogólne
1 | Aparat 2-kanałowy do niezależnej magnetoterapii i laseroterapii | Tak
2 | Kolorowy, duży (5,7”) ekran graficzny z panelem dotykowym | Tak
3 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak
4 | Możliwość wykonywania 5 zabiegów jednocześnie (4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie (po 2 na kanał) oraz 1 zabiegu laseroterapii) | Tak
5 | Możliwość podłączenia czterech aplikatorów pola magnetycznego jednocześnie | Tak
6 | Możliwość podłączenia 1 sondy laserowej | Tak
7 | Możliwa indywidualna regulacja parametrów zabiegowych | Tak
8 | Automatyczne wykrywanie aplikatorów | Tak
9 | Funkcja programów gotowych – min.180 | Tak
10 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych | Tak
11 | Wpisywanie własnych zabiegów przy pomocy klawiatury ekranowej | Tak
12 | Licznik czasu i liczby zabiegów | Tak
13 | Regulacja czasu trwania sygnału końca zabiegu | Tak
14 | Kontrola poprawności pracy wentylatora | Tak
15 | Funkcja sterowania pracą wentylatora minimalizująca hałas i zużycie energii | Tak
16 | Czas pracy ciągłej 24h | Tak
17 | Zasilanie: sieć jednofazowa ~230V (10%) 50Hz (400VA) | Tak
18 | Wymiary: 142 x 364 x 335 mm (wys x szer x głęb) | Tak
19 | Masa aparatu maksymalnie 6,5kg | Tak
20 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak (podać)
Magnetoterapia
1 | 2 kanały do niezależnej magnetoterapii | Tak
2 | Możliwość podłączenia czterech aplikatorów pola magnetycznego jednocześnie | Tak
3 | Automatyczne wykrywanie aplikatorów | Tak
4 | Osobny zegar zabiegowy dla każdego aplikatora | Tak
5 | 4 zabiegi jednocześnie (po 2 zabiegi na kanał) z własnymi zegarami zabiegowymi) | Tak
6 | Zakres częstotliwości zmian pola magnetycznego: 1-100Hz | Tak
7 | Zmiana indukcji pola magnetycznego: 0 – 20 [mT] (zależna od typu aplikatora) | Tak
8 | Kształty zmian pola magnetycznego: sinusoida, prostokąt, trójkąt – unipolarne i bipolarne | Tak
9 | Programy MX1 i MX2 - możliwość automatycznej zmiany kształtów pola magnetycznego – przy stałej lub zmieniającej się częstotliwości | Tak
10 | Funkcja pracy przerywanej, czas impuls / przerwa: 0,5÷8 s | Tak
11 | Zegar zabiegowy: 1÷99min | Tak
12 | Lekkie i przenośne aplikatory: | Tak
13 | aplikator szpulowy o średnicy 600 mm, B ≤ 5 mT | Tak
14 | aplikator szpulowy o średnicy 315 mm, B ≤ 10 mT | Tak
15 | aplikator szpulowy o średnicy 200 mm, B ≤ 20 mT | Tak
16 | aplikator płaski, średnica 21cm, B ≤ 10 mT | Tak
17 | aplikator płaski podwójny, średnica 21cm, B ≤ 10 mT | Tak
18 | aplikator płaski, 30x42cm, B ≤ 3 mT | Tak
19 | aplikator płaski, 65x42cm, B ≤ 3 mT | Tak
20 | leżanka z przesuwnikiem do ruchu poziomego aplikatora 600 mm | Tak
Laseroterapia
1 | Możliwość podłączenia 1 sondy laserowej | Tak
2 | Automatyczne wykrywanie aplikatorów | Tak
3 | Możliwość pracy sondami lasera o świetle czerwonym i podczerwonym | Tak
4 | Możliwość pracy sondą impulsową o długości fali świetlnej ponad 900nm (moc impulsu min.50W) | Tak
5 | Automatyczne wzajemne przeliczanie zależnych parametrów zabiegowych laseroterapii | Tak
6 | Funkcja pomiaru mocy sondy lasera | Tak
7 | Funkcja ustawiania powtórzeń emisji dawki energii lasera | Tak
8 | Regulacja mocy średniej lasera w całym zakresie co 1mW | Tak
9 | Regulacja czasu zabiegu laseroterapii: zmiana co 1 s | Tak
10 | Regulacja dawki lasera: zmiana co 0,1 J | Tak
11 | Regulacja częstotliwości laseroterapii: zmiana co 5Hz | Tak
12 | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 5÷9999 Hz | Tak
13 | Czujnik do pomiaru mocy lasera | Tak
Wyposażenie
1 | Aplikator szpulowy o średnicy 600 mm, można go montować na leżance | Tak
2 | Aplikator szpulowy o średnicy 315 mm | Tak
3 | Aaplikator szpulowy o średnicy | Tak
200 mm; klasyczna linia wzornicza
4 | Leżanka z przesuwnikiem do aplikatora o średnicy 600 mm | Tak
5 | Stolik montowany do leżanki na którym można postawić aparat do magnetoterapii | Tak
6 | Ergonomiczny, mobilny stolik pod aplikator o średnicy 200 mm z kółkami i hamulcami. Ergonomiczne wsparcie pod kończynę. | Tak
7 | Ergonomiczny, mobilny stolik pod aplikator o średnicy 315 mm z kółkami i hamulcami. Ergonomiczne wsparcie pod kończynę . | Tak
Specyfikacja asortymentowo-cenowa .
LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt | Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto
Producent
Numer katalogowy
1. | Zestaw do magnetoterapii zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości | 1 kpl
| RAZEM: | x | x | x | x
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN
Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
................................................................
Data, pieczęć i podpis
upoważnionegoprzedstawicielaWykonawcy