Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Aparat USG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2022 |  |
| 5 | Miejsce dostawy i instalacji | Copernicus PL Sp. Z o.o. |  |
|  |  | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| Konstrukcja |
|  | Aparat fabrycznie nowy z najnowszym dostępnym oprogramowaniem | Tak, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 280 dB | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 18 MHz | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna głębokość skanowania w zakresie min. od 1 do 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki lub uchwyty na głowice | Tak |  |
|  | Monitor cyfrowy LCD z podświetleniem LED, kolorowy, o ekranie min. 23” mocowany na przegubowym ramieniu, o rozdzielczości min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 18 cm | Tak |  |
|  | Port USB do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive | Tak |  |
|  | Wbudowany panel z ekranem dotykowym o przekątnej min. 12’’ | Tak, podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna integrowana z pulpitem | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D-B-mode min 2900 obrazów/sek | Tak, podać |  |
|  | Liczba cyfrowych kanałów przetwarzania min. 700 000 000 | Tak, podać |  |
|  | Pamięć CINE o pojemności pozwalającej na zapis- 3 min/4000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formacie danych surowych, pozwalająca na późniejsze przetwarzanie danych np.: wykonywanie pomiarów, regulacja parametrów obrazu (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, wygładzenie obrazu, przesunięcie linii bazowej za spektrum) | Tak, podać |  |
|  | Postprocesing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | Tak |  |
|  | W pełni cyfrowe TGC dostępne na dotykowym panelu z funkcją zapamiętywania preferowanych ustawień | Tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów | Tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem podgrzewacz żelu z możliwością regulacji temperatury | Tak/Nie |  |
|  | Ustawienia wstępne Użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | Tak |  |
| Tryby obrazowania i oprogramowanie |
|  | Aparat w cenie oferty wyposażony co najmniej w poniższe tryby obrazowania: 1 Tryb 2D (B-mode) 2 Tryb M-mode 3 Tryb Kolor M-mode 4 Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 5 Tryb Duplex (2D + PWD 6 Tryb Triplex (2D + PWD + CD) 7 Tryb Doppler ciągły (CW) 8 Tryb Doppler kolorowy (CD) 9 Tryb Power Doppler 10 Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny 11 Triplex mode | Tak, podać |  |
|  | Obrazowanie 3D z trybem zwiększania głębi obrazu, umożliwiająca wizualizację struktur do złudzenia przypominająca obraz fetoskopowy | Tak |  |
|  | Funkcja zaawansowanej redukcji szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego | Tak |  |
|  | Obrazowanie przepływów bez wykorzystania techniki dopplerowskiej | Tak |  |
|  | Obrazowanie przepływów w trybie power doppler i power doppler o podwyższonej czułości z oznaczeniem kierunku i wielkości prędkości | Tak |  |
|  | Obrazowanie z wykorzystaniem równoległej pracy przy dwóch częstotliwościach dla dwóch niezależnych ognisk | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do nagrywania na pendrive, równoległe w czasie prowadzenia badania | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania i obliczania struktur hypoechogenicznych (pęcherzyków Graafa) z analizą zmian w czasie i raportowaniem oraz analiza objętości pęcherzyków niestymulowanych – możliwość rozbudowy | Tak |  |
|  | Aplikacje min. -ginekologiczna -położnicza -brzuszna -serca płodu | Tak, podać |  |
|  | Wraz z aparatem USG dostarczone zostanie oprogramowanie raportowe zainstalowane na zewnętrznej stacji roboczej umożliwiające między innymi: -udostępnienie listy roboczej z pobieraniem jej przez podłączony aparat USG -kalkulacje ryzyka wystąpienia wad genetycznych płodu dla I i II trymestru ciąży -zautomatyzowany pomiar NT -przechowywanie obrazów w formacie kompatybilnym z aparatem w celu późniejszego przetwarzania, pomiarów, zmian i analiz na obrazach. Licencje na oprogramowanie przydzielone bezterminowo. Zamawiający dopuści jako równoważne aktualizację obecnie posiadanego oprogramowania ViewPoint 6 do najnowszej dostępnej na rynku. | Tak, podać |  |
| Archiwizacja |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | Tak |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM, TIFF | Tak |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne | Tak |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat – automatyczne dogrywanie przeglądarki DICOM do nagrywanych badań z możliwością nagrywania w formacie DICOM oraz przeglądarką DICOM dostarczoną na zewnętrznym pendrive | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na dysku twardym HDD min. 2 TB | Tak, podać |  |
|  | Videoprinter medyczny, cyfrowy (wraz z dostawą min. 10 rolek papieru) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście wideo umożliwiające podłączenie dodatkowego monitora | Tak |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet do podłączenia aparatu do systemu PACS/RIS | Tak |  |
| Głowice |
|  | Convex– zakres częstotliwości: min. 2-5 MHz, kąt skanowania min. 110 66 stopni, ilość elementów min. 192 | Tak, podać |  |
|  | Convex - zakres częstotliwości min. 3-9 MHz, kąt skanowania min. 92 58 stopni, ilość elementów min. 192 | Tak, podać |  |
|  | Endowaginalna wolumetryczna – zakres częstotliwości: min. 5-13 MHz, kąt skanowania min. 185 stopni ilość elementów min. 256 | Tak, podać |  |
|  | Przystawki biopsyjne do wszystkich w/w głowic | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex elektroniczną umożliwiającą jednoczasowe obrazowanie dwupłaszczyznowe, zakres częstotliwości: 2-7 MHz, ilość elementów min. 8000 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową matrycową, zakres częstotliwości 4-13 MHz, ilość elementów > 1000 | Tak |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 12 m-cy | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST | Tak |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. W cenie oferty również Wykonawca przewidzi asystę serwisu podczas konfiguracji aparatu z systemem PACS/RIS – planowany termin konfiguracji w trakcie trwania gwarancji po wdrożeniu systemu informatycznego. | Tak |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję zdalnej diagnostyki | Tak |  |
|  | Szkolenie min. 2 osób z Działu Aparatury Medycznej z zakresu: obsługi, serwisu oraz okresowych przeglądów zgodnych z zaleceniami producenta aparatu USG (będącego przedmiotem postępowania) | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela