## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ
Znak: ZP/RM/2/22
FORMULARZ CENOWY
Pakiet 1 - Rękawice chirurgiczne sterylne
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa | 23
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent | 8
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
0
1 | Rękawiczki chirurgiczne z lateksu do ochrony rąk przed materiałem medycznym lub czynnikami chorobotwórczymi, przeznaczone m.in. do zabiegów oraz kontaktu z zanieczyszczonym materiałem medycznym. Sterylne; elastyczne (odporne na zrywanie); środek pudrujący - skrobia (mączka) kukurydziana; powierzchnia lekko teksturowana; wykończenie mankietu - równomiernie rolowany brzeg; kształt anatomiczny - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; oznakowanie rękawic L,P lub L,R (lewa, prawa) - dopuszcza się oznakowanie nadrukowane na wewnętrznej papierowej kopercie, w którą opakowane są rękawice; pakowane parami;Grubość rękawicy: w części dłoniowej 0,20 +/-0,02mm, w strefie palców 0,21 +/-0,02mm, minimalna dł.:285mm +/-5mm. AQL - poniżej 1,0; zawartość protein poniżej 50µg/g; oznakowanie opakowania zbiorczego i jednostkowego - nazwa rękawic, rodzaj, rozmiar, data produkcji, seria , data przydatności do użytku, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary od 6,0 do 8,5 | para | 10000 | 0 |  | 8 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 2 - Rękawiczki chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawiczki chirurgiczne bezpudrowe z lateksu , obustronnie chlorowane, sterylizowane radiacyjnie, lekko teksturowane, mankiet nierolowany, wzmocniony, szczelnie pakowane parami. Kształt anatomiczny - zróżnicowane na prawą i lewą dłoń; oznakowanie rękawic L,P lub L,R (lewa, prawa). Elastyczne, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne - min. siła zerwania przed starzeniem 16N . Grubość rękawicy: w części dłoniowej 0,20 +/-0,01mm, w strefie palców 0,22 +/-0,01mm, mankiet 0,24mm +/-0,01mm, minimalna dł.:285mm +/-5mm. AQLponiżej 1,0; zawartość protein poniżej 20µg/g Oznakowanie opakowania zbiorczego i jednostkowego - nazwa rękawic,rodzaj, rozmiar, seria , data przydatności do użytku, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary od 7,0 do 8,5 | para | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne z winylu i nitrylu
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawiczki diagnostyczne z winylu, niejałowe, bezpudrowe, AQL ≤ 1,5; rękawice o min. długości 240mm, siła zrywania min. 3,6 N w całym okresie przechowywania, pozbawione ftalanów DOP oraz DEHP, materiał odporny na uszkodzenia - grubość pojedynczej ścianki palce i dłoń min. 0,05mm max.0,08mm, dopuszczone do kontaktu z żywnością, przebadane na wirusy wg ASTM F 1671, , oraz min. 1 substancję chemiczną z załącznika A wg EN 374-3 lub EN 16523-1. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważnośći, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ firmy i adres wytwórcy, wskazanie, że wyrób jest jednorazowego użytku, wszystkie napisy w języku polskim, oznaczenie za zgodność z normą EN 455-1,2,3,4 - wszystkie części normy, rozmiar XS, S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt | op. | 150 | 0 |  | 8 | 0 | 0
| Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe niejałowe, chlorowane od wewnątrz, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, Typ B, zewnętrzna powierzchnia gładka z teksturą na opuszkach palców, rękawice o długości min. 240 mm , siła zrywania Mediana min. 7,5N; AQL ≤ 1,5. Grubość pojedynczej ścianki: palec - 0,10mm – 0,12mm, dłoń - 0,07mm- 0,09mm, zgodne z ISO EN 374-5. Przebadane i odporne na 13 - 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub metodą równoważną, przebadane wg EN 16523 - 1 na min 2 kwasy – poziom 1, oraz 70% stężenia etanolu i isopropanolu - min 25 min. Oznaczenie fabryczne na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, EN 16523-1, EN 455-1,2,3,4,oznaczenie że rękawice są SOI kat III oraz wyrobem medycznym, okres ważności rękawic minimum 12 m-cy od daty dostawy. Pakowane po 100 szt. Rozmiar XS, S, M, L, XL według zapotrzebowania. | op. | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 4 - Rękawice nitrylowe, niejałowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice niejałowe, bezpudrowe z nitrylu, o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KATIII, zgodne z normą EN PN 455-1,2,3,4. Rękawice przedłużane o długości min. 300mm, rozciąganie przed procesem starzenia min. 500%, po przyśpieszonym starzeniu min. 400%, grubość pojedynczej ścianki: palce - min. 0,12mm - max. 0,15mm, dłoń - min. 0,10 mm - max. 0,12mm; rozmiar XS, S, M, L, XL - wybór ilości rozmiarów należy do Zamawiającego, opak. a'100 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 5 - Rękawice foliowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawiczki foliowe wykonane z teksturowanej folii LDPE lub HDPE, niejałowe, pasujące na prawą i lewą dłoń, a'100szt. | op. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 6 - Rękawice diagnostyczne niesterylne
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL | op. | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Pakiet 7 - Rękawice diagnostyczne lateksowe
|  | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość | Podatek |  | Wartość | Nazwa handlowa
Lp. | Opis | miary | Ilość | netto | bez podatku | % | Kwota | z podatkiem | Producent
|  |  |  | (zł) | (zł) |  | (zł) | (zł) | nr katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, niebieskie, obustronnie chlorowane, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1.5, średnia grubość ścianki: na palcu 0,40mm, na dłoni 0,30mm, na mankiecie 0,20mm, długość min 290mm, średnia siła zrywu przed starzeniem min. 28N - potwierdzone badaniami producenta wg EN 455. Zawartość protein lateksowych poniżej 25µg/g-potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1, mikroorganizmów wg EN 374-2, min 5 cytostatyków na min 3 poziomie wg EN 374-3, min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu- poziom min 2– potwierdzone raportem z badań wg EN 374 z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD, DPG, DPT - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Rozmiary S-XL. Pakowane po 50 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! 1. Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy. 2. Podpis własnoręczny nie jest tożsamy z elektronicznym podpisem osobistym. 3. Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.