ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ – po modyfikacji z dn. 03.02.2022 r.

PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE 1 APARATY EKG

| 1. APARATY EKG – 8 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | Parametr/Warunek | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia. |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważną | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg poniżej 7 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator, którego pojemność umożliwia min. 3,5 godz. ciągłego monitorowania | Tak |  |
|  | Ochrona przed impulsem defibrylacji CF | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 7 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | Tak |  |
|  | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | Tak |  |
|  | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | Tak |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50 [MΩ] | Tak |  |
|  | CMRR > 110 dB | Tak |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | Tak |  |
|  | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz] / kanał | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |  |
|  | Filtr anty-dryftowy | Tak |  |
|  | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | Tak |  |
|  | Formaty wydruku: 3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | Tak |  |
|  | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | Tak |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | Tak |  |
|  | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | Tak |  |
|  | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | Tak |  |
|  | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem na ekranie urządzenia | Tak |  |
|  | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | Tak |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | Tak |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | Tak |  |
|  | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | Tak |  |
|  | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | Tak |  |
|  | Przesył danych do komputera za pomocą WiFi | Tak |  |
|  | Możliwość rozszerzenia funkcji urządzenia o czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - przewód pacjenta – 1 szt., - elektrody przyssawkowe oraz klipsowe – 1 szt., - papier termiczny - 3szt. | Tak |  |
|  | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu lub czterech kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo do każdego oferowanego aparatu: - kosz na akcesoria – 1 szt., - wysięgnik na przewód pacjenta – 1 szt. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 2 PULSOKSYMETRY

| 1. PULSOKSYMETRY – 2 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Konsola ruchoma czterostanowiskowa |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT: - przekątna co najmniej 2.4” - rozdzielczości co najmniej 320x240 lub podświetlany ekran TFT: - o wysokiej rozdzielczości, - szeroki kąt oglądalności min.: 62 mm | Tak |  |
|  | Tryby pracy: - monitorowanie - wyrywkowa kontrola | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji, częstości pulsu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | Tak |  |
|  | Alarmy: - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna - ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji - ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | Tak |  |
|  | Zasilanie: - z sieci prądu zmiennego - z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 24 godziny, czas ładowania do 100% pojemności maksimum 4 godziny - z wewnętrznych baterii – czas pracy co najmniej 36 godzin | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu czujnik SpO2 dla dorosłych typu klips – 1 szt. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia z wewnętrznym akumulatorem < 300 g | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 3 APARATURA DO MONITOROWANIA PARAMETRÓW FUNKCJI ŻYCIOWYCH PACJENTÓW

| 1. KARDIOMONITOR MODUŁOWY (Oddział Kardiologii) – 10 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Tak |  |
| Ekran - obsługa |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | Tak |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  |
| System alarmowy |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innych monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Tak |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak |  |
| Zapamiętywanie i przegląd danych |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym – pamięć co najmniej 24 godziny | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| Praca w sieci monitorowania/ wysyłanie danych |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Tak |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | Tak |  |
| Monitor – moduł transportowy – 2 szt. |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. - Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. - Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. - Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. - Obsługa poprzez ekran dotykowy. - Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; - Ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | Tak |  |
| Moduł wieloparametrowy – 8 szt. |
|  | Pomiar parametrów: |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. - Zakres minimum 30-300/min. - Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. - Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. - Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. - W komplecie z każdym monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów (w skład zestawu wchodzą: przewód EKG z kompletem 5 końcówek po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Analiza arytmii. - Wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. - Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. - Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST. - Jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. - Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. - W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | Tak |  |
|  | RESP - Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. - Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. - Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. - Alarm desaturacji. - Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. - W komplecie z monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów (w skład zestawu wchodzą: przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metodą oscylometryczną. - Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. - Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. - Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Funkcja stazy. - Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. - Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - W komplecie z każdym monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów (w skład zestawu wchodzą: przewód oraz mankiet mały, średni oraz duży po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. - Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. - Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. - Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy, co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. - W komplecie z każdym monitorem modułowym 3 czujniki temperatury powierzchniowe. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IBP), dwa tory pomiarowe. - Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). - Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Obliczanie wartości PPV. - Funkcja pomiaru PAWP. - Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy, co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. - W komplecie z każdym monitorem modułowym dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia. | Tak |  |
| Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym – na każde stanowisko |
|  | - Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. - W komplecie z każdym modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | Tak |  |
| Moduł pomiaru rzutu minutowego serca małoinwazyjną metodą wykorzystującą analizę kształtu fali tętna (PiCCO) - 4 szt. |
|  | - Metoda pomiarowa zapewniająca ciągłe pomiary rzutu minutowego serca (CCO), pojemności wyrzutowej (SV), systemowego oporu naczyniowego (SVR). - Pomoc ekranowa – wyświetlanie informacji o zasadach monitorowania, funkcjach i procedurach operacyjnych dotyczącymi PiCCO. - Obliczanie wartości pozanaczyniowej wody płucnej (EVLW), całkowitej frakcji wyrzutowej (GEDV), wewnątrzklatkowej objętości krwi (ITBV). - W komplecie zestaw przewodów do podłączenia elementów jednorazowych niezbędnych do wykonania pomiaru oraz 1 jednorazowy zestaw pomiarowy. | Tak |  |
| Moduł pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji – 2 szt. |
|  | - Zakres pomiaru C.O. co najmniej od 0,1 do 15 l/min. - Rozdzielczość pomiaru C.O. co najmniej 0,1 l/min. - W zestawie z modułem zestaw akcesoriów wymaganych do podłączenia czujników IBP. | Tak |  |
| Moduł ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG – 1 szt. |
|  | - Technologia bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej. - W zestawie z modułem akcesoriów do modułu ICG: przewód połączeniowy, komplet elektrod na 2 pomiary | Tak |  |
| Moduł pomiaru inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe – 2 szt. |
|  | - Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Obliczanie wartości PPV. - Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | Tak |  |
| Inne funkcje i aplikacje kliniczne |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) - związanych z analizą pracy stymulatora - związanych z 24 godzinną analizą EKG - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | Tak |  |
| Montaż |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |

| 2. KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY (Oddział Kardiologii) – 7 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor o konstrukcji kompaktowej | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT: - przekątna minimum 15.5", - rozdzielczość co najmniej 1300x700 pikseli - duży kąt widzenia (powyżej 160o). | Tak |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. | Tak |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
| Mierzone parametry |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. - Zakres minimum 30 - 300/min. - Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. - Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek (3 zestawy) | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  |
|  | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 | Tak |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | Tak |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. - Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. - Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. - Alarm desaturacji. - W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec (3 zestawy) | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metoda oscylometryczna. - Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie co najmniej 4 min). - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. - Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. - Funkcja stazy. - Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. - Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). W komplecie z każdym monitorem - 3 zestawy akcesoriów. (w skład zestawu wchodzą: przewód i mankiet mały, średni, duży po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. W komplecie z monitorem czujnik temperatury dla dorosłych – 3 szt. | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci: - możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
| Montaż |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |

| 3. SYSTEM TELEMETRII (Oddział Kardiologii) – 1 kpl. w tym: MONITOR (NADAJNIK) TELEMETRYCZNY – 6 szt. CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna, 33195000-3 System monitorowania pacjentów |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Nadajnik osobisty pacjenta wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej 24 godziny oraz pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT min. 3” kolorowy do wyświetlania krzywych i wartości, w tym możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 2 krzywych EKG. Możliwość wyboru pionowego lub poziomego wyświetlania krzywych i parametrów. | Tak |  |
|  | Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy i przyciski | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia nadajnika: stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF, ochrona przed dostępem wody min. IPX7, wysokość spadku min. 1,2 m. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG: Nadajnik wyposażony w zestaw odprowadzeń: 5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Zakres pomiaru częstości pracy serca: co najmniej 15-300 B/min, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestawy odprowadzeń: 3-końcówki – odprowadzenia I, II, III, 6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji (SpO2) - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 300 P/min. - W komplecie z monitorem przewód oraz wielorazowy elastyczny czujnik SpO2 na palec | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie NIBP | Tak |  |
|  | System alarmowy. Wskaźnik dźwiękowy. Wskaźnik wizualny: - kontrolka alarmów, - wyświetlanie komunikatu alarmowego. | Tak |  |
|  | Nadajnik pacjenta wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w przypadku rozłączenia ze stacją centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | W komplecie z każdym nadajnikiem akcesoria do przenoszenia - jednorazowe torebki z paskiem do noszenia na ramieniu – 2 szt. lub wielorazowa torebka z paskiem 1 szt. | Tak |  |
|  | Nadajniki przystosowane do komunikacji ze stacją centralnego nadzoru poprzez sieć Wi-Fi | Tak |  |
|  | W komplecie ładowarka pozwalająca na jednoczesne ładowania co najmniej 6 akumulatorów zasilających nadajniki – 1 szt. | Tak |  |

| 4. STACJA CENTRALNEGO NADZOROWANIA (Oddział Kardiologii) – 2 kpl. CPV: 33195000-3 System monitorowania pacjentów |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stacja centralnego nadzoru zbudowana ze stacji roboczej połączonej z posiadaną przez Zamawiającego serwerową centralą monitorującą BeneVision. Możliwość skonfigurowania wyświetlania na ekranie stacji roboczej dowolnego kardiomonitora podłączonego do centrali serwerowej – w tym kardiomonitorów umiejscowionych na innych oddziałach (funkcja chroniona hasłem). | Tak |  |
|  | Dane pacjenta takie jak krzywe parametrów fizjologicznych, dane liczbowe, alarmy, zdarzenia alarmowe i dane demograficzne zapisywane w centrali serwerowej BeneVision umiejscowionej w serwerowni szpitalnej. | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit w polskiej wersji językowej z licencją dla podmiotów administracji publicznej lub równoważny*, dwa ekrany LCD TFT o przekątnej min. 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów do 16 pacjentów oraz podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego, drukarki laserowej oraz UPS | Tak |  |
|  | Konfigurowanie przez użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego | Tak |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | Tak |  |
|  | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu stanowiska pielęgniarskiego. | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji roboczej i w monitorach | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 700/pacjenta | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | Tak |  |
|  | Dostęp do trendów tabelarycznych: pamięć z ostatnich min. 120 godzin | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci historii pacjentów (co najmniej 10 000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta. Dane historii monitorowania pacjentów zapisane w centrali serwerowej BeneVision posiadanej przez szpital. | Tak |  |
|  | Dostęp z poziomu stacji pielęgniarskiej do funkcji obliczeń hemodynamicznych | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane złącze do sieci Ethernet | Tak |  |
|  | Obsługa stacji roboczej centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej | Tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
|  | Dodatkowy monitor do podglądu wszystkich stanowisk usytuowany w pokoju lekarzy | Tak |  |
|  | W ofercie ze stacją roboczą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć wszystkich monitorów pacjenta | Tak |  |

### *Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit w polskiej wersji językowej z licencją dla podmiotów administracji publicznej lub produkt równoważny

Licencja oprogramowania dla podmiotów komercyjnych, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych.

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami zamawianego oprogramowania. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania.

*Kryteria oceny równoważności:

1. Współpraca z procesami o architekturze x86-64

2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64 bit na dostarczonym systemie operacyjnym

3. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instalacji systemu operacyjnego – co najmniej 32 GB

4. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory.

5. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu

6. Możliwość wykonania kopii zapasowej i przywrócenia do i z zasobów sieciowych

7. Możliwość pracy wielowątkowej

8. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego

9. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania(nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

10. Możliwość uruchomienia w systemie wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania bez wykorzystania dodatkowych nakładek np. wirtualizacji.

11. Używanym oprogramowaniem przez Zamawiającego w przypadkach opisanych jak powyżej jest Microsoft Windows 10, dostarczone oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie posiadanym przez Zamawiającego.

System równoważny spełniać musi następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication).

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

40. Udostępnianie modemu.

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

51. Zainstalowane oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD.

A. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej dostępnej na rynku.

2. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do zamawianego oprogramowani niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równoważność oznacza, że:

a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem (Windows 7/8/8.1/10/11, Microsoft Office 2010/2013/2016/2019), sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego.

b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje o programowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna,

d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem.

B. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielania licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

4. Licencja będzie wystawiona na Zamawiającego.

| 5. KARDIOMONITOR MODUŁOWY (Oddział Kardiochirurgii) – 9 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Tak |  |
| Ekran/ Obsługa |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT: - przekątna minimum 18.5", - rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli - duży kąt widzenia (powyżej 170o). - Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | Tak |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  |
| System alarmowy |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Tak |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak |  |
| Zapamiętywanie i przegląd danych |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| Praca w sieci monitorowania/ wysyłanie danych |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Tak |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | Tak |  |
| Monitor/ Moduł transportowy – 1 szt |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów: - Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. - Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. - Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. - Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. - Obsługa poprzez ekran dotykowy. - Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; - Ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. - Monitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia z możliwością zawieszenia na ramieniu łóżka. | Tak |  |
| Moduł wieloparametrowy – 9 szt. |
|  | Pomiar parametrów: EKG - pomiar częstości akcji serca. - Zakres minimum 30-300/min. - Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. - Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. - Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. - W komplecie z każdym monitorem modułowym 3 zestawy akcesoriów: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. - Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. - Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST - jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. - Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | Tak |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. - Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. - Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. - Alarm desaturacji. - Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. - W komplecie z monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów. (w skład zestawu wchodzą: przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metodą oscylometryczną. - Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. - Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. - Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Funkcja stazy. - Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. - Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - W komplecie z każdym monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów. (w skład zestawu wchodzą: przewód oraz mankiet mały, średni oraz duży po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. - Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. - Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. - Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. - W komplecie z każdym monitorem modułowym 3 czujniki temperatury powierzchniowe. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IBP), dwa tory pomiarowe. - Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). - Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Obliczanie wartości PPV. - Funkcja pomiaru PAWP. - Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. - W komplecie z każdym monitorem modułowym dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym – na każdym stanowisku. - Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. - W komplecie z każdym modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru rzutu minutowego serca małoinwazyjną metodą wykorzystującą analizę kształtu fali tętna (PiCCO) – 3 szt. na cały system monitorowania - Metoda pomiarowa zapewniająca ciągłe pomiary rzutu minutowego serca (CCO), - pojemności wyrzutowej (SV), systemowego oporu naczyniowego (SVR). - Pomoc ekranowa – wyświetlanie informacji o zasadach monitorowania, funkcjach i procedurach operacyjnych dotyczącymi PiCCO. - Obliczanie wartości pozanaczyniowej wody płucnej (EVLW), całkowitej frakcji wyrzutowej (GEDV), wewnątrzklatkowej objętości krwi (ITBV). - W komplecie zestaw przewodów do podłączenia elementów jednorazowych niezbędnych do wykonania pomiaru oraz 1 jednorazowy zestaw pomiarowy. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji – 4 szt. na cały system monitorowania - Zakres pomiaru C.O. co najmniej od 0,1 do 15 l/min. - Rozdzielczość pomiaru C.O. co najmniej 0,1 l/min. - W zestawie z modułem zestaw akcesoriów do pomiaru rzutu minutowego | Tak |  |
|  | Moduł pomiarowy oksymetrii tkankowo – mózgowej – 2 szt. na cały system monitorowania - W zestawie z modułem 2 przewody do podłączenia czujników oraz 2 jednorazowe czujniki pomiaru oksymetrii tkankowo-mózgowej dla dorosłych | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe – 2 szt. na cały system monitorowania - Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Obliczanie wartości PPV. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | Tak |  |
| Inne funkcje i aplikacje kliniczne |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) - związanych z analizą pracy stymulatora - związanych z 24 godzinną analizą EKG - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | Tak |  |
| Montaż |
|  | Uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |

| 6. KARDIOMONITOR KOMPAKTOWY (Oddział Kardiochirurgii) – 12 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor o konstrukcji kompaktowej | Tak |  |
|  | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT: - przekątna minimum 15.5", - rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli - duży kąt widzenia (powyżej 160o). | Tak |  |
|  | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów. | Tak |  |
|  | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 100 minut pracy w konfiguracji EKG, NIBP, SpO2. | Tak |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez stosowania wentylatorów | Tak |  |
|  | Wyposażenie w złącza wejścia/wyjścia: - wyjście do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
| Mierzone parametry |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. - Zakres minimum 30 - 300/min. - Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. - Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. | Tak |  |
|  | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
|  | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek (3 zestawy) | Tak |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 23 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  |
|  | Funkcja eliminacji fałszywych alarmów arytmii poprzez jednoczesną analizę sygnałów EKG i SpO2 | Tak |  |
|  | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc | Tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | Tak |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. - Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. - Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletzymograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. - Alarm desaturacji. - W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz czujnik SpO2 na palec (3 zestawy) | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metoda oscylometryczna. - Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w czasie co najmniej 4 min). - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. - Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. - Funkcja stazy. - Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. - Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. | Tak |  |
|  | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). - W komplecie z każdym monitorem 3 zestawy akcesoriów: przewód i mankiet mały, średni, duży. | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. - W komplecie z monitorem czujnik temperatury dla dorosłych – 3 szt. | Tak |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 5 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością od 1 minuty. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin. | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 500 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) – wprowadzanie danych, wyświetlanie punktacji łącznej i podrzędnej oraz ustawianie odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do pracy w sieci: - możliwość współpracy ze stacją centralnego nadzoru, - możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
| Montaż |
|  | 7 monitorów - uchwyt na ścianę z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria 5 monitorów – mobilny statyw z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria | Tak |  |

| 7. SYSTEM TELEMETRII (Oddział Kardiochirurgii) – 1 kpl. w tym: MONITOR (NADAJNIK) TELEMETRYCZNY – 5 szt. CPV: 38291000-1 Aparatura telemetryczna, 33195000-3 System monitorowania pacjentów |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Nadajnik osobisty pacjenta wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej 24 godziny oraz pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT min. 3” kolorowy do wyświetlania krzywych i wartości, w tym możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 2 krzywych EKG. Możliwość wyboru pionowego lub poziomego wyświetlania krzywych i parametrów. | Tak |  |
|  | Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy i przyciski | Tak |  |
|  | Zabezpieczenia nadajnika: stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF, ochrona przed dostępem wody min. IPX7, wysokość spadku min. 1,2 m. | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG: Nadajnik wyposażony w zestaw odprowadzeń: 5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V Zakres pomiaru częstości pracy serca: co najmniej 15-300 B/min, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zestawy odprowadzeń: 3-końcówki – odprowadzenia I, II, III, 6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | Tak |  |
|  | Monitorowanie saturacji (SpO2) Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz wielorazowy elastyczny czujnik SpO2 na palec – 1 szt. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie NIBP | Tak |  |
|  | System alarmowy. Wskaźnik dźwiękowy. Wskaźnik wizualny: - kontrolka alarmów, - wyświetlanie komunikatu alarmowego. | Tak |  |
|  | Nadajnik pacjenta wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w przypadku rozłączenia ze stacją centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | W ofercie z każdym nadajnikiem akcesoria do przenoszenia - jednorazowe torebki z paskiem do noszenia na ramieniu – 2 szt. lub wielorazowa torebka z paskiem 1 szt. | Tak |  |
|  | Nadajniki przystosowane do komunikacji ze stacją centralnego nadzoru poprzez sieć Wi-Fi | Tak |  |
|  | W ofercie ładowarka pozwalająca na jednoczesne ładowania co najmniej 5 akumulatorów zasilających nadajniki – 1 szt. | Tak |  |

| 8. STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA (Oddział Kardiochirurgii) – 2 kpl. CPV: 33195000-3 System monitorowania pacjentów |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Stacja centralnego nadzoru zbudowana ze stacji roboczej połączonej z posiadaną przez Zamawiającego serwerową centralą monitorującą BeneVision. Możliwość skonfigurowania wyświetlania na ekranie stacji roboczej dowolnego kardiomonitora podłączonego do centrali serwerowej – w tym kardiomonitorów umiejscowionych na innych oddziałach (funkcja chroniona hasłem). | Tak |  |
|  | Dane pacjenta takie jak krzywe parametrów fizjologicznych, dane liczbowe, alarmy, zdarzenia alarmowe i dane demograficzne zapisywane w centrali serwerowej BeneVision umiejscowionej w serwerowni szpitalnej. | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit w polskiej wersji językowej z licencją dla podmiotów administracji publicznej lub równoważny*, dwa ekrany LCD TFT o przekątnej min. 23” do jednoczesnego podglądu krzywych i mierzonych parametrów do 32 pacjentów oraz podglądu wybranego stanowiska przyłóżkowego, drukarki laserowej oraz UPS | Tak |  |
|  | Konfigurowanie przez użytkownika wyglądu okienek poszczególnych pacjentów: co najmniej 3 krzywe dynamiczne i 4 wartości mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich krzywych dynamicznych i wartości mierzonych parametrów z wybranego stanowiska przyłóżkowego | Tak |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. | Tak |  |
|  | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu stanowiska pielęgniarskiego. | Tak |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w stacji roboczej i w monitorach | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 700/pacjenta | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | Tak |  |
|  | Dostęp do trendów tabelarycznych: pamięć z ostatnich min. 120 godzin | Tak |  |
|  | Dostęp do pamięci historii pacjentów (co najmniej 10000 ostatnich pacjentów) – możliwość przeglądania, tworzenia raportów, wydruki historii pacjenta. Dane historii monitorowania pacjentów zapisane w centrali serwerowej BeneVision posiadanej przez szpital. | Tak |  |
|  | Dostęp z poziomu stacji pielęgniarskiej do funkcji obliczeń hemodynamicznych | Tak |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane złącze do sieci Ethernet | Tak |  |
|  | Obsługa stacji roboczej centralnego nadzoru przy pomocy klawiatury oraz myszki komputerowej | Tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego (UPS) min. 20 min. | Tak |  |
|  | Dodatkowy monitor do podglądu wszystkich stanowisk usytuowany w pokoju lekarzy | Tak |  |
|  | W komplecie ze stacją roboczą akcesoria sieciowe oraz połączenie w sieć wszystkich monitorów pacjenta | Tak |  |

### *Licencja oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows 10/11 Professional PL 64-bit w polskiej wersji językowej z licencją dla podmiotów administracji publicznej lub produkt równoważny

Licencja oprogramowania dla podmiotów komercyjnych, na nośniku CD/DVD lub udostępnienie oprogramowania drogą elektroniczną poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Licencja – bez ograniczeń czasowych.

Zamawiający dopuszcza produkt równoważny, którego funkcjonalność pokrywa się z funkcjami zamawianego oprogramowania. W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę migracji i wdrożenia oprogramowania (instalacja na wszystkich stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego) oraz przeprowadzenie szkolenia Działu Informatyki w zakresie obsługi oprogramowania.

*Kryteria oceny równoważności:

1. Współpraca z procesami o architekturze x86-64

2. Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit i 64 bit na dostarczonym systemie operacyjnym

3. Pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instalacji systemu operacyjnego – co najmniej 32 GB

4. Możliwość dołączenia do domeny Active Directory.

5. Możliwość zdalnej pracy przy użyciu zdalnego pulpitu

6. Możliwość wykonania kopii zapasowej i przywrócenia do i z zasobów sieciowych

7. Możliwość pracy wielowątkowej

8. W ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego

9. Wszystkie wymienione parametry, role, funkcje itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania(nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów).

10. Możliwość uruchomienia w systemie wykorzystywanego przez Zamawiającego oprogramowania bez wykorzystania dodatkowych nakładek np. wirtualizacji.

11. Używanym oprogramowaniem przez Zamawiającego w przypadkach opisanych jak powyżej jest Microsoft Windows 10, dostarczone oprogramowanie musi współpracować z oprogramowaniem obecnie posiadanym przez Zamawiającego.

System równoważny spełniać musi następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika:

- Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy,

- Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych.

2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym polskim i angielskim.

3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

4. Wbudowany system pomocy w języku polskim.

5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim.

6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego.

7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika.

8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne.

9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego,

10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego,

11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami,

13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer.

15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji.

16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji.

17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe.

18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.

19. Mechanizm pozwalający użytkownikowi zarejestrowanego w systemie przedsiębiorstwa/instytucji urządzenia na uprawniony dostęp do zasobów tego systemu.

20. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.

21. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

22. Obsługa standardu NFC (near field communication).

23. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących).

24. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny.

25. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509.

26. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o:

a. Login i hasło,

b. Karty z certyfikatami (smartcard),

c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM),

27. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania.

28. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v.5.

29. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu.

30. Wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869).

31. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec.

32. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk.

33. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach.

34. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń.

35. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

36. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową.

37. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację.

38. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

39. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

40. Udostępnianie modemu.

41. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

42. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

43. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.).

44. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

45. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych.

46. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika.

47. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB.

48. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych.

49. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych.

50. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu.

51. Zainstalowane oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania płyt CD i DVD.

A. Wymagania i informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia oprogramowania w wersji najnowszej dostępnej na rynku.

2. Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do zamawianego oprogramowani niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Równoważność oznacza, że:

a. oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać z oprogramowaniem (Windows 7/8/8.1/10/11, Microsoft Office 2010/2013/2016/2019), sprzętem funkcjonującym u Zamawiającego.

b. oprogramowanie równoważne musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania w stosunku, do którego jest wskazywana przez wykonawcę jako równoważne i posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i funkcjonalne.

c. warunki licencji oprogramowania równoważnego w każdym aspekcie licencjonowania muszą być nie gorsze niż licencje o programowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna,

d. warunki i zakres subskrypcji licencji dla oprogramowania równoważnego muszą być nie gorsze niż dla oprogramowania wskazanego przez Zamawiającego w stosunku do którego jest równoważna.

3. Zamawiający wymaga, aby wykonawca w formularzu ofertowym opisał wszystkie dane techniczne składające się na dany asortyment zgodnym z zamówieniem.

B. Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy:

1. Wykonawca oświadcza, że posiada upoważnienie do udzielania licencji na oprogramowanie.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy z należytą starannością, przy zachowaniu zasad współczesnej wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami prawa oraz zapisami SIWZ.

4. Licencja będzie wystawiona na Zamawiającego.

| 9. KARDIOMONITOR MODUŁOWY (Blok Operacyjny Kardiochirurgii) – 2 szt. CPV: 33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografii, |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ………………. nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważną | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia | Tak |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - EEG, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej (ScvO2), - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR) | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1 | Tak |  |
| Ekran/ obsługa |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT - przekątna minimum 18.5", - rozdzielczość co najmniej 1920x1080 pikseli - duży kąt widzenia (powyżej 170o). - min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. - miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | Tak |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | Tak |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), - duże odczyty. - szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | Tak |  |
| System alarmowy |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | Tak |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym | Tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innych monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | Tak |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | Tak |  |
| Zapamiętywanie i przegląd danych |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny | Tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania | Tak |  |
| Praca w sieci monitorowania/ wysyłanie danych |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | Tak |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | Tak |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | Tak |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | Tak |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | Tak |  |
| Monitor/ moduł transportowy |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów: - Monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP – (opis poszczególnych parametrów poniżej) podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. - Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. - Ciężar monitora nie więcej niż 1,2 kg. - Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 4 godziny. - Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. - Obsługa poprzez ekran dotykowy. - Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | Tak |  |
| Mierzone parametry |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. - Zakres minimum 30-300/min. - Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. - Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. - Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. - W komplecie z każdym monitorem modułowym 3 zestawy akcesoriów: przewód EKG z kompletem 5 końcówek. | Tak |  |
|  | Analiza arytmii - wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. - Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. - Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Analiza odcinka ST - jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. - Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST oraz dla dwóch ST. | Tak |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | Tak |  |
|  | RESP - pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. - Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. - Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. - Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | Tak |  |
|  | Saturacja (SpO2). - Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. - Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 30-300 P/min. - Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. - Alarm desaturacji. - Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych. - W komplecie z monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów. (W skład zestawu wchodzą: przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) metodą oscylometryczną. - Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). - Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. - Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. - Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. - Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Funkcja stazy. - Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. - Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - W komplecie z każdym monitorem modułowym - 3 zestawy akcesoriów. (W skład zestawu wchodzą przewód oraz mankiet mały, średni oraz duży po 1 szt.) | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. - Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. - Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. - Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. - W komplecie z każdym monitorem modułowym 3 czujniki temperatury powierzchniowe. | Tak |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia(IBP), dwa tory pomiarowe. - Możliwość jednoczesnego wyświetlanie dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). - Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. - Obliczanie wartości PPV. - Funkcja pomiaru PAWP. - Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. - Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. - Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. - Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. - W komplecie z każdym monitorem modułowym dwa przewody połączeniowe do przetworników ciśnienia. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji - Zakres pomiaru C.O. co najmniej od 0,1 do 15 l/min. - Rozdzielczość pomiaru C.O. co najmniej 0,1 l/min. - W zestawie z modułem zestaw akcesoriów do pomiaru rzutu minutowego | Tak |  |
|  | Moduł pomiarowy oksymetrii tkankowo – mózgowej - W zestawie z modułem 2 przewody do podłączenia czujników oraz 2 jednorazowe czujniki pomiaru oksymetrii tkankowo-mózgowej dla dorosłych | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru inwazyjnego ciśnienia, dwa tory pomiarowe - Wyświetlanie wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. - Obliczanie wartości PPV. - Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie do 30 do 300 P/min. | Tak |  |
|  | Moduł pomiaru indeksu bispektralnego - Moduł wpinany bezpośrednio do monitora – nie dopuszcza się zewnętrznych urządzeń. - Pomiar stanu świadomości pacjenta w znieczuleniu ogólnym lub pacjenta będącego pod wpływem środków uspokajających. - W zestawie z modułem zestaw akcesoriów wielorazowych oraz 5 jednorazowych czujników dla dorosłych. | Tak |  |
|  | Moduł pomiarowy przewodnictwa nerwowo – mięśniowego. - Moduł wpinany bezpośrednio do monitora – nie dopuszcza się zewnętrznych urządzeń. - W zestawie z modułem akcesoria wielorazowe oraz zestaw 10 jednorazowych elektrod. | Tak |  |
| Inne funkcje i aplikacje kliniczne |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | Tak |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Tak |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: - dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock) - związanych z analizą pracy stymulatora - związanych z 24 godzinną analizą EKG - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS) - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia) | Tak |  |
| Montaż |
|  | System do zamocowania monitora na aparacie do znieczulania | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 4 DEFIBRYLATORY Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKONYWANIA KARDIOWERSJI I ELEKTROSTYMULACJI

WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

| 1. DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ I STYMULACJĄ – 2 szt. CPV: 33182100-0 Defibrylatory |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | Tak |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | Tak |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | Tak |  |
|  | - zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | Tak |  |
|  | - wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | Tak |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | Tak |  |
|  | - tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | Tak |  |
|  | - natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | Tak |  |
|  | - zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w łyżki do defibrylacji bezpośredniej z możliwością sterylizacji, min. 30 cykli | Tak |  |
|  | Łyżki do defibrylacji bezpośredniej w rozmiarze 2 cale – 1 szt. oraz 3 cale – 1 szt. | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | Tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania defibrylatora na stanowisku monitorowania wraz z podłączeniem do posiadanej przez Zamawiającego stacji centralnego nadzoru BeneVision CMS Server. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | Tak |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg | Tak |  |

| 2. DEFIBRYLATOR Z KARDIOWERSJĄ I STYMULACJĄ NA WÓZKU REANIMACYJNYM – 14 szt. CPV: 33182100-0 Defibrylatory |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 7’’ | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 3 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji wewnętrznej | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej 200J max. 5 sekund | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii defibrylacji | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodny z aktualnymi wytycznymi AHA/ERC | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji w trybie AED min. od 100 do 360 J | Tak |  |
|  | W trybie AED - programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji w trybie AED za pomocą elektrod jednorazowych | Tak |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | Tak |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Wskaźnik impedancji kontaktu elektrod z ciałem pacjenta na ekranie defibrylatora | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3 odprowadzeń | Tak |  |
|  | - zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | Tak |  |
|  | - wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | Tak |  |
|  | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | Tak |  |
|  | - tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | Tak |  |
|  | - natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | Tak |  |
|  | - zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min | Tak |  |
|  | - prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Papier do drukarki o szerokości min. 50 mm | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym min. 3 krzywych | Tak |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | Tak |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu pendrive | Tak |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | Tak |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia min. 150 minut monitorowania | Tak |  |
|  | Zasilanie i ładowanie akumulatorów bezpośrednio z sieci napięcia zmiennego 230 V | Tak |  |
|  | Możliwość wykorzystania defibrylatora na stanowisku monitorowania wraz z podłączeniem do posiadanej przez Zamawiającego stacji centralnego nadzoru BeneVision CMS Server. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania min. 200 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych akumulatorach | Tak |  |
|  | Programowanie automatycznie codziennie wykonywanego testów bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) | Tak |  |
|  | Torba transportowa dedykowana do proponowanego defibrylatora | Tak |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami max. 6,5 kg | Tak |  |
|  | W zestawie z defibrylatorem wózek reanimacyjny 5-szufladowy | Tak |  |
|  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Płyta tylna i boczne wykonane z kompozytu aluminium | Tak |  |
|  | Uchwyty szuflad wykonane z ABS | Tak |  |
|  | Trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków | Tak |  |
|  | Wysokość szuflad (od dołu): 23cm, 11cm, 11cm, 11cm, 11cm +/- 1 cm | Tak |  |
|  | Max nośność szuflady min. 20 kg | Tak |  |
|  | Całkowita ładowność wózka min. 80kg | Tak |  |
|  | Nośność blatu bocznego min. 10kg | Tak |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowane proszkowo | Tak |  |
|  | Odporność na korozję i łatwe czyszczenie | Tak |  |
|  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100mm) min. 2 koła z blokadą jazdy | Tak |  |
|  | Półka pod defibrylator | Tak |  |
|  | Płyta (reanimacyjna) defibrylacyjna CPR | Tak |  |
|  | Dwa kosze plastikowe | Tak |  |
|  | Kosz na butle z tlenem | Tak |  |
|  | Druciany kosz na akcesoria medyczne | Tak |  |
|  | Dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka | Tak |  |
|  | Przedłużka elektryczna z czterema gniazdami | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 5 RESPIRATORY

| 1. RESPIRATOR STACJONARNY DO WENTYLACJI DZIECI I DOROSŁYCH – 4 szt. CPV: 44611200-8 Respiratory |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | Tak |  |
|  | Respirator stacjonarny dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg. | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w sprężone powietrze z centralnej instalacji, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar. Respirator musi mieć możliwość podłączenia do centralnej instalacji sprężonego powietrza | Tak |  |
|  | Respirator na podstawie jezdnej, min. dwa kółka wyposażone w blokadę. | Tak |  |
|  | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 90 minut | Tak |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | Tak |  |
| Tryby wentylacji |
|  | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | Tak |  |
|  | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | Tak |  |
|  | PRVC Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową | Tak |  |
|  | CMV/ Assist | Tak |  |
|  | V-SIMV, P-SIMV, PRVC-SIMV | Tak |  |
|  | CPAP/PSV | Tak |  |
|  | VS | Tak |  |
|  | Wdech manualny Respirator musi mieć możliwość na żądanie podania przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | Tak |  |
|  | Oddech spontaniczny | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | Tak |  |
|  | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia typu: BIPAP, Bilevel, DuoLevel lub podobne | Tak |  |
|  | Adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Otis'a dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo lub - wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA lub - proporcjonalne wspomaganie oddechu spontanicznego PAV+ zgodne z algorytmem Younesa umożliwiające naturalną zmienność wzorca oddechowego z automatycznym dostosowaniem wspomagania do zmian mierzonych parametrów płuc - minimum podatności, elastancji i oporów oddechowych pacjenta | Tak |  |
|  | APRV | Tak |  |
|  | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby – SBT. Jednoczesna prezentacja mini trendów. | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV – min. CPAP/PSV, P-A/C, PSV-S/T i DuoLevel | Tak |  |
|  | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu z możliwością wyboru wentylacji objętościowej lub ciśnieniowej | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | Tak |  |
|  | Funkcja natlenowania z możliwością regulacji FiO2 i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej z ustawieniem średnicy rurki i wielkości procentowej kompensacji w zakresie 1 – 100 % | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej. | Tak |  |
|  | Funkcja tlenoterapii (nie będąca trybem wentylacji) umożliwiająca podaż pacjentowi mieszanki powietrze/O2 o określonym - regulowanym przez użytkownika poziomie przepływu min. do 70 l/min. oraz wartości FiO2 | Tak |  |
|  | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z prezentacją wartości cyfrowych podatności i oporów oraz min. trzech mini trendów mierzonych parametrów | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji CPRV przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej | Tak |  |
| Parametry regulowane |
|  | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2500 ml | Tak |  |
|  | Przepływ wdechowy minimalny zakres 6 – 160 l/min. | Tak |  |
|  | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 10 s | Tak |  |
|  | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 2 – 95 cmH2O | Tak |  |
|  | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 95 cmH2O | Tak |  |
|  | PEEP minimalny zakres 0 – 50 cmH2O | Tak |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-80 cmH2O | Tak |  |
|  | Niski poziom ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,1 do 20 sekund | Tak |  |
|  | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy wentylacji typu BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 20 sekund | Tak |  |
|  | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | Tak |  |
|  | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 20 l/min | Tak |  |
|  | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -20 cmH2O | Tak |  |
|  | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 1 – 80 [%] | Tak |  |
|  | Automatyczne rozpoznanie zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV- przy użyciu algorytmu adaptacyjnego przeznaczonego do wyodrębniania i analizowania charakterystyk krzywych | Tak |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | Tak |  |
| Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |
|  | Kolorowy, dotykowy, pojemnościowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, - przekątna minimum 15 cali. - rozdzielczość min.1800x1000 | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej w stosunku do respiratora | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora (ekranu do sterowania i prezentacji parametrów wentylacji) niezależnie od modułu pneumatycznego. | Tak |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu przy pomocy niezużywalnego czujnika tlenu | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | Tak |  |
|  | Częstość oddechów obowiązkowych | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu na kg masy należnej pacjenta, Vte/IBW | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | Tak |  |
|  | Objętość wdechowej i wydechowej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | Tak |  |
|  | Minutowa objętość przecieku | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy. | Tak |  |
|  | Przepływ końcowo-wydechowy | Tak |  |
|  | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
|  | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
|  | Ciśnienie plateau | Tak |  |
|  | Ciśnienie Pdrive | Tak |  |
|  | I:E | Tak |  |
|  | Czas wdechu Ti | Tak |  |
|  | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | Tak |  |
|  | Pomiar podatności statycznej | Tak |  |
|  | Pomiar podatności dynamicznej | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia PEEPi | Tak |  |
|  | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | Tak |  |
|  | Pomiar P0.1 | Tak |  |
|  | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Tak |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB pacjenta | Tak |  |
|  | Pomiar pracy oddechowej WOB respiratora |  |  |
|  | Pomiar wskaźnika RSB/RSBI | Tak |  |
|  | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | Tak |  |
|  | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowej | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | Tak |  |
|  | Możliwość zrzutu ekranu do pamięci respiratora, min. 20 ekranów. Możliwość zapisu na pamięci USB | Tak |  |
|  | Automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | Tak |  |
|  | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 96 godzin | Tak |  |
| Alarmy |
|  | Braku zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
|  | Braku zasilania w tlen | Tak |  |
|  | Braku zasilania w powietrze | Tak |  |
|  | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | Tak |  |
|  | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie PEEP | Tak |  |
|  | Wysokiej i niskiej częstości oddechowej | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
|  | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 3000 zdarzeń | Tak |  |
| Inne funkcje i wyposażenie |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Tak |  |
|  | Automatyczny manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych tzw. ciągła inflacja | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej CO2 na ekranie respiratora. Rozbudowa bez użycia serwisu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii wolumetrycznej. Rozbudowa bez użycia serwisu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. Rozbudowa bez użycia serwisu. | Tak |  |
|  | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | Tak |  |
|  | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | Tak |  |
|  | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | Tak |  |
|  | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | Tak |  |
|  | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku – 5 szt. | Tak |  |
|  | Nebulizator siateczkowy (element drgający wykonany z palladu – zawiera 1000 mikrootworków, częstotliwość drgania 128 000 na sekundę) wytwarzający cząstki leku od 1 – 5 mm, średnio 3.4 µm MMAD. - Pojemność membrany na lek 6ml. - Zasilany za pomocą kontrolera USB (230 V lub port USB) o dwóch zakresach pracy: 30 min oraz 6h. | Tak |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | Tak |  |
|  | Płuco testowe | Tak |  |
|  | Szyna do mocowania akcesoriów | Tak |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | Tak |  |
|  | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, Ethernet | Tak |  |
|  | Aparat musi posiadać możliwość przesyłania danych do posiadanej przez Zamawiającego stacji centralnego nadzoru BeneVision CMS Server w celu wizualizacji na centrali pielęgniarskiej minimum przebiegów wentylacji, alarmów oraz ich archiwizacji. | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 6 APARATURA MEDYCZNA DO PRECYZYJNEJ PODAŻY LEKÓW

| 1. POMPA INFUZYJNA – 227 szt. CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
| 1. | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
| 2. | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
| 3. | Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa do infuzji dożylnych i dotętniczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego. Sterowana elektronicznie. | Tak |  |
| 4. | Pompa przystosowana do pracy ze strzykawkami o objętości m.in. : 2, 5, 10, 20, 30, 50 ml różnych typów i różnych producentów, dostępnych na rynku | Tak |  |
| 5. | Strzykawka montowana automatycznie od czoła pompy | Tak |  |
| 6. | Ramię pompy nie wychodzące poza gabaryt obudowy | Tak |  |
| 7. | Programowanie i sterowanie pompy przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej | Tak |  |
| 8. | Ekran kolorowy dotykowy o przekątnej min. 3” 2,4” | Tak |  |
| 9. | Tryb infuzji: a. infuzja ciągłą, b. infuzja bolusowa, c. infuzja profilowana, d. infuzja „narastanie/ utrzymanie/ opadanie” | Tak |  |
| 10. | Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1 – 1 800 ml/godz. | Tak |  |
| 11. | Rozdzielczość dozowania: 0,01 – 99,99 ml/godz. 0,1 – 999,9 ml/godz. 1 – 1 000 ml/godz. | Tak |  |
| 12. | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż 2% | Tak |  |
| 13. | Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
| 14. | Zakres programowa dawki (objętości infuzji): minimum 0,1 – 15 000 ml | Tak |  |
| 15. | Zakres programowania czasu infuzji: minimum 1 – 10 000 min. | Tak |  |
| 16. | Programowane parametry podaży bolusa: a. objętość / dawka, b. czas lub prędkość podaży | Tak |  |
| 17. | Możliwość podania bolusa na żądanie | Tak |  |
| 18. | Automatyczne zmniejszenie prędkości podaży bolusa w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji | Tak |  |
| 18. | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: a. objętość / dawka b. czas lub prędkość podaży | Tak |  |
| 19. | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: a. ml, b. ng, µg, mg, c. µEq, mEq, Eq, d. mlU, lU, klU, e. mlE, lE, KlE, f. cal, kcal, J, kJ, g. jednostki molowe - z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, - z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie, - w odniesieniu do czasu na: min., godz., dobę | Tak |  |
| 20. | Możliwość zapisania w bibliotece leków procedur dozowania leków, zawierających co najmniej: a. nazwę leku, b. minimum 5 koncentracji leku, c. prędkość dozowania, d. całkowitą objętość infuzji, e. parametry bolusa, f. parametry dawki indukcyjnej, g. limity parametrów infuzji: - miękkie – ostrzegające o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twarde – blokujące możliwość wprowadzenia wartości spoza ich zakresu h. wskazówki dot. aplikacji procedury w formie notatek doradczych | Tak |  |
| 21. | Możliwość podziału biblioteki na grupy, dedykowanych różnym oddziałom szpitalnym – minimum 30 grup | Tak |  |
| 22. | Możliwość podziału każdej części biblioteki dedykowanej danemu oddziałowi na kategorie działania leków – minimum 30 kategorii | Tak |  |
| 23. | Pojemność biblioteki: minimum 4 000 procedur dozowania leków | Tak |  |
| 24. | Dostępność oprogramowania komputerowego w języku polskim do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
| 25. | Regulowane progi ciśnienia okluzji: minimum 12 11 poziomów | Tak |  |
| 26. | Progi ciśnienia regulowane w zakresie: 75 – 900 mmHg | Tak |  |
| 27. | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji | Tak |  |
| 28. | Automatyczna redukcja bolusa w przypadku okluzji | Tak |  |
| 29. | Informacje wyświetlane jednocześnie na kolorowym ekranie: co najmniej: a. nazwa leku, b. koncentracja leku, c. szybkość infuzji, d. informacji, że wartość szybkości infuzji mieści się w zalecanym zakresie lub znajduje się w zakresie limitu miękkiego dolnego lub górnego, e. podana dawka, f. poziom limitów dla szybkości infuzji, g. czas do końca dawki lub czas do końca strzykawki w formie graficznej, h. kategorii leku wyodrębnionej kolorem, i. stan naładowania akumulatora, aktualne ciśnienie w linii pacjenta w formie graficznej | Tak |  |
| 30. | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
| 31. | Funkcja KVO zapobiegająca powstaniu zakrzepów we wkłuciu pacjenta | Tak |  |
| 32. | System alarmów: a. akustyczne i wizualne sygnalizowanie stanów alarmowych b. zróżnicowane sygnały alarmowe w zależności od stopnia zagrożenia | Tak |  |
| 33. | Rejestrator zdarzeń: - pojemność pamięci rejestratora – minimum 1 800 zapisów (czynności operatorskich lub alarmów z uwzględnieniem daty i godziny zdarzenia) | Tak |  |
| 34. | Możliwość instalacji pompy w oferowanych stacjach dokujących: a. zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji z blokadą automatyczną, bez konieczności przykręcania, b. niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego, c. alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji, d. pompy mocowane w stacji niezależnie, jedna nad drugą, e. automatyczne przyłączanie do pompy zasilania ze stacji dokującej, f. automatyczne przyłączanie portu komunikacyjnego do pompy ze stacji dokującej, g. wizualna sygnalizacja stanu pomp: - infuzja, - alarm. | Tak |  |
| 35. | Mocowanie pompy do statywów lub pionowych kolumn, bezpośrednio po wyjęciu pompy z oferowanej stacji dokującej, niewymagające dołączania jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego. | Tak |  |
| 36. | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą – brak potrzeby odłączania uchwytu przy instalacji pompy w oferowanej stacji dokującej. | Tak |  |
| 37. | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w oferowanych stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem umożliwiającym: a. podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy, b. podgląd przebiegu infuzji w formie danych oraz graficznego wykresu dla każdej pompy (trendy), c. prezentację alarmów, d. archiwizację informacji o przeprowadzonych infuzjach, | Tak |  |
| 38. | Zasilanie pompy (poza stacją dokującą) bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz (bez zewnętrznego zasilacza) i z wbudowanego w pompę akumulatora | Tak |  |
| 39. | Maksymalny czas pracy pompy przy prędkości infuzji 5 ml/godz., przy zasilaniu z wbudowanego w pompę akumulatora: minimum 20 godzin | Tak |  |
| 40. | Czas ładowani akumulatora do pełnego naładowania, po pełnym rozładowaniu: nie dłuższy niż 5 10 godzin | Tak |  |
| 41. | Pompa odporna na impuls defibrylacji | Tak |  |
| 42. | Masa pompy: nie większa niż 2,5 kg | Tak |  |

| 2. POMPA OBJĘTOŚCIOWA – 27 szt. CPV: 33194110-0 Pompy infuzyjne, |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Sterowana elektronicznie pompa infuzyjna objętościowa do dożylnego, dotętniczego i dojelitowego podawania płynów. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego; leków światłoczułych; krwi i preparatów krwiopochodnych; cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP i latexu). | Tak |  |
|  | Programowanie i sterowanie pompy przy pomocy ekranu dotykowego i klawiatury alfanumerycznej | Tak |  |
|  | Ekran kolorowy dotykowy o przekątnej minimum 3" 2,4”. | Tak |  |
|  | Tryby infuzji: infuzja ciągła; infuzja bolusowa (z przerwą); infuzja profilowana (minimum 12 faz infuzji); infuzja „narastanie / utrzymanie / opadanie”. | Tak |  |
|  | Zakres programowania prędkości infuzji: minimum 0,1÷1200 ml/godz. | Tak |  |
|  | Dokładność prędkości infuzji: nie gorsza niż 5%. | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. | Tak |  |
|  | Zakres programowania dawki (objętości infuzji): minimum 0,1÷ 15000 ml. | Tak |  |
|  | Zakres programowania czasu infuzji: minimum 1÷ 10000 min. | Tak |  |
|  | Programowanie parametrów podaży bolusa: objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. | Tak |  |
|  | Możliwość podania bolusa na żądanie. | Tak |  |
|  | Automatyczne zmniejszenie prędkości podaży bolusa w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej (wysycającej): objętość / dawka; czas lub prędkość podaży. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, µg, mg, µEq, mEq, Eq, mlU, lU, klU, mlE, lE, klE, cal, kcal, J, kJ, jednostki molowe; z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie; z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie; w odniesieniu do czasu. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed swobodnym przepływem grawitacyjnym, składające się z dwóch elementów: zabezpieczenie w pompie, zabezpieczenie na drenie. | Tak |  |
|  | Możliwość precyzyjnej podaży: z detektorem kropli; bez detektora kropli. | Tak |  |
|  | Możliwość odłączania detektora kropli. | Tak |  |
|  | Możliwość wykrywania powietrza w drenie. | Tak |  |
|  | Biblioteka leków. | Tak |  |
|  | Możliwość zapisania w bibliotece pompy procedur dozowania leków, zawierających: nazwę leku; minimum 5 koncentracji leku; prędkość dozowania; całkowitą objętość infuzji; parametry bolusa; parametry dawki indukcyjnej; limity parametrów infuzji; wskazówki dot. aplikacji procedury. | Tak |  |
|  | Możliwość podziału biblioteki na minimum 10 grup, dedykowanych różnym oddziałom szpitalnym. | Tak |  |
|  | Możliwość podziału każdej części biblioteki dedykowanej danemu oddziałowi na minimum 30 kategorii działania leków. | Tak |  |
|  | Pojemność biblioteki: minimum 3000 procedur dozowania leków. | Tak |  |
|  | Dostępność na dzień składania oferty oprogramowania komputerowego w języku polskim do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia okluzji: 12 min. 11 poziomów | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa w przypadku okluzji. | Tak |  |
|  | Informacje wyświetlane jednocześnie na kolorowym ekranie – co najmniej: nazwa leku; koncentracja leku; prędkość infuzji; podana dawka; stan naładowania akumulatora; aktualne ciśnienie w drenie. | Tak |  |
|  | Funkcja KVO zapobiegająca powstawaniu zakrzepów we wkłuciu pacjenta. | Tak |  |
|  | System alarmów, priorytetowy. | Tak |  |
|  | Akustyczne i wizualne sygnalizowane stanów alarmowych. | Tak |  |
|  | Zróżnicowane sygnały alarmowe w zależności od stopnia zagrożenia. | Tak |  |
|  | Rejestrator zdarzeń. | Tak |  |
|  | Pojemność pamięci rejestratora: minimum 2000 zapisów czynności operatorskich lub alarmów wraz datą i godziną zdarzenia. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w oferowanych stacjach dokujących. | Tak |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie pompy w stacji z blokadą automatyczną, bez konieczności przykręcania. | Tak |  |
|  | Alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji. | Tak |  |
|  | Pompy mocowane w stacji niezależnie, jedna nad drugą. | Tak |  |
|  | Automatyczne przyłączenie do pompy zasilania ze stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego do pompy ze stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Wizualna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm. | Tak |  |
|  | Mocowanie pompy do statywów lub pionowych kolumn, bezpośrednio po wyjęciu pompy z oferowanej stacji dokującej, niewymagające dołączania jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego. | Tak |  |
|  | Mocowanie pompy w oferowanej stacji dokującej, bezpośrednio po zdjęciu pompy ze statywu lub pionowej kolumny, niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w tym uchwytu mocującego. | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą – brak potrzeby odłączania uchwytu przy instalacji pompy w oferowanej stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w oferowanych stacjach dokujących poprzez sieć LAN ze stacjami komputerowymi z oprogramowaniem umożliwiającym: podgląd parametrów infuzji dla każdej pompy; podgląd przebiegu infuzji w formie danych 2258888228888 oraz graficznego wykresu dla każdej pompy; prezentację alarmów; prezentację przewidywanego czasu, po jakim należy obsłużyć pompę; prezentację graficzną rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji; archiwizację informacji o przeprowadzonych infuzjach; połączenie ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7; automatyczne wpisywanie do pomp konfiguracji oraz biblioteki leków. | Tak |  |
|  | Dostępność na dzień składania oferty komputerowego oprogramowania w języku polskim do komunikacji poprzez sieć LAN z pompami infuzyjnymi, zainstalowanymi w stacjach dokujących i monitorowania infuzji zgodnie z wyżej przedstawionymi wymaganiami. | Tak |  |
|  | Zasilanie pompy (poza stacją dokującą) bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz (bez zewnętrznego zasilacza) i z wbudowanego w pompę akumulatora. | Tak |  |
|  | Maksymalny czas pracy pompy przy prędkości infuzji 25 ml/godz., przy zasilaniu z wbudowanego w pompę akumulatora: - minimum 10 godzin. | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnego naładowania po pełnym rozładowaniu: - nie dłuższy niż 5 10 godzin. | Tak |  |
|  | Pompa odporna na impulsy defibrylacji. | Tak |  |
|  | Stopień ochrony, zapewniony przez obudowę: - minimum IP22. | Tak |  |
|  | Masa pompy: - nie większa niż 2,5 kg. | Tak |  |
|  | Wymiary pompy bez uchwytu mocującego (szerokość x głębokość x wysokość): - nie większe niż 290mm x 161mm x 115mm. | Tak |  |

| 3. STACJA DOKUJĄCA NA 4 POMPY KOMPATYBILNA Z OFEROWANYMI POMPAMI– 29 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zainstalowanie d 4 oferowanych pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych | Tak |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z materiału odpornego na narażenia mechaniczne | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej: - mocowanie pomp e stacji dokującej bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu elementów pompy - możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji dokującej dowolnej pompy | Tak |  |
|  | Zasilanie stacji bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz (bez zewnętrznego zasilacza) | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatycznie podłączenie zasilania po włożeniu pompy do stacji | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w alarmową sygnalizację | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojaków | Tak |  |
|  | Możliwość przyłączenia stacji dokującej do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci LAN | Tak |  |
|  | Masa stacji nie większa niż 3 kg | Tak |  |

| 4. STACJA DOKUJĄCA NA 8 POMPY KOMPATYBILNA Z OFEROWANYMI POMPAMI – 13 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
|  | Stacja dokująca umożliwiająca zainstalowanie do 8 oferowanych pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych | Tak |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z materiału odpornego na narażenia mechaniczne | Tak |  |
|  | System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej: - mocowanie pomp e stacji dokującej bez użycia narzędzi i bez konieczności demontażu elementów pompy - możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji dokującej dowolnej pompy | Tak |  |
|  | Zasilanie stacji bezpośrednio z sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz (bez zewnętrznego zasilacza) | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatycznie podłączenie zasilania po włożeniu pompy do stacji | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w alarmową sygnalizację | Tak |  |
|  | Stacja wyposażona w uchwyt do swobodnego przenoszenia | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania stacji do pionowych rur, kolumn, stojaków | Tak |  |
|  | Możliwość przyłączenia stacji dokującej do systemu informatycznego szpitala za pomocą sieci LAN | Tak |  |
|  | Masa stacji nie większa niż 5,5 kg | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE 7 SSAK ELEKTRYCZNY MEDYCZNY

| 1. SSAK ELEKTRYCZNY MEDYCZNY – 4 szt. 5 szt. CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne |
| --- |
| Producent | ……………………….. |
| Model | ……………………….. |
| Rok produkcji | ……………… nie starszy niż 2021, fabrycznie nowy |
| Kraj pochodzenia | ……………………….. |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE WARUNKI |
| l.p. | PARAMETRY | Parametr wymagany | OPISAĆ PARAMETR TECHNICZNY W OFEROWANYM PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA UWAGA – W przypadku określenia przez Zamawiającego parametru granicznego (np. min/max) Wykonawca wpisuje konkretną liczbę w oferowanym przedmiocie zamówienia |
| Bezpieczeństwo |
|  | Zgodność z wymogami IEC60601 lub równoważne | Tak |  |
|  | Oznakowanie CE zgodne z MDD93/42/EEC lub równoważne | Tak |  |
| Parametry ogólne |
|  | Ssak medyczny, elektryczny, jezdny. | Tak |  |
|  | Tryby pracy: tryb cichy; tryb normalny; tryb turbo. | Tak |  |
|  | Maksymalna wydajność (mierzona w zakresie pracy ze zbiornikiem na wydzieliny): tryb cichy: nie mniejsza niż 40 l/min. i nie większa niż 45 l/min.; tryb normalny: nie mniejsza niż 48 l/min. i nie większa niż 55 l/min.; tryb turbo: nie mniejsza niż 60 l/min. i nie większa niż 65 l/min. | Tak |  |
|  | Przełączanie trybów pracy za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka. | Tak |  |
|  | Maksymalne podciśnienie: minimum -95 kPa / 713 mmHg | Tak |  |
|  | Bezobsługowa (nie wymagająca konserwacji), bezolejowa, pompa tłokowa, niskoobrotowa (poniżej 105 obrotów / min. przy maksymalnej wydajności). | Tak |  |
|  | Gładka, jednoczęściowa obudowa z dotykowym włącznikiem i wskaźnikiem LED, odporna na silne środki dezynfekcyjne. | Tak |  |
|  | Ssak na kolumnowym wózku jezdnym, wykonanym ze stopów niekorodujących: - Cztery kółka jezdne – min. 2 z blokadą. - Szyna na akcesoria, zainstalowana na kolumnie. | Tak |  |
|  | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg. | Tak |  |
|  | Włącznik / wyłącznik nożny, zintegrowany z wózkiem | Tak |  |
|  | Precyzyjne ustawianie podciśnienia za pomocą regulatora membranowego. | Tak |  |
|  | Wielostopniowe zabezpieczenie przed zassaniem odsysanych płynów do wnętrza pompy. Zbiornik zabezpieczający o poj. 0,25l z mechanicznym zaworem odcinającym | Tak |  |
|  | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 godz. / dobę bez ryzyka przegrzania. | Tak |  |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu poniżej 39dB przy minimalnej wydajności. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w dwa zbiorniki wielorazowego użytku z podziałką, o pojemności 2,5 l (każdy), wykonane z nietłukącego się tworzywa, do wkładów jednorazowego użytku. - Zbiorniki wyposażone w uchwyty do zamocowania na szynie, zainstalowanej na kolumnie ssaka. - Zbiorniki wyposażone w blokady zabezpieczające przed wysuwaniem się z uchwytu. | Tak |  |
|  | Możliwość stosowania zbiorników wielorazowego użytku na wydzieliny, autoklawowalnych, o różnych pojemnościach - Podać dostępne pojemności. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez konieczności odłączania / przełączania drenów. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w 40 wkładów jednorazowych 2,5L | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w 5 filtrów antybakteryjnych | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w dren silikonowy (dren do pacjenta) o długości minimum 2 m i metalowy uchwyt drenu. | Tak |  |
|  | Zasilanie aparatu z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max.: 120W | Tak |  |
|  | Przewód zasilający min. 5m | Tak |  |
|  | Masa ssaka z wózkiem: nie większa niż 16 kg. | Tak |  |
|  | Wysokość ssaka z wózkiem max. 1 m | Tak |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |